## Arkusz1
Załacznik nr 2 (postępowanie ZP/p/23/19)
( Załącznik nr 2 - zawiera 1 pozycję)
Poz. nr | Nazwa |  |  |  | Ilość
1 | Dostawa rezonansu magnetycznego MR 1.5T wraz z montażem. |  |  |  | 1 kpl
UWAGA - Wszystkie systemy informatyczne zaoferowane w opisach wymagają integracji do systemu szpitalnego na koszt Wykonawcy. Zaoferowane systemy powinny być otwarte i możliwe do integracji z innymi zainstalowanymi w przyszlości w szpitalu nieodplatnie. Wszystkie urządzenia, aparaty powinny być gotowe do użycia łącznie z uzyskaniem wszelkich zezwoleń (jeżeli są wymagane) pozwalających na ich uruchomienie i eksploatację, a związane z tym koszty obciążają Dostawcę.
Poz. nr 1
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Dostawa rezonansu magnetycznego MR 1.5T wraz z montażem.
Ilość sztuk: 1 kpl
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Indukcja pola magnetycznego min 1.5 T | Tak, podać
5 | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem | Tak
6 | Magnes z iloscia helu ≤ 100 litrów niezbędną do utrzymania zjawiska nadprzewodnictwa, wg zaleceń producenta. | Tak/Nie | Tak | 2
7 | Aktywne ekranowanie | Tak
8 | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w płaszczyźnie x/y ≤ 2,5 m. | Tak, podać
9 | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w osi z ≤ 4,0 m | Tak, podać
10 | Magnes z możliwością planowanego wyłączenia i włączenia pola magnetycznego bez wzywania i kontroli serwisu i bez konieczności ponownego korygowania (shimmingu) pola magnetycznego po włączeniu pola. | Tak/Nie | Tak | 2
11 | Magnes bez rury awaryjnego wyrzutu helu | Tak/Nie | Tak | 2
12 | Zużycie helu przy typowej pracy klinicznej z wyłączeniem ubytków przy pracach serwisowych ≤ 0,1 l/rok | Tak, podać
13 | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość typowa mierzona metodą Volume-root-mean-square w małej kuli o średnicy 10 cm ≤ 0,015 ppm; | Tak, podać | poniżej 0,005 ppm | 2
14 | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość typowa mierzona metodą Volume-root-mean-square w dużej kuli o średnicy 30 cm ≤ 0,15 ppm; | Tak, podać | poniżej 0,05 ppm | 2
15 | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość typowa mierzona metodą Volume-root-mean-square w dużej kuli o średnicy 40 cm ≤ 0,7 ppm | Tak, podać | poniżej 0,2 ppm | 2
16 | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość typowa mierzona metodą Volume-root-mean-square w : 1. kuli o średnicy 50 cm ≤ 3,3 ppm; lub pomiar 2.kuli o średnicy 45 cm ≤ 1,8 ppm | Tak, podać | poniżej 1,0 ppm | 2
17 | 3. SYSTEM GRADIENTOWY
18 | Maksymalna amplituda gradientów w każdej osi dla max FoV ≥ 44 mT/m.
19 | Maksymalna szybkość narastania gradientów (slew rate) w każdej osi, dla amplitudy podanej w pkt. 15 ≥ 200 T/m/s; | Tak, podać
20 | Wartości podane w pkt.19 i 20 uzyskiwane jednocześnie | Tak
21 | 4. SYSTEM RF
22 | Tor nadawczy
23 | Moc wyjściowa nadajnika ≥ 16 kW | Tak, podać
24 | Tor odbiorczy
25 | Maksymalna liczba rzeczywistych niezależnych równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych (odbiornika) z pełną ścieżką cyfrową (przedwzmacniacz, przetwornik analogowo-cyfrowy, wejście w rekonstruktorze) systemu MR, które mogą być używane jednocześnie w pojedynczym skanie, z których każdy generuje niezależny obraz cząstkowy ≥ 48 lub system całkowicie cyfrowy ( technologia cewek dStream lub równoważne. | Tak, podać | > 100 | 2
26 | Dynamika odbiornika, z automatyczną kontrolą ≥ 160 dB; | Tak, podać
27 | Rozdzielczość odbiornika ≥ 16 bit. | Tak, podać
28 | Szerokość pasma przenoszenia ≥ 1,0 MHz | Tak, podać
29 | Cewki.
30 | Cewka nadawczo-odbiorcza ogólnego przeznaczenia zabudowana w tunelu pacjenta | Tak;
31 | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań głowy i szyi posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta.Podać nazwę cewki oraz liczbę elementów obrazujących jednocześnie | Tak, podać
32 | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań całego kręgosłupa, jamy brzusznej, zintegrowana ze stołem pacjenta, z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 24 elementy obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta. Podać nazwę cewki lub zestawu cewek oraz liczbę elementów obrazujących. | Tak, podać
33 | Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 40 elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta podać nazwę cewki lub zestawu cewek oraz liczbę elementów obrazujących. | Tak, podać
34 | Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań tułowia w zakresie co najmniej max FOV w (płaszczyźnie koronalnej) osiach x i z (np. klatka piersiowa, w tym serce lub jama brzuszna lub miednica), posiadająca w badanym obszarze min. 30 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta podać nazwę cewki lub zestawu cewek i zakres pokrycia w osi z [cm] oraz liczbę elementów obrazujących jednocześnie. | Tak, podać
35 | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań obu całych kończyn dolnych, z przesuwem stołu pacjenta, sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, dopasowana anatomicznie pod kątem takich badań (tzn. inna niż cewki do badania tułowia), posiadająca w badanym obszarze min. 24 elementy obrazujące, oraz pokrycie co najmniej 60 cm w osi z i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta. Podać nazwę cewki oraz zakres pokrycia w osi z | Tak, podać
36 | Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań całego ciała w zakresie min. 200 cm w osi z, z przesuwem stołu pacjenta, sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca w badanym obszarze min. 80 elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta. Jeżeli tak – podać nazwę cewki lub zestawu cewek; | Tak / Nie; | Tak | 2
37 | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna, nadawczo-odbiorcza, do badań stawu kolanowego, posiadająca w badanym obszarze min. 12 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta. Podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących [n] i nazwę akwizycji równoległych | Tak, podać
38 | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna do badań barku, posiadająca w badanym obszarze min. 12 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta. Podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących [n] i nazwę akwizycji równoległych | Tak, podać
39 | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna, odbiorcza, lub nadawczo-odbiorcza do badań nadgarstka, posiadająca w badanym obszarze min. 12 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta. Podać nazwę cewki (typ (odbiorcza czy nadawczo-odbiorcza) i liczbę elementów obrazujących [n] i nazwę akwizycji równoległych | Tak, podać
40 | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna, do badań stawu skokowego, posiadająca w badanym obszarze min. 8 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta. Podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących [n] i nazwę akwizycji równoległych | Tak, podać
41 | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna (dopasowana anatomicznie) do badań mammograficznych w tym spektroskopii sutka, o minimum 8 elementach obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, ARC, iPAT, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta. Podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących [n] i nazwę akwizycji równoległych | Tak, podać
42 | Cewka elastyczna (płachtowa) do badań dużych stawów, stawów obrzękniętych, w opatrunku itp., o minimum 4 elementach obrazujących jednocześnie. Cewka inna, tj. nie ta sama i nie taka sama, niż cewki oferowane w pozostałych Punktach.podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących [n] | Tak, podać
43 | Cewka elastyczna (płachtowa) do badań małych stawów, o minimum 4 elementach obrazujących jednocześnie. Cewka inna, tj. nie ta sama i nie taka sama, niż cewki oferowane w pozostałych punktach. podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących [n] | Tak, podać
44 | POZYCJONOWANIE i NADZÓR PACJENTA
45 | Całkowicie odłączany, mobilny, cały stół ( 2 szt.) lub blat z dedykowanymi wózkiem dla pacjenta ( 2 szt.) lub stół zamontowany na stałe z dedykowan wózkiem dla pacjenta ( 2 szt.). Wózki dla pacjenta spełniające następujące funkcje: | Tak | całkowicie odłączany stół lub blat | 2
- ułożenie / przygotowanie pacjenta do badania poza pomieszczeniem rezonansu magnetycznego i wjazd z pacjentem do pomieszczenia badań
- regulację wysokości położenia blatu w zakresie minimum 20 cm, podczas transportu pacjenta do, z i poza pomieszczeniem badań
- awaryjną ewakuację pacjenta (procedura nie dłuższa niż 45 sek., od podjęcia decyzji do rozpoczęcia resuscytacji poza pomieszczeniem MR (możliwa do wykonania przy braku zasilania).
Odpowiedni do zaoferowanego rozwiązania drugi odłączany stól lub blat z drugim dedykowanym wózkiem lub drugi wózek dla pacjenta muszą posiadać drugą cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań głowy i szyi posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta, identyczna z zaoferowaną.
46 | Obciążenie płyty stołu, łącznie z ruchem pionowym ≥ 220 kg; | Tak, podać | powyżej 240 kg | 2
47 | Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta ≥ 200 cm. | Tak, podać | powyżej 200 cm | 2
48 | Badanie dużych obszarów ciała z krokowym przesuwem stołu pacjenta, inicjowanym automatycznie z protokołu badania | Tak
49 | System monitorowania pacjenta (EKG, oddech, puls) – dla wypracowania sygnałów synchronizujących | Tak
50 | Sygnalizacja dodatkowa (np. gruszka, przycisk) | Tak
51 | Średnica otworu gantry aparatu (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego zastosowania i obudowami) w najwęższym miejscu ≥ 70 cm;. | Tak, podać
52 | Regulowana wentylacja wnętrza tunelu gantry | Tak
53 | Oświetlenie wnętrza tunelu gantry | Tak
54 | Dwa identyczne funkcjonalnie panele sterujące umieszczone po obu stronach obudowy gantry | Tak
55 | Min. 1 kolorowy wyświetlacz zintegrowany z obudową gantry aparatu umożliwiający kontrolę funkcji aparatu MR i zawierający informacje takie jak: dane pacjenta, ustawienia aparatu, podłączone cewki itp. | Tak
56 | Centrator laserowy/świetlny | Tak
57 | Możliwość dokonania szybkiego zaprogramowania środka obszaru skanowania (landmarking) za pomocą rozwiązania innego, niż centrator laserowy/świetlny | Tak
58 | Kamera TV do obserwacji pacjenta w tunelu gantry z monitorem w pomieszczeniu operatorskim | Tak
59 | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem | Tak
60 | Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością podłączenia odsłuchu np. muzyki i komunikacji z pacjentem | Tak
61 | Zestaw podkładek do pozycjonowania przy różnych typach badań | Tak
62 | APLIKACJE KLINICZNE
63 | Badania neurologiczne | - | -
64 | Rutynowe badania morfologiczne obszaru głowy, kręgosłupa i rdzenia kręgowego | Tak
65 | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie warstw czołowych, strzałkowych i osiowych w badaniu głowy na podstawie jej cech anatomicznych, funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy, czy ewentualnych zmian patologicznych | Tak, podać
66 | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO, CUBE lub odpowiednik zgodny z nomenklaturą producenta) | Tak, podać
67 | Wysokorozdzielcze badania neurologiczne głowy umożliwiające badania z cienką warstwą pozbawione przerw między kolejnymi warstwami (tzw badania wolumetryczne, izotropowe 3D) oraz pozbawione artefaktów ruchowych, co najmniej w dwóch kontrastach (typu PROMO, lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
68 | Specjalistyczna sekwencja obrazująca o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego do wartości poniżej 65 dB(A) stosowana w obrazowaniu 3D głowy typu T1 (Silenz, PETRA lub odpowiednio do nomenklatury producenta). Sekwencja nie wymagająca dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | Tak/Nie | Tak | 2
69 | Specjalna sekwencja akwizycyjna, pozwalająca na rekonstruowanie obrazów T1, T2, PD, T2FLAIR, T1FLAIR, PSIR, STIR, PD ze zmiennymi parametrami TE, TR i TI oraz otrzymywanie kolorowych map parametrycznych T1, T2, PD. Pakiet działający po zakończeniu akwizycji (MAGIC lub odpowiednik), zintegrowany z konsolą operatorską (interfejsem użytkownika), bez czasowych ograniczeń licencyjnych. | Tak / Nie, | Tak | 2
70 | Obrazowanie dyfuzji (DWI)
71 | DWI w oparciu o single-shot EPI | Tak
72 | Zaawansowane badania dyfuzyjne mózgu, charakteryzujące się zwiększonym stosunkiem sygnał/szum (np dzięki zastosowaniu akwizycji radialnej i wykorzystaniu sekwencji TSE lub FSE) | Tak / Nie, | Tak | 2
73 | Maksymalna wartość współczynnika b w DWI ≥ 10 000 s/mm2 | Tak, podać
74 | Minimalna wartość współczynnika b w DWI (> 0 s/mm2 i ≤ 20 s/mm2) | Tak/Nie | Tak | 2
75 | Liczenie map ADC (Apparent Diffusion Coefficient) oraz TRACE na konsoli podstawowej przy badaniach DWI (Inline Diffusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak, podać
76 | Dyfuzyjne badania w obszarze głowy (mózgu) – ciche badania neurologiczne (Silent, lub odpowiednik, zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak/Nie | Tak | 2
77 | Wysokorozdzielcze badania dyfuzyjne w oparciu o sekwencje EPI w ograniczonym FoV (polu widzenia) bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą selektywnego pobudzania fragmentu obrazowanej warstwy lub objętości (ZOOMit lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | Tak / Nie | Tak | 2
78 | Obrazowanie tensora dyfuzji (DTI)
79 | DTI w oparciu o Single Shot EPI | Tak, podać
80 | Maksymalna liczba kierunków DTI ≥ 150. | Tak, podać
81 | Traktografia tensora dyfuzji | Tak
82 | Obrazowanie perfuzji (PWI)
83 | PWI w oparciu o single-shot EPI | Tak
84 | Automatyczne generowanie map TTP, MTT, CBV i CBF na konsoli podstawowej przy badaniach PWI (Inline Perfusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak, podać
85 | Bezkontrastowa perfuzja mózgu 3D ASL (Arterial Spin Labeling) | Tak/Nie | Tak | 2
86 | Obrazowanie podatności magnetycznej (SWI)
87 | Obrazowanie ważone podatnością magnetyczną tkanki (SWI) – Susceptibility Weighted Imaging, SWAN lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak, podać
88 | Sekwencja 3D do obrazowania zależnego od podatności magnetycznej tkanki (typu ,,susceptibility weighted imaging’’) z możliwością zdefiniowania i rozróżnienia (krwawienie/zwapnienie) za pomocą zaoferowanej techniki, bez konieczności stosowania skanu kalibracyjnego (SWAN lub odpowiednik, zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak, podać
89 | Spektroskopia protonowa (1H MRS)
90 | 1H MRS typu Single Voxel Spectroscopy (1H SVS MRS) z zastosowaniem technik STEAM i PRESS i / lub 1H MRS typu 2D, 3D Chemical Shift Imaging (1H 2DCSI MRS)1H MRS typu Single Voxel Spectroscopy (1H SVS MRS) z zastosowaniem technik STEAM i PRESS | Tak, podać
91 | Badania spektroskopowe 1H mózgu, prostaty i piersi | Tak
92 | Aplikacja do zaawansowanego postprocessingu badań spektroskopiimózgu, prostaty i piersi, typu Spectroscopy Evaluation lub SAGE lub typu równoważnego wg nomenklatury producenta | Tak, podać
93 | Możliwość generowania kolorowych map lokalizacyjnych metabolitów oraz modelowania spektrogramów i obliczania stężeń poszczególnych metabolitów mózgowia (np. w internationalunits – IU) | Tak
94 | Nakładanie danych CSI na obrazy morfologiczne np. DTI, T2 | Tak/Nie | Tak | 2
95 | Możliwość wykonania spektroskopii z opcją dynamiczną | Tak/Nie | Tak | 2
96 | Badania funkcjonalne (fMRI)
97 | fMRI techniką BOLD (Blood Oxygen Level Dependent) | Tak, podać
98 | Tworzenie map aktywacji (t-test) w czasie rzeczywistym (Inline BOLD, BrainWave Real Time lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
99 | Wyzwalanie sekwencji obrazujących z zewnętrznego urządzenia (trigger-in) | Tak
100 | Wysyłanie przez skaner sygnału synchronizacji do zewnętrznego urządzenia (trigger-out) | Tak
101 | Budowanie własnych paradygmatów | Tak
102 | Angiografia (MRA)
103 | Bezkontrastowa MRA techniką Time-of-Flight MRA (ToF) 2D i 3D | Tak
104 | Bezkontrastowa MRA techniką Phase Contrast MRA (PC) 2D i 3D | Tak
105 | Bezkontrastowa MRA techniką innego typu niż ToF i PC, przeznaczona do obrazowania tętniczych i żylnych naczyń abdominalnych – INHANCE, NATIVE, TRANCE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak, podać
106 | Bezkontrastowa MRA techniką innego typu niż ToF i PC, przeznaczona do obrazowania tętniczych i żylnych naczyń peryferyjnych z wysoką rozdzielczością przestrzenną – INHANCE, NATIVE, TRANCE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak, podać
107 | Kontrastowe MRA (ceMRA) | Tak
108 | Dynamiczne ceMRA 3D | Tak
109 | Dynamiczne ceMRA 4D (3D dynamiczne w czasie) do obrazowania obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia płucne i naczynia obwodowe, z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalając na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania – TRICKS-XV, TWIST, 4D-TRAK lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak/Nie | Tak | 2
110 | Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego – SmartPrep, Care Bolus, Bolus Trak lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak, podać
111 | MagnetisationTransfer Contrast (MTC) | Tak, podać
112 | Zoptymalizowana kolejność kodowania faz (wypełniania przestrzeni k) do uzyskiwania angiogramów tętnic o wysokiej rozdzielczości z tłumieniem sygnału przepływu żylnego (CentricElliptical, EllipticCentric, Centra lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | Tak, podać
113 | MRA naczyń domózgowych. | Tak
114 | MRA naczyń obwodowych. | Tak
115 | Obrazowanie metodą Black Blood z wykorzystaniem impulsów pilotujących, tłumiących sygnał od krwi w obrazowaniu naczyń | Tak
116 | Badania kardiologiczne (CMR)
117 | Podstawowe protokoły do badań CMR | Tak
118 | Obrazowanie morfologii serca w badaniach CMR | Tak
119 | Badania CMR z tłumieniem sygnału krwi (Dark Blood Imaging) | Tak
120 | Obrazowanie funkcji serca w badaniach CMR z opcją dynamiczną i prezentacją w formie CINE | Tak/Nie | Tak | 2
121 | First-Pass Perfusion (perfuzja pierwszego przejścia) | Tak/Nie | Tak | 2
122 | Delayed Enhancement 2D (ocena opóźnionego wzmocnienia kontrastowego 2D i 3D) | Tak/Nie | Tak | 2
123 | Sekwencje umożliwiające optymalizację czasu TI w badaniach opóźnionego wzmocnienia | Tak/Nie | Tak | 2
124 | Obrazowanie tętnic wieńcowych (SSFP Whole Heart Coronary, 3D Whole Heart, 3D Heart lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak/Nie | Tak | 2
125 | Nawigator kardiologiczny (bramkowanie w oparciu o monitorowanie ruchu przepony) | Tak/Nie | Tak | 2
126 | Badania typu „tagging” (kodowanie sylwetki mięśnia sercowego w przekroju 2D wzorem geometrycznym) | Tak/Nie | Tak | 2
127 | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie map parametrycznych T1 i T2 w mięśniu sercowym - MyoMaps, CardioMaps lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak/Nie | Tak | 2
128 | Badania mammograficzne
129 | Szybkie sekwencje 3D GE z tłumieniem tłuszczu dla dynamicznych badań z podaniem środka cieniującego, współpracujące z technikami równoległymi, umożliwiające obrazowanie z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową obu sutków jednocześnie z możliwością wyboru – w płaszczyźnie axialnej lub sagittalnej (VIEWS+VIBE+SPAIR, VIBRANT, THRIVE+BLISS+SPAIR lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
130 | Badania spertroskopowe piersi.
131 | Badania tułowia i całego ciała
132 | Pakiet do dynamicznych badań wątroby – LAVA, VIBE, THRIVE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak
133 | Cholangiografia MR | Tak
134 | Obrazowanie dyfuzyjne w obszarze abdominalnym – REVEAL, DWIBS lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak, podać
135 | Nawigator dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie – tj. w płaszczyźnie obrazu) – 2D PACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak
136 | Badania całego ciała | Tak
137 | DWI dla całego ciała (whole body DWI) | Tak
138 | Oprogramowanie do obrazowania T1 całego ciała | Tak
139 | Oprogramowanie do obrazowania STIR całego ciała | Tak
140 | Obrazowanie całego ciała za pomocą oprogramowania pozwalającego na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
141 | Dedykowana sekwencja obrazująca umożliwiająca wykonywanie niewrażliwych na ruch badań 3D tułowia przeprowadzanych bez konieczności wstrzymania oddechu przez pacjenta (STAR-VIBE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
142 | Dedykowana sekwencja obrazująca umożliwiająca wykonywanie bardzo szybkich badań dynamicznych 4D wątroby o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej, pozwalająca na uchwycenie wielu momentów czasowych fazy tętniczej (TWIST-VIBE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak/Nie | Tak | 2
143 | Urografia i enterografia MR | Tak
144 | Wysokorozdzielcze badania dyfuzyjne w oparciu o sekwencje EPI w ograniczonym FoV (polu widzenia) bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą selektywnego pobudzania fragmentu obrazowanej warstwy lub objętości (ZOOMit lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | Tak / Nie | Tak | 2
145 | Badania stawów
146 | Podstawowe protokoły i sekwencje pomiarowe | Tak
147 | Badania barku | Tak
148 | Badania nadgarstka | Tak
149 | Badania stawu kolanowego | Tak
150 | Badania stawu skokowego | Tak
151 | Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrząstki stawu, pozwalające na otrzymanie kolorowych map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki | Tak
152 | Pakiet specjalistycznych sekwencji obrazujących o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego w obrazowaniu 2D/3D stawów co najmniej typu T1, T2 i PD (Silent Scan, QuietSuite, QuietX lub odpowiednio do nomenklatury producenta). Sekwencje nie wymagające dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | Tak / Nie | Tak | 2
153 | Sekwencje do redukcji artefaktów od implantów ortopedycznych | Tak
154 | Oprogramowanie do automatycznego planowania badania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do badania MR | Tak
155 | Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only dedykowany do badań ortopedycznych (DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | Tak, podać
156 | Obrazowanie równoległe | -
157 | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE) | Tak, podać
158 | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
159 | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie ≥ 8. | Tak, podać
160 | Techniki redukcji artefaktów
161 | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T1 (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie | Tak | 2
162 | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T2 (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
163 | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie typu FLAIR (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
164 | Technika redukcji artefaktów podatności, na styku tkanki miękkiej i powietrza w badaniach DWI (DWI Propeller, RESOLVE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie | Tak | 2
165 | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i kończynach występujących w różnych kierunkach bazująca na sekwencjach T1 FLAIR, T2, T2 FLAIR, PD, umożliwiająca akwizycje z matrycą 512 x 512 | Tak / Nie | Tak | 2
166 | Techniki redukcji artefaktów pochodzących od sąsiedztwa implantów metalowych (WARP, MAVRIC SL lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | Tak / Nie | Tak | 2
167 | Techniki spektralnej saturacji
168 | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | Tak
169 | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | Tak
170 | Metody przyspieszenia obrazowania
171 | Technika umożliwiająca wysokorozdzielcze obrazowanie wolumetryczne (3D) na bazie akwizycji ograniczonej liczby danych (próbek) oraz odpowiedniej kalkulacji danych koniecznych do utworzenia obrazu (HyperSense, Compressed Sensing, lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie | Tak | 2
172 | Technika umożliwiająca wykonywanie szybkich badań DWI oraz DTI głowy na bazie pobudzania oraz akwizycji danych kilku oddzielnych warstw jednocześnie (HyperBand, Simultaneous Multi-Slice, lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie | Tak | 2
173 | Technika umożliwiająca wykonywanie szybkich badań wolumetrycznych (3D) w ograniczonym FoV (polu widzenia) bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą akwizycji fragmentu obrazowanej objętości | Tak / Nie | Tak | 2
174 | SEKWENCJE
175 | Spin Echo (SE) | Tak
176 | Inversion Recovery (IR) | Tak
177 | Gradient Echo (GRE) | Tak
178 | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak, podać
179 | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak, podać
180 | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
181 | Szybkie 3D GRE z quick Fat saturation (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
182 | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
183 | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
184 | 2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
185 | Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE) | Tak
186 | Multi-Shot | Tak
187 | Single-Shot | Tak
188 | Turbo IR | Tak
189 | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
190 | Sekwencje pozwalające na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
191 | Sekwencja Steady State 3D do badań drobnych struktur OUN (typu FIESTA-C, 3D CISS lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | Tak, podać
192 | PARAMETRY SKANOWANIA
193 | Parametry pola widzenia (FoV )
194 | Maks. FoV w płaszczyźnie poprzecznej x/y ≥ 50 cm. | Tak, podać
195 | Maks. FoV w osi podłużnej z (statycznie) ≥ 50 cm; | Tak, podać
196 | Maks. FoV w osi podłużnej z (z przesuwem stołu pacjenta) ≥ 200 cm. | Tak, podać
197 | Min. FoV ≤ 1,0 cm. | Tak, podać
198 | Parametry akwizycyjne
199 | Matryca akwizycyjna 1024 x 1024, bez interpolacji | Tak, podać | 2048x2048 | 2
200 | Min. grubość warstwy dla skanów 2D ≤ 0,5 mm. | Tak, podać
201 | Min. grubość warstwy dla skanów 3D ≤ 0,1 mm. | Tak, podać
202 | Parametry sekwencji
203 | EPI: min TR dla matrycy 256 x 256 ≤ 10,0 ms. | Tak, podać
204 | EPI: min TE dla matrycy 256 x 256 ≤ 2,7 ms. | Tak, podać
205 | Turbo Spin Echo / Fast Spin Echo (TSE / FSE): maks. współczynnik przyspieszenia dla sekwencji ≥ 256. | Tak, podać
206 | EPI: maks. współczynnik ETL ≥ 256. | Tak, podać
207 | 3D Gradient Echo (3D GRE): min TR dla matrycy 256 x 256 ≤ 1,2 ms. | Tak, podać
208 | 3D Gradient Echo (3D GRE): min TE dla matrycy 256 x 256 ≤ 0,5 ms. | Tak, podać
209 | Sekwencje z krótkim czasem echa, tzw. UTE (Ultrashort Echo time) | Tak / Nie | Tak | 2
210 | Specjalna sekwencja 3D pracująca z parametrem TE≤20 µs, widocznym w parametrach sekwencji, możliwa do wykonania co najmniej na jednej z zaoferowanych cewek wielokanałowych | Tak / Nie | Tak | 2
211 | KONSOLA OPERATORSKA
212 | Komputer sterujący
213 | Liczba obrazów w matrycy min. 256x256 bez kompresji możliwych do archiwizacji na HD ≥ 110 000. | Tak, podać
214 | Archiwizacja obrazów na dyskach CD-R i DVD z dogrywaniem przeglądarki DICOM | Tak
215 | Komputer obrazowy
216 | Matryca rekonstrukcyjna ≥ 1024x1024. | Tak, podać
217 | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV ≥ 40 000 obrazów/s. | Tak, podać
218 | Równoczesne skany i rekonstrukcja | Tak
219 | Monitor
220 | Technologia LCD / TFT | Tak
221 | Przekątna ≥ 19”. | Tak, podać
222 | Matryca monitora ≥ 1280x1024. | Tak, podać
223 | Oprogramowanie kliniczne
224 | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | Tak
225 | Rekonstrukcje 3D MPR | Tak
226 | Rekonstrukcje 3D MIP | Tak
227 | Rekonstrukcje 3D SSD | Tak
228 | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań obszarów rozległych (np. całego kręgosłupa) w jeden obraz całego badanego obszaru funkcjonujące w sposób całkowicie automatyczny (Inline Composing lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
229 | Oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii protonowej (1H MRS) typu SVS i CSI 2D i 3D | Tak, podać
230 | Praca w sieci
231 | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak
232 | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak
233 | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | Tak
234 | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak
235 | DICOM 3.0 – Modality Worklist | Tak
236 | DICOM 3.0 – MPPS | Tak
237 | SYSTEM KONSOL LEKARSKICH
238 | Serwer aplikacyjny/system serwerów aplikacyjnych (Dostawa nowego serwera aplikacyjnego (lub systemu serwerów) o parametrach podanych poniżej).
239 | Serwer aplikacyjny umożliwiający jednoczesny dostęp dla min. 10 użytkowników. | Tak, podać
240 | Liczba procesorów ≥ 2. | Tak, podać
241 | Pojemność RAM ≥ 128 GB. | Tak, podać
242 | Wbudowana macierz w konfiguracji RAID | Tak
243 | Pojemność macierzy ≥ 5,0 TB. | Tak, podać
244 | Redundantne zasilanie typu Hot-plug | Tak
245 | Jednoczesny przetwarzanie wielu warstw | Tak
246 | Liczba warstw jednoczesnego przetwarzania ≥ 80 000. | Tak, podać
247 | Zdalny dostęp konsoli lekarskich do serwera, bez konieczności ściągania badania na konsolę | Tak
248 | Dostęp konsoli lekarskich do aplikacji klinicznych na serwerze w oparciu o model pływających licencji | Tak
249 | Dostęp (natychmiastowy, nie wymagający ręcznego przesyłania badań pomiędzy serwerami) z każdego stanowiska lekarskiego do wspólnego serwera aplikacyjnego zawierającego bieżące badania MR i CT oraz zaawansowane aplikacje do ich analizy. | Tak
250 | Możliwy wybór danych, które mają być wyświetlone w przeglądarce. Można wybrać: pojedyncze badanie, wiele badań, wybrane serie z pojedynczego badania, wybrane serie z wielu badań oraz dowolnie wybrany fragment serii pojedynczego badania | Tak
251 | Konsole lekarskie min 10 stanowisk. | Tak
252 | Komputer sterujący (procesor, system operacyjny) | Tak;
253 | Archiwizacja obrazów na CD-R i DVD z dogrywaniem przeglądarki DICOM | Tak
254 | Pojemność SSD ≥ 1.0 TB; | Tak, podać
255 | Pojemność RAM ≥ 32 GB. | Tak, podać
256 | Monitory konsoli lekarskich min 10 stanowisk
257 | Dwa monitory diagnostyczne w technologii LCD/TFT lub jeden monitor min 29' | Tak
258 | Przekątna monitora diagnostycznego ≥ 21” | Tak, podać
259 | Matryca monitora diagnostycznego ≥ 1920 x 1200. | Tak, podać
260 | Jeden monitor opisowy w technologii LCD/TFT | Tak
261 | Przekątna monitora opisowego ≥ 19” | Tak, podać
262 | Matryca monitora opisowego ≥ 1280 x 1024; | Tak, podać
263 | Oprogramowanie kliniczne
264 | Automatyczny lub ręczny import badań poprzednich z archiwum PACS na potrzeby porównania z badaniem bieżącym na minimum 6 stanowiskach jednocześnie. | Tak, podać
265 | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM na minimum 6 stanowiskach jednocześnie | Tak, podać
266 | Możliwość wykonania badań porównawczych na minimum 10 stanowiskach jednocześnie | Tak, podać
267 | Rekonstrukcje 3D typu MPR, MIP i VRT na minimum 10 stanowiskach jednocześnie | Tak, podać
268 | Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne na minimum 6 stanowiskach jednocześnie | Tak, podać
269 | Rekonstrukcje 3D typu MPR (Multi Planar Reconstruction), w tym wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej na minimum 6 stanowiskach jednocześnie | Tak, podać
270 | Pomiary geometryczne (odległości, kąty) na minimum 6 stanowiskach jednocześnie | Tak, podać
271 | Automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty na minimum 6 stanowiskach jednocześnie | Tak, podać
272 | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania, niezależna od grubości warstw na minimum 5 stanowiskach jednocześnie | Tak, podać
273 | Oprogramowanie do manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów, itp) na minimum 6 stanowiskach jednocześnie. | Tak, podać
274 | Oprogramowanie do pomiarów analitycznych (pomiar poziomu gęstości / profile gęstości / histogramy / analiza skanu dynamicznego) i pomiarów geometrycznych (długości / kąty / powierzchnia / objętość na minimum 6 stanowiskach jednocześnie. | Tak, podać
275 | Dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR kolana, kręgosłupa, bioder, wątroby, prostaty, głowy i angio na minimum 3 stanowiskach jednocześnie. | Tak / Nie | Tak | 2
276 | Narzędzia dla badań MR: wykresy time-intensity dla badań z kontrastem na minimum 6 stanowiskach jednocześnie. | Tak, podać
277 | Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej, PET i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR na minimum 6 stanowiskach jednocześnie. | Tak, podać
278 | Oprogramowanie do ilościowej analizy badań perfuzji neuro, w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze wskaźników MTT, TTP, CBV i CBF na minimum 6 stanowiskach jednocześnie. | Tak, podać
279 | Oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii protonowej (1H MRS) typu SVS i CSI 2D i 3D na minimum 3 stanowiskach jednocześnie. | Tak / Nie | Tak | 2
280 | Analiza perfuzji bezkontrastowej ASL na minimum 3 stanowiskach jednocześnie. | Tak / Nie | Tak | 2
281 | Analiza dyfuzji, mapy ADC na minimum 6 stanowiskach jednocześnie. | Tak, podać
282 | Oprogramowanie do analiz onkologicznych zawierające m.in. analizę badań kontrolnych, oprogramowanie do automatycznej klasyfikacji zmian nowotworowych zgodnie z kryteriami RECIST oraz WHO na minimum 6 stanowiskach jednocześnie. | Tak / Nie | Tak | 2
283 | Oprogramowanie do analizy badań onkologicznych MR zoptymalizowane pod kątem szybkiej oceny dużej ilości danych obrazowych w badaniach z wielu obszarów lub całego ciała.Dedykowane procedury wyświetlania dla opisywania badań MR wątroby, mózgu oraz badań wielu rejonów. Procedury wyświetlania umożliwiają porównywanie badania bieżącego oraz poprzedniego.na minimum 6 stanowiskach jednocześnie | Tak, podać
284 | Oprogramowanie dedykowane do przeglądania i raportowania multiparametrycznego badania prostaty umożliwiające ustandaryzowane opisy zgodne z wytycznymi PI-RADS Dedykowane procedury wyświetlania dla opisywania badań MR wątroby, mózgu oraz badań wielu rejonów. Procedury wyświetlania umożliwiają porównywanie badania bieżącego oraz poprzedniego.na minimum 3 stanowiskach jednocześnie | Tak / Nie | Tak | 2
285 | Oprogramowanie do analizy badań DTI z możliwością generowania i prezentacji map DTI (np. FA) oraz generowania i prezentacji traktografii tensora dyfuzji Dedykowane procedury wyświetlania dla opisywania badań MR wątroby, mózgu oraz badań wielu rejonów. Procedury wyświetlania umożliwiają porównywanie badania bieżącego oraz poprzedniego.na minimum 10 stanowiskach jednocześnie | Tak, podać
286 | Oprogramowanie do analizy badań 3D T1 mózgu: automatyczna detekcja, segmentacja i oznaczanie hypointensywnych zmian istoty białej mózgu (WMH) , pomiary objętościowe istoty białej, istoty szarej, CSF, łącznie z generacją raportu (typu Quantib lub odpowiednio do nomenklatury producenta) Dedykowane procedury wyświetlania dla opisywania badań MR wątroby, mózgu oraz badań wielu rejonów. Procedury wyświetlania umożliwiają porównywanie badania bieżącego oraz poprzedniego.na minimum 6 stanowiskach jednocześnie. | Tak / Nie | Tak | 2
287 | Pakiet do zaawansowanej analizy pomiarów serca (morfologia, funkcja, perfuzja, późne wzmocnienie) w pełnej opcji. Względna perfuzja mięśnia sercowego z segmentacją. Tryb wyświetlania ClNE dla dynamicznej prezentacji ruchów serca. Pomiary objętości komór serca, masy mięśnia sercowego i objętości wyrzutowej oraz przepływów na minimum 2 stanowiskach lub na oddzielnych stacjach postprocessingowej typu stand-alone dedykowanych do tego typu analizy badań. | Tak / Nie | Tak | 2
288 | Oprogramowanie do analizy badań fMRI typu Brain Wave PA, BOLD Evaluation, BOLD Specialist lub odpowiednio do nomenklatury producenta, możliwość nakładania map DTI na podgląd 2D badań fMRI oraz nakładania traktografii tensora dyfuzji na podgląd 3D badań fMRI na minimum 3 stanowiskach lub na oddzielnych stacjach postprocessingowej typu stand-alone dedykowanych do tego typu analizy badań. | Tak, podać
289 | Praca w sieci konsoli lekarskich
290 | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak, na wszystkich stanowiskach
291 | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak, na wszystkich stanowiskach
292 | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | Tak, na wszystkich stanowiskach
293 | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak, na wszystkich stanowiskach
294 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE
295 | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu | Tak
296 | Pulsoksymetr kompatybilny z pracą w polu magnetycznym | Tak;
297 | Wstrzykiwacz kontrastu kompatybilny z pracą w polu magnetycznym. | Tak
Wstrzykiwacz do sekwencyjnego podawania środka cieniującego i roztworu NaCl, pracująca w środowisku MR 1.5T
Statyw podłogowy
Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCLbezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków cieniujących, bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów
Minimalne natężenie przepływu – max. 0,1 ml/s
Maksymalne natężenie przepływu – min. 10 ml/s
Maksymalne ciśnienie w systemie dozowania płynów – min. 17 bar (247 PSI)
Automatyczne wypełnianie wężyka pacjenta w końcowej fazie iniekcji roztworem NaCl
System wykrywania pęcherzyków powietrza w wężykach z sygnalizacją LED
Wstrzykiwacz wyposażony w dwa dotykowe panele sterujące – interfejs w języku polskim
Możliwość tworzenia i zapamiętywania dedykowanych programów podawania kontrastu i roztworu NaCl (protokołów)- min. 100
Automatyczne przełączanie kontrastu z pustego na pełen pojemnik
Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 24h, niezależnie od ilości wykonanych iniekcji oraz zużytego środka kontrastowego czy NaCl
Oferowany wstrzykiwacz środka kontrastowego jest systemem, którego eksploatacja jest prowadzona z wykorzystaniem wyłącznie materiałów eksploatacyjnych NIE zawierających związków DEHP (ftalanydietyloheksylu)
Rodzaj połączenia strzykawki z konsolą sterującą – WLAN (strzykawka bezprzewodowa)
298 | Niemagnetyczna leżanka do transportu chorych leżących z regulowana wysokością. | Tak
299 | Niemagnetyczny wózek do transportu chorych w pozycji siedzącej | Tak
300 | Zestaw do prezentacji bodźców wzrokowych i słuchowych fMRI obejmujący min., gogle, słuchawki douszne i słuchawki nauszne, urządzenie umożliwiające synchronizację paradygmatów z sekwencjami funkcjonalnymi, dedykowana stacja robocza z oprogramowaniem do tworzenia bodźców wzrokowych, słuchowych. Zestaw o parametrach nie gorszych niż np. VisualSystem i Audio System firmy NordicNeuroLab lub równoważny innego producenta. Kompletny zestaw urządzeń, kabli i oprogramowania umożliwiający współdziałanie wyżej wymienionych komponentów oraz odtwarzanie i prezentacje filmów i muzyki w trakcie rutynowych badan z płyt cd/dvd oraz nośników mobilnych tj. PenDrive. | Tak, podać
301 | Gaśnica niemagnetyczna | Tak
302 | Półki do przechowywania cewek w pomieszczeniu z magnesem | Tak
303 | Nowa kabina RF wraz z dostawą, montażem i wykończeniem wnętrza wyposażona w 1 okno i 1 drzwi do sterowni zawarte w cenie aparatu | Tak
304 | Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z podłączeniem do systemu muzycznego, do odsłuchu np. muzyki i komunikacji z pacjentem | Tak
305 | Ręczny detektor metalu | Tak
306 | System wizyjny do obserwacji pacjenta podczas badania (kamera w pomieszczeniu badań + monitor w sterowni) | Tak
307 | UPS do podtrzymania pracy konsoli operatorskiej systemu przez czas min. 5 minut konieczny do zamknięcia konsoli, w przypadku zaniku zasilania | Tak
308 | UPS do podtrzymania pracy serwera aplikacyjnego/systemu serwerów aplikacyjnych przez czas min. 5 minut, w przypadku zaniku zasilania | Tak
309 | Monitor poziomu tlenu w pomieszczeniu badań | Tak
310 | DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ Z MONTAŻEM.
311 | Instalacja aparatu MR w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z przedstawioną koncepcją zaakcedptowaną przez Zamawiającego. | Tak
312 | Konstrukcyjne: Wykonanie i zabezpieczenie drogi transportowej (na zewnątrz i wewnątrz budynku) umożliwiającej wprowadzenie elementów systemu rezonansu magnetycznego do docelowych pomieszczeń. Wzmocnienie stropu. Wykonanie otworu demontażowego. | Tak
313 | Przywrócenie elewacji/ścian (w tym również wewnętrznych) budynku do stanu pierwotnego, po wprowadzeniu systemu rezonansu magnetycznego | Tak
314 | Klatka Faradaya - kompletna klatka Faraday’a, wyposażona w 1 okno i 1 drzwi do sterowni, konieczna do zapewnienia prawidłowej pracy systemu rezonansu magnetycznego i do niego dopasowana, wraz z dostawą i montażem. Wymiary klatki powinny zapewniać prawidłową i nieskrępowaną pracę osób obsługi oraz właściwe warunki badania pacjentów. | Tak
315 | Układ wody lodowej dostosowany do wymagań rezonansu magnetycznego, zapewniający jego właściwą pracę. | Tak
316 | Rura quench (jeżeli jest wymagana przez producenta) zapewniająca prawidłowe awaryjne odprowadzenie helu, o parametrach dostosowanych do wymagań systemu rezonansu magnetycznego. | Tak
317 | Elektryczne: Wykonanie zasilania z istniejącego, zabezpieczenie zasilania dla potrzeb pracy systemu rezonansu magnetycznego (tzn. doprowadzenie kabla z rozdzielni do maszynowni), zgodne z wytycznymi producenta aparatu MR. Między innymi : | Tak
318 | Rozbudowa stacji transformatorowej o dodatkowe podstawy bezpiecznikowe | Tak
319 | Linie kablowe zasilające rozdzielnice elektryczne | Tak
320 | Dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznych | Tak
321 | Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego | Tak
322 | Instalacja siłowa i gniazd wtykowych, wraz z zasilaniem klimatyzacji i wentylacji | Tak
323 | Przebudowa istniejącej RK | Tak
324 | Instalacja okablowania strukturalnego | Tak
325 | Kontrola dostępu | Tak
326 | Pozostałe instalacje teletechnicze potrzebne dla niezbędnego funkcjonowania systemu rezonansu magnetycznego | Tak
327 | Klimatyzacja i wentylacja: Dostosowanie do wymagań systemu rezonansu magnetycznego, zapewniające jego właściwą pracę zgodnie z przedstawionym projektem. Miedzy innymi wykonanie kanałów, dostawa agregatów centrali, 3 klimatyzatory, gwarancja 60 miesięcy. | Tak
328 | Instalacja wod-kan, c.o, p-poż., gazy medyczne: Dostosowanie do wymagań instalacji wod-kan, c.o, p-poż i gazów medycznych do układu pracowni | Tak
329 | Dokumentacje, transport: Wykonanie dokumentacji powykonawczej i akceptacji Sanepidu niezbędne dla potrzeb uruchomienia pracowni | Tak
330 | Projekt: Dokumentacja wielobranżowa projektowa niezbędna dla celów realizacji zadania. Po etapie koncepcji wymagana zgoda inwestora. | Tak
331 | Umeblowanie: Niezbędne umeblowanie potrzebne dla prawidłowego przeprowadzenia badań i opisów dla pomieszczeń: sterowni, przygotowaniu pacjenta, opisowym | Tak
332 | Wszelkie inne zwiazane z montażem i prawidłowym funkcjonowaniem rezonansu MR 1.5T oraz pracowni.
333 | WYMAGANIA UZUPEŁNIAJĄCE
334 | Przedłuzenie gwarancji do 120 miesięcy. | Tak/Nie | Tak | 90
335 | Uzupełnienie helu w magnesie do poziomu min. 95% przed przekazaniem uruchomionego systemu do eksploatacji zawarte w cenie aparatu | Tak
336 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczona wraz z aparatem | Tak
337 | Wykonawca (na własny koszt i we własnym zakresie) dokona wymaganych pomiarów pola elektromagnetycznego i dostarczy Zamawiającemu (wraz z dokumentacją powykonawczą) plan pomieszczenia wraz z zaznaczonymi strefami oraz dokona oznakowania stref w całej Pracowni. | Tak
338 | Wykonawca wykona : 1 .Podłączenia urządzeń wraz z wykupieniem wszelkich koniecznych licencji do systemu PACS/RIS posiadanego przez zamawiającego | Tak | wykonanie pkt 2 | 20
lub
2. Wykonawca dostarczy system RIS/PACS wraz z podłączeniem wskazanych przez Zamawiającego na etapie analizy przedwdrożeniowej urządzeń Szpitala.
Parametry systemu:
SYSTEM ARCHIWIZACJI I REJESTRACJI OPISÓW BADAŃ(system archiwizacji)
Wymagania ogólne:
W czasie prowadzenia prac wykonawczych należy przestrzegać wszystkich norm i przepisów prawnych odnoszących się do przedmiotu umowy, a w szczególności:
· Zgodność z przepisami i wymogami NFZ
· Zgodność PACS ze szczegółowymi wymogami standardu DICOM 3.0
· Zgodność z innymi szczegółowymi zarządzeniami i wymogami w zakresie przetwarzania danych wrażliwych
· Systemy muszą spełniać wymogi wynikające z ustawy o „Ochronie Danych Osobowych” z 29 czerwca 1997 wraz z późniejszymi zmianami, system musi przechowywać informacje o:
Dacie wprowadzenia danych osobowych
Identyfikatorze użytkownika wprowadzającego dane
Źródłach danych (o ile dane nie pochodzą od osoby, której dotyczą)
Odbiorcach danych
Dacie i zakresie tego udostępnienia
Dacie modyfikacji danych osobowych
Identyfikatorze operatora modyfikującego dane
Wyrób wprowadzony do obrotu i/lub używania zgodnie z postanowieniami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku, oznakowany znakiem CE zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG . Załączyć certyfikaty/właściwe dokumenty
Producent oferowanego oprogramowania posiada min: certyfikację ISO 9001, ISO13485, ISO 27001.
System powinien umożliwiać automatyczną współpracę w zakresie przyjmowania zleceń i odsyłania wyników, wg standardu HL7, z systemem szpitalnym (HIS/SSI), oraz systemami teleradiologicznymi (TELE/VPN).
System powinien umożliwiać współpracę/komunikację w zakresie Elektronicznego Obiegu Dokumentów Medycznych z uwzględnieniem:
· Obowiązujących standardów min. HL7 CDA
· Profili IHE (min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging)
Zamawiający wymaga przeprowadzenia integracji systemowej pomiędzy aktualnie użytkowanym systemem klasy RIS/PACS/HIS/SSI, a oferowanym systemem RIS/PACS będącym przedmiotem w/w zamówienia. Zamawiający dopuszcza migrację posiadanych danych RIS/PACS, co zostanie ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej. Koszty integracji / migracji ponosić będzie Wykonawca. Zamawiający nie będzie uczestniczył w pozyskiwaniu stosownych ofert w tym zakresie.
Wykonawca po zakończeniu wdrożenia przekaże Zamawiającemu wszystkie dane niezbędne do samodzielnego zarządzania dostarczonym systemem.
Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w czwartym kwartale 2018 r.
System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) – 1kpl.(system archiwizacji)
Oferowany system: Serwer PACS, Serwer RIS, Serwer Dystrybucji Obrazów, Oprogramowanie Duplikatora jednego producenta
Dostęp do na panelu zarządzającego systemem PACS/WEB z dowolnego komputera w sieci poprzez przeglądarkę min. FireFox, IE bez konieczności instalowania dodatkowych wtyczek.
Ilość licencji otwartych dla urządzeń DICOM zgodna z ilością podpinanych urządzeń diagnostycznych .Podłączane urządzenia diagnostyczne Zamawiającego wyposażone w moduł DICOM/WORKLIST. Ewentualne koszty serwisowe związane z podłączeniem urządzeń diagnostycznych do PACS ponosi Wykonawca.
System umożliwia komunikację z systemami HIS/RIS za pomocą protokołu min.HL7.
System posiada polski interfejs użytkownika
System posiada polską pomoc kontekstową
System w pełni zgodny ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi
System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM
Oprogramowanie wykorzystuje niekomercyjny system bazy danych np. postgreSQL. Jeśli Wykonawca dysponuje jedynie oprogramowaniem opartym na komercyjnym systemie zarządzania bazą danych, np. ORACLE, wówczas Wykonawca musi dostarczyć wymagane licencje.
System posiada pełną obsługę protokołów DICOM:
· C-Move,
· C-Find,
· C-Store SCU i SCP,
· DICOM Storage Commitment
DICOM MPPS jako SCP i SCU.
System obsługuje formaty:
· JPEG LossLess,
· JPEG LS,
· JPEG Lossy,
· DicomSecondaryCapture z możliwością min. 2,5-krotnej kompresji
JPEG LoosLess obejmującą archiwizację, przesyłanie obrazów między jednostkami, nagrywanie płyt oraz backup danych
System działa na systemach operacyjnych 32 oraz 64 bitowych
System PACS/dystrybucji może wykorzystywać więcej niż 8 GB pamięci RAM serwera
System PACS/dystrybucji pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu.
Oferowany System działa w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe badań przechowywane są na serwerze.
Baza danych wszystkich przesłanych do stacji pacjentów w technologii min. SQL. Obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line
System PACS/dystrybucji udostępniania i przesyła obrazy na stacje diagnostyczne i przeglądowe w formacie DICOM oraz referencyjnym w sposób autonomiczny i ręczny
Możliwość zarządzania węzłami DICOM wraz z możliwością identyfikacji i sprawdzenia stanu węzła.
Możliwość podglądu w systemie pełnych danych o pacjencie i badaniu zawartych w pliku obrazu
Program współpracuje z archiwum krótkoterminowym (on-line) jak i z archiwum długoterminowym (off-line)
Program umożliwia wykonanie bezstratnej kompresji archiwum on-line. Kompresja np. po określonej godzinie, w określone dni, po określonym czasie leżakowania badania, przy braku miejsca w archiwum on-line
System umożliwia bezobsługowe przywracanie badań do archiwum on-line na żądanie (jeśli system nie jest zaopatrzony w bibliotekę LTO) system informuje który numer kasety LTO należy umieścić w napędzie
System pozwala na ustawienie automatycznego procesu archiwizacji danych na zewnętrzne nośniki (np. po określonej godzinie, w określone dni, zaraz po spłynięciu badania)
System pozwala na ustawienie automatycznego procesu usuwania z dysku danych znajdujących się na zewnętrznych nośnikach (po przekroczeniu określonego progu zajętości)
System pozwala na wykonywanie kopii bezpieczeństwa na napędzie LTO/CD/DVD
System niezależne przechowuje miniatur, nawet po przeniesieniu badań DICOM na napęd LTO/CD/DVD
W przypadku braku badania w archiwum ONLINE system umożliwia automatycznie wgranie żądanego badania z napędu LTO, program obsługuje autoloadery LTO, Streamery, Dyski HDD-USB i inne nowoczesne nośniki danych
Program pozwala na wyszukanie badań pacjenta w systemie PACS po jednym z poniższych kryteriów:
ID Pacjenta
ID Badania
Imię i nazwisko Pacjenta
Data urodzenia pacjenta
Opis badania (studyDescription)
Data badania (w tym predefiniowane filtry ostatni kwartał, tydzień, miesiąc , wczoraj, przedwczoraj, konkretna data konkretny zakres dat)
Data wykonania badania (z dokładnością do godzin np: ostatnie 6 h)
Zlecającego badanie
Nr Pesel Pacjenta
Dowolne inne pole znajdujące się w danych tagach obrazu – możliwość wykonania takiej konfiguracji w dowolnej chwili poprzez serwis lub administratora danych – bez konieczności instalacji aktualizacji aplikacji
System wyposażony jest w moduł logowania i wyświetlania statystyk obciążenia serwerów (pamięć, procesor, dyski, ilość badań)
System loguje i wyświetlania statystyk i stanu duplikatorów
Funkcjonalność zapewniająca tworzenie wirtualnych archiwów prywatnych i publicznych, oraz nadawanie im praw dostępu.
Możliwość tworzenia archiwum badań odrzuconych. System na podstawie danych zawartych w obrazie automatycznie przenosi do archiwum badań odrzuconych.
Możliwość oznaczania badań dodatkowym komentarzem, również dla badań odrzuconych
Funkcjonalność tworzenia raportów z badań w tym z badań odrzuconych w dowolnym okresie czasu.
Klient systemu PACS umożliwia nagranie badania na urządzeniu nagrywającym
Klient systemu PACS umożliwia zlecenie przesłania badania na inne stacje diagnostyczne uprawnionym użytkownikom
System umożliwia zarządzanie informacjami i ustawieniami kont użytkowników przez administratora Systemu
System jest zintegrowany z drzewem LDAP (Open LDAP, Microsoft Active Directory)
Program pozwala na centralne zarządzanie użytkownikami w drzewie LDAP i określanie ich przynależności do ról i grup.
Program posiada w pełni funkcjonalny program do zarządzania użytkownikami / grupami i rolami (dla LDAP). Program współpracuje z Active Directory.
System pozwala użytkownikowi na logowanie się do systemu PACS i udostępnianie mu zakresu badań zależnie od przyznanych uprawnień (np: tylko badania CT, tylko badania MR, tylko badania z oddziału SOR). Ograniczenia dostępu współpracują z oprogramowaniem stacji diagnostycznych.
System pozwala na zarządzanie uprawnieniami użytkowników PACS, modułu dystrybucji webowej z jednego panelu administracyjnego
Możliwość przydzielenia użytkownika systemu do określonego typu, na przykład lekarza radiologa,
Możliwość przydzielenia typu użytkownika systemu do określonego oddziału. Na przykład oddział chirurgii,
Możliwość przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu użytkownika systemu
Rodzaje uprawnień:
uprawnienia do narzędzi administracyjnych i ich poszczególnych opcji min:
dodawania dodatkowych źródeł DICOM
kasowanie badań z systemu
rukowania badania
zapisywania zmian obrazu badania,
nagrywania badania na CD,
dostępu do poprzednich badań pacjenta oraz ich opisu
importu i eksportu badania,
przesyłania badań do innych miejsc docelowych DICOM,
dostęp do serwerów wirtualnych,
System umożliwia blokadę dostępu użytkownika do stacji diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazów po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się
Możliwość ustawienia czasu automatycznego wylogowania użytkownika z modułu dystrybucji obrazów i stacji diagnostycznej w przypadku braku aktywności oraz czasu ważności hasła konta użytkownika.
Możliwość ustawienia złożonej polityki zarządzania hasłami w tym ustawienie długości hasła, okresu ważności hasła, okresu ważności konta, ilości błędnych logowań, złożoności hasła (duże litery/znaki specjalne/cyfry/powtarzalność ciągu)
Możliwość centralnego zarządzania użytkownikami stacji diagnostycznych oraz systemu dystrybucji obrazów
Możliwość przeglądania następujących wydarzeń:
· próba zmiany hasła użytkownika
· nieudana próba zalogowania się użytkownika
· zalogowanie się użytkownika
· próba wysłania badania
- skopiowanie lub wydrukowanie badania
Możliwość wyświetlania w systemie dystrybucji obrazów równocześnie min. 3 obrazów na jednym ekranie użytkownika. Możliwość przewijania pomiędzy kolejnymi obrazami w serii.
Klient systemu PACS umożliwia wykonanie korekt w badaniach w tym przypisanie badania do „worklisty”, poprawa danych pacjenta i danych badania, podział i scalanie badań. Pomimo wykonanych korekt w badaniach system przechowuje oryginalną wersję badania dostępną tylko dla administratorów.
Program posiada funkcję autoroutingu badań, pozwala na przesłanie badania na stację docelową, pozwala na określenie godzin, w których autorouting zostanie wykonany oraz określenie priorytetu z jakim ma być wykonywane zadanie
Program posiada funkcje autoroutingu badań, pozwalająca na określanie priorytetów przesyłania badań bazując na tagach zawartych w DICOM (np.: badania typu RTG z oddziału SOR mają wyższy priorytet)
Program posiada funkcje prefetchingu
Program obsługuje MPPS (ModalityPerformedProcedure Step) w zakresie informacji zwrotnej o statusie wykonanych zleceń. Aktualny stan zlecenia musi przedstawić, co najmniej następujące informacji (wg standardu DICOM):
· CREATED - utworzony zapis badania
· SCHEDULED - badanie rozpisane do wykonania
· IN PROGRESS - badanie w trakcie wykonywania
· DISCONTINUED - przerwano wykonywanie badania
- COMPLETED - badanie zakończone
Moduł dystrybucji obrazów WEB(system archiwizacji)
System dystrybucji umożliwia podstawową obróbkę (zaczernienie, kontrast, obroty, powiększenia, pomiary) każdego obrazu na ekranie użytkownika
Płynna regulacja w systemie dystrybucji obrazów zaczernienia i kontrastu oraz możliwość definiowania własnych ustawień poziomu i okna (W/L). Możliwość przeniesienia zmian wykonanych na jednym obrazie na wszystkie obrazy serii
Możliwość w systemie dystrybucji obrazów:
· obrotu obrazu o 90/180%
· obrotu obrazu o dowolny kąt
odbicie w pionie i poziomie
Możliwość obejrzenia w systemie dystrybucji obrazów na ekranie użytkownika opisu badania wykonanego i zatwierdzonego w systemie RIS
System dystrybucji obrazów pozwala wyszukać oraz wyświetlać poniższe dane:
· imię i nazwisko pacjenta
· opis rodzaju badania
· nr pesel
wyświetlane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi
Przeglądarka obrazów diagnostycznych dla systemu dystrybucji obrazów umożliwia:
· wyświetlanie miniatur obrazów,
· pomiar odległości, kąta,
· pola powierzchni,
· zmianę jasności i kontrastu,
· powiększanie,
· przewijanie,
· odwracanie obrazu,
· wyświetlanie kilku zdjęć na ekranie,
· wyświetlanie wybranej serii obrazów,
dodawanie strzałek, komentarzy itp.
Przeglądarka dołączana do płyty z wynikiem badania umożliwia:
· wyświetlanie miniatur obrazów,
· pomiar odległości, kąta,
· pola powierzchni,
· zmianę jasności i kontrastu,
· powiększanie,
· przewijanie,
· odwracanie obrazu,
· wyświetlanie kilku zdjęć na ekranie,
· wyświetlanie wybranej serii obrazów,
dodawanie strzałek, komentarzy itp.
Użytkownik musi posiadać dostęp z każdego poziomu systemu dystrybucji obrazów do systemu pomocy opracowanego w języku polskim
Zapewnienie dostępu użytkowników szpitalnych do obrazów diagnostycznych w formacie referencyjnym (kompresja stratna JPEG) za pomocą przeglądarek internetowych jak i czystych obrazach DICOM. Sposób prezentacji obrazów uzależniony od użytkownika. Licencja pływająca dla min. 30 użytkowników
Zapewnienie dostępu użytkowników szpitalnych do opisów wyników badań diagnostycznych za pomocą przeglądarek internetowych
Język interfejsu użytkownika – polski
Oprogramowanie spełniające profile integracji IHE (potwierdzenie linkiem do strony internetowej).:
· Scheduled Workflow,
· Patient Information Reconciliation,
· Consistent Time,
Portable Data for Imaging,
System PACS i dystrybucji obrazów zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny klasy min. IIb lub posiadający certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego, stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC min. w klasie IIb
Na oferowany system Wykonawca zobowiązany jest udzielić zamawiającemu licencji na czas nieokreślony. Udzieloną licencją objęte zostaną również wszelkie modyfikacje, poprawki oraz aktualizacje systemu wprowadzane przez Wykonawcę w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.
Radiologiczny System Informatyczny (RIS) – 1 kpl. (system archiwizacji)
Liczba równoczesnych użytkowników: licencja dla min.30 użytkowników
Komunikacja z systemami HIS/PACS/WEB za pomocą protokołu min.HL7.
Oferowany System RIS tego samego producenta co Serwer Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów, Oprogramowanie Duplikatora
Obsługa stanowisk:
· Lekarz
· Technik
· Rejestracja
· Sekretariat (w tym raporty)
Administrator
Program funkcjonuje w polskiej wersji językowej
Program posiada wbudowaną pomoc kontekstową w języku polskim
Program posiada polski interfejs użytkownika
Program RIS obsługuje skróty klawiszowe (definiowane na etapie wdrożenia)
Program obsługuje komunikację z innymi systemami poprzez protokół HL7 v2.x (możliwość wymiany danych z systemami np. HIS)
Program RIS, PACS może pracować na tym samym serwerze
Program RIS integruje się z Active Directory gdzie przetrzymywana jest kompletna lista użytkowników, grup (ujednolicenie kont użytkowników, jeden login i hasło)
Program RIS integrując się z Active Directory obsługuje je w trybie użytkownika read-only
Program RIS posiada interfejs do zarządzania użytkownikami i uprawnieniami w ramach Active Directory
Możliwość tworzenia kopii bazy danych z wykorzystaniem procesów ustawianych poza systemem RIS
Program RIS posiada pływające licencje dla równoczesnej liczby zalogowanych użytkowników
Program RIS pozwala zlecić ręcznie nagranie płyty na duplikatorze płyt
Program RIS pozwala zlecić ręcznie nagranie płyty na lokalnej nagrywarce
Program RIS pozwala na łączenie badań w zlecenia badania grupowego dzięki czemu kilka badań jednego Pacjenta jest widoczne jako zestaw na etapie rejestracji
Program RIS pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na dzień bieżący
Program posiada zaimplementowaną komunikacją desktopową z przeglądarkami min. efilm, ArVIEW, Osirix, Carestream, Impax inne (podać jakie)
Terminarz(system archiwizacji)
Program RIS pozwala na planowanie wizyt z wykorzystania z terminarza
Terminarz umożliwia swobodne definiowanie godzin pracy oraz określenie w ramach podziału interwałów, dla wskazanego pasma można utworzyć specjalny tryb serwisowy, urlopowy w którym nie można przyjmować Pacjentów w obrębie całego pasma.
Terminarz umożliwia zaplanowanie pasm z wskazaniem dat obowiązywania, np.: pasmo obowiązuje od 2009-09-20 do 2009-10-20 Poniedziałek godzina 08:00-12:00
Terminarz pozwala na zapisanie wielu Pacjentów na jeden termin lub uniemożliwia rejestrację dwóch pacjentów na jeden termin (zgodnie z ustawieniami)
Terminarz uniemożliwia zarejestrowania Pacjenta na tą samą godzinę przez co najmniej dwie różne osoby rejestrujące
Terminarz pozwala na wydrukowanie potwierdzenia terminu rejestracji Pacjenta
Terminarz pozwala na wyszukiwanie wolnych terminów, podglądania widoku, pracowni
Terminarz umożliwia prowadzenie notatek dnia, widocznych dla użytkowników terminarza
Terminarz pozwala na wyświetlenie widoku wielu pracowni na jednym ekranie
Terminarz pozwala na wyświetlenie widoku tygodniowego (5 lub 7) dniowego na jednym ekranie, dla minimum jednej pracowni
Terminarz pozwala na prowadzenie listy rezerwowej Pacjentów
Terminarz pozwala na integrację z systemami HIS (terminy badań przesłane z systemu HIS mogą być automatycznie akceptowane, lub akceptowane ręcznie, przenoszenie na wskazany dzień)
Terminarz pozwala na szybkie blokowanie wskazanej konkretnej godziny, np.: z powodu nagłej zmiany terminu pracy pracowni bądź rozładowania kolejki
Terminarz pozwala na przeniesienie terminu badania w obrębie dowolnej jednostki czasowej
Terminarz pozwala na wydrukowanie kodu kreskowych Pacjenta, Badania
Terminarz pozwala podejrzeć historię zapisu Pacjenta na termin, z informacją przez jakiego użytkownika Pacjent był rejestrowany
Terminarz wyświetla informacje o ilości punktów NFZ zapisanych w ramach badań zaplanowanych na wskazany dzień
Terminarz posiada raport informujący o wykorzystaniu punktów NFZ, terminarz posiada raport informujący o planowanym wykorzystaniu punktów NFZ
Terminarz posiada blokadę zapisu na badania rozliczane z NFZ na podstawie ustalonych w systemie kryteriów
Terminarz w momencie rejestracji podpowiada nazwiska już istniejących Pacjentów w systemie RIS
Terminarz w momencie rejestracji Pacjenta pobiera z PESEL informacje o dacie urodzenia i płci Pacjenta
Terminarz w momencie wpisywania nazwiska/PESEL pacjenta podpowiada dane na podstawie istniejących w bazie danych pacjentów
Terminarz pozwala osobno na umówienie terminu przybycia Pacjenta oraz osobno na potwierdzenie jego przybycia do Placówki w dniu badania
Rejestracja pacjenta (system archiwizacji)
Podczas rejestracji Pacjenta, system pozwala na wprowadzenie imienia, nazwiska, daty urodzenia, pesel oraz wyszukuje czy Pacjent o podanych danych nie został już wprowadzony do systemu
Możliwe jest rejestrowanie Pacjenta typu NN
Rejestracja umożliwia zablokowanie wprowadzenia dwu Pacjentów o tym samym numerze PESEL
Podczas rejestracji Pacjenta możliwe jest podjęcie decyzji czy do danych Pacjenta dołączane będą zeskanowane dokumenty
Proces skanowania jest procesem rozłącznym i może być wykonany na dowolnym etapie
System umożliwia wyszukiwanie wyników możliwe jest na podstawie danych osobowych Pacjenta, kodu kreskowego, typu gabinetu, daty wykonania badania, statusu badania
System pozwala na wprowadzenie informacji o osobie odbierającej oraz wskazanie jaki zakres dokumentów został odebrany
System umożliwia wyświetlenie pełnej listy Pacjentów zapisanych w systemie
System umożliwia edycję danych skierowania minimum (rodzaj skierowania, oddział, lekarz kierujący, datę wystawienia skierowania, dane ubezpieczeniowe)
Możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
Rejestrację zgodną z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ
Rejestrację pacjentów obcokrajowców
Walidację poprawności wpisu numeru PESEL
System, który automatycznie uzupełnia płeć, datę urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL
System, który identyfikuje i weryfikuje lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających
System, który identyfikuje jednostki zlecające na podstawie numeru umowy z NFZ, NIPu, Regonu, skrótu
Kontrolę wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu pacjenta z tym samym numerem PESEL (za wyjątkiem pacjenta z zerowym numerem PESEL)
Kontrolę wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu, weryfikacja sumy kontrolnej prawa wykonywania zawodu lekarzy
Kontrolę wprowadzania danych uniemożliwiającą dwukrotne wprowadzenie do systemu jednostki zlecającej z tym samym numerem umowy z NFZ, NIPem, Regonem
Rejestrację pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia (system automatycznie uzupełniać imię, nazwisko informacjami NN, datę i godzinę przyjęcia pacjenta oraz pole z numerem PESEL – liczbami zero, z możliwością późniejszego ich uaktualnienia
Współpraca systemu z Robotem, w trybie awaria robota system pozwala wypalać płyty z badaniami ręcznie
Technik ma możliwość wypełniania statystyki, możliwość dodania technika współwykonującego badanie
Możliwość generowania raportów (ilość badań wykonanych przez technika, ilość badań opisanych przez lekarza, ilość badania per jednostka kierująca, ilość badań szpitalnych, poza szpitalnych)
Wywołanie badania w systemie RIS wywołuje badanie na stacji lekarskiej
System umożliwia łączenie pacjentów w przypadku pomyłki
System umożliwia łączenie badań w przypadku pomyłki
System umożliwia łączenie jednostek kierujących, lekarzy kierujących w przypadku błędów
System umożliwia rejestrację badania na podstawie danych otrzymanych z systemu PACS i połączenia tej rejestracji z obrazami badania.
System daje możliwość awaryjnego połączenia badania(obrazów) z badaniem zarejestrowanym w RIS
Program RIS umożliwia współpracę z oprogramowanie typu PhilipsSpeechmike (możliwość nagrania dźwiękowego opisu badania w celu późniejszego przepisania przez np. osobę uprawnioną)
Stanowisko Technika(system archiwizacji)
System umożliwia wprowadzenie w kontekście badania wartość min. kV, mAS, DLP, ilości podanego kontrastu
System umożliwia oznaczenie osoby wykonującej badanie (dane mogą być pobrane z urządzenia medycznego), oraz osób obecnych przy badaniu
System daje możliwość do rejestrowania dodatkowych procedur/badań wykonanych w trakcie danego badania
Integracja badań wykonanych przez technika z „barcodem” pacjenta (automatyczne wyświetlanie badań do opisu i diagnozy bez konieczności wyszukiwania pacjenta po atrybutach)
Koszty, dane słownikowe(system archiwizacji)
System daje możliwość wprowadzenia pracowni, określenia typów pracowni i powiązanych aparatów
System daje możliwość wprowadzenia listy oddziałów, opcja importowania oddziałów z min. XLS
System daje możliwość wprowadzania jednostek kierujących, opcja importowania jednostek kierujących z min. XLS
System daje możliwość wprowadzania lekarzy kierujących, opcja importowania lekarzy kierujących z min. XLS
System daje możliwość uzupełniania, dodawania, modyfikacji kodów ambulatoryjnych
System daje możliwość definiowania słownika procedur, opcja importowania z min. XLS
· procedurze może być przypisany czas trwania
· procedura może mieć oznaczenia czy wymaga opisu czy nie
· system umożliwia wczytania elektronicznej umowy z funduszem NFZ (tworzone są automatycznie grupy badań z kodem produktu jednostkowego) możliwe jest łączenie w/w danych z wykonywaną procedurą
· procedura może być aktywna bądź nie
ilość punktów za wskazaną procedurę podciągana jest automatycznie z umowy NFZ
Raporty(system archiwizacji)
System daje możliwość generowania raportów
Wygenerowane raporty mogą być tworzone w oparciu o następujące zasady:
· zakres dat obowiązywania raportu
· ograniczenia wynikające z np.: (procedury, jednostki kierującej, pracowni,..)
określenie formatu wyjściowego raportu min. CSV i PDF
System poprzez wbudowany moduł daje możliwość zdefiniowania przez uprawniony personel dodatkowych raportów. Definiowanie raportów odbywa się poprzez wybór kolumn wraz z możliwością zmiany nazwy kolumny, wybór warunków wbudowanych i warunków dodatkowej filtracji widocznych podczas generacji raportu, możliwość zdefiniowania sortowań wyniku i grupowania danych wynikowych, możliwość definicji kolejności kolumn w raporcie, możliwość definiowania zaliczeń i podsumowań
Administracja(system archiwizacji)
System umożliwia definiowanie przyczyn anulowania badań
System udostępnia logi wszystkich zdarzeń zachodzących w systemie (każde zdarzenie opisane jest datą, typem zdarzenia, loginem użytkownika, poziomem informacji, wiadomością konkretnego zdarzenia)
System umożliwia definiowanie, grup oraz przydzielanie im uprawnień
Stanowisko Lekarza(system archiwizacji)
System umożliwia kontekstowe wyszukiwanie bazujące na wskazanych polach lub przeszukujące bazę opisów na zasadzie zaawansowanej, gdzie możliwe jest wymuszenie wystąpienia wskazanych słów np. Jan Kowalski
Wyszukiwanie nie jest zależne od wielkości liter
Wyszukiwanie nie jest zależne od polskich znaków diakrytycznych np. wpisując Brzeczyszczykiewicz uzyskamy dokładnie te same wyniki co dla Brzęczyszczykiewicz
System umożliwia wyszukiwanie z podaniem parametrów:
· Imię
· Nazwisko
· Pesel
· Numer badania
· Kod kreskowy
· Id pacjenta
Id badania
System wyświetla listę wyników zleceń z w pełni konfigurowanym układem kolumn
System umożliwia podejrzenie historię choroby Pacjenta z wcześniej opisanych badań bez konieczności wyjścia z bieżącego opisu oraz możliwość jednoczesnego opisywania i podglądania poprzednich (historycznych) opisów badań wraz z możliwością załadowania obrazów historycznego badania do przeglądarki
System obsługuje szablony opisów,
System pozwala na przypisanie skrótu do szablonu opisu. Wpisanie skrótu szablonu w oknie opisu wstawia szablon w jego miejsce.
System pozwala dzielić szablony na własne, ogólne, gabinetowe oraz innych użytkowników i zarządzać dostępem do nich
System pozwala na bezpośrednio z okna opisu na zapisanie części tworzone opisu jako nowego szablonu oraz jako modyfikacji istniejącego szablonu.
System pozwala na zastosowanie w opisie formatowania tekstu min. pogrubienie, kursywa, podkreślenie oraz cofnięcia i ponowienia pisania. Funkcje dostępne pod przyciskami jak i pod skrótami klawiszowymi.
System posiada wbudowany medyczny słownik ortograficzny, sprawdzający pisownie podczas pisania oraz na żądanie. Użytkownik może dodawać własne słowa do słownika.
System pokazuje historię zmian opisu
Po rozpoczęciu opisu, system uniemożliwia modyfikację rozpoczętego opisu przez innego lekarza niż autor opisu, wyjątkiem jest rola administratora opisów który może zawracać rozpoczęte opisy do powtórnej edycji
System pozwala na rozdzielenie procesu wykonania opisu i zatwierdzenia (autoryzacji) opisu. Opis wykonany przez rezydenta może być zatwierdzony przez lekarza nadzorującego
System umożliwia dowolne konfigurowanie wydruku wyniku (zamieszczanie logo, definiowanie pogrubień, znaków specjalnych itp.)
Oferowany system klasy RIS posiada:
Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb
Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb
Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb
Moduł opisów teleradiologicznych (1 szt.) (system archiwizacji)
Producent
Nazwa i typ
System w pełni zintegrowany z systemami PACS/RIS w zakresie pobierania obrazów do opisów oraz wprowadzania zatwierdzonych opisów badań do systemu RIS. Zarówno podczas wysyłania/pobierania obrazów do opisów jak i wprowadzania opisu. Możliwość samodzielnego zatwierdzania otrzymanego opisu badania.
Logowanie informacji o stanie zlecenia i stanie transferu badania.
Możliwość jednoczesnej współpracy z kilkoma centrami opisowymi.
Podczas zlecania wykonania opisu możliwość oznaczenia trybu zlecania min. cito/pilny
Kontrola dostępu do aplikacji poprzez moduł logowania
Dokumentacja systemu i instrukcja użytkownika w j. min. polskim
Wyniki badań przesyłane będą w formie elektronicznej w szyfrowanym tunelu (VPN, SSL, itp.) bezpośrednio do systemu RIS/PACS Udzielającego zamówienie.
Komunikacja między systemami w zakresie zleceń odbywa się po protokole min. HL7, obrazy transmitowane są poprzez protokół DICOM 3.0 lub udostępniane są jako jeden skompresowany plik udostępniany do pobrania np. poprzez link www
Możliwość przeglądania listy pacjentów i badań zarejestrowanych w posiadanym przez zamawiającego systemie RIS/PACS
Możliwość przeglądania opisów badań wprowadzonych w systemie w posiadanym przez zamawiającego systemie RIS/PACS
Możliwość wprowadzenia i edycji opisów dla badań w systemie w posiadanym przez zamawiającego systemie RIS/PACS
W przypadku braku możliwości wysłania wyniku badania bezpośrednio do systemu RIS/PACS, wyniki przesyłane będą w formie szyfrowanej wiadomości elektronicznej
Oferowany system teleradiologiczny/telekonsultacyjny posiada:
Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb
Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb
Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb
Serwery, sprzęt komputerowy (system archiwizacji) - Dwa serwery i dwie macierze dyskowe pracujące w środowisku wirtualnym, oprogramowanie wirtualizacyjne i backupowe
dwa serwery typu rack wraz z szynami do montażu w szafie, min 4 interfejsy sieciowe 10 Gbit Ethernet dwa redundantne zasilacze hot plug minimum cztery porty USB 3.x pamieć RAM >= 128 GB dwa procesory, 10 rdzeni każdy, min. 2,40 GHz redundantny moduł SD wraz z kartami pamięci dla hypervisora o pojemości minimum 64 GB ( dual SD) dedykowany moduł zdalnego zarządzania , diagnostyki i monitorowania pracy serwera.
dwie macierze zewnętrzne pracujące w trybie replikacji: macierze muszą być dostarczone ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''. każda macierz o pojemności użytkowej > 20 TB (w konfiguracji RAID 6) wsparcie dla RAID: 0, 1, 5, 6, 10 dwa redundantne zasilacze hot-plug min. 4 interfejsy 10 Gb Ethernet macierze muszą udostępniać dane po iSCSI Macierz musi posiadać funkcjonalność replikacji danych pomiędzy macierzami tego samego typu w trybie synchronicznym i asynchronicznym, macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie, macierz musi pozwalać na dynamiczną migrację pomiędzy poziomami RAID macierz musi posiadać oprogramowanie do monitoringu stanu dysków, które pozwala na identyfikowanie potencjalnie zagrożonych awarią dysków możliowść rozszerzania o dodatkowe półki dyskowe Pięć lat gwarancji Next Business Day z zachowaniem dysków twardych
oprogramowanie wirtualizacyjne klasy Vmware lub równoważne (licencja odpowiednia do zaoferowanego sprzętu)
oprogramowanie backupowe kompatybilne z dostarczonym oprogramowaniem wirtualizacyjnym (Veeam Backup & Restore lub równoważne) (licencja odpowiednia do zaoferowanego sprzętu)
· System operacyjny klasy min. Windows Server 2016 lub równoważny (licencja zgodna ze sposobem licencjonowania producenta systemu operacyjnego w oferowanym przez Wykonawcę środowisku wirtualnym, z możliwością uruchomienia min. dwóch maszyn wirtualnych)
Szafa serwerowa min. 24U z oprzyrządowaniem wraz z urządzeniem dystrybucyjnym (switch)
UPS montowany w szafie rack dobrany parametrami do zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu, zapewniający podtrzymanie systemu w przypadku awarii zasilania przez minimum 30 minut.
Przełączniki: Dwa przełączniki corowe, każdy przełącznik o specyfikacji: Wysokość <= 1RU obsługa warstwy L2 i L3 48 portów 100/1G/10GBase-T. Min. 24 porty 100/1G/10GBase-T (aktywne) 6 portów 40G QSFP+. Min. 4 porty 40G QSFP (aktywne) Obsługa wkładek 40GBase-LM4, 40GBase-SR4, 40GBase-LR4, 40GBase-ER4 oraz kabli miedzianych o długości do 5 metrów i kabli optycznych do min. 15 metrów Możliwość przełączenia portów 40G QSFP+ w porty 4 x 10G Dedykowany port do zarządzania przełącznikiem „poza pasmem” Dedykowany port konsoli szeregowej RJ45 Prędkość przełączania pakietów min. 1.4 Mp/s Dwa zasilacze (redundancji zasilania hot plug) redundantny system wentylacji z chłodzeniem tył/przód Wymagania do L2: Tablica MAC adresów min. 220 tys. Wpisów Obsługa IEEE 802.1Q oraz min. 4 tys. aktywnych sieci VLAN Opóźnienie przełącznia mniejsze niż 480 ns Wsparcie protokołów STP, RSTP oraz MSTP Wsparcie dla min. 12 instancji MSTP – IEEE 802.1s Wsparcie dla obługi MLAG Obsługa min. 72 grup łączy Link Aggregation w każdym po min. 8 portów Obsługa Link Aggregation wraz z obsługą LACP zgodna z IEEE 802.1AX Wymagania do L3: Obsługa min. 32 tys. wpisów w tablicy ARP Możliwość konfiguracji statycznych wpisów ARP Obsługa min. 500 interfejsów IP dla IPv4 oraz IPv6 Obsługa protokołów routingu (RIPv2 oraz RIPng,OSPFv2 oraz OSPFv3,BGP oraz BGPv6) Sprzętowa tablica routingu o pojemności min. 15 tys. wpisów dla IPv4 oraz 7 tys. wpisów dla IPv6 Obsługa balansowania ruchu ECMP Obsługa redundancji routingu VRRPv3 dla IPv4 oraz IPv6 – min. 250 instancji Obsługa UDP Forwarding / Obsługa DHCP Relay dla IPv4 oraz IPv6 Wsparcie Multicast: Obsługa IGMPv1, IGMPv2 oraz IGMPv3,IGMP Snooping Obsługa min. 4000 interfejsów IGMP Obsługa protokołu routing Multicast PIM oraz PIM-SSM Wsparcie multicast w rozwiązaniu Fabric Bezpieczeństwo: obsługa DHCP snooping,Dynamic ARP Inspection,MAC Security,IEEE 802.1x
Stacja robocza dla systemu RIS - 1 szt. (system archiwizacji)
Komputer o minimalnych parametrach:
· Procesor czterordzeniowy min 3.0 GHz lub równoważny,
· pamięć RAM min. 8GB,
· dysk twardy min. HDD 128 GB SSD
· LAN min. 1Gbit/s,
· Nagrywarka CD/DVD,
· Karta graficzna VGA
· System operacyjny klasy min. Windows
· Klawiatura i mysz komputerowa
· Monitor LCD min. 22“
UPS dobrany mocą do oferowanego sprzętu komputerowego
Gwarancja/Inne wymagania (system archiwizacji)
Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zostanie przeprowadzona analiza przedwdrożeniowa, w trakcie której zostaną ustalone szczegóły wdrożenia.
Podłączenie i skonfigurowanie przez Wykonawcę udostępnionych przez Szpital/Przychodnię urządzeń standardu DICOM do oferowanego systemu RIS/PACS.
Wykonawca dokona pełnej instalacji dostarczonego sprzętu i oprogramowania, podłączenia urządzeń diagnostycznych oraz uruchomienia wszystkich funkcjonalności systemu.
Proces wdrożenia przeprowadzony zostanie z uwzględnieniem:
· instalacji i konfiguracji systemu,
· konfiguracji bazy danych, podłączenia urządzeń / systemów Szpitala
· weryfikacji i modyfikacji dokumentów wynikowych –opisowych,
- weryfikacji i modyfikacji dokumentów wynikowych –drukowanych
Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia personelu ZDO i IT w zakresie obsługi i administracji RIS/PACS oraz ewentualnej integracji z HIS
Wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie zainstalowanego oprogramowania wchodzącego w skład dostarczonych Systemów. Gwarancja liczona będzie od daty końcowego odbioru przedmiotu Zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancyjnym do nieodpłatnego wsparcia Zamawiającego w intagracji dostarczonego RIS/PACS z HIS, w przypadku ewentualnej zmiany przez Zamawiającego systemu HIS.Pięć lat gwarancji Next Business Day z zachowaniem dysków twardych u Zamawiającego.
Koszty ekslploatacyne dostaczonych aplikacji w okresie pogwaranyjnym nie będą wyższe niż 15 % wartości dostarczonych aplikacji.
339 | Podłączenie zamówionych stacji opisowych z wykupieniem wszelkich koniecznych licencji do modułu RIS posiadanego przez Zamawiającego | Tak
340 | Szkolenia aplikacyjne lekarzy, fizyków i techników w siedzibie zamawiającego przez min.40 dni zawarte w cenie aparatu | Tak
341 | Przeszkolenie personelu technicznego w zakresie podstawowej obsługi, eksploatacji, konserwacji oraz bhp wraz z pozostawieniem odpowiedniej dokumentacji 4 osoby po 8 godzin zawarte w cenie aparatu | Tak
342 | Szkolenia poza siedzibą zamawiającego w ośrodku dysponującym zaoferowanym systemem MR, w wymiarze 8 osobodni, zawarte w cenie aparatu | Tak
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 210
1 | Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.
2 | Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr wymagany” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje również odrzucenie oferty.
3 | Wszystkie oferowane paramenty winny być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta (foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu).
4 | W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.
5 | Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia a także funkcjonalności, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji – szczegółowy opis równoważności podano w SIWZ .
6 | Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb Wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez Zamawiającego.
7 | Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego.
8 | Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie bieżącej obsługi , konserwacji i eksploatacji zaoferowanego sprzętu.
9 | Dotyczy wszystkich wymieniopnych w opisie dysków twardych - 60 miesięcy gwarancji Next Business Day z zachowaniem dysków twardych u Zamawiającego.
10 | Miejscem dostawy i montazu jest : Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. Prof.. L. Bierkowskiego, ul Dojazd 34 , 60-631 Poznań
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )