## Arkusz1
Załacznik nr 2 (postępowanie ZP/p/25/19)
( Załącznik nr 2 - zawiera 2 pozycje)
Poz. nr | Nazwa |  |  |  | Ilość
1 | RTG stacjonarne z zawieszeniem sufitowym. |  |  |  | 1
2 | RTG przyłóżkowy |  |  |  | 1
UWAGA - Wszystkie systemy informatyczne zaoferowane w opisach wymagają integracji do systemu szpitalnego na koszt Wykonawcy. Zaoferowane systemy powinny być otwarte i możliwe do integracji z innymi zainstalowanymi w przyszlości w szpitalu nieodplatnie. Wszystkie urządzenia, aparaty powinny być gotowe do użycia łącznie z uzyskaniem wszelkich zezwoleń (jeżeli są wymagane) pozwalających na ich uruchomienie i eksploatację, a związane z tym koszty obciążają Dostawcę.
Część I
Poz. nr 1
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
RTG stacjonarne z zawieszeniem sufitowym
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Generator wysokiej częstotliwości
5 | Moc wyjściowa generatora min 60 [kW] | Tak, podać | ≥80 kW | 10
6 | Automatyka ekspozycji [AEC] dla detektora – min. 3 komór jonizacyjnych | Tak, podać | ≥4 | 10
7 | Zakres napięć lampy min w przedziale 40 – 150 [kV] | Tak, podać
8 | Zakres ustawień mAs co najmniej w przedziale 0,5 – 600 [mAs] | Tak, podać
9 | Zakres ustawień mA co najmniej w przedziale 10 – 800 mA | Tak, podać | ≥1000 mA | 10
10 | Zakres ustawień czasu co najmniej w przedziale 1 ms – 6 s | Tak, podać
11 | Technika 1,2 i 3-punktowa | Tak
12 | Ustawialne programy anatomiczne minimum 400 | Tak
13 | Zawieszenie lampy RTG
14 | Lampa RTG oraz detektor zawieszone na dwóch osobnych kolumnach teleskopowych poruszających się wzdłużnie oraz poprzecznie podwieszonych pod sufit.
15 | Możliwość wykonania zdjęcia np. rzepki pacjentowi siedzącemu na stole promieniem od dołu bez wyjmowania detektora. | Tak
16 | Tryb Auto SID – automatyczne utrzymywanie zadanej odległości SID podczas ruchu detektora w stole i statywie | Tak
17 | Auto-pozycjonowanie – automatyczne pozycjonowanie lampy, detektora | Tak
18 | Tryb Auto-Tracking – automatyczne śledzenie ruchów detektora przez lampę RTG oraz lampy RTG przez detektor | Tak
19 | Urządzenia wyposażone w funkcję Stichingu z automatycznym pozycjonowaniem się lampy i detektora – łączenie zdjęć kości długich min. 4 zdjęcia dostępna przy statywie płucnym | Tak, podać
20 | Ciekłokrystaliczny, dotykowy wyświetlacz o przekątnej min.5” umieszczony na obudowie lampy RTG | Tak, podać
21 | Wyświetlanie na dotykowym wyświetlaczu umieszczonym na obudowie lampy RTG parametrów takich jak: SID, kąt obrotu lampy, dane pacjenta oraz program anatomiczny, parametry ekspozycji | Tak, podać
22 | Wyświetlane komunikaty na wyświetlaczu umieszczonym na obudowie lampy RTG pozostają zawsze w pozycji pionowej niezależnie od kąta obrotu lampy | Tak
23 | Sterowanie wszystkimi ruchami w osi X, Y, Z lampy za pomocą jednego przycisku lub joysticka | Tak/Nie | Tak | 10
24 | Lampa RTG
25 | Pomiar dawki ekspozycji (dawkomierz) z wyświetlaniem dawki na konsoli operatora | Tak
26 | W pełni automatyczny kolimator, zmotoryzowany ruch blend kolimatora, z oświetleniem typu LED pola promieniowania | Tak
27 | Cyfrowe wyświetlanie pomiaru odległości SID na panelu dotykowym przy obudowie lampy | Tak/Nie | Tak | 10
28 | Wbudowana, programowana filtracja z funkcją automatycznej zmiany filtra (Cu) bez ingerencji operatora oraz manualna | Tak, podać
29 | Lampa RTG z wirującą anodą min. 9000 obr / min | Tak, podać
30 | Pojemność cieplna anody min 350 kHU | Tak, podać
31 | Pojemność cieplna kołpaka min. 1600 kHU | Tak, podać
32 | Zmotoryzowany obrót lampy wokół osi poziomej min. + 120 stopni /- 120 stopni | Tak, podać
33 | Zmotoryzowany obrót lampy wokół osi pionowej min. + 120 stopni /- 120 stopni | Tak, podać
34 | Małe ognisko: max 0,6 | Tak, podać
35 | Duże ognisko: max 1,3 | Tak, podać
36 | Zabezpieczenie lampy przed przegrzaniem | Tak
37 | Stół RTG
38 | Stół stacjonarny – mocowany do podłogi lub stół mobilny | Tak, podać
39 | Elektrycznie regulowana wysokość blatu stołu w zakresie min. 56 cm – 85 cm | Tak, podać
40 | Stół z pływającym blatem i materacem dla pacjenta. | Tak
41 | Ruch poprzeczny i wzdłużny blatu stołu. | Tak, podać
42 | Automatyczne centrowanie się blatu stołu do pozycji „zero” po ruchu wzdłużnym i poprzecznym | Tak
43 | Blat stołu wykonany całkowicie z włókna węglowego | Tak
44 | Długość blatu min. 220 cm | Tak, podać
45 | Szerokość blatu min. 70 cm | Tak, podać
46 | Max obciążenie przy zachowaniu pełnej funkcjonalności stołu min. 240 kg | Tak, podać | ≥290 kg | 10
47 | Przycisk ręczny lub nożny sterujący ruchem pływającego blatu | Tak, podać
48 | Statyw płucny
49 | Możliwość wykonania zdjęcia płucnego w pozycji stojącej | Tak
50 | Uchwyty do rąk pacjenta przy zdjęciach płucnych | Tak
51 | Zmotoryzowany ruch detektora w pionie | Tak, podać
52 | Minimalna odległość środka detektora od podłogi maks. ≤40 cm | Tak, podać | poniżej 40 cm | 10
53 | zmotoryzowany obrót detektora wokół osi poziomej min +20, -90 stopni | Tak, podać | szerszy zakres | 10
54 | Detektor bezprzewodowy do stołu i projekcji wolnych
55 | Detektor bezprzewodowy typu „ flat panel” | Tak
56 | Akumulatory do zasilania detektora min. 2 szt. | Tak, podać
57 | Ładowarka do jednoczesnego ładowania 2 akumulatorów detektora | Tak, podać
58 | Model i typ detektora | Tak, podać
59 | Detektor scyntylacyjny o wysokiej czułości zbudowany z materiału Csl | Tak
60 | Pole obrazowe detektora min. 34cm x 42cm (+/- 0,5cm) | Tak, podać
61 | Wielkość piksela max. 140 mikronów | TAK, podać | ≤125 mikronów | 10
62 | Rozdzielczość detektora min. 8 MP | Tak, podać
63 | Rozdzielczość liniowa min. 3,5 lp/mm | Tak, podać | ≥ 4,0 lp/mm | 10
64 | Grubość detektora max 16 mm | Tak, podać
65 | Waga detektora max. 3,0 kg z baterią | Tak, podać | poniżej 2,5 kg
66 | Głębokość przetwarzania min. 16 bit | Tak, podać
67 | Wskaźnik poziomu naładowania baterii na obudowie detektora | Tak
68 | Wbudowana pamięć wewnętrzna detektora min. 50 obrazów | Tak,podać | powyżej 80 obrazów | 10
69 | Wytrzymałość obciążenia detektora na całej powierzchni min. 200 kg | Tak, podać | powyżej 300 kg | 10
70 | Detektor wodoodporny zgodnie z normą min. IPX7 | Tak, podać
71 | Detektor stały (przewodowy) do statywu płucnego
72 | Detektor typu „ flat panel” ( model i typ) | Tak, podać
73 | Detektor scyntylacyjny o wysokiej czułości zbudowany z materiału Csl | Tak
74 | Pole obrazowe detektora min. 42cm x 42cm (+/- 0,5cm) | Tak, podać
75 | Wielkość piksela max. 140 mikronów | Tak, podać | ≤125 mikronów | 10
76 | Rozdzielczość detektora min. 8 MP | Tak, podać | ≥ 11 MP | 10
77 | Rozdzielczość liniowa min. 3,5 lp/mm | Tak, podać | ≥ 4,0 lp/mm | 10
78 | Głębokość przetwarzania min. 14 bit | Tak, podać
79 | Łatwo wyjmowane (bez użycia narzędzi) kratki przeciwrozproszeniowe,min. 2 szt. | Tak, podać
80 | Stacjonarna konsola operatora
81 | Oprogramowanie sterujące detektorem oraz zaoferowany detektor, wyprodukowane przez tego samego producenta. Dołączyć autoryzację producenta detektora i oprogramowanie potwierdzające, że oferent ma prawo do ich sprzedaży, serwisowania. | Tak/Nie | Tak | 10
82 | Pełne oprogramowanie konsoli operatora w j. polskim wraz z pomocą kontekstową | Tak
83 | Komputer typu PC o parametrach dedykowanych przez producenta aparatu | Tak
84 | Wspólna, jedna konsola do sterowania aparatem RTG, generatorem, detektorem i zarządzania obrazami | Tak
85 | Jeden, płaski, kolorowy monitor dotykowy LCD, o przekątnej nie mniejszej niż 23", klawiatura i myszka do starowania konsolą | Tak
86 | Wyświetlanie i regulacja parametrów ekspozycji (kV, mAs, mA) bezpośrednio na konsoli operatora | Tak
87 | Wyświetlanie stopnia naładowania akumulatora detektora na konsoli operatora | Tak
88 | Wyświetlanie poziomu połączenia sieciowego pomiędzy konsolą, a detektorem na konsoli operatora | Tak
89 | Dostęp do konsoli aparatu tylko dla osób uprawnionych. | Tak
90 | Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS posiadanego przez Zamawiającego poprzez moduł DICOM Worklist | Tak
91 | Możliwość wpisywania danych demograficznych bezpośrednio na konsoli sterującej. | Tak
92 | Czas dostępu do obrazu od momentu ekspozycji nie dłuższy niż 1 [sek.] | Tak
93 | Wyświetlanie dawki promieniowania na konsoli oraz na zdjęciu | Tak
94 | Możliwość podłączenia i jednoczesnej współpracy min. 2 detektorów bezprzewodowych z jedną stacją technika | Tak
95 | Zainstalowane moduły DICOM min.: Send, Storage, Worklist, Print, MPPS | Tak
96 | Dodatkowe funkcje - autostitching | Tak
97 | Lekarska stacja opisowa do radiologii – 1 szt. | Tak
98 | 4 Monitory radiologiczne z trybem monochromatycznym LCD - Producent, nazwa, typ | Tak
99 | Przekątna ekranów monitorów diagnostycznych minimum 21 cala | Tak
100 | Jasność ekranu monitorów diagnostycznych minimum 400 cd/m2 | Tak
101 | Kontrast ekranu monitorów diagnostycznych minimum 700:1 | Tak
102 | Parametry monitora diagnostycznego: | Tak,podać
- szeroki kąt widzenia w pionie i poziomie min. 176/176º
- certyfikat do zastosowań medycznych
- rozdzielczość min. 2 MP
- tryb pracy w pionie lub w poziomie
- kontroler graficzny dedykowany do prac medycznych umożliwiający pracę z dwoma monitorami
103 | Monitor opisowy LCD, 19” tego samego producenta co monitory diagnostyczne | Tak
104 | Oprogramowanie lekarskiej stacji opisowej. | Tak
105 | Przeglądanie i przetwarzanie danych obrazów medycznych, zgodne ze standardem DICOM w wersji 3.0 | Tak
106 | Możliwość dopasowania kąta wyświetlania zdjęcia | Tak
107 | Możliwość pomiaru kąta Cobb’a | Tak
108 | Możliwość powiększania/przesuwania obrazu | Tak
109 | Możliwość obracania obrazu | Tak
110 | Możliwość powiekszania obrazu (funkcja lupa) | Tak
111 | ROI czworokątny | Tak
112 | ROI kołowy | Tak
113 | Filtr obrazów (wyostrz, wzmocnienie krawędzi, tłumienie szumów) | Tak
114 | Tryb filmu (cine) z kontrolą prędkości odtwarzania | Tak
115 | Możliwość porównywania obrazów | Tak
116 | Możliwość porównywania serii obrazów | Tak
117 | Możliwość łączenia serii (wszystkie serie badania załadowane w danym momencie zostaną wirtualnie połączone w jeden widok) | Tak
118 | Możliwość zapisu obrazu wtórnego (Secondaru Capture Image) | Tak
119 | Możliwość konfiguracji własnego paska narzędzi | Tak
120 | Możliwość sortowania badań | Tak
121 | Możliwość oznaczenia badania jako przeczytane/nieprzeczytane | Tak
122 | Narzędzia pomiarowe (po kalibracji) | Tak
123 | Wbudowany menadżer wydruku | Tak
124 | Możliwość dodawania komentarzy do zdjęć | Tak
125 | Tworzenie raportów strukturalnych | Tak
126 | Możliwość wpisywania własnych raportów opisowych | Tak
127 | Wyświetlanie informacji o stratnej kompresji obrazu | Tak
128 | Możliwość importowania zdjęć w standardzie DICOM z dysku, z dysku CD/DVD | Tak
129 | Możliwość przesyłania obrazów DICOM drogą e-mail | Tak
130 | Możliwość eksportowania na dysk przenośny i na CD/DVD z podstawową przeglądarką | Tak
131 | Możliwość eksportu do formatu avi. | Tak
132 | Możliwość eksportu do JPEG/BMP/TIFF | Tak
133 | Możliwość importu plików JPEG/BMP/TIFF | Tak
134 | PARAMETRY KOMPUTERA LEKARSKIEJ STACJI OPISOWEJ DO RADIOLOGII | Tak
135 | Komputer PC minimum: procesor czterordzeniowy 3,0GHz, pamięć RAM 4 GB, dysk twardy 2 x 1T SATA NCQ 3 Gb/s, karta graficzna z wbudowaną pamięcią min. 512 MB i złączem DVI-D, karta sieciowa 1000Mb/s, napęd CD/ DVD R-RW, klawiatura, myszka | Tak
136 | Oprogramowanie stacji lekarskiej - system operacyjny 64 bit Pl, 1. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) –wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. 2. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. 3. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 4. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 5.Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 6. Obsługę pamięci 8GB. | Tak, podać
137 | Zabezpieczenie zasilania stacji lekarskiej przez UPS | Tak
138 | Wykonawca dostarczy łacznie 12 szt. odzieży ochronnej o współczynniku tłumienia odpowiadającym 0.5mm Pb : - fartuchów ochronnych, - półfartuchów do ochrony gonad i dolnej części ciała z zapięciem biodrowym, - osłon na tarczycę typu śliniak Ilość poszczególnych rodzajów odzieży, rozmiar i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym | Tak
139 | Szkolenia aplikacyjne lekarzy, fizyków i techników w siedzibie zamawiającego Przeszkolenie personelu technicznego w zakresie podstawowej obsługi, eksploatacji, konserwacji oraz bhp wraz z pozostawieniem odpowiedniej dokumentacji dla min 4 osób. | Tak
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 160
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 2
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
RTG przyłóżkowy
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Zasilanie 230V+/- 10% ze standardowego gniazdka sieciowego 230V/ 10A | Tak
5 | Automatyczna kompensacja zmian napięcia sieci zasilającej | Tak
6 | Moc generatora min 30 kW | Tak
7 | Generator typu HF zintegrowany z konsolą technika | Tak
8 | Aparat RTG przyłóżkowy, przewoźny pracujący w technice radiografii cyfrowej bezpośredniej z bezprzewodowym detektorem, możliwością wykonywania ekspozycji bez podłączenia do sieci zasilającej i zmotoryzowanym ruchem jezdnym (napęd zasilany z akumulatorów) | Tak
9 | Zakres mAs max. mAs ≥ 300 mAs | Tak
10 | Zakres mAs min. mAs ≤ 0,5 mAs | Tak
11 | Maksymalna wartość prądu lampy (możliwego do uzyskania w aparacie) ≥ 400 mA | Tak
12 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem | Tak
13 | Zakres napięciowy ≥ 40 – 130 kV | Tak
14 | Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 2 ms | Tak
15 | Ręczna nastawa parametrów ekspozycji związana z wyborem projekcji za pomocą dotykowego monitora LCD konsoli technika | Tak
16 | Możliwość wyzwalania ekspozycji za pomocą kabla o długości ≥2,5m oraz bezprzewodowego pilota umożliwiającego wyzwolenie z odległości co najmniej 5m. | Tak
17 | Zakres obrotu kołpaka lampy wokół osi poziomej nie mniejszy niż ±130° | Tak
18 | Zakres obrotu kolumny lampy wokół osi pionowej nie mniejszy niż ±270° | Tak
19 | Zakres pochylania kołpaka lampy nie mniejszy niż +90° do -10° | Tak
20 | Maksymalna możliwa do uzyskania wysokość ogniska lampy nad podłogą ≥200cm | Tak
21 | Minimalna możliwa do uzyskania wysokość ogniska lampy nad podłogą ≤ 70cm | Tak
22 | Zakres ruchu lampy w poziomie ≥53cm | Tak
23 | Lampa dwuogniskowa z wirującą anodą | Tak
24 | Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU | Tak
25 | Pojemność cieplna obudowy lampy ≥ 1,0 MHU | Tak
26 | Wielkość małego ogniska ≤ 0.7mm | Tak
27 | Wielkość dużego ogniska ≤ 1.3mm | Tak
28 | Zakres kątów obrotu kolimatora nie mniejszy niż ±90° | Tak
29 | Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem | Tak
30 | Wbudowany lub zamontowany na szynach kolimatora dawkomierz DAP zintegrowany z DICOM | Tak
31 | Możliwość filtracji dodatkowej min. 1 mmAl + 0,1 mm Cu | Tak
32 | Detektor cyfrowy bezprzewodowy wykonany w technologii cezowej | Tak
33 | Producent, model/ typ | Tak
34 | Rozmiar powierzchni aktywnej detektora 35x43 cm ± 1cm | Tak
35 | Rozmiar pojedynczego piksela ≤140 µm | Tak | ≤125µm | 10
36 | Liczba pikseli matrycy obrazowej detektora ≥ 6 000 000 | Tak | ≥ 9 000 000 | 10
37 | Rozdzielczość ≥ 3,5 Lp/mm | Tak | ≥ 4,0 Lp/mm | 10
38 | DQE – wydajność kwantowa detektora ≥ 65 % zmierzona zgodnie z normą IEC RQA5 przy 0 Lp/mm | Tak
39 | Przetwarzanie przetwornika detektora ≥14 bitów | Tak | ≥16 bitów | 10
40 | Głębokość bitowa przesyłanego obrazu ≥12 bitów | Tak
41 | Maksymalne dopuszczalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) ≥ 250 kg | Tak
42 | Konstrukcja obudowy detektora zapewniająca ochronę przed wnikaniem wody i pyłu na poziomie spełniającym wymogi normy min. IP57 lub IPX7 | Tak
43 | Ciężar detektora ≤3,0 kg | Tak, podać | ≤2,5 kg | 10
44 | Rozmiary zewnętrzne detektora zgodne z normą ISO4090 dla kasety 35x43 umożliwiające wykorzystanie detektora w standardowych szufladach w stołach posiadanych w Zakładzie Radiologii stacjonarnych aparatów rtg | Tak
45 | Obsługa aparatu za pomocą wbudowanego w konsolę dotykowego monitora LCD o rozmiarze ≥17', i matrycy obrazowej nie mniejszej niż 1280x1024 umożliwiającego nastawianie parametrów ekspozycji i sterowanie obróbką obrazu. | Tak
46 | Interfejs użytkownika całkowicie w języku polskim wraz z pomocą kontekstową | Tak
47 | Interfejs do sieci szpitalnej WiFi i kablowy min. 100Mbit/s | Tak
48 | Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS za pomocą mechanizmu DICOM WORKLIST | Tak
49 | Możliwość zarejestrowania przez technika w przypadku awarii systemu szpitalnego RIS (bez konieczności interwencji serwisu lub informatyka) pacjenta i badania z konsoli technika | Tak
50 | Pojemność dysku obrazowego ≥ 3 000 obrazów o pełnej rozdzielczości | Tak
51 | Czas od zakończenia ekspozycji do wyświetlenia obrazu wstępnego na monitorze ≤ 4s | Tak
52 | Możliwość zmiany danych pacjenta po ekspozycji | Tak
53 | Usuwanie obrazu kratki | Tak
54 | Możliwość przypisywania do poszczególnych projekcji zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów | Tak
55 | Możliwość umieszczania oznaczenia projekcji (np. L/R, zdjęcie AP) | Tak
56 | Regulacja okna, jasności i kontrastu obrazów | Tak
57 | Możliwość obracania obrazu o dowolny kąt | Tak
58 | Możliwość powiększania obrazu | Tak
59 | Możliwość kalibracji liniowej pozwalającej na wykonywanie pomiarów w jednostkach rzeczywistych | Tak/ Nie | Tak | 10
60 | Inwersja obrazu (pozytyw/negatyw) | Tak
61 | Możliwość wprowadzenia w dowolnym miejscu obrazu opisów tekstowych oraz elektronicznych markerów z możliwością ich definiowania przez użytkownika | Tak
62 | Możliwość pomiarów długości, kątów. | Tak
63 | Możliwość generowania histogramu dla obrazu | Tak
64 | Wyświetlanie obrazu badania w trybie pełnoekranowym | Tak
65 | Możliwość prowadzenia statystyk dotyczących ilości ogólnej, rodzajów badań, powodów odrzucenia, techników wykonujących badanie | Tak
66 | Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów:Worklist Manager (WLM), Storage, MPPS | Tak
67 | Automatyczne zapisywanie do systemu danych obrazowych DICOM o parametrach ekspozycji (kV, mAs) | Tak
68 | Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów | Tak
69 | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie imienia i nazwiska pacjenta, identyfikatora pacjenta, daty wykonania badania | Tak
70 | Przesyłanie obrazów w formacie DICOM do stacji lekarskich, systemu archiwizacji PACS, robota nagrywającego płyty CD/DVD | Tak
71 | Oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych i cewników | Tak/Nie | Tak | 10
72 | Dedykowane oprogramowanie do supresji kości na zdjęciach klatki piersiowej. | Tak/Nie | Tak | 10
73 | Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji odmy płucnej | Tak/Nie | Tak | 10
74 | Możliwość zapisania obrazów pacjentów w formacie DICOM na nośniku USB | Tak
75 | Możliwość awaryjnego wykonania badania bez detektora na kasecie cyfrowej CR | Tak
76 | Wirtualna kratka przeciwrozproszeniowa | Tak
77 | Wskaźnik naładowania akumulatora w detektorze na konsoli technika | Tak
78 | Zdalna diagnostyka i możliwość zdalnego serwisowania aparatu w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych. | Tak
79 | Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów poprzez uniemożliwienie dostępu do tych danych oraz wymiany danych przez port USB bez zalogowania do aparatu w sposób umożliwiający identyfikację użytkownika. | Tak
80 | Brak możliwości wykonania ekspozycji bez zalogowania do aparatu | Tak
81 | Napęd umożliwiający zmotoryzowaną jazdę do przodu i do tyłu oraz skręt | Tak
82 | Niezależny napęd prawego i lewego koła napędowego za pomocą oddzielnych silników | Tak
83 | Maksymalna prędkość aparatu ≥4km/h | Tak
84 | Maksymalne dopuszczalne nachylenie podłoża podczas ruchu zmotoryzowanego nie mniejsze niż 5° | Tak
85 | Odległość możliwa do przejechania aparatem podczas ruchu zmotoryzowanego bez doładowywania akumulatorów ≥3500m | Tak
86 | Czas pracy aparatu bez połączenia z siecią zasilającą (przy założeniu wykonywania w ciągu godziny nie mniej niż 20 ekspozycji o parametrach 70kV, 20mAs) ≥3 godziny | Tak
87 | System antykolizyjny zatrzymujący napęd aparatu po napotkaniu przeszkody z przodu lub z boku | Tak
88 | Wyłącznik bezpieczeństwa na aparacie umożliwiający zatrzymanie napędu i wyłączenie generatora | Tak
89 | Możliwość przemieszczania aparatu z wyłączonym napędem przez pojedynczą osobę | Tak
90 | Możliwość przemieszczania aparatu bez wyłączania stacji technika | Tak
91 | Maksymalna długość aparatu w pozycji transportowej ≤140cm | Tak
92 | Maksymalna szerokość aparatu w pozycji transportowej ≤60cm | Tak
93 | Maksymalna wysokość aparatu w pozycji transportowej ≤150cm | Tak
94 | Maksymalny ciężar aparatu ≤500kg | Tak | ≤450 kg | 10
95 | Dostawa wraz z urządzeniem licencji DICOM C Store, DICOM MWL, DICOM Q/R | Tak
96 | Konfiguracja urządzenia w zakresie komunikacji DICOM z posiadanymi przez Zamawiającego systemami RIS (obsługa list roboczych) i PACS (przesyłanie SEND i pobieranie badań QUERY). | Tak
97 | Wykonanie wymaganych prawem testów odbiorczych i specjalistycznych aparatu rtg. | Tak
98 | Wykonawca dostarczy łacznie 12 szt. odzieży ochronnej o współczynniku tłumienia odpowiadającym 0.5mm Pb : - fartuchów ochronnych, - półfartuchów do ochrony gonad i dolnej części ciała z zapięciem biodrowym, - osłon na tarczycę typu śliniak Ilość poszczególnych rodzajów odzieży, rozmiar i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym | Tak
99 | Podstawka umożliwiająca wykonanie zdjęcia pionowego stopy pacjenta w pozycji stojącej pod obciążeniem całym ciężarem ciała | Tak
100 | Autoryzowany serwis producenta w Polsce | Tak
101 | Szkolenia aplikacyjne lekarzy, fizyków i techników w siedzibie zamawiającego Przeszkolenie personelu technicznego w zakresie podstawowej obsługi, eksploatacji, konserwacji oraz bhp wraz z pozostawieniem odpowiedniej dokumentacji dla min 4 osób.
102 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak
103 | Interfejs sieciowy DICOM obsługujący funkcje: DICOM STORE, STORE COMMITMENT, Worklist, Query | Tak
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 100
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )