## OPZ
Załacznik nr 2 (postępowanie ZP/p/28/19)
( Załącznik nr 2 - zawiera 2 pozycję)
Poz. nr | Nazwa |  |  |  | Ilość
1 | Stół operacyjny |  |  |  | 1 kpl
2 | Wózek do transportu chorych. |  |  |  | 13
UWAGA - Wszystkie systemy informatyczne zaoferowane w opisach wymagają integracji do systemu szpitalnego na koszt Wykonawcy. Zaoferowane systemy powinny być otwarte i możliwe do integracji z innymi zainstalowanymi w przyszlości w szpitalu nieodplatnie. Wszystkie urządzenia, aparaty (w szczególności RTG) powinny być gotowe do użycia łącznie z uzyskaniem wszelkich zezwoleń, testów, odbiorów (jeżeli są wymagane) pozwalających na ich uruchomienie i eksploatację, a związane z tym koszty obciążają Dostawcę.
Poz. nr 1
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Stół operacyjny.
Ilość sztuk: 1 kpl.
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Stół operacyjny pracujący w systemie wymiennych blatów, składający się z: | Tak, podać
- kolumna stacjonarna – 1 szt.
- transporter z regulacją wysokości i przechyłów wzdłużnych – 1 szt.
- blat chirurgiczny, wielosegmentowy – 1 szt.
- wyposażenie dodatkowe – 1 zestaw
Kolumna stacjonarna (1 szt.):
4 | Kolumna kompatybilna z opisanymi poniżej: transporterem, blatem, akcesoriami | Tak, podać
5 | Kolumna wbetonowana w podłoże | Tak, podać
6 | Obrotowa o min 3400 wokół osi pionowej. Funkcja obrotu zwalniania za pomocą pedału nożnego, mechanicznego. | Tak, podać
7 | Napęd kolumny elektromechaniczny lub elektrohydrauliczny | Tak/Nie | Elektromechaniczny | 10
8 | Kolumna bez jakichkolwiek „gumowych” osłon harmonijkowych, jako elementów utrudniających czyszczenie.. | Tak/Nie | Tak | 10
9 | Konstrukcja kolumny wykonana w całości z materiałów nierdzewnych. Kolumna stołu teleskopowa tj. pokryta rozsuwanymi panelami z materiałów nierdzewnych | Tak, podać
10 | Maksymalny udźwig kolumny w zakresie min: 350 kg | Tak, podać | ≥ 370 kg | 10
11 | Elektromechaniczna lub elektrohydrauliczna regulacja funkcji (po osadzeniu blatu) za pomocą pilota bezprzewodowego: | Tak, podać
| - wysokość w pozycji horyzontalnej w zakresie min. (650mm-1100mm) (z blatem bez uwzględnienia grubości materaca) |  | Zakres ≥ 520mm | 10
- przechyły wzdłużne kolumny: min. (+45°/-45°)
- przechyły poprzeczne kolumny: min. (+25°/-25°)
| - regulacja górnej płyty plecowej blatu w zakresie: min. (+35°/-65°) (kąt pomiędzy górną płytą plecową a dolną płytą plecową) |  | Zakres min. (+70°/-70°) | 10
| - regulacja dolnej płyty plecowej blatu w zakresie min. (+70°/-30°) (kąt pomiędzy dolną płytą plecową a płytą siedzeniową) |  | Zakres min. (+70°/-60°) | 10
- regulacja płyty nożnej blatu w zakresie min. (+80˚/-90˚) (kąt pomiędzy płytą nożną a płytą siedzeniową). Możliwość regulowania pozycji podnóżków (lewy / prawy) każdego z osobna.
| - przesuw wzdłużny blatu w zakresie: min 370 mm |  | ≥ 400mm | 10
- pozycja „0” za pomocą jednego przycisku.
12 | Co najmniej funkcje regulacji wysokości, przechyłów wzdłóżnych i oraz przechyłów poprzecznych dodatkowo zdublowane na awaryjnym panelu sterującym wbudowanym w kolumnę | Tak, podać
13 | Pilot bezprzewodowy komunikujący się ze stołem za pomocą technologii Bluetooth lub podczerwieni z wbudowanym gniazdem dla przewodu, posiadający możliwość (np. w przypadku awarii odbiornika sygnału) podłączenie samego przewodu i tym samym możliwość pracy także w trybie przewodowym | Tak, podać
14 | Możliwość zapamiętania min.10 pozycji stołu i wywołania ich z poziomu pilota bezprzewodowego. | Tak, podać
15 | Możiwość zapamiętania co najmniej 3 różnych pozycji "0" | Tak/Nie | Tak | 10
16 | Możliwość wyboru orientacji ułożenia pacjenta (pozycja normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów i wywołania jej z poziomu pilota bezprzewodowego. | Tak, podać
17 | Pilot sterujący o ergonomicznym kształcie, wyposażony w kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny informujący: | Tak, podać
| - stanie naładowania akumulatorów pilota | Tak, podać
| - osiągniętej maksymalnej pozycji blatu lub kolumny | Tak, podać
| - osiągniętej pozycji „0” | Tak, podać
| - kącie pochyleń Trendelenburga, antyTrendelenburga, pochyleń bocznych, płyty plecowej, segmentu nożnego | Tak, podać
| - możliwości wystąpienia kolizji (np. segmentu nożnego z podłogą) | Tak, podać
18 | Panel sterowania awaryjnego wbudowany w kolumnę, wyposażony w zabezpieczenie przed nieintencjonalnym uruchomieniem w postaci konieczności użycia jednocześnie dwóch przycisków celem aktywacji wybranej funkcji. | Tak podać
19 | Kolumna wyposażona w „inteligentny” system antykolizyjny tzn. funkcję automatycznego zatrzymania działania blatu stołu podczas wykrycia możliwości kolizji segmentów motorycznych blatu z kolumną stołu lub podłogą. | Tak podać
Transporter z regulacją wysokości i przechyłów wzdłużnych (1 szt.)
20 | Funkcja transferu (dokowanie lub odbieranie blatu z kolumny) realizowana za pomocą pilota bezprzewodowego lub sterowania nożnego na transporterze | Tak podać
21 | Najazd transporterem na kolumnę celem transferu (dokowanie lub odbieranie blatu z kolumny): od strony głowy / od strony nóg tj. w osi wzdłużnej blatu | Tak podać
22 | Rama transportera wykonana z aluminium lub stali nierdzewnej (nie dopuszcza się rozwiązań malowanych proszkowo) | Tak podać
23 | Transporter blatu z regulacją Trendelenburga w zakresie min. +/-15 ˚ | Tak podać
24 | Transporter blatu z regulacją wysokości w zakresie: min 160 mm | Tak podać
25 | Dopuszczalne obciążenie transportera min. 350 kg | Tak podać | ≥ 370 kg | 10
Blat chirurgiczny wielosegmentowy (1 szt.):
26 | Blat systemu (min 8 segmentowy) w następującej konfiguracji: | Tak, podać
- podgłówek z podwójną regulacją manualną w dwóch osiach obrotu (możliwość uzyskania równoległej pozycji blatu podgłówka względem blatu) (odejmowalny)
- płyta plecowa górna długości min. 250 mm (odejmowalna)
- płyta plecowa dolna (stała - nieodłączana)
- płyta siedzeniowa (stała - nieodłączana)
- płyta nożna, wielopozycyjna, cztery segmenty
27 | Blat stołu przezierny w projekcji AP bez poprzecznych elementów stalowych | Tak, podać
28 | Całkowita długość blatu w powyższej konfiguracji: min 2150 mm | Tak, podać
29 | Szerokość blatu: płyty plecowej górnej, płyty plecowej dolnej, płyty siedzeniowej: | Tak, podać
- bez szyn bocznych: 540 (+/- 20mm)
W
30 | Blat wyposażony w min. 3 rzędy silników do elektromechanicznej lub elektrohydraulicznej regulacji: | Tak, podać
-kąta nachylenia górnej płyty plecowej,
-kata nachylenia dolnej płyty plecowej,
-kąta nachylenia płyty nożnej
31 | Płyta plecowa górna oraz płyta nożna łączona z blatem za pomocą mocowania na zasadzie szybkozłączek. Mocowanie segmentów „od góry”, bez jakichkolwiek zabezpieczeń śrubowych. (wersja 1), lub | Tak, podać | Wersja 2 | 10
Płyta plecowa górna oraz płyta nożna łączona z blatem za pomocą mocowania na zasadzie szybkozłączek. Mocowanie segmentów otwór wpustowy - czop, bez jakichkolwiek zabezpieczeń śrubowych. (wersja 2)
32 | Konstrukcja ramy blatu stołu wykonana z materiałów nierdzewnych. | Tak, podać
33 | Wszystkie segmenty blatu wyposazone w boczne (lewa i prawa strona) szyny akcesoryjne 25mm x 10mm | Tak, podać
34 | Blat wyposażony w materace wielowarstwowe; zespalane ultradźwiękami; antystatyczne; przeciwodleżynowe; grubości 90mm (+/- 10mm) | Tak, podać
35 | Manualna regulacja podgłówka w dwóch osiach tj. z regulacją kąta nachylenia podgłówka, w zakresie: | Tak, podać
min. (+45 ˚ /-45 ˚) – w pierwszej osi
min. (+45 ˚ /0 ˚) – w drugiej osi
37 | Płyta nożna czterodzielna (sekcja udowa: lewa i prawa oraz sekcja goleniowa: lewa i prawa), z możliwością prostego przestawienia z ustawienia poziomego do pozycji ginekologicznej/urologicznej lub ustawienia w pozycji kolankowo - łokciowej [klęcznik]. | Tak, podać
Przegub w punkcie mocowania do blatu sterowany z pilota, umożliwiający regulację kąta nachylenia sekcji udowej płyty nożnej względem płyty siedzeniowej blatu, w zakresie min (+80˚/-90˚).
Przegub na ramie sekcji nóg zwalniany manualnie dźwignią umożliwiający regulację kąta nachylenia sekcji goleniowej względem sekcji udowej w zakresie min (+70˚/-90˚).
38 | Manualne odwodzenie podnóżków w zakresie: min. 90 ˚ | Tak, podać
39 | Dopuszczalne obciążenie blatu min. 350 kg | Tak, podać | ≥ 370 kg | 10
Wyposażenie dodatkowe (akcesoria):
40 | - Podpora pod rękę ze zintegrowanym przegubem kulowym umożliwiającym dowolne pozycjonowanie podpory – 2 szt. | Tak, podać
- Ekran anestezjologiczny, giętki – 1 szt.
- Pas do ciała pacjenta – 1 szt.
- Wieszak na kroplówki – 1 szt.
- Uchwyt przewodów anestetycznych – 1 szt.
- Podpórka boczna z materacem antystatycznym o wymiarach: min 120mm x min 170 mm na stelażu z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach wraz z zaciskiem do montażu na szynie akcesoryjnej blatu stołu – 2 szt.
- Podpórka boczna z materacem antystatycznym w kształcie wałka wysokości 100mm i średnicy 80mm na stelażu z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach wraz z zaciskiem do montażu na szynie akcesoryjnej blatu stołu – 1 szt.
- Podpora ręki przy ułożeniu bocznym – 1 szt.
- Podpora nóg typu BUTY montowana do szyn akcesoryjnych, wspomagana sprężyną gazową, zwalniana jednym uchwytem – 1 para.
- Podpora nóg typu Goepel – 1 para.
- Podpora ręki wieloprzegubowa wraz z materacem pod rękę wraz z osłoną jednorazową ręki - 1 kpl.
- Krążek żelowy okrągły, pod głowę, o średnicy 200mm – 1 szt.
- Krążek żelowy okrągły, pod głowę, o średnicy 140mm – 1 szt.
- Żelowa podkowa, o średnicy 200mm – 1 szt.
- Żelowa podkowa, o średnicy 1400mm – 1 szt.
- Materac żelowy do ułożeń na brzuchu, pod głowę, profilowany – 1 szt.
- Podkładka żelowa pod pięte – 2 szt.
- Materac typu wałek – 2 szt.
- Materac typu półwałek – 2 szt.
- Materac pod tułów, do ułożenia na boku, w kształcie klina – 1 szt.
- Materac typu tunel lub prostopadłościan - pod nogi, przy ułożeniu na boku – 1 szt.
- Popdora pod bark wraz z materacem – 1 para
- Popdora pod stopę wraz z materacem – 1 para
- Barierki boczne do transportu - 1 para
- Zacisk uniwersalny montowany do szyny akcesoryjnej blatu – 6 szt.
- Wózek na akcesoria z min 2 koszami – 1 szt.
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 110
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
miejscowość, data |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 2
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Wózek do transportu chorych
Ilość sztuk: 13
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Długość całkowita min. 2100 mm | Tak, podać
5 | Długość składanych wzdłuż leża lub pod leże poręczy bocznych zabezpieczających pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej minimum 1170 mm. | Tak
6 | Barierki boczne niklowane lub chromowane, składane, całkowicie chowane pod leże (brak przerwy transferowej) | Tak
7 | Uchwyty zwalniające barierki boczne zlokalizowane z jednego lub obu końców leża | Tak, podać | z obu konćow | 10
8 | Szerokość całkowita 900 ± 80 mm | Tak, podać
9 | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca 470± 60 mm | Tak, podać
10 | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca 850±60mm | Tak, podać
11 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na kolumnach z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę).Leże podzielone na minimum 3 ruchome segmenty. Podwozie zabudowane pokrywą tworzywa sztucznego. | Tak, podać | powyżej 3 segmentów | 10
12 | Leże wózka wyposażone w system „obniżonego siedziska” w celu zabezpieczenia pacjenta przed zsuwaniem się w dół leża i niwelująca ryzyko powstawania odleżyn uruchamiany podczas zmiany kąta nachylenia segmentu pleców. | Tak/Nie | Tak | 10
13 | Leże wózka wyposażone w elektryczną regulacje oparcia pleców i segmentu nóg. | Tak
14 | Dodatkowo manualna regulacja segmentu oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową | Tak
15 | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża minimum 0-90° | Tak, podać
16 | Elektryczna lub hydrauliczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga dostępna z obu stron leża za pomocą dźwigni nożnych z wyraźnym oznaczeniem realizowanej funkcji. | Tak
17 | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min od -17° do +17°, | Tak, podać
18 | Elektryczna regulacja wysokości leża dostępna z 2 stron, za pomocą dźwigni nożnej . Czas elektrycznego podnoszenia leża max. 10 sek. | Tak
19 | Obustronny nożny pedał do hydraulicznej regulacji wysokości bez użycia rąk z wyraźnym oznaczeniem realizowanej funkcji (realizowany również po odłączeniu zasilania) | Tak
20 | W momencie braku zasilania możliwość przejścia na regulację hydrauliczno-mechaniczną | Tak
21 | Średnica kół jezdnych z bieżnią przeciwpoślizgową bez widocznej metalowej osi obrotu minimum 200 mm | Tak, podać
22 | Podwójna centralna blokada wszystkich kół - blokada obrotu oraz obrotu wokół własnej osi wszystkich kół . | Tak
23 | Dźwignie blokady z wyraźnym zaznaczeniem kolorem pozycji zablokowanych hamulców oraz funkcji jazdy na wprost dostępna z 4 stron. | Tak
24 | System sterowania z możliwością załączenia 5-tego koła lub użycia dużych pełnych kół (średnica min. 30 cm) z obu stron wózka zwiększające jego manewrowość i ułatwiające pchanie. | Tak, podac
25 | Dźwignie centralnej blokady hamulców zlokalizowane ze wszystkich stron u podstawy. | Tak
26 | Wybór kolorystyczny listew odbojowych i ochraniaczy lub odbojników nad kołami w min. 3 kolorach. | Tak
27 | Nośność maksymalna minimum 300 kg | Tak, podac | powyżej 300 kg | 10
28 | Składane pod leże lub poniżej wysokości materaca ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy pacjenta | Tak
29 | Zintegrowany hamulec ręczny zlokalizowany w uchwycie do prowadzenia wózka lub hamulce nożne zlokalizowane z każdej strony wózka. | Tak
30 | Możliwość mycia maszynowego wózka | Tak
31 | Regulacja segmentu udowego za pomocą mechanizmu śrubowego lub ze wspomaganiem siłownika hydraulicznego, a podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego lub wspornika. Regulacja segmentu udowego w zakresie od min 0- 40°. | Tak
32 | Panel centralny sterujący funkcjami elektrycznymi dla personelu med. zlokalizowany na końcu leża od strony nóg. | Tak
33 | Blokada funkcji elektrycznych na panelu centralnym, w celu uniemożliwienia zmiany ustawień przez pacjenta. | Tak
34 | Panele sterowania funkcjami elektrycznymi dla pacjentów umieszczone na obu wewnętrznych stronach barierek bocznych. | Tak
35 | Podświetlane przyciski funkcji elektrycznych w momencie aktywacji funkcji na panelu centralnym jak i na panelach sterujących dla pacjenta. | Tak/Nie | Tak | 10
36 | Zintegrowane z barierkami wyprofilowane rączki wspomagajace prowadzenie wózka od strony nóg | Tak
37 | Klasa szczelności min. IPX6 | Tak
38 | Zasilanie 220-240 V, 50-60 Hz | Tak
39 | Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża | Tak
40 | Materac
41 | Długość materaca 2050 ± 50 mm | Tak, podać
42 | Szerokość materaca 750 ± 30 mm | Tak, podać
43 | Grubość materaca 130 ±30 mm | Tak, podać
44 | Jednoczęściowy materac z pianki wiskoelastycznej lub dwuwarstwowej o wysokiej gęstości min 52 kg/m3, dopasowany do długości i kształtu leża, wodoszczelny pokrowiec ze zgrzewanymi lub zszywanymi krawędziami z okapnikiem, niepalny,,nie zawierający lateksu. Materac mocowany na rzepy, lub w inny sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie | Tak
45 | Dodatkowe wyposażenie
46 | Teleskopowy , składany zintegrowany wieszak do kroplówek min. 1 szt. Oraz minimum 1 szt. wieszak do kroplówek z możliwością zainstalowania (bez konieczności użycia narzędzi) w narożach wózka. Łatwość obsługi jedną ręką. | Tak
47 | Odbojniki w narożach lub listwy odbojowe we wszystkich narożach | Tak
48 | Uchwyty w leżu do ewentualnego unieruchomienia pacjenta | Tak
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 50
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
miejscowość, data |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
1 | Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.
2 | Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr wymagany” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje również odrzucenie oferty.
3 | Wszystkie oferowane paramenty winny być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta (foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu).
4 | W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.
5 | Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia a także funkcjonalności, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji – szczegółowy opis równoważności podano w SIWZ .
6 | Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb Wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez Zamawiającego.
7 | Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego.
8 | Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie bieżącej obsługi ,bhp, konserwacji i eksploatacji zaoferowanego sprzętu.
9 | Dotyczy wszystkich wymieniopnych w opisie dysków twardych - 60 miesięcy gwarancji Next Business Day z zachowaniem dysków twardych u Zamawiającego.
10 | Miejscem dostawy i montazu jest : Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. Prof.. L. Bierkowskiego, ul Dojazd 34 , 60-631 Poznań