## Arkusz1
Załacznik nr 2 (postępowanie ZP/p/29/19)
( Załącznik nr 2 - zawiera 9 pozycji)
Poz. nr | Nazwa |  |  |  | Ilość
1 | Respirator transportowy |  |  |  | 4
2 | Lampa zabiegowa |  |  |  | 3
3 | Defibrylator dwufazowy |  |  |  | 4
4 | Aparat do ogrzewania pacjenta i płynów infuzyjnych |  |  |  | 6
5 | Aparat EKG |  |  |  | 1
6 | Monitor do pomiarów hemodynamicznych wraz z zestwem oksymetrycznym |  |  |  | 3
7 | Centrala z kardiomonitorami modułowymi. |  |  |  | 1
| Centrala z kardiomonitorami modułowymi. |  |  |  | 5
8 | Nóż ultradźwiekowy do preparacji tkanek twardych |  |  |  | 1
9 | Ssak próżniowy |  |  |  | 10
UWAGA - Wszystkie systemy informatyczne zaoferowane w opisach wymagają integracji do systemu szpitalnego na koszt Wykonawcy. Zaoferowane systemy powinny być otwarte i możliwe do integracji z innymi zainstalowanymi w przyszlości w szpitalu nieodplatnie. Wszystkie urządzenia, aparaty (w szczególności RTG) powinny być gotowe do użycia łącznie z uzyskaniem wszelkich zezwoleń, testów, odbiorów (jeżeli są wymagane) pozwalających na ich uruchomienie i eksploatację, a związane z tym koszty obciążają Dostawcę.
Poz. nr 1
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Respirator transportowy.
Ilość sztuk: 4
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie pneumatyczne - z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu o ciśnieniu w zakresie min. 280-600 kPa (dopuszcza się elektroniczne zasilanie modułu alarmów) | Tak
4 | Temperatura pracy w zakresie min. -10 oC do +50oC | Tak
5 | Klasa odporności na wnikanie ciał stałych / cieczy min. IP54 | Tak
6 | Maksymalna waga modułu respiratora ≤3,5 kg | Tak | poniżej 3 kg | 10
7 | Możliwość pracy w środowisku rezonansu magnetycznego (MRI) o indukcji min. 1.5 Tesla | Tak | powyżej 1.5 T | 10
8 | Tryb wentylacji IPPV/ CMV | Tak
9 | Funkcja automatycznej blokady cyklu wentylacji IPPV/ CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej | Tak
10 | Objętość oddechowa blokująca cykl wentylacji IPPV/ CMV nie mniejsza niż 400 ml (przy częstości oddechowej 12 odd./min.) | Tak
11 | Tryb wentylacji biernej 100% tlenem - oddech „na żądanie” (integralna funkcja respiratora) z przepływem zależnym od podciśnienia w układzie oddechowym, przepływ maksymalny > 120 l/min. | Tak
12 | Zintegrowana zastawka PEEP, zakres regulacji 0-20 cmH2O | Tak | szersz\y zakres | 10
13 | Tryb CPAP - zintegrowany przepływomierz, zakres regulacji przepływu min. 1-35 l/min. | Tak | szersz\y zakres | 10
14 | Minimum 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV, 100 i max 50% (podać wartość znamionową stężenia O2 deklarowaną w materiałach technicznych producenta) | Tak
15 | Niezależna płynna regulacja częstości oddechowej/ objętości oddechowej | Tak
16 | Zakres regulacji parametrów wentylacji umożliwiający wentylację zastępczą dorosłych i dzieci: | Tak
- częstość oddechowa min. 8-40 cykli/min
- objętość oddechowa min. 70-1500 ml
17 | Czułość wyzwalania trybu „na żądanie” poniżej 3 cmH2O | Tak
18 | Zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa regulowana w zakresie min. 20-60 cmH2O | Tak
19 | Możliwość ręcznego wyzwolenia wdechu
20 | Manometr ciśnienia w układzie pacjenta | Tak
21 | Moduł alarmowy (dopuszcza się zasilanie elektryczne modułu), alarm optyczny i dźwiękowy: | Tak
wysokiego ciśnienia szczytowego w układzie pacjenta
niskiego ciśnienia, rozłączenia obwodu oddechowego
22 | Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego | Tak
23 | Przenośny zestaw tlenowy: | Tak
torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w ręku, na ramieniu i na plecach, zaczepy umożliwiające zawieszenia torby na ramie łóżka/ noszy
butla tlenowa aluminiowa 2,7 l O2 z głowicą DIN ¾‘, pojemność 400 l O2 przy ciśnieniu 150 atm, możliwość napełniania do 200 atm
reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min, ciśnienie robocze 200atm, przepływ z gniazda AGA powyżej 120l/min., manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem
24 | Obwody oddechowe jednorazowego użytku, 20 szt. w zestawie | Tak
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 40
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
miejscowość, data |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 2
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Lampa zabiegowa.
Ilość sztuk: 3
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Lampa operacyjno-zabiegowa w wersji mobilnej, na podstawie jezdnej | tak
5 | Lampa z zamocowaną na stelażu czaszą oświetleniową. Konstrukcja stelaża zapewniająca stabilność lampy i umożliwiająca jej łatwe przemieszczanie | Tak
6 | Czasza osadzona na uchylnym ramieniu umożliwiającym zmianę pozycji czaszy w płaszczyźnie pionowej w zakresie min: (1300mm – 2300mm) mierząc od podłogi do środka czaszy | Tak
7 | Powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych | Tak
8 | Źródło światła w technologii energooszczędnych i wysokowydajnych diod świecących LED w postaci matrycy diodowej | Tak
9 | Matryca diodowa podzielona na dwie równe części. Podział realny, w którym obie części są od siebie fizycznie odseparowane (czasza dwuczęściowa (dwuogniskowa) z wolną przestrzenią pomiędzy poszczególnymi częściami czaszy lub czasza jednoczęściowa z matrycą dwuczęściową, w której obie części oddzielone są od siebie elementem tworzywowym obudowy czaszy) | Tak opisać
10 | Matryca diodowa w czaszy zawierająca sumarycznie min 40 diod LED (nie więcej niż 60) | Tak podać
11 | Natężenie światła Ec max: min. 110 000 lux (mierzone w odległości 1 m od pola roboczego) | Tak podać | powyżej 120 000 lux | 10
12 | Regulacja natężenia światła w zakresie: min 50 – 100% | Tak podać
13 | Minimalna średnica pola roboczego d10: nie mniej niż 220 mm (mierzone w odległości 1m od pola operacyjnego). | Tak
14 | Stała temperatura barwowa: 4350 K (+/- 50K) | Tak
15 | Współczynnik odwzorowania barw: min 95% | Tak | powyżej | 10
16 | Głębokość oświetlenia (L1+L2): min. 1100 mm | Tak
17 | Oświetlenie w którym wszystkie diody są tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej. Nie dopuszcza się zastosowania diod różnokolorowych emitujących światło o różnej temperaturze barwowej | Tak
18 | Panel sterowania zlokalizowany na czaszy | Tak
19 | Czasza lampy bez jakichkolwiek relingów bądź uchwytów w formie wyraźnej rączki przez którą można przełozyć dłoń | Tak
20 | Uchwyt centralny w osi geometrycznej czaszy, do jej pozycjonowania, ze zdejmowalną rękojeścią z możliwością jej sterylizacji parowej w temp. 134 C Minimum 3 rękojeści sterylne w komplecie na każdą czaszę | Tak
21 | Żywotność źródła światła: min 40 000 h | Tak | powyżej 50 000 h | 10
22 | Pobór mocy czaszy: poniżej 50 W | Tak | poniżej 40 W | 10
23 | Całkowita średnica (lub długość w największym wymiarze) czaszy: 650 mm (+/- 30mm) | Tak
24 | Niska waga lampy: max 25 kg | Tak
25 | Możliwość sterowania takimi funkcjami lampy jak natęzenie oświetlenia pilotem na podczerwień | Tak/Nie | Tak | 10
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 50
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
miejscowość, data |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 3
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Defibrylator dwufazowy.
Ilość sztuk: 4
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
3 | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym o wadze do 8 kg z kpl akumulatorów | Tak
4 | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą - min. klasa IP55 | Tak
5 | Zasilanie defibrylatora akumulatorowo/ sieciowe. | Tak
6 | Czas pracy na akumulatorze/ach min. 5 godzin ciągłego monitorowania EKG lub min. 100 defibrylacji z maksymalną energią | Tak
7 | Defibrylacja dwufazowa - w trybie AED - w trybie ręcznym, regulacja energii w zakresie min. 2-200J , dostępne min 20 poziomów energii zewn., funkcja kardiowersji elektrycznej | Tak | szerszy zakres regulacji energii | 10
8 | Moduł łyżek zewnętrznych dla dorosłych i dla dzieci z funkcją defibrylacji / regulacji poziomu energii / monitorowania i wydruku | Tak
9 | Monotorowanie i rejestracja
10 | Prekonfigurowany tryb dorosły / dziecko/ noworodek do wyboru z poziomu głównego menu, z automatycznym ustawieniem parametrów defibrylacji i monitorowania (poziomy energii defibrylacji, granice alarmów, parametry NIBP) odpowiednich dla wybranego trybu | Tak/Nie | Tak | 10
11 | Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 6,5'' , Możliwość wyświetlenia min. 4 krzywych dynamicznych jednocześnie | Tak
12 | Wyświetlanie na ekranie pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG, interpretacji słownej wyników analizy oraz wyników pomiarów amplitudowo-czasowych | Tak
13 | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80 mm, szybkość wydruku programowana: 25 mm/sek. i 50 mm/sek | Tak
14 | Pamięć wewnętrzna min. 400 zdarzeń (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury terapeutyczne). | Tak
15 | EKG/ Respiracja
16 | Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z analizą, interpretacją słowną i funkcją transmisji przez telefon komórkowy lub modem | Tak
17 | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 /min | Tak
18 | Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie pomiędzy 0,25 do 4,0 cm/mV | Tak
19 | Stymulacja zewnętrzna
20 | Tryb asynchroniczny i „na żądanie” | Tak
21 | Częstość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp/min., prąd stymulacji w zakresie pomiędzy 10-140 mA | Tak
22 | Pulsoksymetria
23 | Monitorowanie SpO2 w technologii Masimo SET, pomiar SpO2 i pulsu, w kpl. czujnik klips palcowy | Tak
24 | NIBP
25 | Pomiary ręczne i automatyczne w odstępach czasowych 1-60 minut, zakres pomiaru ciśnienia średniego min. 15-220 mmHg | Tak
26 | Pomiar ciśnienia w trakcie napełniania mankietu, synchronizowany załamkiem R elektrokardiogramu (z kabla EKG) w celu eliminacji artefaktów | Tak
27 | Monitorowanie RKO
28 | Informacja zwrotna o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć. Prezentacja graficzna wykresu głębokości uciśnięć z wyraźnym zaznaczeniem docelowego zakresu 5-6 cm, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej jako zintegrowana funkcja aparatu
29 | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora w formie numerycznej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć klatki piersiowej, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej ERC | Tak/Nie | Tak | 10
30 | Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej z zalecaną częstością, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej ERC | Tak
31 | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej | Tak/Nie | Tak | 10
32 | Kapnometria
33 | Monitorowanie etCO2 i respiracji u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych, zakres pomiarów etCO2 min. 0 99 mmHg, zakres częstości oddechów min. 0-99 /minutę | Tak
34 | SpCO, SpMeth- dostępne w 2 szt. defibrylatorów
35 | W 2 szt. defibrylatorów monitorowanie SpCO i SpMeth w technologii Masimo SET, w kpl. czujnik klips palcowy | Tak
36 | Zakres pomiaru min. 0-99% | Tak
37 | Wyposażenie
38 | Kabel EKG 12-odprow., 1 szt. | Tak
39 | Kabel do stymulacji | Tak
40 | Czujnik SpO2 – klips palcowy 1 szt., | Tak
41 | Przy dostawie elektrody defibrylacyjne samoprzylepne dla dorosłych min 1 kpl. i dla dzieci min. 1 kpl.. | Tak
42 | Mankiet NIBP wielorazowego użytku z możliwością dezynfekcji : standardowy dla dorosłych 1 szt. , | Tak
43 | Zestaw akcesoriów do pomiaru kapnometrii dla dorosłych i dla dzieci min. 1 kpl. | Tak
44 | Torba na akcesoria z możliwością zamontowania łyżek twardych | Tak
45 | Dodatkowe
46 | Odporność aparatu na upadek z wysokości min 1,5m potwierdzone w materiałach firmowych producenta | Tak/Nie | Tak | 10
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 50
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
miejscowość, data |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 4
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Aparat do ogrzewania pacjenta i płynów infuzyjnych.
Ilość sztuk: 6
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak | x | x
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak | x | x
3 | SYSTEM DO OGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH: 3 szt.
4 | kontrolowane mikroprocesorowo urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych oraz transfuzji | Tak | x | x
5 | Urządzenie do podgrzewania min. 2 płynów infuzyjnych jednocześnie | Tak | x | x
6 | Zakres temperatury min. 37°C do 41°C | Tak | x | x
7 | Regulacja co max. 0,5°C | Tak | x | x
8 | Alarmy temperatury niskiej i wysokiej. | Tak | x | x
9 | Pobór mocy 280 W / 1,5 A | Tak | x | x
10 | Stopień ochrony I B | Tak | x | x
11 | Automatyczne autotesty temperatury i pracy urządzenia | Tak | x | x
12 | Ochrona przed zachlapaniem urządzenia-zabezpieczenie min. IPX4 | Tak | x | x
13 | Możliwość montażu na szynie medycznej lub statywie do kroplówek | Tak | x | x
14 | Urządzenie ze zintegrowanym uchwytem, | Tak | x | x
15 | Waga urządzenia max. 2 kg | Tak | x | x
16 | Czas uzyskania maksymalnej temperatury- max. 45 s | Tak | x
17 | Aparat posiadający zabezpieczenie termiczne, polegające na autorozlączeniu urządzenia przy uzyskaniu temperatury 42°C | Tak | x | x
18 | Wymiary maksymane urządzenia 23 cm. x 23 cm. x 14 cm. | Tak | x | x
19 | Przepływ min. 100 ml/min | Tak | x | x
20 | W zestawie do każdego urządzenia 10 drenów grzewczych. | Tak | x | x
21 | SYSTEM DO OGRZEWANIA PACJENTA: 3 szt. |  | x | x
22 | System działający w technologii suchego grzania kontaktowego bez udziału wody lub powietrza oparty na technologii elementów grzewczych z włókien węglowych. | Tak | x | x
23 | System przeznaczony do zastosowania u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i dorosłych. | Tak | x | x
24 | System niewymagający materiałów jednorazowego użytku. | Tak | x | x
25 | System złożony z sterownika/kontrolera oraz elementów grzewczych. | Tak | x | x
26 | System przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę | Tak | x | x
27 | System odporny na zakłócenia emitowane podczas pracy aparatu do elektrochirurgii. | Tak | x | x
28 | Sterownik/kontroler | Tak | x | x
29 | Zasilanie sterownika/kontrolera jednofazowe 230V/50HZ | Tak | x | x
30 | Opcjonalnie zasilanie bateryjne z możliwością pracy niezależnie od sieci. | Tak | x | x
31 | Sterownik/kontroler z możliwością podłączenia i niezależnego sterowania dwoma elementami grzewczymi jednocześnie | Tak | x | x
32 | Dwa niezależne gniazda do przyłączenia elementów grzewczych | Tak | x | x
33 | Możliwość pracy na jednym kanale grzewczym lub na dwóch kanałach grzewczych w zależności od potrzeb użytkownika | Tak | x | x
34 | Możliwość pracy u dwóch pacjentów jednocześnie. Każdy kanał z osobną regulacją i kontrolą temperatury | Tak | x | x
35 | Wyświetlacz cyfrowy pokazujący temperaturę zadaną(zaprogramowaną) i rzeczywistą(zmierzoną) dla każdego z kanałów niezależnie | Tak | x | x
36 | Każdy kanał wyposażony w niezależny odczyt temperatury zadanej(zaprogramowaną) i rzeczywistej(zmierzonej) | Tak | x | x
37 | Wyświetlanie temperatury zadanej(zaprogramowaną) i rzeczywistej(zmierzonej) jednocześnie dla obydwu kanałów | Tak | x | x
38 | Wyświetlacz informujący o alarmach/ wskaźnik alarmu Wyświetla odpowiedni kod alarmu w sytuacji alarmowej. | Tak | x | x
39 | Sygnalizacja trybu pracy urządzenia (na wyświetlaczu lub w postaci wskaźnika) | Tak | x | x
40 | Regulacja temperatury w zakresie nie mniejszym niż 32-39ºC (podać zakres) | Tak | x | x
41 | Krok regulacji temperatury nie większy niż 0,5ºC w całym zakresie regulacji dla każdego z kanałów (podać krok regulacji). | Tak | x | x
42 | Niezależna regulacja temperatury dla każdego z kanałów. | Tak | x | x
43 | „Autotest” - automatyczne sprawdzanie poprawności działania kontrolki i alarmów przy każdym włączeniu urządzenia, pokazujące poprawność działania po każdym teście. | Tak | x | x
44 | Zabezpieczenia w postaci akustycznych i wizualnych alarmów (każdy z alarmów ma określony symbol i wyświetlany jest dla danego kanału, w którym wystąpił błąd): przekroczenie temperatury zadanej, niedogrzania koca, uszkodzenia/awarii | Tak | x | x
45 | Zabezpieczenie pacjenta i personelu poprzez wyłączenie funkcji grzania w przypadku wykrycia awarii. | Tak | x | x
46 | Zabezpieczenie przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa 41˚±1˚ C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane. | Tak | x | x
47 | Alarm wysokiej temperatury (przegrzania) i niskiej temperatury, jeżeli temperatura powierzchni styku odbiega od nastawy regulatora temperatury. Alarmy uszkodzenia, braku zasilania, nieprawidłowej pracy | Tak | x | x
48 | Mocowanie sterownika/kontrolera na stojaku do kroplówek, od stołu operacyjnego lub na medycznej szynie profilowej za pomocą własnych, zintegrowanych ze sterownikiem uchwytów. | Tak | x | x
49 | Złącze do wyrównywania potencjałów | Tak | x | x
50 | Czyszczenie i dezynfekcja kontrolera/sterownika ogólnodostępnymi środkami dezynfekcyjnymi | Tak | x | x
51 | Masa jednostki sterującej (sterownika/kontrolera) ≤ 2,7 [kg] (podać masę) | Tak | x | x
52 | Maksymalny pobór mocy: 160W (+/-5%) (podać) | Tak | x | x
53 | Elementy grzewcze
54 | Elementy grzewcze w postaci: mat grzewczych (do okrycia pacjenta, lub pod ciało pacjenta), materacy grzewczych, materacy grzewczych o wymiarach na życzenie użytkownika | Tak | x | x
55 | Elastyczne elementy grzewcze wielorazowego użytku bez limitu użyć. | Tak | x | x
56 | Uniwersalne elementy grzewcze mogące być używane jako koce do ogrzewania pacjenta od góry lub jako materacyk do ogrzewania pacjenta od dołu. | Tak | x | x
57 | Dostępne maty grzewcze o wymiarach: 680 x 480 mm 1050 x 500 mm 1500 x 500 mm 1500 x 500 mm na ramiona i piersi z wycięciem 1800 x 800 mm 2050 x 1350 mm | Tak | x | x
58 | Dostępne materace grzewcze o wymiarach: długość 600 - 800 mm; szerokość 450 - 600 mm; wysokość 40 - 100 mm długość 810 - 1300 mm; szerokość 480 - 600 mml wysokość 40 - 100 mm długość 1310 - 1700 mm; szerokość 480 - 600 mml wysokość 40 - 100 mm długość 1710 - 2300 mm; szerokość 480 - 600 mml wysokość 40 - 100 mm | Tak | x | x
59 | Dostępny materac grzewczy z możliwością dopasowania wymiaru do konkretnego stołu operacyjnego: 1. długość 2400 - 2800 mm, wysokość 40mm 2. długość 2400 - 2800 mm, wysokość 80mm | Tak | x | x
60 | Elementy grzewcze, przezierne dla promieni RTG | Tak | x | x
61 | Uszkodzenie mechaniczne elementu grzewczego podczas trwającej procedury, np. przecięcie skalpelem lub przekłucie, nie powoduje powstania bezpośredniego zagrożenia dla pacjenta lub personelu ani nie wymaga zatrzymania lub przerwania procedury. | Tak | x | x
62 | Elementy grzewcze zasilane napięciem bezpiecznym ≤ 24V (podać napięcie zasilania) | Tak | x | x
63 | Element z warstwą grzewczą wykonaną z elastycznych polimerów węglowych gwarantująca równomiernie ogrzewanie na powierzchni poddanej naciskowi ciała pacjenta | Tak | x | x
64 | Elementy grzewcze wykonane w technologii włókien węglowych | Tak | x | x
65 | Warstwa grzewcza elementu wykonana w technologii uniemożliwiającej osiągnięcie temperatury wyższej w miejscu uszkodzenia niż ustawiona temperatura ogrzewania. | Tak | x | x
66 | Temperatura elementu grzewczego monitorowana przez min. 8 czujników rozmieszczonych na jego powierzchni. | Tak | x | x
67 | Długość przewodu łączącego jednostkę kontrolną z elementem – min. 4m (dopuszczalne zastosowanie przewodów przedłużających – w przypadku konieczności zastosowania należy je uwzględnić w dostawie) | Tak | x | x
68 | Złącza przewodów materaca i jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne. | Tak | x | x
69 | Powłoka zewnętrzna elementu grzewczego niezawierająca lateksu. | Tak | x | x
70 | Powłoka zewnętrzna elementu grzewczego szczelnie zamknięta | Tak | x | x
71 | Dostępne pokrowce na elementy grzejne z możliwością prania. Możliwość pracy elementów grzejnych zarówno z jak i bez pokrowców. | Tak | x | x
72 | Element grzewczy pokryty tkaniną odporną na krew i płyny | Tak | x | x
73 | Element grzewczy posiadający zgrzewane pokrycie zabezpieczające przed przedostaniem się do wewnątrz płynów. | Tak | x | x
74 | Element grzewczy przystosowany do stosowania w warunkach o zwiększonej wilgotności. | Tak | x | x
75 | Powierzchnia elementu grzewczego zmywalna, odporna na dezynfekcję | Tak | x | x
76 | Czyszczenie i dezynfekcja elementu grzewczego ogólnodostępnymi środkami dezynfekcyjnymi stosowanymi na bloku operacyjnym | Tak | x | x
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
miejscowość, data |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 5
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Aparat EKG.
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Zapis 12 odprowadzeń EKG | Tak
5 | Odrzucanie sygnałów powszechnych >135 dB | Tak
6 | System oparty o szybki procesor 32 bitowy | Tak
7 | Możliwość pracy w trybie Auto, Manual, lub Arytmia (z definiowalnym czasem pomiaru) | Tak
8 | Rozpoczęcie akwizycji sygnału poprzez jeden przycisk | Tak
9 | Detekcja stymulatora serca z możliwością włączenia/wyłączenia tej opcji | Tak
10 | Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej, Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych | Tak
11 | Pomiar akcji serca w zakresie minimum 30 – 300/min | Tak | szerszy zakres | 10
12 | Możliwość uaktualniania oprogramowania w razie konieczności, za pośrednictwem nośników danych | Tak
13 | Analiza i interpretacja wyników EKG. | Tak
14 | Obwody wejściowe odporne na impuls defibrylujący | Tak
15 | Próbkowanie stymulatora serca minimum 75 000Hz | Tak/Nie | Tak | 10
16 | Próbkowanie sygnału EKG min. 16 000Hz | Tak/Nie | Tak | 10
17 | Filtry dolnoprzepustowe 20/40/100/150HZ | Tak/Nie | Tak | 10
18 | Korekcja QT wedle Bazett, Framingham, Fridericia | Tak/Nie | Tak | 10
19 | Możliwość włączenia drukowania diagnoz prawidłowych w automatycznym opisie badania. | Tak
20 | Możliwość ustawienia standardu odprowadzeni: | Tak
• Standard
• Cabrera
• NEHB
• SEQ4
21 | Możliwość ustawienia drukowania automatycznych kopi raportu do 3 sztuk | Tak | powyżej 4 sztuk | 10
22 | Drukarka
23 | Prędkość zapisu 5, 12,5, 25, 50 mm/s | Tak
24 | Możliwość przeglądu zapisu EKG przed wydrukiem w celu wizualnej inspekcji jakości zapisu | Tak
25 | Wydruk na wbudowanej drukarce na papierze termicznym A4 (do 12 krzywych) z automatycznym opisem parametrów rejestracji, datą i godziną badania | Tak
26 | Możliwość trwałego odłączenia w systemie opcji wydruku i automatycznego zapisu badań tylko do pamięci aparatu | Tak
27 | Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran umożliwiający jednoczesny podgląd 12 kanałów EKG | Tak
28 | Ekran o przekątnej minimum 7 cali, rozdzielczość ,minimum 800x480 | Tak | powyżej 7 cali | 10
29 | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczne dane demograficzne pacjenta: nazwisko, numer identyfikacyjny | Tak
30 | Informacja na ekranie o stanie naładowania akumulatora oraz o podłączeniu do sieci | Tak
31 | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych sygnałów na ekranie | Tak
32 | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczna wartość częstości serca (w uderzeniach na minutę) | Tak
33 | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczny komunikat tekstowy o awarii odprowadzenia | Tak
34 | Klawiatura
35 | Pełna klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych demograficznych badanych pacjentów z możliwością wpisywania wielkich liter, wyposażona w definiowalne klawisze funkcyjne do bezpośredniego dostępu do: zmiana trybu pracy systemu, zapis EKG, stop zapis | Tak
36 | Klawiatura odporna na mycie wodą i detergentami bez konieczności użycia specjalnych przyrządów, podejmowania dodatkowych czynności (demontaż) | Tak
37 | Ergonomiczna konstrukcja przewodów pacjenta składających się z dwóch części: multi-link i 10-odprowadzeń, sposób konstrukcji umożliwiający wymianę tylko pojedynczych uszkodzonych przewodów | Tak/Nie | Tak | 10
38 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe. Zasilanie akumulatorowe, pozwalające na wykonanie minimum 90 badań EKG lub 3 godzin ciągłego monitorowania pacjenta. | Tak
39 | Możliwość podłączenia kabla pacjenta z wymiennymi przewodami elektrod na wypadek uszkodzenia jednego przewodu | Tak
40 | Masa urządzenia gotowego do pracy (bez papieru) max. 5,5 kg | Tak
41 | Urządzenie wyposażone w minimum 1 port USB do bezpośredniego podłączenia zewnętrznej klawiatury, lub opcjonalnego czytnika kodów kreskowych | Tak
42 | Urządzenie wyposażone w wbudowany czytnik kart SD | Tak
43 | Interfejs komunikacyjny: RS 232 i LAN | Tak
44 | Możliwość rozbudowy o opcję wysiłkową oraz sterowanie bieżnią i ergometrem rowerowym | Tak
45 | Komunikacja z aparatem w języku polskim | Tak
46 | Aparat wyposażony w dedykowany wózek z wysięgnikiem na przewody pacjenta, koszykiem na akcesoria | Tak
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 80
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
miejscowość, data |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 6
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Monitor do pomiarów hemodynamicznych wraz z zestwem oksymetrycznym.
Ilość sztuk: 3
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Urządzenie do oceny stanu hemodynamicznego Pacjenta w oparciu o pomiar parametrów hemodynamicznych metodą termodylucji, analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi metodą inwazyjną oraz saturacji żylnej. | Tak
5 | Urządzenie do oceny stanu pomiaru rzutu serca metodą termodylucji CCO oraz analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi | Tak |  | 10
6 | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą termodylucji: | Tak
· za pomocą cewnika Swan-Ganza,
· za pomocą cewnika Swan-Ganza CCO
7 | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi: | Tak
· bez użycia cewnika Swan-Ganza,
· drogą kaniulizacji jednego dostępu naczyniowego (dostęp tętniczy)
8 | Ciągły pomiar saturacji żylnej: SCVO2 i SVO2 pomiar saturacji żylnej przy pomocy wkłucia centralnego trójświatłowego z modułem optycznym i możliwością kalibracji in-vivo i in-vitro, lub cewnika Swan-Ganza z modułem optycznym | Tak |  | 10
9 | Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane: | Tak
- rzut serca (CO);
- rzut serca indeksowany (CI)
- rzut serca przerywany (iCO)
- objętość wyrzutowa (SV);
- indeks objętości wyrzutowej (SVI)
- systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR);
- indeks systemowego oporu naczyniowego (SVRI)
- zmienność objętości wyrzutowej (SVV);
- objętrość późnorozkurczowa prawej komory (EDV)
- frakcja wyrzutowa prawej komory (RVEF)
- RVEDVI - Wskaźnik objętości późnorozkurczowej prawej komory
- saturacja krwi żylnej (ScvO2 i Svo2);
- centralne ciśnienie żylne (MAP)
- ciśnienie średnie tętnicze (MAP)
- częstość akcji serca (HR)
Wyświetlanie danych w postaci ekranów:
- kokpit;
- interwencyjny;
- fizjologiczny animowany
- zależność fizjologiczna- ekran drzewa decyzyjnego;
- graficzny;
- tabelaryczny;
10 | Ekran typu „kokpit”: | Tak
- definiowany i wizualizowany kolorem przez Użytkownika zakres celów terapii i alarmów;
- dynamiczny wskaźnik stanu mierzonej wielkości w postaci strzałki;
- duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów;
- procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym;
| - możliwość wizualizacji 1, 2, 3 lub 4 wartości jednocześnie |  | powyżej 3 | 10
11 | Ekran interwencyjny: | Tak
- możliwość wizualizacji trzech wartości w postaci trendu graficznego, wartości cyfrowych, procentowej zmiany od chwili podjęcia interwencji oraz stanu mierzonego parametru określonego kolorem.
12 | Ekran fizjologiczny animowany: | Tak
- możliwość jednoczasowej wizualizacji cyfrowej i w postaci animacji indeksu tętna (HR), indeksu systemowego oporu obowdowego (SVRI) oraz zmienności objętości wyrzutowej (SVV);
- możliwość jednoczasowego wyświetlania wartości saturacji żylnej (ScvO2, SvO2);
- dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów
13 | Ekran zależność fizjologiczna- ekran drzewa decyzyjnego: | Tak
- wyświetlanie powiązanych ze sobą parametrów hemodynamicznych związanych z obciążeniem wstępnym, obciążeniem następczym, kurczliwością oraz saturacją żylną;
- parametry wyświetlane w postaci cyfrowej
- dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów
14 | Ekran trendów graficznych: | Tak
| - możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów graficznych monitorowanych parametrów; |  | powyżej 3 | 10
- jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bieżącej wartości;
- dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów
15 | Ekran trendów tabelarycznych: | Tak
- możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów tabelarycznych (wartości cyfrowe) monitorowanych parametrów;
- jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bieżącej wartości;
- dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów
16 | Ekran dotykowy o przekątnej min 12 cali i rozdzielczości min 1024x768 | Tak | przekątna ekranu powyżej 12 cali | 10
17 | Wejścia/wyjścia transmisyjne: RS232, USB 2.0, USB3.0, RJ-45, HDMI, analogowe 2 szt, EKG | Tak
18 | Dodatkowe zasilanie akumulatorowe o pojemności min 3100 mAh z możliwością wymiany bez interwencji serwisu | Tak/Nie | Tak | 10
19 | Możliwość transferu danych przez port USB w postaci pliku Excel (do dalszej obróbki) lub JPG | Tak
20 | Przewodowa lub bezprzewodowa komunikacja monitora ze szpitalnym systemem informacyjnym za pomocą protokołu HL7 | Tak
21 | Menu w języku polskim | Tak
22 | Waga aparatu nie więcej niż 6 kg | Tak | poniżej 5 kg | 10
23 | Moduł do pomiaru ciągłego saturacji żylnej: SCVO2 i SVO2, pomiar saturacji żylnej przy pomocy wkłucia centralnego trójświatłowego z modułem optycznym i możliwością kalibracji in-vivo i in-vitro, lub cewnika Swan-Ganza z modułem optycznym | Tak | cewnika Swan-Ganza z modułem optycznym | 10
24 | Moduł cewnika Swan-Ganz | Tak
25 | Moduł do pomiarów oksymetrii mózgowej | Tak
26 | Oprogramowanie umożliwiające podłączenia czujnika, wykrywającego u pacjenta możliwość wystąpienia zdarzenia hipotensyjnego | Tak/Nie | Tak | 10
27 | Statyw do zamontowania monitora. | Tak
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 90
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
miejscowość, data |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 7
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Centrala z kardiomonitorami modułowymi..
Ilość sztuk: Centrala 1 szt. Kardiomonitory 5 szt.
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w pamięć pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure): min. 72 godzin przynajmniej 12-tu krzywych dynamicznych (nie tylko EKG) dla każdego pacjenta. | Tak
5 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwiające wykonywanie szczegółowych pomiarów krzywych dynamicznych (w tym zespołów QRS, odchylenia ST) z wykorzystaniem ekranowego narzędzia (np. suwmiarki). | Tak
6 | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w pamięć zdarzeń alarmowych: min. 1000 zdarzeń na każdego monitorowanego pacjenta. | Tak
7 | Stanowisko centralnego monitorowania zapewniające wyświetlanie alarmów ze wszystkich monitorowanych łóżek. Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, rozróżniane wizualnie i dźwiękowo, z identyfikacją alarmującego łóżka | Tak
8 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwiające konfigurację granic alarmowych, a także wyciszanie bieżących stanów alarmowych w monitorach pacjenta | Tak
9 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwiające zdalne przyjmowanie pacjenta w kardiomonitorze poprzez wprowadzenie jego danych demograficznych za pośrednictwem klawiatury. Wprowadzenie danych w centrali powoduje ich aktualizację na ekranie kardiomonitora. | Tak
10 | System centralnego monitorowania umożliwiający rozbudowę o pobieranie danych demograficznych pacjenta ze szpitalnego systemu informatycznego (HIS), za pośrednictwem protokołu HL7, w celu uproszczenia procesu przyjęcia. | Tak
11 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwiające drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą sieciowej drukarki laserowej. W ofercie ujęta drukarka sieciowa kompatybilna z centralą oraz oferowanymi kardiomonitorami. | Tak
12 | System centralnego monitorowania umożliwiający rozbudowę o wysyłanie parametrów życiowych monitorowanych przez oferowane kardiomonitory do szpitalnego systemu informatycznego, za pośrednictwem protokołu HL7, w celu ich archiwizacji. | Tak
13 | System centralnego monitorowania umożliwiający rozbudowę o funkcję zdalnego podglądu monitorowanych pacjentów, w czasie zbliżonym do rzeczywistego, za pośrednictwem komputerów PC z systemem podłączonych do sieci informatycznej szpitala. Dostępny podgląd bieżących wartości parametrów, podgląd krzywych dynamicznych, a także pamięci trendów. | Tak
14 | System centralnego monitorowania umożliwiający wyświetlanie parametrów z urządzeń zewnętrznych (m.in. respiratory, aparaty do znieczulania) na ekranie centrali | Tak
15 | Kardiomonitor stacjonarny - 5 szt.
16 | Wymogi ogólne
17 | Oferowane kardiomonitory umożliwiające integrację z klinicznym systemem informatycznym (CIS) tego samego producenta, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia). | Tak
18 | System monitorowania pacjenta o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. | Tak
19 | Każde stanowisko systemu monitorowania pacjenta składające się z dużego monitora stacjonarnego oraz niewielkich rozmiarów modułu transportowego, wyposażonego we wbudowany ekran, zapewniającego ciągłość monitorowania parametrów życiowych pacjenta w czasie transportu, zgodnie z opisem w dalszej części specyfikacji | Tak
20 | Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów | Tak
21 | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków | Tak
22 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak
23 | Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania, kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta | Tak
24 | Monitor wyposażony w tryb prywatności: możliwość wstrzymania wyświetlania krzywych i parametrów oraz sygnalizowania alarmów bezpośrednio na stanowisku pacjenta - w tym czasie pacjent pozostaje pod ciągłym nadzorem na stanowisku centralnego monitorowania | Tak
25 | Praca w sieci centralnego monitorowania
26 | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet | Tak
27 | W ofercie ujęte urządzenia sieciowe niezbędne do połączenia monitorów z systemem centralnego monitorowania. Sieć okablowania infrastrukturalnego zapewnia Zamawiający. | Tak
28 | Monitory umożliwiające zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. | Tak
29 | Monitory umożliwiające wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach. | Tak
30 | Możliwość drukowania krzywych, raportów, na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej | Tak
31 | Montaż
32 | W ofercie ujęte odpowiednie uchwyty montażowe do ściany, umożliwiające zmianę nachylenia, obrót oraz regulację wysokości ekranu. Dostępne uchwyty montażowe monitora: do aparatu do znieczulania, na kolumnę medyczną i na wózku | Tak
33 | Monitor stacjonarny
34 | Monitor wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej min. 19" i rozdzielczości min. 1280 x 1024 pikseli. Umożliwiający wyświetlanie przynajmniej 14 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tego wymogu z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu | Tak
35 | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego | Tak
36 | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło. Możliwość podłączenia klawiatury, myszy oraz czytnika kodów kreskowych do portu USB. Możliwość sterowania podstawowymi funkcjami pomiarów poprzez przyciski na wybranych modułach. | Tak
37 | Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów | Tak
38 | Monitor posiadający przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej części z nich. | Tak
39 | Moduł transportowy
40 | Moduł transportowy wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej min 7” z funkcją automatycznego dostosowania/obrotu wyświetlanych obrazów do położenia monitora, tzw. „flip-screen” | Tak
41 | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego cyfrowe, w medycznym standardzie USB: możliwość podłączenia dowolnego modułu do dowolnie wybranego portu USB w monitorze transportowym, podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru, możliwość zdalnej weryfikacji (np. przez serwis) jakie moduły pomiarowe zostały podłączone do monitora transportowego (min. rodzaj modułu, numer seryjny) | Tak / Nie | Tak | 10
42 | Moduł transportowy umożliwiający jednoczesną prezentację przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | Tak
43 | Możliwość sprawnego przełączania pomiędzy przynajmniej 2 widokami modułu transportowego | Tak
44 | Moduł transportowy wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na przynajmniej 3 godziny pracy | Tak
45 | Akumulator wymienny przez użytkownika bez użycia narzędzi. Wskaźnik poziomu naładowania monitora bezpośrednio na akumulatorze | Tak
46 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1m | Tak
47 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na zachlapanie wodą | Tak
48 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, posiadający ergonomiczny kształt ułatwiający przenoszenie | Tak
49 | Masa modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem max 2kg | Tak
50 | Moduł transportowy umożliwiający kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, CO2 w strumieniu bocznym; po podłączeniu odpowidnich przewodów/modułów pomiarowych | Tak
51 | Moduł transportowy zapewniający nieprzerwane monitorowanie w/w parametrów, a także przenoszenie pomiędzy stanowiskami: danych demograficznych, pamięci trendów i zdarzeń alarmowych, uzupełniając ją na nowym stanowisku o dane pozyskane w trakcie transportu | Tak
52 | W celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów podczas transportu, oraz zapewnienia utrzymania ciągłości zapamiętywanych danych Zamawiający wymaga aby moduł transportowy : - w trakcie przemieszczania pacjenta nie wymagał przekładania przewodów i czujników - posiadał możliwość podłączenia do systemu wewnątrzszpitalnego monitorowania pacjentów (integracji do istniejącej technologii monitorowania w Klinice Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego z Pododdziałem Leczenia Udarów, oraz na Bloku Operacyjnym. | Tak
53 | Moduł transportowy wyposażony w pamięć trendów z ostatnich min. 24 godzin, z rozdzielczością 1-minutową | Tak
54 | Możliwość przeglądania pamięci trendów na ekranie modułu transportowego | Tak
55 | W komplecie do każdego monitora uchwyt mocujący element / moduł / monitor transportowy do ramy łóżka | Tak
56 | Monitorowane parametry
57 | EKG | Tak
58 | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | Tak
59 | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z ograniczonej liczby elektrod (nie więcej niż 6). Algorytm pomiarowy wykorzystujący standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | Tak
60 | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym kardiomonitora (bez wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG): 3 różne odprowadzenia i tryb kaskady | Tak
61 | Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG | Tak
62 | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. | Tak
63 | System monitorowania wyposażony w oprogramowanie do pomiaru i opisowej, diagnostycznej analizy spoczynkowego EKG z 12-odprowadzeń. Funkcja realizowana w centrali lub bezpośrednio w każdym z karidomonitorów. | Tak, podać | Analiza realizowana w monitorze pacjenta, zawierająca kryteria specyficzne dla danej płci i wieku oraz narzędzie do niezależnej czasowo predykcji ostrego niedokrwienia serca (ACI-TIPI), z możliwością zgłaszania bólu w klatce piersiowej | 10
64 | Dane wysyłane do oferowanego systemu integracji kardiologicznej, z możliwością wykonywania analizy porównawczej i przeglądu badań danego pacjenta na ekranie kardiomonitora. | Tak / Nie | Tak | 10
65 | Możliwość rozbudowy monitorów o funkcję przesyłania spoczynkowego EKG z 12-odprowadzeń w jakości diagnostycznej (w formacie raw-data) do zewnętrznego systemu umożliwiającego automatyczną i ręczną opisową analizę EKG, z możliwością zwrotnego wyświetlania raportów z analizy na ekranie kardiomonitora i wykonywaniem analizy porównawczej (w tym porównania z wcześniejszymi badaniami danego pacjenta wykonywanymi z wykorzystaniem aparatów EKG) | Tak / Nie | Tak | 10
66 | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 3- i 5- elektrod. Dodatkowo na całą instalację 1 przewód do monitorowania 12-odprowadzeń EKG z ograniczonej liczby elektrod i 1 przewód do diagnostycznego monitorowania 12-odprowadzeń EKG | Tak
67 | Analiza arytmii
68 | Analiza arytmii w 2 odprowadzeniach EKG jednocześnie | Tak, podać | Min. 4 odprowadzenia EKG analizowane jednocześnie | 10
69 | Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 13 definicji. | Tak, podać | Algorytm umożliwiający rozpoznawanie arytmii przedsionkowych, w tym migotania przedsionków | 10
70 | Analiza ST/QT/QTc
71 | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń (do 12) | Tak
72 | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm | Tak
73 | Ciągłe monitorowanie i wyświetlanie wartości odcinka QT/QTc na ekranie kardiomonitora. | Tak/Nie | Tak | 10
74 | Oddech
75 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. | Tak
76 | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | Tak
77 | Możliwość zmiany odprowadzenia wykorzystywanego do pomiaru oddechu, w celu dostosowania do różnych typów oddychania (przeponą, szczytami płuc) bez konieczności przepinania elektrod | Tak
78 | Saturacja (SpO2)
79 | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu Masimo Rainbow SET lub TruSignal | Tak, podać
80 | Pomiar saturacji w zakresie min. 1-100% | Tak
81 | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej lub histogramy saturacji | Tak
82 | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | Tak
83 | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. | Tak
84 | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz standardowy, wielorazowy, elastyczny czujnik saturacji na palec, dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta oferowanego algorytmu pomiarowego. | Tak
85 | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP)
86 | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. | Tak, podać
87 | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 240 minut | Tak
88 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 15 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | Tak
89 | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. | Tak
90 | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką, 3 mankiety wielorazowe w różnych rozmiarach dla pacjentów dorosłych. Dodatkowo na całą instalację 20 szt. mankietów dla pacjentów otyłych. | Tak, podać
91 | Temperatura
92 | Pomiar temperatury w 2 kanałach | Tak
93 | Jednoczesna prezentacja w polu ekranu min. 2 parametrów temperatury : obu zmierzonych lub jednej zmierzonej i różnicy temperatur | Tak, podać
94 | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet. | Tak
95 | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry | Tak
96 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP)
97 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy do przynajmniej 4 kanałów | Tak
98 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg | Tak
99 | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | Tak
100 | Możliwość pomiaru i jednoczesnej prezentacji na ekranie głównym kardiomonitora parametrów PPV i SPV automatycznie, z wybranego kanału ciśnienia. | Tak/Nie | Tak | 10
101 | W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników Edwards (po jednym na każdy oferowany kanał) | Tak
102 | Pomiar kapnografii (CO2)
103 | Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak
104 | Ilość modułów zapewniająca jednoczesny pomiar na wszystkich stanowiskach, również w trakcie transportu | Tak
105 | W komplecie do każdego modułu: 10 szt. zestawów do pomiaru u pacjentów zaintubowanych | Tak
106 | Rozbudowa
107 | Możliwość rozbudowy o pomiar zapotrzebowania kalorycznego pacjenta metodą kalorymetrii pośredniej (zużycie tlenu i produkcja CO2) przy pomocy czujnika niewymagającego okresowej wymiany, wraz z obliczaniem parametrów wymiany gazowej RQ i EE. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak/Nie | Tak | 10
108 | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu serca małoinwazyjną metodą PiCCO na pięciu stanowiskach. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania lub przez zewnętrzne urządzenie zapewniające wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie oferowanego monitora pacjenta i zapisywanie wartości w pamięci trendów monitora | Tak
108 | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca z wykorzystaniem cewnika Swana-Ganza. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak
109 | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji centralnej krwi żylnej (ScvO2) Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak/Nie | Tak | 10
110 | Możliwość rozbudowy o pomiar głębokości uśpienia . Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania lub przez zewnętrzne urządzenie zapewniające wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie oferowanego monitora pacjenta i zapisywanie wartości w pamięci trendów monitora | Tak, podać
111 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie poziomu analgezji metodą analizy reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i leki przeciwbólowe. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania bez konieczność stosowania dodatkowych modułów i akcesoriów pomiarowych | Tak / Nie | Tak | 10
112 | Możliwość rozbudowy o podłączenie i wyświetlanie danych z innych urządzeń (respiratorów, aparatów do znieczulania, monitorów rzutu serca) | Tak, podać
113 | Alarmy
114 | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | Tak
115 | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | Tak
116 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | Tak
117 | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie - na podstawie bieżących wartości parametrów | Tak
118 | Możliwość wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie przynajmniej: 2 i 5 minut oraz na stałe | Tak
119 | Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem | Tak
120 | Wizualny wskaźnik alarmów widoczny w promieniu 360 stopni. | Tak
121 | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | Tak, podać
122 | Trendy
123 | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 24 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta. Możliwość programowej rozbudowy pamięci trendów do min. 72 godzin | Tak, podać
124 | Wyświetlanie trendów w formie graficznej i tablicowej lub trendy strzałkowe z prezentacją tendencji zmian | Tak
125 | Inne
126 | W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów w trakcie transportu z bloku operacyjnego na salę wybudzeń, moduły transportowe kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem monitorowania na aparatach do znieczulenia. | Tak
127 | Obliczenia hemodynamiczne, utlenowania oraz wentylacji | Tak
128 | Kalkulator dawek leków lub aplikacja kliniczna do terapii sepsy lub aplikację typu EWS | Tak
129 | Oferowany system monitorowania kompletny i gotowy do użytku zgodnie z opisanymi wymogami, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi. | Tak
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 110
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
miejscowość, data |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 8
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Nóż ultradźwiekowy do preparacji tkanek twardych.
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak | x | x
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak | x | x
3 | Parametry
4 | Waga max. 15 kg. | Tak | x | x
5 | Nóż ultradźwiękowy do cięcia kości, stosowany w zabiegach resekcji (np. operacje twarzoczaszki, resekcja łuków trzonów kręgu, laminektomia, itp.) | Tak | x | x
6 | Możliwość oczyszczania ran w oparciu o odpowiednie końcówki | Tak | x | x
7 | Aparat wyposażony w kolorowy ekran LCD TFT obsługiwany poprzez przyciski funkcyjne. | Tak | x | x
8 | Nóż zaopatrzony w rękojeść do montażu zróżnicowanych głowic i końcówek. | Tak | x | x
9 | Przetwornik piezoelektryczny oferujący częstotliwość 22,5kHz i drgania na poziomie 1350/min. | Tak | x | x
10 | Na wyposażeniu pompa perystaltyczna oferująca przepływ płynu chłodząco – irygującego – przepływ min. 65 [ml/min] | Tak | x | x
11 | Stopniowa regulacja amplitudy drgań od 1 – 10 (z regulacją co 1) | Tak | x | x
12 | Regulacja przepływu płynu chłodząco – irygującego od 25% - 100% | Tak | x | x
13 | Tryby pracy: - stały - pulsacyjny | Tak | x | x
14 | Możliwość pracy w wąskich torach resekcji, zabiegach endoskopowych | Tak | x | x
15 | Podstawa jezdna | Tak | x | x
16 | Sterownik nożny | Tak | x | x
17 | Komplet kluczy do montażu głowic | Tak | x | x
18 | Końcówka robocza prosta 20mm (+/- 5 [%]) – 2szt. | Tak | x | x
19 | Końcówka robocza diamentowa 04.4 do wygładzania kości – 1szt. | Tak | x | x
20 | Końcówka robocza „micro hook” do wygładzania kości – 1szt. | Tak | x | x
21 | Końcówka robocza zagięta, przedłużona 20mm (+/- 5 [%]) – 1szt. | Tak | x | x
22 | Zasilanie: 220 VAC 50/60Hz | Tak | x | x
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
miejscowość, data |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 9
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ssak próżniowy
Ilość sztuk: 10
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak | x | x
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy 2018 - 2019 | Tak | x | x
3 | Parametry
4 | Regulator podciśnienia z uchwytem naszynowym, manometrem, drenem zbrojonym, wtykiem do instalacji próżniowej AGA lub DIN ze zbiornikiem zabezpieczającym oraz zaworem włączającym/wyłączającym przepływ, obudowa stalowa odporna na uszkodzenia | Tak | x | x
5 | Zakres regulacji podciśnienia poprzez wewnętrzną membranę 0 – 0,1 MPa (0-760mmHg) | Tak | x | x
6 | Przepływ 120 l/min +/- 10 % |  | x | x
7 | Wydajność 50 litrów +/- 10 % |  | x | x
8 | Wakuometr obrotowy 360 stopni |  | x | x
9 | Mechaniczne zabezpieczenie przed przelaniem instalacji – zbiornik zabezpieczający z poliwęglanu o pojemności nie mniejszej niż 250 ml | Tak | x | x
10 | Zbiornik 2,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z podziałką, do wkładów jednorazowych, z blokadą zabezpieczajacą wysuwanie się zbirnika z uchwytu w czasie wymiany wkładu, wyposażony w port do połączenia podciśnienia umieszczony w zbiorniku, umożliwiający zmianę wkładu bez odłączania drenu, wyposażony w zintegrowany uchwyt do mocowania na standardowych wieszakach do szyn Modura min 40 kompatybilnych wkładów jednorazowych 2,5l w zestawie | Tak | x | x
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
1 | Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.
2 | Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr wymagany” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje również odrzucenie oferty.
3 | Wszystkie oferowane paramenty winny być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta (foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu).
4 | W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.
5 | Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia a także funkcjonalności, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji – szczegółowy opis równoważności podano w SIWZ .
6 | Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb Wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez Zamawiającego.
7 | Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego.
8 | Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie bieżącej obsługi ,bhp, konserwacji i eksploatacji zaoferowanego sprzętu.
9 | Dotyczy wszystkich wymieniopnych w opisie dysków twardych - 60 miesięcy gwarancji Next Business Day z zachowaniem dysków twardych u Zamawiającego.
10 | Miejscem dostawy i montazu jest : Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. Prof.. L. Bierkowskiego, ul Dojazd 34 , 60-631 Poznań