## Arkusz1
Załacznik nr 2 - Zmiana (postępowanie ZP/p/32/19)
( Załącznik nr 2 - zawiera 7 pozycji )
Poz. nr | Nazwa |  |  |  | Ilość
1 | Aparat do znieczulenia |  |  |  | 2
2 | Wieża endoskopowa 4K z zestawem chirurgicznym. |  |  |  | 1 kpl
3 | Zestaw narzędzi chirurgicznych I |  |  |  | 1 kpl
4 | Zestaw narzędzi chirurgicznych.II |  |  |  | 1 kpl
5 | Zestaw narzędzi chirurgicznych.III |  |  |  | 1 kpl
6 | Zestaw elektronarzędzi chirurgicznych. |  |  |  | 1 kpl
7 | Zestaw kontenerów sterylizacyjnych do narzędzi chirurgicznych. |  |  |  | 1 kpl
UWAGA - Wszystkie systemy informatyczne zaoferowane w opisach wymagają integracji do systemu szpitalnego na koszt Wykonawcy. Zaoferowane systemy powinny być otwarte i możliwe do integracji z innymi zainstalowanymi w przyszlości w szpitalu nieodplatnie. Wszystkie urządzenia, aparaty (w szczególności RTG) powinny być gotowe do użycia łącznie z uzyskaniem wszelkich zezwoleń, testów, odbiorów (jeżeli są wymagane) pozwalających na ich uruchomienie i eksploatację, a związane z tym koszty obciążają Dostawcę.
Poz. nr 1
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Aparat do znieczulenia.
Ilość sztuk: 2
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Aparat do znieczulania ogólnego dzieci i dorosłych. | Tak
5 | Aparat do powieszenia na ścianie | Tak
6 | Aparat wyposażony w 4 koła transportowe .Koła nie rysujące wykładziny sali operacyjnej. | Tak
7 | Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz. | Tak
8 | Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej przez co najmniej 30 min. i co najmniej 90 min. w warunkach standardowych. | Tak
9 | Zasilanie w gazy (O2,powietrze,N2O) z centralnej sieci szpitalnej. | Tak
10 | Węże wysokociśnieniowe (O2,powietrze,N2O) kodowane odpowiednimi kolorami. | Tak
11 | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze tlenu, powietrza i podtlenku azotu. | Tak
12 | Płynna regulacja stężeń O2 i przepływu świeżych gazów . | Tak
13 | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów. | Tak
14 | Wbudowany przepływomierz tlenu, niezależny od układu okrężnego, z regulowanym przepływem tlenu minimum do 10 l/min. | Tak
15 | Elektroniczny lub pneumatyczny sterowany elektronicznie mieszalnik gazów. | Tak
16 | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25%. | Tak
17 | Automatyczne odcięcie dopływu podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen. | Tak
18 | Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej. | Tak
19 | Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria. | Tak
20 | Dwie szuflady w tym jedna zamykana na kluczyk. | Tak
21 | Wbudowane oświetlenie blatu z regulacją natężenia światła. | Tak
22 | Światło LED z regulacją natężenia. | Tak
23 | Max masa aparatu z parownikami: nie większa niż 160 kg. | Tak
24 | Układ oddechowy
25 | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dzieci i dorosłych | Tak
26 | Układ oddechowy o prostej budowie, do łatwej wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu. | Tak
27 | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych bez ingerencji w układ okrężny aparatu. | Tak
28 | Obejście tlenowe o dużej wydajności: minimum do 50 l/min. | Tak
29 | Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i maksymalnej pojemności 1,5 l. | Tak
30 | Pochłaniacze dwutlenku węgla jednorazowe o budowie przeziernej i maksymalnej pojemności 1,5 l. - 2 szt. na aparat. | Tak
31 | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia. | Tak
32 | Wymiana pochłaniaczy wielorazowych na jednorazowe podczas znieczulenia bez rozszczelniania układu i bez stosowania narzędzi. | Tak
33 | Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odprowadzania gazów z instalacji centralnej | Tak
34 | Wyjście ewakuacji gazów z zabezpieczeniem przed wyssaniem gazów z układu okrężnego. Przewód do podłączenia wyjścia ewakuacji gazów anestetycznych aparatu z odciągiem gazów w kolumnie/panelu anestezjologicznym (kompletny przewód o długości min. 5 m z wtyczką do gazów. | Tak
35 | Tzw.ekonomizer znieczulania: funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych. | Tak
36 | Możliwość oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia w ml z podaniem kosztu w jednostce walutowej /godz. | Tak / Nie | Tak | 10
37 | Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej. | Tak
38 | Układ oddechowy kompaktowy. Nadający się do sterylizacji w autoklawie (włączając w to czujniki przepływu). | Tak
39 | Respirator anestetyczny
40 | Tryb wentylacji ciśnieniowo – zmienny (PC). | Tak
41 | Tryb wentylacji objętościowo – zmienny (VC). | Tak
42 | Możliwośc rozbudowy o tryby z gwarantowaną objętością: AutoFlow albo PRVC albo PCV -VG | Tak / Nie | Tak | 10
43 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowo – zmiennym | Tak
44 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo – zmiennym | Tak | Tak | 10
45 | Możliwość rozbudowy o synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością | Tak / Nie | Tak | 10
46 | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (Pressure Support). Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,3-10 l/min. | Tak
47 | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora. | Tak / Nie | Tak | 10
48 | Tryb wentylacji CPAP+PSV. | Tak
49 | Tryb wentylacji ręczny. | Tak
50 | Możliwość rozbudowy o tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający: wentylację ręczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu, częstości oddechów i CO2. Informacja na ekranie respiratora o włączonym trybie pracy w krążeniu pozaustrojowym. | Tak
51 | Możliwość rozbudowy o tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający: wentylację mechaniczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu, częstości oddechów, CO2 i niskiego ciśnienia w drogach oddechowych. Informacja na ekranie respiratora o włączonym trybie pracy w krążeniu pozaustrojowym. | Tak / Nie | Tak | 10
52 | Pauza w przepływie gazów min. do 1 min. w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej. | Tak
53 | Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora . Możliwość indywidualnej zmiany programowanych parametrów np. PEEP,ciśnienia . | Tak
54 | Podanie na żądanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna | Tak
55 | Przełączanie jednostopniowe wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną przy pomocy dźwigni/przełącznika mechanicznego . | Tak / Nie | Tak | 10
56 | Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 ÷ 1:4. | Tak
57 | Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej: minimum 4 ÷ 100 oddechów / min. | Tak
58 | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo-zmiennej: minimum 20 ÷ 1500 ml. | Tak
59 | Zakres możliwej do osiągnięcia objętości oddechowej w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej: minimum 5 ÷ 1500 ml. | Tak
60 | Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP): minimum 4÷25 cm H2O. | Tak
61 | Zakres regulacji Plateau wdechu: minimum 5 ÷ 60 % czasu wdechu. | Tak
62 | System alarmów | Tak
63 | Alarm niskiej objętości minutowej (MV) lub objętości oddechowej (TV). | Tak
64 | Alarmy TV z regulowanymi progami górnym i dolnym | Tak / Nie | Tak | 10
65 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego. | Tak
66 | Alarm Apnea. | Tak
67 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną. | Tak
68 | Alarm niskiego ciśnienia lub braku zasilania w gazy: O2, powietrze, N2O | Tak
69 | Pomiary i obrazowanie
70 | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych. | Tak
71 | Pomiar objętości oddechowej (TV). | Tak
72 | Pomiar pojemności minutowej (MV). | Tak
73 | Pomiar częstości oddechu. | Tak
74 | Pomiar ciśnienia szczytowego. | Tak
75 | Pomiar ciśnienia średniego. | Tak
76 | Pomiar ciśnienia PEEP. | Tak
77 | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną. | Tak
78 | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej. | Tak
79 | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC skorelowana z wiekiem pacjenta. | Tak
80 | Ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastaw i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych. | Tak
81 | Przekątna ekranu: minimum 15". | Tak
82 | Rozdzielczość: minimum 1024 x 768 pikseli. | Tak
83 | Ekran główny respiratora aparatu do znieczulenia niewbudowany. | Tak
84 | Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku. Z regulacją przesuwu w poziomie i kąta pochylenia. | Tak / Nie | Tak | 10
85 | Możliwość konfigurowania minimum 3-ech niezależnych stron ekranu respiratora. | Tak
86 | Prezentacja krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | Tak
87 | Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych. | Tak
88 | Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym. | Tak
89 | Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu. | Tak
90 | Prezentacja pętli: | Tak
91 | 1) ciśnienie / objętość; | Tak
92 | 2) przepływ / objętość. | Tak
93 | Prezentacja podatności układu oddechowego w drogach oddechowych. | Tak
94 | Możliwość zapisania minimum jednej wzorcowej pętli spirometrycznej. | Tak
95 | Możliwość zapisania minimum 3 wzorcowych pętli spirometrycznych z podaniem czasu zapisania krzywej. | Tak
96 | Prezentacja wartości ciśnienia gazów w instalacji szpitalnej i w butli awaryjnej O2 na ekranie respiratora. | Tak
97 | Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu minimum masy pacjenta. | Tak
98 | Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu. Możliwość zastosowania w monitorze. | Tak
99 | Parownik
100 | Uchwyt dla minimum dwóch parowników typu Selectatec lub Draeger | Tak
101 | Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu lub desfluranu. Minimum jedno gniazdo aktywne. Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie. | Tak
102 | Parownik do sevofluranu na wyposażeniu sterowanie elektroniczne lub mechaniczne . | Tak
103 | Ssak
104 | Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy, z regulacja podciśnienia, z pojemnikami min.1,0 l do wymiennych wkładów. | Tak
105 | Wymienne wkłady: minimum 5 szt. (zestaw startowy). | Tak
106 | System testowania aparatu
107 | Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie. | Tak
108 | Możliwość ominięcia testu w sytuacjach nagłych. | Tak
109 | Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu. | Tak
110 | Konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji. | Tak
111 | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim. | Tak
112 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive. | Tak
113 | Monitor pacjenta
114 | Monitor wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej min. 15" i rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 8 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. | Tak
115 | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19” | Tak
116 | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło. Możliwość podłączenia klawiatury, czytnika kodów kreskowych, myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na wybranych modułach. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych do portu USB. | Tak
117 | Możliwość zaprogramowania 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów | Tak
118 | Możliwość wyboru spośród 48 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu wszystkich 48 | Tak
119 | Moduł transportowy
120 | Element / moduł / monitor transportowy wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej min 6,2” z funkcją automatycznego dostosowania/obrotu wyświetlanych obrazów do położenia monitora, tzw. „flip-screen” | Tak
121 | Element (moduł) monitor transportowy umożliwiający jednoczesną prezentację przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | Tak
122 | Możliwość konfiguracji przynajmniej 2 widoków ekranu elementu (modułu) monitora transportowego | Tak
123 | Element (moduł) monitor transportowy wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na przynajmniej 3 godziny pracy | Tak
124 | Akumulator wymienny przez użytkownika bez użycia narzędzi. Wskaźnik poziomu naładowania monitora bezpośrednio na akumulatorze | Tak/Nie | Tak | 10
125 | Element (moduł) monitor transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1m | Tak
126 | Element (moduł) monitor transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX1 | Tak | Dodatkowa odporność na wnikanie ciał stałych, na poziomie przynajmniej IP4X | 10
127 | Element (moduł) monitor transportowy przystosowany do warunków transportowych, posiadający ergonomiczny kształt ułatwiający przenoszenie | Tak
128 | Masa elementu (modułu) monitora transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem max 2kg | Tak
129 | Element (moduł) monitor transportowy umożliwiający kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, | Tak
130 | Element (moduł) monitor transportowy zapewniający nieprzerwane monitorowanie w/w parametrów, a także przenoszenie pomiędzy stanowiskami: pamięci trendów i zdarzeń alarmowych, uzupełniając ją na nowym stanowisku o dane pozyskane w trakcie transportu | Tak
131 | Element (moduł) monitor transportowy wyposażony w pamięć trendów z ostatnich min. 24 godzin, z rozdzielczością 1-minutową w całym zakresie | Tak | Pamięć trendów min. 72 godziny z rozdzielczością 1-sekundową | 10
132 | Możliwość przeglądania pamięci trendów na ekranie modułu transportowego | Tak / Nie | Tak | 10
133 | W komplecie do każdego monitora uchwyt mocujący element / moduł / monitor transportowy do ramy łóżka | Tak
134 | Monitorowane parametry
135 | EKG | Tak
136 | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | Tak
137 | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z ograniczonej liczby elektrod (nie więcej niż 6). Algorytm pomiarowy wykorzystujący standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | Tak
138 | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym kardiomonitora (bez wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG): 3 różne odprowadzenia i tryb kaskady | Tak
139 | Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG | Tak
140 | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. | Tak
141 | Możliwość rozbudowy monitorów o funkcję przesyłania spoczynkowego EKG z 12-odprowadzeń w jakości diagnostycznej (w formacie raw-data) do zewnętrznego systemu umożliwiającego automatyczną i ręczną opisową analizę EKG, z możliwością zwrotnego wyświetlania raportów z analizy na ekranie kardiomonitora i wykonywaniem analizy porównawczej (w tym porównania z wcześniejszymi badaniami danego pacjenta wykonywanymi z wykorzystaniem aparatów EKG) | Tak / Nie | Tak | 10
142 | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 3- i 5- elektrod. Dodatkowo na całą instalację 1 przewód do monitorowania 12-odprowadzeń EKG z ograniczonej liczby elektrod i 1 przewód do diagnostycznego monitorowania 12-odprowadzeń EKG | Tak
143 | Analiza arytmii
144 | Analiza arytmii w 2 odprowadzeniach EKG jednocześnie | Tak, podać | Min. 4 odprowadzenia EKG analizowane jednocześnie | 10
145 | Podstawowa analiza arytmii śmiertelnych. Możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii wg przynajmniej 13 definicji. | Tak, podać | Opcja zaawansowanej analizy arytmii umożliwia rozpoznawanie migotania przedsionków | 10
146 | Analiza ST/QT/QTc
147 | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń (do 12) | Tak
148 | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm | Tak
149 | Ciągłe monitorowanie i wyświetlanie wartości odcinka QT/QTc na ekranie kardiomonitora. | Tak/Nie | Tak | 10
150 | Oddech
151 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. | Tak
152 | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | Tak
153 | Możliwość zmiany odprowadzenia wykorzystywanego do pomiaru oddechu, w celu dostosowania do różnych typów oddychania (przeponą, szczytami płuc) bez konieczności przepinania elektrod | Tak
154 | Saturacja (SpO2)
155 | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu Masimo rainbow SET lub TruSignal | Tak, podać | TruSignal | 10
156 | Pomiar saturacji w zakresie min. 1-100% | Tak
157 | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej | Tak
158 | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | Tak
159 | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. | Tak
160 | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz standardowy, wielorazowy czujnik saturacji na palec, dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta oferowanego algorytmu pomiarowego. | Tak
161 | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP)
162 | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. | Tak, podać | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą dwutubową. Algorytm pomiarowy odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca | 10
163 | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 240 minut | Tak
164 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 15 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | Tak
165 | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. | Tak
166 | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką, 24 mankiety wielorazowe w różnych rozmiarach dla pacjentów dorosłych. Dodatkowo 18 szt. mankietów dla pacjentów otyłych. | Tak, podać
167 | Temperatura
168 | Pomiar temperatury w 2 kanałach | Tak
169 | Jednoczesna prezentacja w polu ekranu min. 2 parametrów temperatury : obu zmierzonych lub jednej zmierzonej i różnicy temperatur | Tak, podać | Jednoczesna prezentacja w polu parametru 3 wartości: T1, T2 i ∆T
170 | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry oraz wielorazowy czujnik temperatury głębokiej dla dorosłych | Tak
171 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP)
172 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy do przynajmniej 4 kanałów | Tak
173 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg | Tak
174 | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | Tak
175 | W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników Edwards (po jednym na każdy oferowany kanał) | Tak
176 | Rozbudowa
177 | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu serca małoinwazyjną metodą PiCCO. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak
178 | Pomiar głębokości uśpienia . Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania lub przez zewnętrzne urządzenie zapewniające wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie oferowanego monitora pacjenta i zapisywanie wartości w pamięci trendów monitora | Tak, podać | pomiar głębokości uśpienia ( SE, RE ) zawierający dwa komponenty: korowe EEG i FEMG z mięśni twarzy. | 10
179 | Pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT. | Tak
180 | Monitorowanie poziomu analgezji metodą analizy reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i leki przeciwbólowe. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania bez konieczność stosowania dodatkowych modułów i akcesoriów pomiarowych lub monitor poziomu bólu (komfortu) pacjenta bazujący na wskaźniku A.N.I | Tak | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania | 10
181 | Alarmy
182 | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | Tak
183 | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | Tak
184 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | Tak
185 | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie - na podstawie bieżących wartości parametrów | Tak
186 | Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem | Tak
187 | Wizualny wskaźnik alarmów widoczny w promieniu 360 stopni. | Tak
188 | Trendy
189 | Wyświetlanie trendów w formie graficznej i tablicowej | Tak
190 | Inne
191 | Ze względów serwisowych aparat do znieczulenia i monitor pacjenta jednego producenta | Tak
192 | W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów w trakcie transportu w obrebie bloku operacyjnego oraz oddziału intensywnej terapii moduł transportowy kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem monitorowania na posiadanych aparatach do znieczulenia oraz systemem monitorowania na oddziale OAiIT. | Tak
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 210
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
miejscowość, data |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 2
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Wieża endoskopowa 4K z zestawem chirurgicznym.
Ilość sztuk: 1 kpl
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
1 | Kamera medyczna 4 K - 1 szt.
2 | Medyczna kamera endoskopowa pracująca w standardzie ultra HDTV (2160p) współpracująca z 3-czipową głowicą Ultra HD oraz sensorycznymi endoskopami | Tak
3 | Rozdzielczość min. 3840x2160 pikseli | Tak
4 | Skanowanie progresywne 60p | Tak
5 | Obsługa funkcji kamery poprzez programowalne przyciski na głowicy kamery. Przycisk na głowicy umożliwiający wykonanie balansu bieli, głowica wyposażona min. w 2 dowolnie programowalne przyciski sterujące umożliwiające zaprogramowanie min po 2 funkcje do każdego przycisku dostępne jednoczasowo | Tak
6 | Obsługa kamery możliwa również z menu wyświetlanego na monitorze z użyciem pilota | Tak
7 | Obsługa kamery możliwa również poprzez duży ekran dotykowy LCD na sterowniku kamery | Tak
8 | Menu ekranu dotykowego na sterowniku kamery w języku polskim | Tak
9 | Tryb cyfrowych filtrów obrazowania HDR– algorytmy ułatwiające rozróżnianie tkanek, doświetlania krytycznych obszarów obrazu i czystszego obrazu obszarów rozjaśnionych | Tak
10 | Automatyczny balans bieli aktywowany naciśnięciem klawisza | Tak
11 | Kamera wyposażona w wyjścia 2x3G-SDI, 2xHDMI 4K, 2x HDMI HD, 2xRemote, 4xUSB, 1xUSB do zapisu obrazu, wyjścia PIP- SDI, HD-SDI, 3G-SDI, LAN | Tak
12 | Min. 9 specjalistycznych programów pracy ( w tym specjalny program do endoskopów sensorycznych), min. 17 trybów użytkownika | Tak, podać | więcej niż 17 trybów pracy | 10
13 | Port USB na sterowniku kamery umożliwiający bezpośrednią archiwizację na nośnikach zewnętrznych w postaci zdjęć i sekwencji video | Tak
14 | Pamięć zewnętrzna USB o pojemności min. 2 GB | Tak | powyżej 5 GB | 10
15 | Możliwość sterowania funkcjami zapisu z przycisków na głowicy kamery | Tak
16 | Funkcja dialogu umożliwiająca komunikację pomiędzy kontrolerem kamery i podłączonym do niego źródłem światła - automatyczne dostosowanie jasności obrazu | Tak/Nie | Tak | 10
17 | Balans bieli – zakres temperatury koloru – 2300K-7000K | Tak
18 | Konstrukcja głowicy kamery umożliwiająca połączenie ze standardowymi optykami endoskopowymi | Tak
19 | Głowica 3x chipowa CMOS kompatybilna ze sterownikiem kamery w systemie 4 K | Tak
| - min. 2 przyciski funkcyjne |  | powyżej 2 przycisków funkcyjnych | 10
- zoom optyczny min. X2
- czułość ˂ 0,7 Lux
- waga - ≤ 125g
- autoklawowalna
Obiektyw o zmiennej ogniskowej f=13-29 mm
Klawiatura medyczna do wprowadzania danych pacjentów
20 | Źródło światła - 1 szt.
21 | Ledowe źródło światła o potwierdzonej przez producenta mocy odpowiadającej 300W dla źródła światła ksenonowego, | Tak
22 | Temperatura barwowa 6500K | Tak
23 | Natężenie światła regulowane od 0-100% | Tak
24 | Żywotność około 30.000 godzin | Tak | powyżej 30 000 godzin | 10
25 | Funkcja dialogu umożliwiająca komunikację pomiędzy kontrolerem kamery i podłączonym do niego źródłem światła - automatyczne dostosowanie jasności obrazu | Tak/Nie | Tak | 10
26 | Uniwersalne, obrotowe przyłącze światłowodowe - możliwość podłączenia światłowodów różnych min 4 producentów w tym firm Olympus, Storz, Wolf - bez konieczności zastosowania przejściówek lub/i adapterów | Tak, podać | powyżej 4 producentów | 10
27 | Poziom głośności nie wyższy niż 35 dB | Tak | poniżej 25 dB | 10
28 | Monitor medyczny - 2 szt.
29 | Monitor w obrazowaniu 4 K o przekątnej ekranu minimum 31 cala | Tak | powyżej 31 cali | 10
30 | Proporcje obrazu 17:9 | Tak
31 | Rozdzielczość max 4096x2160 piksela | Tak, podać
32 | Wejście sygnałowe: HDMI i DVI Wyjścia sygnałowe: DVI i DP | Tak
33 | Czas reakcji nie gorszy niż 11 ms | Tak | poniżej 11 ms | 10
34 | Kontrast minimum 1500:1 | Tak
35 | Podstawa monitora | Tak
36 | Pompa laparoskopowa - multidyscyplinarna - 1 szt.
37 | Pompa ssąco-płucząca przeznaczona do zastosowania w endourologii, histeroskopii oraz w laparoskopii | Tak
38 | Tor płukania realizowany na zasadzie pompy rolkowej | Tak
39 | Tor ssania realizowany na zasadzie próżniowej | Tak
40 | Obsługa menu pompy z kolorowego ekranu dotykowego umieszczonego na panelu czołowym | Tak
41 | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenów za pomocą wbudowanego transpondera RFID | Tak
42 | Regulacja wartości zadanych przepływu i ciśnienia poprzez graficzny panel dotykowy | Tak
43 | Pompa wyposażona w funkcję identyfikacji podłączonego instrumentu | Tak
44 | Zakres docelowy przepływu: - histeroskopia 800 ml/min. - endourologia 10-800 ml/min. - laparoskopia 0,1-1,8 l/min. | Tak
45 | Zakres docelowy ciśnienia: - histeroskopia 15-200 mmHg -endourologia 15-90 mmHg - laparoskopia 370 mmHg | Tak
46 | Dreny wielokrotnego użytku, autoklawowalne , wyposażone w RFID | Tak
47 | Pompa wyposażona w sterownik nożny | Tak
48 | Insuflator - 1 szt.
49 | Insuflator CO2 z funkcją podgrzewania gazu. | Tak
50 | Funkcja ewakuacji dymu/ oddymiania pola operacyjnego | Tak
51 | Funkcja oddymiania/ewakuacji dymu aktywowana przyciskiem nożnym, lub na stałe włączona na sterowniku insuflatora, bez konieczności komunikacji z generatorem elektrochirurgicznym | Tak
52 | Ciśnienia insuflacji min. od 3 mmHg do 30 mmHG | Tak
53 | Insuflacja wstępna 1 l/min | Tak
54 | Przepływ 2-45 l/min. | Tak
55 | Wyświetlacz kolorowy LCD (ekran dotykowy) wielkości 6,5”. | Tak | powyżej 6,5" | 10
56 | Min. trzy programy pracy | Tak
57 | W wyposażeniu z wielorazowym autoklawowalnym przewodem insuflacyjnym wyposażonym w spiralę grzejną owiniętą wokół drenu, zintegrowaną z drenem, dopasowanym do wysokiego przepływu 45l/min – długość.3m - 2 szt. | Tak
58 | W wyposażeniu z zestawem jednorazowych drenów do oddymiania o długości 2,5 m – 10 szt. | Tak
59 | W wyposażeniu z pojedynczym przełącznikiem nożnym | Tak
60 | Przewód wysokociśnieniowy do podłączenia butli CO2 z końcówką DIN. | Tak
61 | Filtry higieniczne do insuflatora – 10 szt. | Tak
62 | Wąż do insuflacji z elementem podgrzewającym, ze zintegrowanym filtrem, jednorazowy, pakowany pojedynczo – 10 szt. | Tak
63 | Narzędzia laparoskopowe
64 | Optyka laparoskopowa Ultra HD kąt patrzenia 0 stopni, o średnicy 10 mm, długość robocza 305 mm, autoklawowalna, - 2 szt. | Tak
65 | Optyka laparoskopowa Ultra HD kąt patrzenia 30 stopni, o średnicy 10 mm, długość robocza 305 mm, autoklawowalna, - 2 szt. | Tak
66 | Kosz metalowy do transportu, mycia oraz sterylizacji jednej optyki o wymiarach 59 x 54 x 471 mm z poprzeczkami silikonowymi zabezpieczającymi przed przemieszczaniem się optyki podczas transportu i obracania koszem - 4 szt. | Tak
67 | Trokar laparoskopowy o średnicy 10 mm z wentylem magnetycznym kulkowym, długość robocza 100 mm, z zaworem do insuflacji zamykanym plastikowym kranikiem, w zestawie z gwoździem trójgraniasto zakończonym - 2 szt. | Tak
68 | Trokar laparoskopowy o średnicy 10 mm z wentylem magnetycznym kulkowym, długość robocza 100 mm, z zaworem do insuflacji zamykanym plastikowym kranikiem, w zestawie z gwoździem bezpiecznym (dwuczęściowym, rozbieralnym) z zakończeniem lancetowatym dwukrawędziowym, automatycznie cofający się - 2szt. | Tak
69 | Redukcja plastikowa z 10 na 5,5 mm (wielorazowa) 5 szt w opakowaniu oraz 10 szt. uszczelek - 3 zestawy | Tak
70 | Prowadnica trokaru laparoskopowyegoo średnicy 5,5 mm z wentylem magnetycznym kulkowym, długość robocza 100 mm, z zaworem do insuflacji zamykanym plastikowym kranikiem, w zestawie z gwoździem trójgraniasto zakończonym - 2 szt. | Tak
71 | Wielorazowa igła Veresa rozbieralna z zaworem do insuflacji zamykanym demontowalnym plastikowym kranikiem, długość robocza 15 cm - 3 szt. | Tak
72 | Prowadnica trokar laparoskopowy 12,5 mm z wentylem magnetycznym kulkowym - 2 szt | Tak
73 | Trokar o średnicy 12,5 m piramidalny, długość robocza 100 mm - 2 szt | Tak
74 | Rurka ssąco-płucząca z otworem centralnym i otworami bocznymi, z zaworem dwudrożnym do sterowania, średnica 5 mm, długość robocza 29 cm - 2 szt. | Tak
75 | Elektroda monopolarna haczyk, jedno-częściowa o średnicy 5 mm, o długości 34 cm - 2 szt. | Tak
76 | Kleszczyki laparoskopowe o średnicy 5 mm, długość robocza 33 cm, trzy-częściowy (wkład-płaszcz izolowany z pierścieniem do obracania narzędziem- rączka z podłączeniem do koagulacji monopolarnej) - 2 szt. | Tak
77 | Disektor laparoskopowy o średnicy 5 mm, długość robocza 33 cm, trzy-częściowy (wkład-płaszcz izolowany z pierścieniem do obracania narzędziem- rączka z podłączeniem do koagulacji monopolarnej) obie bransze ruchome o długości 24 mm - 2 szt. | Tak
78 | Kleszczyki laparoskopowe do chwytania i diseekcji o średnicy 5 mm, długość robocza 33 cm, trzy-częściowy (wkład-płaszcz izolowany z pierścieniem do obracania narzędziem- rączka z podłączeniem do koagulacji monopolarnej) obie bransze ruchome o długości 19 mm prążkowane poprzecznie - 2 szt. | Tak
79 | Nożyczki laparoskopowe typu Metzenbaum o średnicy 5 mm, długość robocza 33 cm, trzy-częściowe (wkład-płaszcz izolowany z pierścieniem do obracania narzędziem- rączka z podłączeniem do koagulacji monopolarnej) obie bransze ruchome o długości 23 mm zakrzywione w lewo - 2 szt. | Tak
80 | Kleszczyki laparoskopowe do chwytania Debakey o średnicy 5 mm, długość robocza 33 cm, trzy-częściowy (wkład-płaszcz izolowany z pierścieniem do obracania narzędziem- rączka z podłączeniem do koagulacji monopolarnej) - 2 szt. | Tak
81 | Kleszczyki laparoskopowe do chwytania Babcock o średnicy 5 mm, długość robocza 33 cm, trzy-częściowy (wkład-płaszcz izolowany z pierścieniem do obracania narzędziem- rączka z podłączeniem do koagulacji monopolarnej) - 2 szt. | Tak
82 | Kleszczyki laparoskopowe w kształcie pazurów, monopolarne, o średnicy 5 mm, długość robocza 33 cm, trzy-częściowy (wkład-płaszcz izolowany z pierścieniem do obracania narzędziem- rączka z podłączeniem do koagulacji monopolarnej) - 2 szt. | Tak
83 | Retraktor wachlarzowy prosty, 5 mm, długość robocza 320 mm - 2 szt. | Tak
84 | Trzymadło do igieł - 2 szt | Tak
85 | Pręt pomocniczy do wiązania węzłów 5 mm, długość robocza 330 mm - 2 szt | Tak
86 | Światłowody przeznaczone do pracy z optykami Ultra HD, w nieprzeźroczystej osłonie zapobiegającej utracie światła, montaż od strony optyki na klik bez gwintu, śrdnica 5 mm, długość 3 m, autoklawowalny - 2 szt. | Tak
87 | Narzędzia endoskopowe
88 | Urządzenie wizyjne odbierające obraz z giętkiego endoskopu z eliminacją pasma czerwonego o rozdzielczości sygnału 1920x1080; zomm min x 2; z pompą insuflacyjną z min 5 stopniową regulacją pracy; przepływie pompy min 7,2 l/min; zintegrowanym źródłem światła ksenon min 150 W oraz z zabezpieczenie przed przerwą w pracy za pomocą nowoczesnego oświetlenia LED włączane automatycznie lub ręcznie w przypadku awarii lampy głównej- 1 szt.
89 | Videogastroskop o średnicy kanału roboczego 2,8 mm; średnicy zewnętrnej wziernika 9,8 mm; kacie obserwacji 140 stopni z funkcją zoom sterowaną z rękojeści; 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów, dostęp funkcji zoom z przycisku powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu; Obrotowy konektor w zakresie 180 stopni redukujące ryzyko skręcenia światłowodu - współpracujący z urządzeniem wizyjnym opisanym z punktu 88.
90 | Videokolonoskop o średnicy kanału roboczego max 4,2 mm; średnicy zewnętrnej wziernika 13,2 mm; kacie obserwacji 140 stopni z funkcją zoom sterowaną z rękojeści; 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów, dostęp funkcji zoom z przycisku powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu; Obrotowy konektor w zakresie 180 stopni redukujące ryzyko skręcenia światłowodu - współpracujący z urządeniem wizyjnym z punktu 88.
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 110
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
miejscowość, data |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 3
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Zestaw narzędzi chirurgicznych I.
Ilość sztuk: 1 kpl
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak | x | x
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak | x | x
3 | Parametry
4 | Zestaw do laparotomii - 2 zestawy
5 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 24 cm - 6 szt. | Tak | x | x
6 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER- KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
7 | Kleszcze do podwiązywania GEMINI, mocno zakrzywione, dł. 20 cm - 10 szt. | Tak | x | x
8 | Imadło do szycia WAGENSTEEN, proste, utwardzane wkładką węglową, ucha złocone, szerokość końcówki roboczej 2,5mm, gęstość żebrowania 2500tpsi, skok ząbków 0,5mm, dł. 27 cm - 1 szt. | Tak | x | x
9 | Imadło MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową, ucha złocone, szerokość końcówki roboczej 3mm, gęstość żebrowania 2500tpsi, skok ząbków 0,5mm, dł. 18 cm - 2 szt. | Tak | x | x
10 | Imadło do szycia CRILE-WOOD, proste, utwardzane wkładką węglową, ucha złocone, szerokość końcówki roboczej 2mm, gęstość żebrowania 3600tpsi, skok ząbków 0,4mm, dł. 20cm - 2 szt. | Tak | x | x
11 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM- FINO, zakrzywione, tępo-tępe, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, dł. 25 cm - 1 szt. | Tak | x | x
12 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM- FINO, zagięte, tępo-tępe, dł. 28 cm - 1 szt. | Tak | x | x
13 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane i utwardzone wkładką węglową TC, nożyczki pokryte specjalną (poza pasywacją) tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją (dodatkowo, poza pasywacją), dolna bransza dodatkowo spłaszczona w celu zminimalizowania traumatyzacji tkanek podczas przecinania, dł. 18 cm. Narzędzię łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia oraz specjalnym certyfikatem producenta, potwierdzającym fakt wykonania nożyczek przez dyplomowanego mistrza narzędziowego - 1 szt. | Tak | x | x
14 | Nożyczki preparacyjne MAYO, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane i utwardzone wkładką węglową TC, nożyczki pokryte specjalną (poza pasywacją) tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją (dodatkowo, poza pasywacją), dolna bransza dodatkowo spłaszczona w celu zminimalizowania traumatyzacji tkanek podczas przecinania, dł. 17 cm. Narzędzię łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia oraz specjalnym certyfikatem producenta, potwierdzającym fakt wykonania nożyczek przez dyplomowanego mistrza narzędziowego - 1 szt. | Tak | x | x
15 | Kleszcze do podwiązywania GEMINI, mocno zakrzywione, dł. 25 cm - 2 szt. | Tak | x | x
16 | Kleszcze hemostatyczne CRILE-RANKIN, zakrzywione, dł. 16 cm - 6 szt. | Tak | x | x
17 | Kleszcze do podwiązywania GEMINI, mocno zakrzywione, dł. 23 cm - 2 szt. | Tak | x | x
18 | Kleszcze do podwiązywania GEMINI, mocno zakrzywione, dł. 18 cm - 2 szt. | Tak | x | x
19 | Kleszczyki hemostatyczne HALSTED- MOSQUITO, zakrzywione, dł. 12,5 cm - 10 szt. | Tak | x | x
20 | Zestaw haków chirurgicznych (2szt.) PARKER-LANGENBECK, rączka ażurowa dł. 21 - 1 szt. | Tak | x | x
21 | Retraktor brzuszny FRITSCH, półokragły, tępy, rączka ażurowa, wym. łyżki 45x75 mm, dł. 24 cm - 2 szt. | Tak | x | x
22 | Hak brzuszny MARTIN, zakrzywiony płynnie pod katem 90 stopni, końcówka tępo zaokrąglona, rękojeść płaska i pełna, wym.łopatki 105x27mm, dł. 26 cm - 2 szt. | Tak | x | x
23 | Hak jelitowy MIKULICZ, półokrągły, tępy, rączka ażurowa, wym. 120x50mm, dł. 26cm - 1 szt. | Tak | x | x
24 | Szpatuła jelitowa REVERDIN, podwójnie zakrzywiona, tępa, dł. 28,5cm - 1 szt. | Tak | x | x
25 | Pęseta naczyniowa DE BAKEY z atraumatycznym, wzdłużnym, bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, rękojeści poprzecznie fakturowane, szerokość końcówki roboczej 3,5 mm, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
26 | Pęseta anatomiczna STILLE, prosta, szwedzki wzór, końcówki ścięte poziomo, rękojeści poprzecznie fakturowane, dł. 20cm - 4 szt. | Tak | x | x
27 | Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 zęby, szer. końcówki chwytnej 2mm, dł. 20cm - 2 szt. | Tak | x | x
28 | Trzonek do skalpela nr 4, prosty, dł. 13,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
29 | Trzonek do skalpela nr 7, prosty, dł. 16 cm - 1 szt. | Tak | x | x
30 | Kleszczyki ALLIS- ATRAUMA, proste, atraumatyczne, dł. 22cm - 2 szt. | Tak | x | x
31 | Pęseta naczyniowa DE BAKEY z atraumatycznym, wzdłużnym, bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, rękojeści poprzecznie fakturowane, szerokość końcówki roboczej 2,0 mm, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
32 | Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER- PEAN, zakrzywione, dł. 24cm - 2 szt. | Tak | x | x
33 | Kleszcze jelitowe COLLIN, proste, okienkowe-trójkątne, dł. 23 cm - 2 szt. | Tak | x | x
34 | Kleszcze FORSTER-BALLENGER, zakrzywione, ząbkowane, okienkowe dł. 25 cm - 2 szt. | Tak | x | x
35 | Kleszcze naczyniowe SATINSKY, podwójnie zakrzywione, fig.2, bransze fakturowane krzyżowo, rękojeści wygięte w kształcie litery "S", dł. 26,5cm - 1 szt. | Tak | x | x
36 | Kleszcze jelitowe KOCHER-ATRAUMA, zakrzywione, atraumatyczne z fakturowaniem DE BAKEY, dł. 25 cm - 2 szt. | Tak | x | x
37 | Miska chirurgiczna stalowa, okrągła z rantem, rozmiar 151x73mm, pojemność 1,0L - 1 szt. | Tak | x | x
38 | Kubek chirurgiczny, okrągły, z uchwytem i rantem, wyposażony w podstawkę, poj. 0,50L - 1 szt. | Tak | x | x
39 | Kubek chirurgiczny, z podziałką, pojemność 50ml - 1 szt. | Tak | x | x
40 | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, poj.0,50L, wym. 250x32 mm - 1 szt. | Tak | x | x
41 | Trzonek do skalpela nr.4L, dł. 21 cm - 1 szt. | Tak | x | x
42 | Kleszcze do mycia pola operacyjnego GROSS-MAIER, zakrzywione, bez zapinki, dł. 25 cm - 2 szt. | Tak | x | x
43 | Zestaw do przepukliny - 2 zestawy
44 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 24 cm - 4 szt. | Tak | x | x
45 | Imadło MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową, ucha złocone, szerokość końcówki roboczej 3mm, gęstość żebrowania 2500tpsi, skok ząbków 0,5mm, dł. 18 cm - 2 szt. | Tak | x | x
46 | Nożyczki preparacyjne MAYO, proste, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone, dł.17cm - 1 szt. | Tak | x | x
47 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane i utwardzone wkładką węglową TC, nożyczki pokryte specjalną (poza pasywacją) tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją (dodatkowo, poza pasywacją), dolna bransza dodatkowo spłaszczona w celu zminimalizowania traumatyzacji tkanek podczas przecinania, dł. 18 cm. Narzędzię łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia oraz specjalnym certyfikatem producenta, potwierdzającym fakt wykonania nożyczek przez dyplomowanego mistrza narzędziowego - 1 szt. | Tak | x | x
48 | Kleszcze do podwiązywania GEMINI, zakrzywione, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
49 | Kleszczyki hemostatyczne CRILE-RANKIN, zakrzywione,dł. 16 cm - 4 szt. | Tak | x | x
50 | Kleszczyki hemostatyczne HALSTED- MOSQUITO, zakrzywione, dł. 12,5 cm - 6 szt. | Tak | x | x
51 | Zestaw haków chirurgicznych (2szt.) PARKER- LANGENBECK, rączka ażurowa, dł. 21cm - 1 szt. | Tak | x | x
52 | Hak operacyjny RICHARDSON, rękojeść z otworem, szerokość łopatki 28x20mm, dł. 24cm - 2 szt. | Tak | x | x
53 | Pęseta anatomiczna STILLE, prosta, szwedzki wzór, końcówki ścięte poziomo, rękojeści poprzecznie fakturowane, dł. 20cm - 2 szt, | Tak | x | x
54 | Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 zęby, szer. końcówki chwytnej 2mm, dł. 20cm - 2 szt. | Tak | x | x
55 | Trzonek do skalpela nr 4, prosty, dł. 13,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
56 | Igła chirurgiczna do szycia G, wielorazowa, z podwójnym wcięciem na nić, ostra, 1/2 koła. fig. 12 (op. 12 szt) - 1 kpl | Tak | x | x
57 | Pudełko na igły do sterylizacji, perforowane, stalowe, zewnętrzne i wewnętrzne, wym. 65x16 mm - 1 szt. | Tak | x | x
58 | Kubek chirurgiczny, z podziałką, pojemność 50ml - 1 szt. | Tak | x | x
59 | Kubek chirurgiczny, okrągły, z uchwytem i rantem, wyposażony w podstawkę, poj. 0,50L - 1 szt. | Tak | x | x
60 | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, poj.0,25 L, wym. 170x36 mm - 1 szt. | Tak | x | x
61 | Retraktor RICHARDSON-EASTMAN, dwustronny, wym. łopatek 24x22 mm i 30x30 mm, dł. 25 cm - 1 szt. | Tak | x | x
62 | Retraktor RICHARDSON-EASTMAN, dwustronny, wym. łopatek 40x37 mm i 65x43 mm, dł. 27 cm - 1 szt. | Tak | x | x
63 | Kleszcze otrzewnowe MIKULICZ, zakrzywione, 1x2 ząbki, bransze nie przewężane, dł.20cm - 2 szt. | Tak | x | x
64 | Kleszcze do mycia pola operacyjnego GROSS-MAIER, zakrzywione, bez zapinki, dł. 25 cm - 1 szt. | Tak | x | x
65 | Zestaw do cholecystektomii - 2 zestawy
66 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 24 cm - 4 szt. | Tak | x | x
67 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER- KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 20cm - 2 szt. | Tak | x | x
68 | Kleszcze otrzewnowe MIKULICZ, zakrzywione, 1x2 ząbki, bransze nie przewężane, dł.20cm - 6 szt. | Tak | x | x
69 | Imadło do szycia WAGENSTEEN, proste, utwardzane wkładką węglową, ucha złocone, szerokość końcówki roboczej 2,5mm, gęstość żebrowania 2500tpsi, skok ząbków 0,5mm, dł. 27 cm - 1 szt. | Tak | x | x
70 | Imadło do szycia CRILE-WOOD, proste, utwardzane wkładką węglową, ucha złocone, szerokość końcówki roboczej 2mm, gęstość żebrowania 3600tpsi, skok ząbków 0,4mm, dł. 20cm - 2 szt. | Tak | x | x
71 | Imadło MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową, ucha złocone, szerokość końcówki roboczej 3mm, gęstość żebrowania 2500tpsi, skok ząbków 0,5mm, dł. 18 cm - 2 szt. | Tak | x | x
72 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM- FINO, zakrzywione, tępo-tępe, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, dł. 25 cm - 1 szt. | Tak | x | x
73 | Nożyczki preparacyjne MAYO, proste, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone, dł.17cm - 1 szt. | Tak | x | x
74 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane i utwardzone wkładką węglową TC, nożyczki pokryte specjalną (poza pasywacją) tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją (dodatkowo, poza pasywacją), dolna bransza dodatkowo spłaszczona w celu zminimalizowania traumatyzacji tkanek podczas przecinania, dł. 18 cm. Narzędzię łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia oraz specjalnym certyfikatem producenta, potwierdzającym fakt wykonania nożyczek przez dyplomowanego mistrza narzędziowego. - 1 szt. | Tak | x | x
75 | Kleszcze do podwiązywania GEMINI, mocno zakrzywione, dł. 25 cm - 2 szt. | Tak | x | x
76 | Kleszcze do podwiązywania GEMINI, zakrzywione, dł. 20 cm - 4 szt. | Tak | x | x
77 | Kleszczyki hemostatyczne CRILE-RANKIN, zakrzywione,dł.16cm - 10 szt. | Tak | x | x
78 | Kleszcze do podwiązywania GEMINI, mocno zakrzywione, dł. 23 cm - 2 szt. | Tak | x | x
79 | Kleszczyki hemostatyczne HALSTED- MOSQUITO, zakrzywione, dł. 12,5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
80 | Zestaw haków chirurgicznych (2szt.) PARKER- LANGENBECK, rączka ażurowa, dł. 21cm - 1 szt. | Tak | x | x
81 | Retraktor brzuszny FRITSCH, półokragły, tępy, rączka ażurowa, wym. łyżki 45x75 mm, dł. 24 cm 2 szt. | Tak | x | x
82 | Hak brzuszny MARTIN, zakrzywiony płynnie pod katem 90 stopni, końcówka tępo zaokrąglona, rękojeść płaska i pełna, wym.łopatki 105x27mm, dł. 26 cm - 1 szt. | Tak | x | x
83 | Hak jelitowy MIKULICZ, półokrągły, tępy, rączka ażurowa, wym. 85x35mm, dł. 26 cm - 1 szt. | Tak | x | x
84 | Pęseta naczyniowa DE BAKEY z atraumatycznym, wzdłużnym, bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, rękojeści poprzecznie fakturowane, śr.końcówki roboczej 3,5 mm, dł. 24 cm - 1 szt. | Tak | x | x
85 | Pęseta anatomiczna STILLE, prosta, szwedzki wzór, końcówki ścięte poziomo, rękojeści poprzecznie fakturowane, dł. 17cm - 2 szt. | Tak | x | x
86 | Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 zęby, szer. końcówki chwytnej 2mm, dł. 20cm - 2 szt. | Tak | x | x
87 | Trzonek do skalpela nr 4, prosty, dł. 13,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
88 | Trzonek do skalpela nr 7, prosty, dł. 16 cm - 1 szt. | Tak | x | x
89 | Kleszczyki ALLIS- ATRAUMA, proste, atraumatyczne, dł. 22cm - 2 szt. | Tak | x | x
90 | Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER- PEAN, zakrzywione, dł. 24cm - 2 szt. | Tak | x | x
91 | Kleszcze jelitowe KOCHER-ATRAUMA, zakrzywione, atraumatyczne z fakturowaniem DE BAKEY, dł. 25 cm - 2 szt. | Tak | x | x
92 | Pęseta naczyniowa DE BAKEY z atraumatycznym, wzdłużnym, bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, rękojeści poprzecznie fakturowane, szerokość końcówki roboczej 2,0 mm, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
93 | Kubek chirurgiczny, z podziałką, pojemność 50ml - 1 szt. | Tak | x | x
94 | Kubek chirurgiczny, okrągły, z uchwytem i rantem, wyposażony w podstawkę, poj. 0,50L - 1 szt. | Tak | x | x
95 | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, poj.0,25 l, wym. 170x36 mm - 1 szt. | Tak | x | x
96 | Cewnik urologiczny, metalowy, zagięty, dla mężczyzn, śr. 12Charr/Fr., dł.29cm - 1 szt. | Tak | x | x
97 | Miska chirurgiczna stalowa, okrągła z rantem, rozmiar 151x73mm, pojemność 1,0L - 1 szt. | Tak | x | x
98 | Cewnik urologiczny, metalowy, zagięty, dla mężczyzn, śr. 14Charr/Fr., dł.29cm - 1 szt. | Tak | x | x
99 | Cewnik urologiczny, metalowy, zagięty, dla mężczyzn, śr. 8Charr/Fr., dł.29cm - 1 szt. | Tak | x | x
100 | cewnik urologiczny, metalowy, zagięty, dla mężczyzn, śr. 10Charr/Fr., dł.29cm - 1 szt. | Tak | x | x
101 | Kleszcze do kamieni nerkowych RANDALL, mocno odgięte, dł. 19cm - 1 szt. | Tak | x | x
102 | Kleszcze do kamieni nerkowych RANDALL, fig.3, mocno zagięte, dł. 20 cm - 1 szt. | Tak | x | x
103 | Kleszcze do kamieni nerkowych RANDALL, fig.1, lekko zagięte, dł. 24 cm - 1 szt. | Tak | x | x
104 | Kleszcze do kamieni żółciowych DESJARDINS, okienkowe, lekko wygięte, masywne, fig.2, dł. 23cm - 1 szt. | Tak | x | x
105 | Pęseta anatomiczna STILLE, prosta, szwedzki wzór, końcówki ścięte poziomo, rękojeści poprzecznie fakturowane, dł. 20cm - 2 szt. | Tak | x | x
106 | Kleszcze do mycia pola operacyjnego GROSS-MAIER, zakrzywione, bez zapinki, dł. 25 cm - 2 szt. | Tak | x | x
107 | Zestaw do wyrostka - 2 zestawy
108 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 24 cm - 4 szt. | Tak | x | x
109 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
110 | Imadło MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową, ucha złocone, szerokość końcówki roboczej 3mm, gęstość żebrowania 2500tpsi, skok ząbków 0,5mm, dł. 18 cm - 2 szt. | Tak | x | x
111 | Imadło do szycia CRILE-WOOD, proste, utwardzane wkładką węglową, ucha złocone, szerokość końcówki roboczej 2mm, gęstość żebrowania 3600tpsi, skok ząbków 0,4mm, dł. 20cm - 2 szt. | Tak | x | x
112 | Nożyczki preparacyjne MAYO, proste, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone, dł.17cm - 1 szt. | Tak | x | x
113 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane i utwardzone wkładką węglową TC, nożyczki pokryte specjalną (poza pasywacją) tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją (dodatkowo, poza pasywacją), dolna bransza dodatkowo spłaszczona w celu zminimalizowania traumatyzacji tkanek podczas przecinania, dł. 18 cm. Narzędzię łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia oraz specjalnym certyfikatem producenta, potwierdzającym fakt wykonania nożyczek przez dyplomowanego mistrza narzędziowego. - 1 szt. | Tak | x | x
114 | Kleszcze do podwiązywania GEMINI, zakrzywione, dł. 20 cm - 4 szt. | Tak | x | x
115 | Kleszcze hemostatyczne CRILE-RANKIN, zakrzywione, dł.16 cm - 4 szt. | Tak | x | x
116 | Kleszczyki hemostatyczne HALSTED-MOSQUITO, zakrzywione, dł. 12,5 cm - 6 szt. | Tak | x | x
117 | Zestaw haków chirurgicznych (2szt.) PARKER-LANGEBECK, rączka ażurowa, dł.21 cm - 1 szt. | Tak | x | x
118 | Hak operacyjny RICHARDSON, szerokość łopatki 30x28mm, rękojeść profilowana z otworem, dł. 24cm - 1 szt. | Tak | x | x
119 | Hak RICHARDSON-EASTMAN, obustrony, wym. łopatek 24x22 mm i 30x30 mm, dł. 25 cm - 2 szt' | Tak | x | x
120 | Hak RICHARDSON-EASTMAN, obustrony, wym.łopatek 40x37 mm i 65x43 mm, dł. 27 cm - 2 szt. | Tak | x | x
121 | Hak operacyjny RICHARDSON, szerokość łopatki 38x37 mm, rękojeść profilowana z otworem, dł. 24 cm - 1 szt. | Tak | x | x
122 | Pęseta anatomiczna STILLE, prosta, szwedzki wzór, końcówki ścięte poziomo, rękojeści poprzecznie fakturowane, dł. 20cm - 2 szt. | Tak | x | x
123 | Pęseta chirurgiczna, prosta, 1x2 ząbki, szerokość części roboczej 1,5mm, rękojeści poprzecznie fakturowane, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
124 | Pęseta naczyniowa DE BAKEY z atraumatycznym, wzdłużnym, bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, rękojeści poprzecznie fakturowane, szerokość końcówki 3,0 mm, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
125 | Trzonek do skalpela nr 4, dł. 13,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
126 | Kleszczyki jelitowe ALLIS-ATRAUMA, proste, atraumatyczne, ząbkowania, dł. 16 cm - 2 szt. | Tak | x | x
127 | Kleszcze jelitowe KOCHER-ATRAUMA, zakrzywione, atraumatyczne z fakturowaniem DE BAKEY, dł. 22 cm - 2 szt. | Tak | x | x
128 | Kubek chirurgiczny, z podziałką, pojemność 50ml - 1 szt. | Tak | x | x
129 | Kubek chirurgiczny, okrągły, z uchwytem i rantem, wyposażony w podstawkę, poj. 0,50L - 1 szt. | Tak | x | x
130 | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, poj. 0,25 l, wym. 170x36 mm - 1 szt. | Tak | x | x
131 | Kleszcze do mycia pola operacyjnego GROSS-MAIER, zakrzywione, bez zapinki, dł. 25 cm - 2 szt. | Tak | x | x
132 | Zestaw do guzka piersi - 2 zestawy
133 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 24 cm - 2 szt. | Tak | x | x
134 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER- KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
135 | Kleszcze CRILE-RANKIN, 1x2 zęby, proste, dł. 16 cm - 4 szt. | Tak | x | x
136 | Imadło MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową, ucha złocone, szerokość końcówki roboczej 3mm, gęstość żebrowania 2500tpsi, skok ząbków 0,5mm, dł. 18 cm - 2 szt. | Tak | x | x
137 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane i utwardzone wkładką węglową TC, nożyczki pokryte specjalną (poza pasywacją) tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją (dodatkowo, poza pasywacją), dolna bransza dodatkowo spłaszczona w celu zminimalizowania traumatyzacji tkanek podczas przecinania, dł. 18 cm. Narzędzię łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia oraz specjalnym certyfikatem producenta, potwierdzającym fakt wykonania nożyczek przez dyplomowanego mistrza narzędziowego. - 1 szt. | Tak | x | x
138 | Nożyczki preparacyjne MAYO, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane i utwardzone wkładką węglową TC, nożyczki pokryte specjalną (poza pasywacją) tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją (dodatkowo, poza pasywacją), dolna bransza dodatkowo spłaszczona w celu zminimalizowania traumatyzacji tkanek podczas przecinania, dł. 17 cm. Narzędzię łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia oraz specjalnym certyfikatem producenta, potwierdzającym fakt wykonania nożyczek przez dyplomowanego mistrza narzędziowego. - 1 szt. | Tak | x | x
139 | Kleszczyki hemostatyczne HALSTED- MOSQUITO, zakrzywione, dł. 12,5 cm - 6 szt. | Tak | x | x
140 | Zestaw haków chirurgicznych (2szt.) PARKER- LANGENBECK, rączka ażurowa, dł. 21 cm - 1 szt. | Tak | x | x
141 | Pęseta anatomiczna STILLE, prosta, szwedzki wzór, końcówki ścięte poziomo, rękojeści poprzecznie fakturowane, dł. 20cm - 2 szt. | Tak | x | x
142 | Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 zęby, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
143 | Trzonek do skalpela nr 4, prosty, dł. 13,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
144 | Trzonek do skalpela nr 3, prosty, dł. 12,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
145 | Trzonek do skalpela nr 7, prosty, dł. 16 cm - 1 szt. | Tak | x | x
146 | Kubek chirurgiczny, z podziałką, pojemność 50ml - 1 szt. | Tak | x | x
147 | Kubek chirurgiczny, okrągły, z uchwytem i rantem, wyposażony w podstawkę, poj. 0,50L - 1 szt. | Tak | x | x
148 | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, poj. 0,25 l, wym. 170x36 mm - 1 szt. | Tak | x | x
149 | Kleszcze do mycia pola operacyjnego GROSS-MAIER, zakrzywione, bez zapinki, dł. 25 cm - 1 szt. | Tak | x | x
150 | Zestaw do szycia - 2 zestawy
151 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER- KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 20cm - 2 szt. | Tak | x | x
152 | Kleszcze hemostatyczne KOCHER, delikatne 1x2 zęby, proste, dł. 14 cm - 2 szt. | Tak | x | x
153 | Imadło MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową, ucha złocone, szerokość końcówki roboczej 2,5mm, gęstość żebrowania 2500tpsi, skok ząbków 0,5mm, dł. 16 cm - 1 szt. | Tak | x | x
154 | Imadło MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową, ucha złocone, szerokość końcówki roboczej 3mm, gęstość żebrowania 2500tpsi, skok ząbków 0,5mm, dł. 18 cm - 1 szt. | Tak | x | x
155 | Nożyczki preparacyjne MAYO, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 14 cm - 1 szt. | Tak | x | x
156 | Kleszczyki hemostatyczne CRILE-RANKIN, zakrzywione,dł.16 cm - 2 szt. | Tak | x | x
157 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 18 cm - 1 szt. | Tak | x | x
158 | Kleszczyki hemostatyczne HALSTED- MOSQUITO, zakrzywione, dł. 12,5 cm - 6 szt. | Tak | x | x
159 | Zestaw dwóch haków FARABEUF, obustronne, dł. 12 cm - 1 szt. | Tak | x | x
160 | Trzonek do skalpela nr.3, dł. 12,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
161 | Pęseta chirurgiczna, prosta, 1x2 zęby, średnia, szerokość końcówki roboczej 1,5 mm, dł. 16 cm - 2 szt. | Tak | x | x
162 | Pęseta anatomiczna STILLE, prosta, szwedzki wzór, końcówki ścięte poziomo, rękojeści poprzecznie fakturowane, dł. 15 cm - 1 szt. | Tak | x | x
163 | Kubek chirurgiczny, z podziałką, pojemność 50ml - 1 szt. | Tak | x | x
164 | Kubek chirurgiczny, okrągły, z uchwytem, wyposażony w podstawkę, poj. 0,25L - 1 szt. | Tak | x | x
165 | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, poj.0,25 l, wym. 170x36 mm - 1 szt. | Tak | x | x
166 | Kleszcze do mycia pola operacyjnego GROSS-MAIER, zakrzywione, bez zapinki, dł. 25 cm - 1 szt. | Tak | x | x
167 | Zestaw do tarczycy - 1 zestaw
168 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 24 cm - 4 szt. | Tak | x | x
169 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 18 cm - 2 szt. | Tak | x | x
170 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
171 | Imadło MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową, ucha złocone, szerokość końcówki roboczej 2,5mm, gęstość żebrowania 2500tpsi, skok ząbków 0,5mm, dł. 16 cm - 1 szt. | Tak | x | x
172 | Imadło MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową, ucha złocone, szerokość końcówki roboczej 3mm, gęstość żebrowania 2500tpsi, skok ząbków 0,5mm, dł. 18 cm - 2 szt. | Tak | x | x
173 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane i utwardzone wkładką węglową TC, nożyczki pokryte specjalną (poza pasywacją) tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją (dodatkowo, poza pasywacją), dolna bransza dodatkowo spłaszczona w celu zminimalizowania traumatyzacji tkanek podczas przecinania, dł. 18 cm. Narzędzię łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia oraz specjalnym certyfikatem producenta, potwierdzającym fakt wykonania nożyczek przez dyplomowanego mistrza narzędziowego. - 1 szt. | Tak | x | x
174 | Nożyczki preparacyjne MAYO, proste, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone, dł.17cm - 1 szt. | Tak | x | x
175 | Kleszcze do podwiązywania GEMINI, zakrzywione, dł. 20 cm - 8 szt. | Tak | x | x
176 | Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
177 | Kleszcze hemostatyczne CRILE-RANKIN, zakrzywione, dł.16 cm - 6 szt. | Tak | x | x
178 | Kleszczyki hemostatyczne HALSTED-MOSQUITO, zakrzywione, dł. 12,5 cm - 10 szt. | Tak | x | x
179 | Zestaw haków chirurgicznych (2szt.) PARKER-LANGENBECK, rączka ażurowa dł.21 cm - 1 szt. | Tak | x | x
180 | Hak do ran VOLKMANN, pół-ostry, 2-zębny, rękojeść ażurowa, wymiary robocze 9x8mm, dł. 22 cm - 2 szt. | Tak | x | x
181 | Hak do ran typu KOCHER, 1-zębny, ostry, rękojeść płaska, ażurowa, dł.21,5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
182 | Pęseta chirurgiczna, prosta, 1x2 ząbki, średnia, szerokość końcówki roboczej 1,5mm, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
183 | Pęseta anatomiczna STILLE, prosta, szwedzki wzór, końcówki ścięte poziomo, rękojeści poprzecznie fakturowane, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
184 | Trzonek do skalpela nr 4, dł. 13,5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
185 | Kubek chirurgiczny, z podziałką, pojemność 50ml - 1 szt. | Tak | x | x
186 | Kubek chirurgiczny, okrągły, z uchwytem i rantem, wyposażony w podstawkę, poj. 0,50L - 1 szt. | Tak | x | x
187 | Pęseta naczyniowa DE BAKEY z atraumatycznym, wzdłużnym, bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, szerokość końcówki roboczej 2,0 mm, dł. 20 cm - 4 szt. | Tak | x | x
188 | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, poj. 0,25 l, wym. 170x36 mm - 1 szt. | Tak | x | x
189 | Kleszcze do mycia pola operacyjnego GROSS-MAIER, zakrzywione, bez zapinki, dł. 25 cm - 2 szt. | Tak | x | x
190 | Zestaw do żylaków odbytu - 1 zestaw
191 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 24 cm - 2 szt. | Tak | x | x
192 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 18 cm - 2 szt. | Tak | x | x
193 | Imadło MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową, ucha złocone, szerokość końcówki roboczej 3mm, gęstość żebrowania 2500tpsi, skok ząbków 0,5mm, dł. 18 cm - 2 szt. | Tak | x | x
194 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane i utwardzone wkładką węglową TC, nożyczki pokryte specjalną (poza pasywacją) tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją (dodatkowo, poza pasywacją), dolna bransza dodatkowo spłaszczona w celu zminimalizowania traumatyzacji tkanek podczas przecinania, dł. 18 cm. Narzędzię łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia oraz specjalnym certyfikatem producenta, potwierdzającym fakt wykonania nożyczek przez dyplomowanego mistrza narzędziowego. - 1 szt. | Tak | x | x
195 | Nożyczki preparacyjne MAYO, proste, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone, dł.17cm - 1 szt. | Tak | x | x
196 | Kleszcze do podwiązywania GEMINI, zakrzywione, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
197 | Kleszcze hemostatyczne CRILE-RANKIN, zakrzywione, dł.16 cm - 4 szt. | Tak | x | x
198 | Zestaw haków chirurgicznych (2szt.) PARKER-LANGENBECK, rączka ażurowa dł.21 cm - 1 szt. | Tak | x | x
199 | Pęseta anatomiczna STILLE, prosta, szwedzki wzór, końcówki ścięte poziomo, rękojeści poprzecznie fakturowane, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
200 | Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 zęby, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
201 | Trzonek do skalpela nr 4, dł. 13,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
202 | Imadło SAROT, proste, utwardzane wkładką węglową, ucha złocone, szerokość końcówki roboczej 3mm, gęstość żebrowania 3600tpsi, skok ząbków 0,4mm, ramiona w części proksymalnej imadła odgięte w przeciwnych kierunkach dla większej precyzji pracy, dł. 18 cm - 1 szt. | Tak | x | x
203 | Kubek chirurgiczny, z podziałką, pojemność 50ml - 1 szt. | Tak | x | x
204 | Kubek chirurgiczny, okrągły, z uchwytem i rantem, wyposażony w podstawkę, poj. 0,50L - 1 szt. | Tak | x | x
205 | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, poj. 0,25 l, wym. 170x36 mm - 1 szt. | Tak | x | x
206 | Kleszcze do mycia pola operacyjnego GROSS-MAIER, zakrzywione, bez zapinki, dł. 25 cm - 1 szt. | Tak | x | x
207 | Zestaw do cholecystektomii laparoskopowej - 2 zestawy
208 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER, proste, 1x2 zęby, dł. 24 cm - 2 szt. | Tak | x | x
209 | Imadło MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową, ucha złocone, szerokość końcówki roboczej 3mm, gęstość żebrowania 2500tpsi, skok ząbków 0,5mm, dł. 18 cm - 2 szt. | Tak | x | x
210 | Nożyczki preparacyjne MAYO, proste, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone, dł.17cm - 1 szt. | Tak | x | x
211 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane i utwardzone wkładką węglową TC, nożyczki pokryte specjalną (poza pasywacją) tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją (dodatkowo, poza pasywacją), dolna bransza dodatkowo spłaszczona w celu zminimalizowania traumatyzacji tkanek podczas przecinania, dł. 18 cm. Narzędzię łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia oraz specjalnym certyfikatem producenta, potwierdzającym fakt wykonania nożyczek przez dyplomowanego mistrza narzędziowego. - 1 szt. | Tak | x | x
212 | Kleszcze hemostatyczne CRILE-RANKIN, zakrzywione, dł.16 cm - 2 szt. | Tak | x | x
213 | Zestaw haków chirurgicznych (2szt.) PARKER-LANGENBECK, rączka ażurowa dł.21 cm - 1 szt. | Tak | x | x
214 | Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 zęby, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
215 | Trzonek do skalpela nr 3, dł. 12,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
216 | Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, dł.24cm - 2 szt. | Tak | x | x
217 | Kleszczyki jelitowe ALLIS-ATRAUMA, proste, atraumatyczne, dł. 16 cm - 2 szt. | Tak | x | x
218 | Kleszcze opatrunkowe FORSTER-BALLENGER, bransze poprzecznie fakturowane, zagięte, okienkowe, dł. 18 cm - 2 szt. | Tak | x | x
219 | Kubek chirurgiczny, z podziałką, pojemność 50ml - 1 szt. | Tak | x | x
220 | Kubek chirurgiczny, okrągły, z uchwytem i rantem, wyposażony w podstawkę, poj. 0,50L - 1 szt. | Tak | x | x
221 | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, poj. 0,25 l, wym. 170x36 mm - 1 szt. | Tak | x | x
222 | Kleszcze otrzewnowe MIKULICZ, zakrzywione, 1x2 ząbki, bransze nie przewężane, dł.20cm - 4 szt. | Tak | x | x
223 | Kleszcze do mycia pola operacyjnego GROSS-MAIER, zakrzywione, bez zapinki, dł. 25 cm - 1 szt. | Tak | x | x
224 | Zestaw do amputacji - 1 zestaw
225 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 24 cm =- 2 szt. | Tak | x | x
226 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
227 | Imadło MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową, ucha złocone, szerokość końcówki roboczej 3mm, gęstość żebrowania 2500tpsi, skok ząbków 0,5mm, dł. 18 cm - 2 szt. | Tak | x | x
228 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 18 cm - 1 szt. | Tak | x | x
229 | Nożyczki preparacyjne MAYO, proste, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone, dł.17cm - 1 szt. | Tak | x | x
230 | Kleszcze do podwiązywania GEMINI, zakrzywione, dł. 20 cm - 4 szt. | Tak | x | x
231 | Kleszcze hemostatyczne CRILE-RANKIN, zakrzywione, dł.16 cm - 4 szt. | Tak | x | x
232 | Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, dł.24cm - 2 szt. | Tak | x | x
233 | Zestaw haków chirurgicznych (2szt.) PARKER-LANGENBECK, rączka ażurowa dł.21 cm - 1 szt. | Tak | x | x
234 | Hak KOCHER, tępy, 1-zębny, dł. 21,5 cm, rączka ażurowa - 1 szt. | Tak | x | x
235 | Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 zęby, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
236 | Pęseta anatomiczna STILLE, prosta, szwedzki wzór, końcówki ścięte poziomo, rękojeści poprzecznie fakturowane, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
237 | Trzonek do skalpela nr 4, dł. 13,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
238 | Piła do ręcznego cięcia kości CHARRIERE, dł. 35 cm, w komplecie dwa brzeszczoty o szerokości 12mm i 15mm - 3 szt. | Tak | x | x
239 | Brzeszczot wymienny do piły CHARRIERE, wielorazowego użytku, szer. 12mm - 30 szt. | Tak | x | x
240 | Brzeszczot wymienny do piły CHARRIERE, wielorazowego użytku, szer. 15mm - 30 szt. | Tak | x | x
241 | Raspator LAMBOTTE, lekko zakrzywiony, rękojeść pełna, wyżłobienie w rękojeści na palec, ostry, szer. 15 mm, dł. 21,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
242 | Pilnik kostny, dł.22cm, z rączką - 1 szt. | Tak | x | x
243 | Odgryzacz kostny STILLE-LUER z systemem dźwigni, zagięty, szer. 10mm, wypustki w po obu stronach rękojeści, dł. 22 cm - 1 szt. | Tak | x | x
244 | Łyżka kostna VOLKMANN, główka owalna, rękojeść pełna i wzdłużnie fakturowana, fig.3, rozmiar 10 mm, dł. 17 cm - 1szt. | Tak | x | x
245 | Łyżka kostana VOLKMANN, główka owalna, rękojeść pełna i wzdłużnie fakturowana, fig. 0, szer.5,2 mm, dł. 17 cm - 1 szt. | Tak | x | x
246 | Kleszcze do cięcia kości STILLE-LISTON, z podwójną dźwignią, szczęki odgięte z przekładnią, ramiona z dwoma sprężynami rozwierającymi, wypustki w po obu stronach rękojeści, dł. 27cm - 1 szt. | Tak | x | x
247 | Talerz amputacyjny PERCY z odłączalnymi rączkami - 3 szt. | Tak | x | x
248 | Kubek chirurgiczny, okrągły, z uchwytem i rantem, wyposażony w podstawkę, poj. 0,50L - 1 szt. | Tak | x | x
249 | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, poj.0,50 l, wym. 250x32 mm - 1 szt. | Tak | x | x
250 | Kubek chirurgiczny, z podziałką, pojemność 50ml - 1 szt. | Tak | x | x
251 | Kleszcze do mycia pola operacyjnego GROSS-MAIER, zakrzywione, bez zapinki, dł. 25 cm - 2szt. | Tak | x | x
252 | Zestaw do tracheotomii - 1 zestaw
253 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 20 cm - 4 szt. | Tak | x | x
254 | Imadło MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową, ucha złocone, szerokość końcówki roboczej 3mm, gęstość żebrowania 2500tpsi, skok ząbków 0,5mm, dł. 18 cm - 2 szt. | Tak | x | x
255 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo-tępe, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, dł. 18 cm - 1 szt. | Tak | x | x
256 | Nożyczki preparacyjne MAYO, proste, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone, dł.17cm - 1 szt. | Tak | x | x
257 | Kleszcze hemostatyczne CRILE-RANKIN, zakrzywione, dł.16 cm - 4 szt. | Tak | x | x
258 | Kleszczyki hemostatyczne HALSTED-MOSQUITO, zakrzywione, dł. 12,5 cm - 6 szt. | Tak | x | x
259 | Zestaw haków chirurgicznych (2szt.) PARKER-LANGEBECK, rączka ażurowa dł.21 cm - 1 szt. | Tak | x | x
260 | Hak do ran typu KOCHER, 1-zębny, ostry, rękojeść płaska, ażurowa, dł.21,5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
261 | Haczyk do ran STANDARD, 1-zębny, tępy, delikatny, rękjeść płaska, dł. 16 cm - 2 szt. | Tak | x | x
262 | Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 zęby, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł. 16 cm - 2 szt. | Tak | x | x
263 | Pęseta anatomiczna STILLE, prosta, szwedzki wzór, końcówki ścięte poziomo, rękojeści poprzecznie fakturowane, dł. 15 cm - 2 szt. | Tak | x | x
264 | Trzonek do skalpela nr 3, dł. 12,5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
265 | Kubek chirurgiczny, okrągły, z uchwytem i rantem, wyposażony w podstawkę, poj. 0,50L - 1 szt. | Tak | x | x
266 | Kubek chirurgiczny, z podziałką, pojemność 50ml - 1 szt. | Tak | x | x
267 | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, poj. 0,25 l, wym. 170x36 mm - 1 szt. | Tak | x | x
268 | Kleszcze do podwiązywania GEMINI, zakrzywione, dł. 18 cm - 2 szt. | Tak | x | x
269 | Kleszcze do mycia pola operacyjnego GROSS-MAIER, zakrzywione, bez zapinki, dł. 25 cm - 1 szt. | Tak | x | x
270 | Zestaw do wenesekcji - 1 zestaw
271 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 18 cm - 4 szt. | Tak | x | x
272 | Imadło MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową, ucha złocone, szerokość końcówki roboczej 2,5mm, gęstość żebrowania 2500tpsi, skok ząbków 0,5mm, dł. 16 cm - 1 szt. | Tak | x | x
273 | Nożyczki preparacyjne MAYO, proste, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone, dł. 14,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
274 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone, dł. 14,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
275 | Kleszczyki hemostatyczne HALSTED-MOSQUITO, zakrzywione, dł. 12,5 cm - 6 szt. | Tak | x | x
276 | Kleszcze hemostatyczne CRILE, zakrzywione, dł. 14,5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
277 | Zestaw dwóch haków FARABEUF, obustronne, dł. 12 cm = 1 szt. | Tak | x | x
278 | Haczyk chirurgiczny do ran STANDARD, ostry, prosty, 3-zębny, rękojeść płaska i kwadratowa, dł. 16,5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
279 | Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 zęby, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł. 16 cm - 2 szt. | Tak | x | x
280 | Pęseta anatomiczna STILLE, prosta, szwedzki wzór, końcówki ścięte poziomo, rękojeści poprzecznie fakturowane, dł. 15 cm - 2 szt. | Tak | x | x
281 | Trzonek do skalpela nr 3, dł. 12,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
282 | Kubek chirurgiczny, z podziałką, pojemność 50ml - 1 szt. | Tak | x | x
283 | Kubek chirurgiczny, okrągły, z uchwytem, wyposażony w podstawkę, poj. 0,25L - 1 szt. | Tak | x | x
284 | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, poj. 0,25 l, wym. 170x36 mm - 1 szt. | Tak | x | x
285 | Kleszcze do mycia pola operacyjnego GROSS-MAIER, zakrzywione, bez zapinki, dł. 25 cm - 1 szt. | Tak | x | x
286 | Zestaw do klatki piersiowej - 1 zestaw
287 | Łyżka kostna VOLKMANN, główka owalna, rękojeść pełna i wzdłużnie fakturowana, fig.3, rozmiar 10 mm, dł. 17 cm - 1 szt. | Tak | x | x
288 | Raspator LAMBOTTE, lekko zakrzywiony, rękojeść pełna, wyżłobienie w rękojeści na palec, ostry, szer. 15 mm, dł. 21,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
289 | Kleszcze do cięcia kości STILLE-LISTON, z podwójną dźwignią, szczęki odgięte z przekładnią, ramiona z dwoma sprężynami rozwierającymi, wypustki w po obu stronach rękojeści, dł. 27cm - 1 szt. | Tak | x | x
290 | Odgryzacz kostny STILLE-LUER z systemem dźwigni, zagięty, szer. 10mm, wypustki w po obu stronach rękojeści, dł. 22 cm - 1 szt. | Tak | x | x
291 | Raspator do okostnej żeber dla dorosłych DOYEN, rękojeść owalna i pełna, prawy, dł. 17cm - 1 szt. | Tak | x | x
292 | Raspator do okostnej żeber dla dorosłych DOYEN, rękojeść owalna i pełna, lewy, dł.17cm - 1 szt. | Tak | x | x
293 | Nożyce do żeber GIERTZ-STILLE, z kontrolą docisku, sprężyna w rękojeści, jedna rękojeść wyposażona w wypustkę dla bezpiecznego chwytu, rozwarcie szczęk 11,5mm, dł. 27cm - 1 szt. | Tak | x | x
294 | Kleszcze do zaginania drutu, z systemem dźwigni, bransze zwężone w części proksymalnej i fakturowane krzyżowo, końcówki lekko zaokrąglone, sprężyna w rękojeści, fig.1, dł. 18 cm - 1 szt. | Tak | x | x
295 | Obcęgi do cięcia drutu, czołowe, utwardzone wkładką węglową TC, końcówki rękojeści złocone, z systemem dźwigni, sprężyna w rękojeści, rękojeści poprzecznie fakturowane antypoślizgowo, do przecinania drutu miękkiego o śr. 3mm i do drutu twardego o śr. 2,5mm, dł. 22cm - 1 szt. | Tak | x | x
296 | Miska chirurgiczna stalowa, okrągła z rantem, rozmiar 151x73mm, pojemność 1,0 L - 1 szt. | Tak | x | x
297 | Kubek chirurgiczny, okrągły, z uchwytem i rantem, wyposażony w podstawkę, poj. 0,50L - 1 szt. | Tak | x | x
298 | Kubek chirurgiczny, z podziałką, pojemność 50ml - 1 szt. | Tak | x | x
299 | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, poj.0,50 l, wym. 250x32 mm - 1 szt. | Tak | x | x
300 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane i utwardzone wkładką węglową TC, nożyczki pokryte specjalną (poza pasywacją) tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją (dodatkowo, poza pasywacją), dolna bransza dodatkowo spłaszczona w celu zminimalizowania traumatyzacji tkanek podczas przecinania, dł. 20 cm. Narzędzię łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia oraz specjalnym certyfikatem producenta, potwierdzającym fakt wykonania nożyczek przez dyplomowanego mistrza narzędziowego. - 1 szt. | Tak | x | x
301 | Nożyczki preparacyjne MAYO, proste, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone, dł.17cm - 1 szt. | Tak | x | x
302 | Imadło MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową, ucha złocone, szerokość końcówki roboczej 2,5mm, gęstość żebrowania 2500tpsi, skok ząbków 0,5mm, dł. 24 cm - 1 szt. | Tak | x | x
303 | Imadło MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową, ucha złocone, szerokość końcówki roboczej 2,5mm, gęstość żebrowania 2500tpsi, skok ząbków 0,5mm, dł. 20 cm - 1 szt. | Tak | x | x
304 | Imadło do szycia CRILE-WOOD, proste, utwardzane wkładką węglową, ucha złocone, szerokość końcówki roboczej 2mm, gęstość żebrowania 3600tpsi, skok ząbków 0,4mm, dł. 18cm - 1 szt. | Tak | x | x
305 | Kleszcze do mycia pola operacyjnego GROSS-MAIER, zakrzywione, bez zapinki, dł. 25 cm - 2 szt. | Tak | x | x
306 | Zestaw do żebra - 1 zestaw
307 | Łyżka kostna, prosta, owalna, rękojeść pełna i owalna, fig.00, rozm.4,4mm, dł. 25 cm - 1 szt. | Tak | x | x
308 | Raspator LAMBOTTE, lekko zakrzywiony, rękojeść pełna, wyżłobienie w rękojeści na palec, ostry, szer. 5 mm, dł. 21,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
309 | Kleszcze do cięcia kości STILLE-LISTON, z podwójną dźwignią, szczęki odgięte z przekładnią, ramiona z dwoma sprężynami rozwierającymi, wypustki w po obu stronach rękojeści, dł. 23cm - 1 szt. | Tak | x | x
310 | Odgryzacz kostny ECHLIN, z systemem dźwigni i sprężyną w rękojeści, wypustka na jednej rękojeści, część robocza zagięta w szyję łabędzia, szerokość cięcia 3mm, dł. 23 cm - 1 szt. | Tak | x | x
311 | Pilnik kostny, podwójnie zagięty, obustronny, rękojeść owalna, część robocza zaokrąglona, dł. 24 cm - 1 szt. | Tak | x | x
312 | Raspator do okostnej żeber dla dorosłych DOYEN, rękojeść owalna i pełna, lewy, dł.17cm - 1 szt. | Tak | x | x
313 | Raspator do okostnej żeber dla dorosłych DOYEN, rękojeść owalna i pełna, prawy, dł. 17cm - 1 szt. | Tak | x | x
314 | Raspator kostny SEMB, rękojeść spłaszczona, częśc robocza mocno zagięta z płynnym wcięciem, szerokość 12mm, dł. 21 cm - 1 szt. | Tak | x | x
315 | Raspator kostny SCHNEIDER-SAUERBRUCH, rękojeść spłaszczona, część robocza zagięta i ostro ścięta, ostry, szerokość 13mm, dł. 19 cm - 1 szt. | Tak | x | x
316 | Miska chirurgiczna stalowa, okrągła z rantem, rozmiar 151x73mm, pojemność 1,0 L - 1 szt. | Tak | x | x
317 | Kubek chirurgiczny, okrągły, z uchwytem i rantem, wyposażony w podstawkę, poj. 0,50L - 1 szt. | Tak | x | x
318 | Kubek chirurgiczny, z podziałką, pojemność 50ml - 1 szt. | Tak | x | x
319 | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, poj.0,50 l, wym. 250x32 mm - 1 szt. | Tak | x | x
320 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane i utwardzone wkładką węglową TC, nożyczki pokryte specjalną (poza pasywacją) tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją (dodatkowo, poza pasywacją), dolna bransza dodatkowo spłaszczona w celu zminimalizowania traumatyzacji tkanek podczas przecinania, dł. 18 cm. Narzędzię łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia oraz specjalnym certyfikatem producenta, potwierdzającym fakt wykonania nożyczek przez dyplomowanego mistrza narzędziowego. - 1 szt. | Tak | x | x
321 | Nożyczki preparacyjne MAYO, proste, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone, dł.17cm =- 1 szt. | Tak | x | x
322 | Imadło MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową, ucha złocone, szerokość końcówki roboczej 2,5mm, gęstość żebrowania 2500tpsi, skok ząbków 0,5mm, dł. 24 cm - 1 szt. | Tak | x | x
323 | Imadło MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową, ucha złocone, szerokość końcówki roboczej 2,5mm, gęstość żebrowania 2500tpsi, skok ząbków 0,5mm, dł. 20 cm - 1 szt. | Tak | x | x
324 | Imadło do szycia CRILE-WOOD, proste, utwardzane wkładką węglową, ucha złocone, szerokość końcówki roboczej 2mm, gęstość żebrowania 3600tpsi, skok ząbków 0,4mm, dł. 18cm - 1 szt. | Tak | x | x
325 | Nożyce do przecinania żeber GLUCK, zakończone półokrągłą tępą osłoną ostrza, dł. 22 cm - 1 szt. | Tak | x | x
326 | Nożyce do przecinania żeber STILLE, zakończone półokrągłą tępą osłoną ostrza, jedna rękojeść wyposażona w wypustkę, dł. 21 cm - 1 szt. | Tak | x | x
327 | Kleszcze do mycia pola operacyjnego GROSS-MAIER, zakrzywione, bez zapinki, dł. 25 cm - 2 szt. | Tak | x | x
328 | Zestaw narzędzi długich do chirurgii - 1 zestaw
329 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 26 cm - 1 szt. | Tak | x | x
330 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo-tępe, utwardzone wkładką TC, ucha złocone, dł. 30 cm - 1 szt. | Tak | x | x
331 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM-FINO, ucha złocone, zakrzywione, tępo-tępe, dł. 28 cm - 2 szt. | Tak | x | x
332 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM , tępo-tępe, zakrzywione, utwardzane wkładką węglową TC, dł. 23 cm - 2 szt. | Tak | x | x
333 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zagięte, jedna bransza z mikroząbkami, tępo-tępe, dł. 28 cm - 1 szt. | Tak | x | x
334 | Imadło do szycia MASSON, proste, gęstość żebrowania 2500 tpsi, rozmiar 0,4mm, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone, szerokość końcówki roboczej 3,5mm, dł. 27 cm - 1 szt. | Tak | x | x
335 | Imadło do szycia DE BAKEY, proste, utwardzane wkładką węglową, dł. 30,5cm - 1 szt. | Tak | x | x
336 | Kleszczyki preparacyjne GEMINI, zakrzywione 90 stopni, delikatne, dł.27cm. - 2 szt. | Tak | x | x
337 | Kleszcze hemostatyczne BRIDGE, zakrzywione, dł. 27 cm - 2 szt. | Tak | x | x
338 | Pęsęta naczyniowe DE BAKEY z atraumatycznym, wzdłużnym bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, środek czubka 3,5mm, dł. 30 cm - 2 szt. | Tak | x | x
339 | Pęsęta atraumatyczna DE BAKEY, prosta, szer. 3mm, dł. 30 cm - 2 szt. | Tak | x | x
340 | Pęseta De Bakey atraumatyczna, prosta, szerokośc 2mm, dł. 30 cm - 2szt. | Tak | x | x
341 | Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 zęby, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł. 30 cm - 2 szt. | Tak | x | x
342 | Kleszcze ROCHESTER PEAN, zakrzywione, dł. 26cm - 2 sztt | Tak | x | x
343 | Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER PEAN, zakrzywione, dł. 30 cm - 2 szt. | Tak | x | x
344 | Kleszczyki jelitowe ALLIS-ATRAUMA,proste, atraumatyczne, dł. 30 cm - 2 szt. | Tak | x | x
345 | Kleszcze odbytnicze RESANO, atraumatyczne, zabkowane, zagięte, dł. 30 cm - 1 szt. | Tak | x | x
346 | Kleszcze jelitowe KOCHER-ATRAUMA, zagiętyodgięty, dł. 28cm, - 4 szt. | Tak | x | x
347 | Kleszcze GUYON ATRAUMA, wzór DE BAKEY, półokrągłe, dł. 23cm - 1 szt. | Tak | x | x
348 | Kleszcze do jajników KELLY, zagięte w bok, dł. 32cm - 2 szt. | Tak | x | x
349 | Kleszcze do mycia pola operacyjnego GROSS-MAIER, zakrzywione, bez zapinki, dł. 25 cm - 10 szt. | Tak | x | x
350 | Inne
351 | Wszystkie narzędzia chirurgiczne wykonane z najwyższej jakości stali chirurgicznej, w najwyższych standardach procesów produkcyjnych , producent spełnia najwyższe wymogi z zakresie wszystkich procesów biznesowych, które wykonuje produkując narzędzia. Potwierdzone następującymi certyfikatami i dokumentami, co najmniej : DIN EN 980, DIN EN 1041, DIN EN ISO 17664, DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 7153-1, DIN 58298, DIN EN ISO 13402. Wymagane złożenie w formie oryginału certyfikatu producenta lub kopii takiego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania oryginału do wglądu po złożeniu ofert przetargowych. | Tak | x | x
352 | Upoważnienie Producenta do dystrybucji na terenie Polski, a także do wykonywania wszystkich czynności serwisowych, również posiadanie własnego punku serwisowego na terenie RP. W zakresie narzędzi obejmuje to również możliwość wykonania profesjonalnej regeneracji i naprawy wszystkich oferowanych narzędzi, w standardzie odpowiadającym standardom produkcyjnym nowych narzędzi. Wymagane złożenie w formie oryginału certyfikatu wystawionego przez producenta lub kopii takiego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania oryginału do wglądu po złożeniu ofert przetargowych. | Tak | x | x
353 | Producent posiada własną kuźnię narzędziową, co umożliwia kontrolę jakości oraz profesjonalny serwis narzędzi. W zakładzie produkcyjnym znajduje się komora pasywacyjna, w której bezwzględnie hartowane są antykorozyjnie wszystkie narzędzia. Do potwierdzenia certyfikatem złożonym do oferty. Wymagane złożenie w formie oryginału certyfikatu wystawionego przez producenta lub kopii takiego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania oryginału do wglądu po złożeniu ofert przetargowych. | Tak | x | x
354 | Posiadanie autoryzowanego serwisu na terenie Polski, niezależnie od serwisu producenta. Serwis po dostawie przeszkoli personel w zakresie użytkowania, mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji narzędzi. | Tak | x | x
355 | Zapewnienie dostępności części i akcesoriów oraz serwisu na min. 10 lat.
356 | Wykonanie narzędzi w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzonych zgodnością z aneksem II dyrektywy 93/42 EEC, mówiącym o zapewnieniu odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 lub ISO 13485 Wymagane złożenie w formie oryginału certyfikatu wystawionego przez producenta lub kopii takiego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania oryginału do wglądu po złożeniu ofert przetargowych. | Tak | x | x
357 | Wszystkie narzędzia pochodzą od jednego Producenta, z jednego miejsca wytwarzania, zapewniając ten sam poziom jakości i ten sam skład wsadowych surowców, za wyjątkiem specjalistycznych narzędzi neurochirurgicznych typu punch i kerrison, linijki chirurgicznej oraz specjalistycznych młotków chirurgicznych. | Tak | x | x
358 | Potwierdzenie jakości materiału do produkcji narzędzi – certyfikat stworzony według normy DIN EN 10088-1 potwierdzający skład stopu użytego do produkcji narzędzi i wynikające stąd przeznaczenie do stosowania w danej specjalności chirurgicznej chirurgiczne ( za wyjątkiem narzędzi specjalistycznych do chirurgii szczęki – dentystycznych). Wymagane złożenie w formie oryginału certyfikatu wystawionego przez producenta lub kopii takiego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania oryginału do wglądu po złożeniu ofert przetargowych. | Tak | x | x
359 | Wymóg załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych z zaznaczonymi oferowanymi pozycjami, przetłumaczonymi na język polski, z których wynikać będzie spełnianie parametrów granicznych. Niezależnie od tego do oferty należy bezwzględnie dołączyć oryginalny ( jako oryginalnie oprawiony jako nierozłączna całość lub w formie elektronicznej ) kompletny katalog lub katalogi producenta dotyczące danej grupy narzędzi lub narzędzi do danej specjalności, w których znaleźć można wszystkie zaoferowane narzędzia chirurgiczne. | Tak | x | x
360 | Próbki produktów do każdej pozycji, na Żądanie Zamawiającego na każdym etapie postępowania przetargowego. | Tak | x | x
361 | Wszystkie narzędzia o podwyższonym standardzie wykonania, w szczególności nożyczki, imadła i pesety ( zawierające n.p. wkładki węglowe, specjalistyczne powłoki oraz inne ponadstandardowe właściwości oraz cechy ) nie mogą być oferowane w niższym standardzie niż wymagany, co wynika ze specjalistyki zabiegów przeprowadzanych w szpitalu. | Tak | x | x
362 | Dopuszcza się tolerancję wszystkich rozmiarów narzędzi oraz kontenerów w zakresie +/- 2%, nie dopuszcza się zmiany nazwy typu i rodzaju narzędzia. | Tak | x | x
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 4
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Zestaw narzędzi chirurgicznych II
Ilość sztuk: 1 kpl
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak | x | x
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak | x | x
3 | Parametry
4 | Zestaw nr.1 do drobnych zabiegów chirurgicznych - 1 zestaw | Tak | x | x
5 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 ząbki, dł. 22 cm - 2 szt. | Tak | x | x
6 | Kleszcze CRILE-RANKIN, 1x2 zęby, proste, dł. 16 cm - 4 szt. | Tak | x | x
7 | Kleszczyki hemostatyczne LERICHE, proste, 1x2 ząbki, dł. 15 cm - 2 szt. | Tak | x | x
8 | Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,5 mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, dł. 16 cm - 1 szt. | Tak | x | x
9 | Imadło do szycia DE BAKEY, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,3 mm, gęstość żebrowania 7000 tpsi, dł. 16 cm - 1 szt. | Tak | x | x
10 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM-FINO, delikatnie odgięte, utwardzone wkładką węglową, dł. 14,5 cm, tępo-tępe - 1 szt. | Tak | x | x
11 | Nożyczki preparacyjne, delikatne, utwardzane wkładką węglową TC, zagięte,tępo - tępe, dł. 11,5cm - 1 szt. | Tak | x | x
12 | Nożyczki operacyjne JAMESON-WERBER, ostro-ostre, zakrzywione, delikatne, dł. 15 cm - 1 szt. | Tak | x | x
13 | Nożyczki preparacyjne JAMESON-WERBER, zakrzywione, delikatne, ostro-ostre dł. 13 cm - 1 szt. | Tak | x | x
14 | Nozyczki operacyjne, delikatne, zakrzywione, ostro-ostre, utwardzone wkładką węglową TC, dł. 11,5cm - 1 szt. | Tak | x | x
15 | Nożyczki preparacyjne MAYO, proste, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, dł. 14,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
16 | Kleszczyki hemostatyczne MICRO-MOSQUITO, zakrzywione, dł. 12,5 cm - 6 szt. | Tak | x | x
17 | Retraktor SENN-MUELLER, dwustronny, ostry, jedna strona zakończona hakiem 1-zębnym, wym. 18x6 mm, druga strona zakończona hakiem 3-zębnym ostrym, wym. 7x8 mm, dł. 16 cm - 2 szt. | Tak | x | x
18 | Retraktor BABY-SENN-MUELLER, dwustronny, jedna strona zakończona hakiem 3-zębnym, ostrym, wym. 7x8 mm, druga strona zakończony hakiem 1-zębnym, wym. 22x7 mm, dł. 15,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
19 | Retraktor BABY-SENN-MUELLER, dwustronny, jedna strona zakończona hakiem 3-zębnym, tępym, wym. 7x8 mm, druga strona zakończony hakiem 1-zębnym, wym. 22x7 mm, dł. 15,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
20 | Retraktor ROSE, dwustronny, prosty, posiadający półokrągłe, tępe zakończenia - haki siedełkowe, uchwyt płaski, prostokątny, dł. 13 cm - 2 szt. | Tak | x | x
21 | Pęseta chirurgiczna MICRO-SEMKEN, prosta, utwradzona wkładką węglową, rozm.1 mm, zęby 1x2, dł. 16cm, część chwytna gładka, nieperforowana - 1 szt. | Tak | x | x
22 | Pęseta chirurgiczna GILLIES delikatna, prosta, śr. końcówki 1,5mm, dł. 15,5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
23 | Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 zęby, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł. 14,5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
24 | Trzonek do skalpela nr 3, dł. 12,5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
25 | Łyżka dwustronna WILLIGER, prosta, jedna końcówka prawostronna, druga końcówka lewostronna, główki owalne o śr. 3mm / 2,5 mm , dł. 13,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
26 | Kiureta kostna JACOBSON, delikatna, dwustronna, ostra, śr. 4 mm / 3,5mm, dł. 13cm - 1 szt. | Tak | x | x
27 | Raspator JOSEPH, rozm. 4,5 mm, dł. 16,5 cm, rękojeść pełna, prostokątna, gruba - 1 szt. | Tak | x | x
28 | Raspator ADSON, ostry, zakrzywiony, szer. 7mm, dł. 17cm, rękojeść owalna, żłobiona, pusta w środku - 1 szt. | Tak | x | x
29 | Osteotom MINI-LAMBOTTE, prosty, szerokość 4 mm, dł. 12,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
30 | Osteotom MINI-LAMBOTTE, prosty, szerokość 6 mm, dł. 12,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
31 | Osteotom MINI-LAMBOTTE, prosty, szerokość 8 mm, dł. 12,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
32 | Podważka kostna MINI-HOHMANN, lekko podwójnie wygięta, szer. Łopatki 8mm, dł. 16,5cm - 2 szt. | Tak | x | x
33 | Podważka kostna HOHMANN, lekko wygięta, szer. łopatki 8mm, dł. 22 cm - 2 szt. | Tak | x | x
34 | Raspator SEBILEAU, lekko zagiety, półokrągły, tępy, szer. części roboczej 5,5 mm, dł.17cm, rękojeść pełna, prostokątna, gruba - 1 szt. | Tak | x | x
35 | Rozwieracz do ran CONE (ADSON-BABY), automatyczny, łamany, ostry, 3x4 zęby, dł. 14 cm - 1 szt. | Tak | x | x
36 | Rozwieracz do ran CONE (ADSON-BABY), automatyczny, łamany, tępy, 3x4 zęby, dł. 14 cm - 1 szt. | Tak | x | x
37 | Hak automatyczny WEITLANER, 2x3 zęby, półostry, dł. 10,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
38 | Sonda rowkowa (motylkowa), dł. 13 cm, uchwyt płaski - 1 szt. | Tak | x | x
39 | Odgryzacz Kostny FRIEDMANN-DELIKAT, lekko zakrzywiony, wyposażony w sprężynę rozwierającą w rękojeści, szerokość bransz 2mm, dł. 14 cm - 1 szt. | Tak | x | x
40 | Odgryzacz kostny LEMPERT, zakrzywiony, wyposażony w sprężynę rozwierającą w rękojeści, szerokość bransz 3mm, dł. 19cm - 1 szt. | Tak | x | x
41 | Kleszcze do cięcia kości CLEVELAND, lekko odgięte z systemem kontroli docisku, dł. 17cm - 1 szt. | Tak | x | x
42 | Miseczka chirurgiczna, z podziałką, pojemność 50ml - 1 szt. | Tak | x | x
43 | Kubek chirurgiczny, ze stali nierdzewnej z uchem i podstawką, o poj. 0,25 l - 1 szt. | Tak | x | x
44 | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, poj. 0,25 l, wym. 170x36 mm - 1 szt. | Tak | x | x
45 | Raspator FOMON, dwustronny, ząbkowany (52 na 62 zęby), utwardzony wkładką węglową TC, fig. 9/10, dł. 21cm - 1 szt. | Tak | x | x
46 | Młotek ortopedyczny LUCAE, śr. główki młotka 26mm, waga 260g, dł. 19,5cm - 1 szt. | Tak | x | x
47 | Podważka kostna, lekko wygięta, szer. końcówki 5 mm, dł. 15 cm - 2 szt. | Tak | x | x
48 | Kleszcze do mycia pola operacyjnego GROSS-MAIER, zakrzywione, bez zapinki, dł. 25 cm - 2 szt. | Tak | x | x
49 | Zestaw nr.2 do drobnych zabiegów chirurgicznych - 1 zestaw
50 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 24 cm - 2 szt. | Tak | x | x
51 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
52 | Kleszcze naczyniowe MIXTER-SLIM ,średnio zagięte, dł. 18 cm - 2 szt. | Tak | x | x
53 | Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,5 mm, nacięcia krzyżowe,gęstość żebrowania 2500 tpsi, szerokość bransz 3,0 mm, dł. 18 cm - 1 szt. | Tak | x | x
54 | Nożyczki preparacyjne MAYO, proste, tępo-tępe, dł. 17 cm - 1 szt. | Tak | x | x
55 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane i utwardzone wkładką węglową TC, nożyczki pokryte specjalną (poza pasywacją) tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją (dodatkowo, poza pasywacją), dolna bransza dodatkowo spłaszczona w celu zminimalizowania traumatyzacji tkanek podczas przecinania, dł. 18 cm. Narzędzię łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia oraz specjalnym certyfikatem producenta, potwierdzającym fakt wykonania nożyczek przez dyplomowanego mistrza narzędziowego. - 1 szt. | Tak | x | x
56 | Kleszcze do podwiązywania GEMINI, zakrzywione, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
57 | Kleszcze hemostatyczne CRILE-RANKIN, zakrzywione, dł.16 cm - 2 szt. | Tak | x | x
58 | Kleszczyki hemostatyczne HALSTED-MOSQUITO, zakrzywione, dł. 12,5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
59 | Hak do ran LANGENBECK, tępy, roz. łopatki 42x13 mm, dł. 21 cm, raczka ażurowa 2 szt. | Tak | x | x
60 | Łyżka kostna DAUBENSPECK, zakrzywiona końcówka, główka owalna, fig.1, szer.4,4mm, dł. 20 cm - 1 szt. | Tak | x | x
61 | Raspator LAMBOTTE, lekko zakrzywiony, rękojeść pełna, ostry, szer. 15 mm, dł. 21,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
62 | Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 zęby, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
63 | Pęseta chirurgiczna, prosta,2x3 zęby, szer. końcówki chwytnej 3mm, dł.20 cm - 1 szt. | Tak | x | x
64 | Trzonek do skalpela nr 3, dł. 12,5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
65 | Kubek chirurgiczny, ze stali nierdzewnej z uchem i podstawką, o poj. 0,25 l - 1 szt. | Tak | x | x
66 | Miseczka chirurgiczna, z podziałką, pojemność 50ml - 1 szt. | Tak | x | x
67 | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, poj. 0,25 l, wym. 170x36 mm - 1 szt. | Tak | x | x
68 | Kleszcze do mycia pola operacyjnego GROSS-MAIER, zakrzywione, bez zapinki, dł. 25 cm - 1 szt. | Tak | x | x
69 | Zestaw nr.3 do drobnych zabiegów chirurgicznych - 3 zestawy | Tak | x | x
70 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
71 | Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,5 mm, nacięcia krzyżowe,gęstość żebrowania 2500 tpsi, szerokość bransz 3,0 mm, dł. 18 cm - 1 szt. | Tak | x | x
72 | Nożyczki preparacyjne MAYO, proste, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, dł. 14,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
73 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane i utwardzone wkładką węglową TC, nożyczki pokryte specjalną (poza pasywacją) tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją (dodatkowo, poza pasywacją), dolna bransza dodatkowo spłaszczona w celu zminimalizowania traumatyzacji tkanek podczas przecinania, dł. 18 cm. Narzędzię łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia oraz specjalnym certyfikatem producenta, potwierdzającym fakt wykonania nożyczek przez dyplomowanego mistrza narzędziowego. - 1 szt. | Tak | x | x
74 | Kleszcze hemostatyczne CRILE-RANKIN, zakrzywione, dł.16 cm - 1 szt. | Tak | x | x
75 | Pęseta chirurgiczna, prosta,2x3 zęby, szer. końcówki chwytnej 3mm, dł.20 cm - 1 szt. | Tak | x | x
76 | Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 zęby, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł. 20 cm - 1 szt. | Tak | x | x
77 | Trzonek do skalpela nr 3, dł. 12,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
78 | Kubek chirurgiczny, ze stali nierdzewnej z uchem i podstawką, o poj. 0,25 l - 1 szt. | Tak | x | x
79 | Miseczka chirurgiczna, z podziałką, pojemność 50ml - 1 szt. | Tak | x | x
80 | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, poj. 0,25 l, wym. 170x36 mm - 1 szt. | Tak | x | x
81 | Kleszcze do mycia pola operacyjnego GROSS-MAIER, zakrzywione, bez zapinki, dł. 25 cm - 1 szt. | Tak | x | x
82 | Specjalistyczne narzędzia chirurgiczne - dodatkowe - 1 zestaw
83 | Ogryzacz kostny STILLE-RUSKIN, zagięty, z kontrolą docisku, z podwójną dźwignią, szer. 7 mm, dł. 24 cm, na obu uchwytach wypustki pozycjonujące część chwytną narzędzia - 1 szt. | Tak | x | x
84 | Odgryzacz kostny OLIVECRONA, mocno zagiety, masywny, w rękojeści podwójna sprężyna rozwierająca, rękojeść perforowana, dł. 20 cm - 1 szt. | Tak | x | x
85 | Hak VOLKMANN, pół-ostry, 4-zębny, rękojeść ażurowa, wym. części roboczej 9x19mm, dł. 22 cm - 2 szt. | Tak | x | x
86 | Wewnętrzne pudełko na igły, wieczko perforowane - 10 szt. | Tak | x | x
87 | Pilnik kostny bagnetowy, trzon podwójnie zakrzywiony z owalną rękojeścią, kanciastą, pustą w środku, cały wykonany z metalu, dł. 24 cm. - 2 szt. | Tak | x | x
88 | Pilnik kostny, dł.22cm, z rączką płaską prostokątną. - 1 szt. | Tak | x | x
89 | Podbijak kostny, śr. główki 14 mm z nacięciami krzyżowymi, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
90 | Podbijak kostny, śr. główki 8 mm z nacięciami krzyżowymi, dł. 20 cm - 1 szt. | Tak | x | x
91 | Podbijak kostny, śr. główki 5 mm z nacięciami krzyżowymi, dł. 20 cm - 1 szt. | Tak | x | x
92 | Podbijak kostny, śr. główki 3 mm z nacięciami krzyżowymi, dł. 20 cm - 1 szt. | Tak | x | x
93 | Młotek ortopedyczny dedykowany do zabiegów endoprotezoplastyki stawów, główka okrągła, śr. 50mm, dł. całkowita 260mm, waga 1300g. Młotek wyposażony w plastikową, antypoślizgową rękojeść. - 1 szt. | Tak | x | x
94 | Dłuto ortopedyczne, proste, ścięte, z uchwytem posiadającym poprzeczne perforacje anypoślizgowe, szerokość 4 mm, dł. 13,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
95 | Dłuto ortopedyczne, proste, ścięte, z uchwytem posiadającym poprzeczne perforacje anypoślizgowe, szerokość 8 mm, dł. 13,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
96 | Dłuto ortopedyczne, proste, żłobowe, zakończone półokrągło, z uchwytem posiadającym poprzeczne perforacje anypoślizgowe, szerokość 4 mm, dł. 13,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
97 | Dłuto ortopedyczne, proste, żłobowe, zakończone półokrągło, z uchwytem posiadającym poprzeczne perforacje anypoślizgowe, szerokość 8 mm, dł. 13,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
98 | Odgryzacz kostny STILLE, odgięty bocznie,z systemem podówjnej dźwigni oraz kontrolą docisku, szer.6 mm, dł. 23 cm, na jednym z uchwytów wypustka pozycjonująca część chwytną narzędzia - 1 szt. | Tak | x | x
99 | Łyżka kostna BRUNS, prosta, ostra, Fig.000, średnica 3,3 mm, rękojeść metalowa, dł. 23 cm. - 1 szt. | Tak | x | x
100 | Łyżka kostna BRUNS, prosta, ostra, Fig.00, średnica 3,9 mm, rękojeść metalowa, dł. 23 cm. - 1 szt. | Tak | x | x
101 | Łyżka kostna BRUNS, prosta, ostra, Fig.0, średnica 4,7 mm, rękojeść metalowa, dł. 23 cm. - 1 szt. | Tak | x | x
102 | Łyżka kostna BRUNS, prosta, ostra, Fig.1, średnica 5,3 mm, rękojeść metalowa, dł. 23 cm. - 1 szt. | Tak | x | x
103 | Łyżka kostna BRUNS, prosta, ostra, Fig.2, średnica 6 mm, rękojeść metalowa, dł. 23 cm. - 1 szt. | Tak | x | x
104 | Łyżka kostna BRUNS, prosta, ostra, Fig.3, średnica 7,2 mm, rękojeść metalowa, dł. 23 cm. - 1 szt. | Tak | x | x
105 | Łyżka kostna BRUNS, prosta, ostra, Fig.4, średnica 8,2 mm, rękojeść metalowa, dł. 23 cm. - 1 szt. | Tak | x | x
106 | Łyżka kostna BRUNS, prosta, ostra, Fig.5, średnica 9,8 mm, rękojeść metalowa, dł. 23 cm. - 1 szt. | Tak | x | x
107 | Łyżka kostna BRUNS, prosta, ostra, Fig.6, średnica 12 mm, rękojeść metalowa, dł. 23 cm. - 1 szt. | Tak | x | x
108 | Podważka kostna HOHMANN, lekko wygięta, czubek półokrągły, szer.18 mm, dł. 24 cm - 2 szt. | Tak | x | x
109 | Podważka kostna HOHMANN, lekko wygięta,szer. 22mm, dł. 26 cm, końcówka ścięta - 2 szt. | Tak | x | x
110 | Podważka kostna HOHMANN, czubek ścięty, ostry, szer. 33mm, dł. 28,5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
111 | Podważka kostna VERBRUGGE-MULER, lekko wygieta, szer. łopatki 42 mm, dł. 24 cm - 2 szt. | Tak | x | x
112 | Podważka kostna SCHUMACHER ( WAGNER ), wygięta, szer. łopatki 37 mm, szerokość końcówki dystalnej zakończonej czterema zębami 18mm, dł. całkowita 34,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
113 | Podważaka kostna HOHMAN-ALDINGER, lekko wygięta, szer. 24 mm, dł. 27 cm, w części proksymalnej podwójne ucho. - 1 szt. | Tak | x | x
114 | Podważka kostna HOHMANN, lekko wygięta, ścięta, ostra, szer. Łopatki 43mm, dł. 24,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
115 | Retraktor BECKMANN-ADSON, półostry, 4x5 zębów, dł. zębów 44 mm, dł. całkowita narzędzia 31 cm - 1 szt. | Tak | x | x
116 | Kleszcze do cięcia kości LISTON, zagięte, sprężyna rozwierająca w rękojeści, uchwyt poprzecznie perforowany, dł. 22 cm - 1 szt. | Tak | x | x
117 | Kleszcze do cięcia kości MC INDOE, delikatnie zakrzywione, z systemem podwójnej dźwigni oraz kontroli docisku, dł. 17,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
118 | Kościotrzymacz zagiety, półokrągłe perforowane bransze chwytne, blokada z pokrętłem, dł. 24 cm - 1 szt. | Tak | x | x
119 | Kościotrzymacz odgięty bocznie, blokada z pokrętłem, dł. 28 cm - 1 szt. | Tak | x | x
120 | Kościotrzymacz FARABEUF-LAMBOTTE, z blokadą dolną, dł. 26 cm - 1 szt. | Tak | x | x
121 | Kleszcze do zaginania drutu, ze specjalnym ( o zmiennej grubości ) rowkowaniem półokrągłych bransz oraz systemem dźwigni i pokrętłem w częsci proksymalnej na jednym z ramion narzędzia, dł. 18 cm - 2 szt. | Tak | x | x
122 | Kleszcze chwytne do pracy z drutami chirurgicznymi, wyginacze, dł.17cm, masywne bransze - 2 szt. | Tak | x | x
123 | Cążki chirurgiczne do cięcia drutu, utwardzane wkładką węglową, dł. 22 cm, możliwośc cięcia drutu miękkiego o śr. do 3,0 mm oraz twardego do 2,5 mm, z kontrolą docisku, system podwójnej dźwigni - 2 szt. | Tak | x | x
124 | Nożyce do cięcia drutu, utwardzane wkładką węglową TC, dedykowane do drutu twardego o śr.1,7mm i miękkiego o śr.2,5mm, dł. 22 cm - 2 szt. | Tak | x | x
125 | Linijka chirurgiczna, operacyjna, wyskalowana w mm i calach, dł. 15 cm - 2 szt. | Tak | x | x
126 | Raspator LAMBOTTE, lekko zakrzywiony, rękojeść pełna, ostry, szer. 5mm, dł. 21,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
127 | Raspator LAMBOTTE, lekko zakrzywiony, rękojeść pełna, ostry, szer. 10 mm, dł. 21,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
128 | Raspator LAMBOTTE, lekko zakrzywiony, rękojeść pełna, ostry, szer. 15 mm, dł. 21,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
129 | Raspator LAMBOTTE, lekko zakrzywiony, rękojeść pełna, ostry, szer. 20 mm, dł. 21,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
130 | Raspator LAMBOTTE, lekko zakrzywiony, rękojeść pełna, ostry, szer. 25 mm, dł. 21,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
131 | Dłuto żłobowe kostne STILLE, szer. 10 mm, dł. 20 cm, końcówka półokrągła - 1 szt. | Tak | x | x
132 | Dłuto żłobowe kostne STILLE, szer. 12 mm, dł. 20 cm, końcówka półokrągła - 1 szt. | Tak | x | x
133 | Dłuto żłobowe kostne STILLE, szer. 15 mm, dł. 20 cm, końcwka półokrągła - 1 szt. | Tak | x | x
134 | Osteotom LAMBOTTE, prosty, płaski, szer. 44 mm, dł. 24,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
135 | Osteotom LAMBOTTE, prosty, płaski, szer.20 mm, dł. 24,5 cm - 1szt. | Tak | x | x
136 | Osteotom LAMBOTTE, prosty, płaski, szer. 16 mm, dł. 24,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
137 | Osteotom LAMBOTTE, prosty, płaski, szer. 10 mm, dł. 24,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
138 | Nożyczki preparacyjne MAYO, proste, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, dł. 17 cm - 2 szt. | Tak | x | x
139 | Nożyczki preparacyjne MAYO, proste, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, dł. 14,5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
140 | Nożyczki chirurgiczne LISTER, do cięcia gipsu i opatrunków, odgięte w stosunku do narzędzia, jedno ostrze wydłużone, bezpieczne, tępo zakończone, dł. 18 cm - 1 szt. | Tak | x | x
141 | Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, skok ząbków 0,5 mm, nacięcia krzyżowe,gęstość żebrowania 2500 tpsi, szerokość bransz 2,5 mm, dł. 20 cm - 1 szt. | Tak | x | x
142 | Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, skok ząbków 0,5 mm, nacięcia krzyżowe,gęstość żebrowania 2500 tpsi, szerokość bransz 3,0 mm, dł. 18 cm - 2 szt. | Tak | x | x
143 | Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, skok ząbków co 0,5 mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, dł. 16 cm - 2 szt. | Tak | x | x
144 | Nożyczki naczyniowe, RESANO, odgięte, tępo-ostre, dł. 25cm - 10 szt. | Tak | x | x
145 | Trzonek do skalpela 4L, dł. 21 cm - 10 szt. | Tak | x | x
146 | Kleszcze do mycia pola operacyjnego GROSS-MAIER, zakrzywione, bez zapinki, dł. 25 cm - 10 szt. | Tak | x | x
147 | Zestaw do nerki - 2 zestawy
148 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 24 cm - 6 szt. | Tak | x | x
149 | Kleszcze MIKULICZ, zakrzywione, bransze nie zwężane, 1x2 ząbki, dł. 20 cm - 4 szt. | Tak | x | x
150 | Imadło naczyniowe DE BAKEY, proste, utwardzane wkładką węglową, ucha złocone, gęstość żebrowania 7000tpsi, skok ząbków 0,3mm, dł. 26,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
151 | Imadło MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową, ucha złocone, szerokość końcówki roboczej 3mm, gęstość żebrowania 2500tpsi, skok ząbków 0,5mm, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
152 | Imadło naczyniowe DE BAKEY, proste, utwardzane wkładką węglową, ucha złocone, gęstość żebrowania 7000tpsi, skok ząbków 0,3mm, dł. 20 cm - 1 szt. | Tak | x | x
153 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM-FINO, tępo-tępe, zakrzywione, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, dł. 25 cm - 1 szt. | Tak | x | x
154 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane i utwardzone wkładką węglową TC, nożyczki pokryte specjalną (poza pasywacją) tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją (dodatkowo, poza pasywacją), dolna bransza dodatkowo spłaszczona w celu zminimalizowania traumatyzacji tkanek podczas przecinania, dł.18 cm. Narzędzię łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia oraz specjalnym certyfikatem producenta, potwierdzającym fakt wykonania nożyczek przez dyplomowanego mistrza narzędziowego. - 1 szt. | Tak | x | x
155 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo-tępe, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, dł. 18 cm - 1 szt. | Tak | x | x
156 | Nożyczki preparacyjne MAYO, proste, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone, dł.17cm - 1 szt. | Tak | x | x
157 | Kleszcze do podwiązywania GEMINI, mocno zakrzywione, dł. 25 cm - 2 szt. | Tak | x | x
158 | Kleszcze do podwiązywania GEMINI, zakrzywione, dł. 20 cm - 6 szt. | Tak | x | x
159 | Kleszcze hemostatyczne CRILE-RANKIN, zakrzywione, dł.16 cm - 6 szt. | Tak | x | x
160 | Kleszcze do podwiązywania GEMINI, mocno zakrzywione, dł. 23 cm - 2 szt. | Tak | x | x
161 | Kleszczyki hemostatyczne MICRO-MOSQUITO, zakrzywione, dł. 12,5 cm - 4 szt. | Tak | x | x
162 | Retraktor FRITSCH, brzuszny, półokragły, tępy, rączka ażurowa, wym. łyżki 45x75 mm, dł. 24 cm - 2 szt. | Tak | x | x
163 | Hak jelitowy MIKULICZ, rączka ażurowa, wym.120x50 mm, dł. 26 cm - 2 szt. | Tak | x | x
164 | Hak kątowy DOYEN, łyżka płaska, zagięty kątowo, część dystalna płynnie zaokrąglona, rękojeść owalna z ogranicznikiem w postaci wypustki na końcu rękojeści, wym.łopatki 80x30mm, dł. 25cm - 2 szt. | Tak | x | x
165 | Haczyk CUSHING, tępy, zakrzywiony pod kątem 90 stopni, dł. części roboczej 4 mm, dł. 19 cm - 2 szt. | Tak | x | x
166 | Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 zęby, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł. 20 cm - 3 szt. | Tak | x | x
167 | Pęseta anatomiczna STILLE, prosta, szwedzki wzór, końcówki ścięte poziomo, rękojeści poprzecznie fakturowane, dł. 20 cm - 4 szt. | Tak | x | x
168 | Pęseta naczyniowa DE BAKEY z atraumatycznym, wzdłużnym, bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, rękojeści poprzecznie fakturowane, szerokość końcówki 3,0 mm, dł. 24 cm - 2 szt. | Tak | x | x
169 | Pęseta naczyniowa DE BAKEY z atraumatycznym, wzdłużnym, bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, rękojeści poprzecznie fakturowane, szerokość końcówki 2,0 mm, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
170 | Trzonek do skalpela nr 4, dł. 13,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
171 | Trzonek do skalpela nr.7, dł. 16 cm - 1 szt. | Tak | x | x
172 | Kleszczyki jelitowe ALLIS-ATRAUMA, proste, atraumatyczne, dł. 22 cm - 2 szt. | Tak | x | x
173 | Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, dł.24cm - 2 szt. | Tak | x | x
174 | Kleszcze atraumatyczne POTTS-DE BAKEY, bransze proste, rękojeści odgięte do góry, ząbkowanie atraumatyczne DE BAKEY, dł. 22 cm - 1 szt. | Tak | x | x
175 | Trzonek do skalpela nr.3L, długi, dł. 21 cm - 1 szt. | Tak | x | x
176 | Kleszcze FORSTER-BALLENGER, zakrzywione, bransze poprzecznie fakturowane, okienkowe, dł. 25 cm - 2 szt. | Tak | x | x
177 | Kleszcze naczyniowe SATINSKY, podwójnie zakrzywione, bransze krzyżowo fakturowane, fig.2, rękojeści wygiete w ksztłacie litery "S", dł. 26,5cm - 2 szt. | Tak | x | x
178 | Kleszcze do kamieni nerkowych RANDALL, fig.3, mocno zagięte, dł. 20 cm - 1 szt. | Tak | x | x
179 | Kleszcze do kamieni nerkowych RANDALL, fig.2, mocno zagięte, dł. 21 cm - 1 szt. | Tak | x | x
180 | Kleszcze do kamieni żółciowych DESJARDINS, zagięte, delikatne, fig.1, dł. 23 cm - 1 szt. | Tak | x | x
181 | Kleszcze do kamieni nerkowych RANDALL, fig.4, bardzo mocno zagięte, dł. 20 cm - 1 szt. | Tak | x | x
182 | Kleszcze do kamieni nerkowych RANDALL, fig.1, lekko zagięte, dł. 24 cm - 1 szt. | Tak | x | x
183 | Kleszcze nerkowe GUYON ATRAUMA, atraumatyczne, wzór DE BAKEY, półokrągłe, dł. 23cm - 1 szt. | Tak | x | x
184 | Kleszcze nerkowe GUYON ATRAUMA, atraumatyczne, wzór DE BAKEY, półokrągłe, dł. 24cm - 1 szt. | Tak | x | x
185 | Sonda główkowa, obustronna, do przetok, śr. 2mm, dł. 25cm - 1 szt. | Tak | x | x
186 | Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 zęby, średnia, szerokość końcówki chwytnej 1,5 mm, dł. 25 cm - 1 szt. | Tak | x | x
187 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, do bardzo precyzyjnego cięcia, zagięte, tępo-tępe, jedna bransza z mikroząbkami, obie utwardzane wkładką węglową, jedno ucho czernione, drugie złocone, po zamknięciu nożyczek ucha nożyczek nie schodzą się, specjalnie poszerzona cześć łącząca bransze przeciwdziałając blokowaniu się nici chirurgicznych podczas pracy, dł. 23 cm - 1 szt. | Tak | x | x
188 | Kleszcze do zespolenia typ DERRA-DE BAKEY, fig. 2, bransze podwójnie zakrzywione, fakturowane na całej długości, atraumatyczne, rękojeści wzdłużnie lekko zagięte, dł. 17cm - 1 szt. | Tak | x | x
189 | Miska chirurgiczna stalowa, okrągła z rantem, rozmiar 151x73mm, pojemność 1,0 L - 1 szt. | Tak | x | x
190 | Kubek chirurgiczny, okrągły, z uchwytem i rantem, wyposażony w podstawkę, poj. 0,50L - 1 szt. | Tak | x | x
191 | Kubek chirurgiczny, okrągły, z uchwytem i rantem, wyposażony w podstawkę, poj. 0,25L - 1 szt. | Tak | x | x
192 | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, poj. 0,25 l, wym. 170x36 mm - 1 szt. | Tak | x | x
193 | Kubek chirurgiczny, z podziałką, pojemność 50ml - 1 szt. | Tak | x | x
194 | Kleszcze do mycia pola operacyjnego GROSS-MAIER, zakrzywione, bez zapinki, dł. 25 cm - 2 szt. | Tak | x | x
195 | Zestaw do prostaty - 2 zestawy
196 | Kleszcze hemostatyczne KOCHER-OCHSNER, proste, 1x2 zęby, dł. 24 cm - 6 szt. | Tak | x | x
197 | Imadło naczyniowe DE BAKEY, proste, utwardzane wkładką węglową, ucha złocone, gęstość żebrowania 7000tpsi, skok ząbków 0,3mm, dł. 26,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
198 | Imadło MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową, ucha złocone, szerokość końcówki roboczej 3mm, gęstość żebrowania 2500tpsi, skok ząbków 0,5mm, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
199 | Imadło naczyniowe DE BAKEY, proste, utwardzane wkładką węglową, ucha złocone, gęstość żebrowania 7000tpsi, skok ząbków 0,3mm, dł. 20 cm - 1 szt. | Tak | x | x
200 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM-FINO, tępo-tępe, zakrzywione, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, dł. 25 cm - 1 szt. | Tak | x | x
201 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane i utwardzone wkładką węglową TC, nożyczki pokryte specjalną (poza pasywacją) tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją (dodatkowo, poza pasywacją), dolna bransza dodatkowo spłaszczona w celu zminimalizowania traumatyzacji tkanek podczas przecinania, dł.18 cm. Narzędzię łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia oraz specjalnym certyfikatem producenta, potwierdzającym fakt wykonania nożyczek przez dyplomowanego mistrza narzędziowego. - 1 szt. | Tak | x | x
202 | Nożyczki preparacyjne MAYO, proste, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone, dł.17cm - 1 szt. | Tak | x | x
203 | Kleszcze do podwiązywania GEMINI, zakrzywione, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
204 | Kleszcze hemostatyczne CRILE-RANKIN, zakrzywione, dł.16 cm - 4 szt. | Tak | x | x
205 | Hak jelitowy BRUNNER, łopatka zakrzywiona pod kątem 90 stopni, część dystalna lekko zagięta do dołu, rączka ażurowa, wym.łopatki 140x25mm, dł. 25,5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
206 | Szpatuła LEGUEU, do pęcherza moczowego, podwójnie zakrzywiona, rękojeść pełna i owalna zakończona wypustką, szerokość łopatki 33mm, dł. 27cm. - 2 szt. | Tak | x | x
207 | Hak kątowy DOYEN, łyżka płaska, zagięty kątowo, część dystalna płynnie zaokrąglona, rękojeść owalna z ogranicznikiem w postaci wypustki na końcu rękojeści, wym.łopatki 80x30mm, dł. 25cm - 2 szt. | Tak | x | x
208 | Pęseta naczyniowa DE BAKEY z atraumatycznym, wzdłużnym, bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, rękojeści poprzecznie fakturowane, szerokość końcówki 3,0 mm, dł. 24 cm - 1 szt. | Tak | x | x
209 | Pęseta anatomiczna STILLE, prosta, szwedzki wzór, końcówki ścięte poziomo, rękojeści poprzecznie fakturowane, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
210 | Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 zęby, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł. 20 cm - 4 szt. | Tak | x | x
211 | Pęseta naczyniowa DE BAKEY z atraumatycznym, wzdłużnym, bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, rękojeści poprzecznie fakturowane, szerokość końcówki 3,0 mm, dł. 30 cm - 2 szt. | Tak | x | x
212 | Trzonek do skalpela nr 4, dł. 13,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
213 | Trzonek do skalpela nr.7, dł. 16 cm - 1 szt. | Tak | x | x
214 | Kleszczyki jelitowe ALLIS-ATRAUMA, proste, atraumatyczne, dł. 22 cm - 2 szt. | Tak | x | x
215 | Kleszcze FORSTER-BALLENGER, zakrzywione, bransze poprzecznie fakturowane, okienkowe, dł. 25 cm - 2 szt. | Tak | x | x
216 | Miska nerkowata, stalowa, wym. 275x45mm, poj. 0,75L - 1 szt. | Tak | x | x
217 | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, poj. 0,25 l, wym. 170x36 mm - 1 szt. | Tak | x | x
218 | Kubek chirurgiczny, okrągły, z uchwytem i rantem, wyposażony w podstawkę, poj. 0,50L - 1 szt. | Tak | x | x
219 | Miska chirurgiczna stalowa, okrągła z rantem, rozmiar 151x73mm, pojemność 1,0 L - 1 szt. | Tak | x | x
220 | Kubek chirurgiczny, z podziałką, pojemność 50ml - 1 szt. | Tak | x | x
221 | Kleszczyki hemostatyczne MICRO-MOSQUITO, zakrzywione, dł. 12,5 cm - 6 szt. | Tak | x | x
222 | Kleszcze do mycia pola operacyjnego GROSS-MAIER, zakrzywione, bez zapinki, dł. 25 cm - 2 szt. | Tak | x | x
223 | Narzędzia dodatkowe długie do prostatektomii - 1 zestaw
224 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo-tępe, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, dł. 28 cm - 2 szt. | Tak | x | x
225 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM-FINO, tępo-tępe, zakrzywione, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, dł. 25 cm - 2 szt. | Tak | x | x
226 | Pęseta atraumatyczna DE BAKEY, prosta, szerokość 3mm, dł. 24 cm - 2 szt. | Tak | x | x
227 | Kleszczyki preparacyjne GEMINI, zakrzywione 90 stopni, delikatne, dł.27 cm - 2 szt. | Tak | x | x
228 | Kleszczyki hemostatyczne MICRO-MOSQUITO, zakrzywione, dł. 12,5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
229 | Kleszcze hemostatyczne HALSTED-MOSQUITO, proste, dł. 12,5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
230 | Trzonek do skalpela nr 3 L, przedłużony, dł. 21 cm - 2 szt. | Tak | x | x
231 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, do bardzo precyzyjnego cięcia, zagięte, tępo-tępe, jedna bransza z mikroząbkami, obie utwardzane wkładką węglową, jedno ucho czernione, drugie złocone, po zamknięciu nożyczek ucha nożyczek nie schodzą się, specjalnie poszerzona cześć łącząca bransze przeciwdziałając blokowaniu się nici chirurgicznych podczas pracy, dł. 26 cm - 2 szt. | Tak | x | x
232 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo-tępe, utwardzone wkładką TC, ucha złocone, dł. 30 cm - 2 szt. | Tak | x | x
233 | Kleszcze do mycia pola operacyjnego GROSS-MAIER, zakrzywione, bez zapinki, dł. 25 cm - 10 szt. | Tak | x | x
234 | Narzędzia chirurgiczne - uzupełnienie zestawów
235 | Kleszcze chwytne, masywne, WERTHEIM, lekko zagięte, 1x2 zęby, dł. 22cm - 20 szt. | Tak | x | x
236 | Torebkotrzymacz BIRCHER-GANSKE, z zapinką, część robocza zakrzywiona do góry, dł. 20 cm - 10 szt. | Tak | x | x
237 | Podważka kostna HOHMANN, lekko wygięta,szer. 22mm, dł. 26 cm, końcówka ścięta - 10 szt. | Tak | x | x
238 | Podważka kostna HOHMANN, lekko wygięta, czubek półokrągły, szer.18 mm, dł. 24 cm - 20 szt. | Tak | x | x
239 | Podważka kostna HOHMANN-ALDINGER, wygięta, szer. 24 mm, dł. 27 cm - 5 szt. | Tak | x | x
240 | Podważka kostna SCHUMACHER, lekko wygięta, szerokość łopatki 35mm, szerokość końcówki dystalnej zakończonej dwoma dużymi zębami i wcięciem 18mm, dł. całkowita 29 cm - 5 szt. | Tak | x | x
241 | Osteotom LAMBOTTE, prosty, płaski, szer. 4 mm, dł. 24,5 cm - 5 szt. | Tak | x | x
242 | Osteotom LAMBOTTE, prosty, płaski, szer. 6 mm, dł. 24,5 cm - 5 szt. | Tak | x | x
243 | Osteotom LAMBOTTE, prosty, płaski, szer. 8 mm, dł. 24,5 cm - 10 szt. | Tak | x | x
244 | Osteotom LAMBOTTE, prosty, płaski, szer. 16 mm, dł. 24,5 cm - 10 szt. | Tak | x | x
245 | Osteotom LAMBOTTE, prosty, płaski, szer. 20 mm, dł. 24,5 cm - 10 szt. | Tak | x | x
246 | Osteotom LAMBOTTE, prosty, płaski, szer. 50 mm, dł. 24,5 cm - 5 szt. | Tak | x | x
247 | Młotek ortopedyczny OMBREDANNE, rękojeść fakturowana, metalowa, śr.głowki 40 mm, waga główki 700 gr., dł. 18 cm - 3 szt. | Tak | x | x
248 | Odgryzacz kostny ROTTGEN-RUSKIN, zagięty, z systemem podwójnej dźwigni oraz systemem kontroli docisku, szer. 6mm, dł. 24cm - 2 szt. | Tak | x | x
249 | Kleszcze do cięcia kości STILLE-LISTON, z podwójną dźwignią, szczęki odgięte, ramiona z dwoma sprężynami rozwierającymi, dł. 27cm, na uchwycie wypustki na obu ramionach narzędzia pozycjonujące część chwytną. - 2 szt. | Tak | x | x
250 | Odgryzacz kostny LEMPERT, zakrzywiony, wyposażony w sprężynę w rękojeści, szerokość bransz 3mm, dł. 19 cm - 2 szt. | Tak | x | x
251 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 24 cm - 5 szt. | Tak | x | x
252 | Podważka kostna HOHMANN, lekko wygieta, czubek ścięty, ostry, szer. Łopatki 33mm, dł. 28,5 cm - 5 szt. | Tak | x | x
253 | Podważka kostna VERBRUGGE-MULER, lekko wygieta, szer. Łopatki 42 mm, dł. 24 cm - 5 szt. | Tak | x | x
254 | Podważka kostna SCHUMACHER ( WAGNER ), wygięta, szer. łopatki 37 mm, szerokość końcówki dystalnej zakończonej czterema zębami 18mm, dł. całkowita 34,5 cm - 5 szt. | Tak | x | x
255 | Podważaka kostna HOHMAN-ALDINGER, lekko wygięta, szer. 24 mm, dł. 27 cm, w części proksymalnej podwójne ucho. - 5 szt. | Tak | x | x
256 | Podważka kostna HOHMANN, lekko wygięta,szer. Łopatki 8mm, dł. 22 cm - 5 szt. | Tak | x | x
257 | Osteotom LAMBOTTE, prosty, szer. 38mm, dł. 24,5cm - 10 szt. | Tak | x | x
258 | Raspator LAMBOTTE, lekko zakrzywiony, rękojeść pełna, ostry, szer. 15 mm, dł. 21,5 cm - 10 szt. | Tak | x | x
259 | Raspator COBB, ostry, zaokrąglony, stalowa rękojeść, szer. 19mm, dł. 29 cm - 5 szt. | Tak | x | x
260 | Podważka kostna MURPHY-LANE, zakrzywiona, część robocza wklęsła w kształcie łyżki, dł. 32 cm - 5 szt. | Tak | x | x
261 | Ogryzacz kostny STILLE-RUSKIN, lekko odgięty, z kontrolą docisku, z podwójną dźwignią, szer. 7 mm, dł. 24 cm, na uchwycie wypustki na obu ramionach narzędzia pozycjonujące część chwytną. - 3 szt. | Tak | x | x
262 | Odgryzacz kostny LEKSELL, delikatnie odgięty bocznie, dł. 23,5cm, szer. 5mm, z systemem dźwigni przenoszących sile pracy narzędzia na branże robocze oraz systemem kontroli docisku. - 2 szt. | Tak | x | x
263 | Igła do drenu REDON, ostra,lekko zagięta, średnica 14 Charr. - 5 szt. | Tak | x | x
264 | Dłuto ortopoedyczne STILLE, proste, szer. 6mm, dł. 20 cm - 5 szt. | Tak | x | x
265 | Dłuto ortopoedyczne STILLE, proste, szer. 8mm, dł. 20 cm - 5 szt. | Tak | x | x
266 | Dłuto ortopedyczne STILLE, proste, szer. 15mm, dł. 20cm - 5 szt. | Tak | x | x
267 | Dłuto ortopedyczne STILLE, proste, szer. 20mm, dł. 20cm - 5 szt. | Tak | x | x
268 | Dłuto żłobowe kostne STILLE, szerokość 6mm, dł.200mm - 5 szt. | Tak | x | x
269 | Dłuto żłobowe kostne STILLE, szerokość 15mm, dł.200mm - 5 szt. | Tak | x | x
270 | Podważka kostna LANGE - HOHMANN modif., rękojeść ażurowa czubek półokrągły, szerokość łopatki 33 mm, dł. całkowita 29 cm - 5 szt. | Tak | x | x
271 | Narzędzia do uzupełnienia zestawów chirurgicznych nr 2 - 1 zestaw
272 | Kleszcze (punche) CASPAR , proste, bransze ząbkowane, wym.bransz 2x12 mm, dł.18,5 cm. Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozkładania. - 4 szt. | Tak | x | x
273 | Kleszcze (punche) CASPAR , proste, bransze ząbkowane, wym.bransz 3x12 mm, dł.18,5 cm. Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozkładania. - 4 szt. | Tak | x | x
274 | Kleszcze (punche) CASPAR , proste, bransze ząbkowane, wym.bransz 4x14 mm, dł.18,5 cm. Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzia bez konieczności rozkładania. - 4 szt. | Tak | x | x
275 | Kleszcze KERRISON , dedykowane do szyjnego odcinka kręgosłupa (ACF), cienka stopka, tnące do góry pod katem 40 stopni, rozwarcie 10 mm, szer. 1 mm, dł. 200 mm - 2 szt. | Tak | x | x
276 | Kleszcze KERRISON, tnące do góry pod katem 40 stopni, z wyrzutnią, szer. 1mm, rozwarcie 10mm, dł. bransz 200mm - 2 szt. | Tak | x | x
277 | Odgryzacz KERRISON, tnący do góry pod katem 40 stopni, cienka stopka, z wyrzutnią, szer. 2mm, rozwarcie 10mm, dł. trzonu 20 cm - 4 szt. | Tak | x | x
278 | Odgryzacz KERRISON, tnący do góry pod katem 40 stopni, cienka stopka, z wyrzutnią, szer. 3mm, rozwarcie 10mm, dł. trzonu 20 cm - 4 szt. | Tak | x | x
279 | Odgryzacz KERRISON, tnący do góry pod katem 40 stopni, cienka stopka, z wyrzutnią, szer. 4mm, rozwarcie 10mm, dł. trzonu 20 cm. - 4 szt. | Tak | x | x
280 | Kaniula ssąca FRAZIER (FERGUSON), z przyłączem LUER, zakrzywiona, z sondą oraz uchwytem na palec z otworem odcinającym, z Mandrynem, śr. 1,5 mm (5 Charr./Fr.), dł. części roboczej 19 cm - 3 szt. | Tak | x | x
281 | Kaniula ssąca FRAZIER-FERGUSSON z mandrynem, zakrzywiony, średnica 2,3mm, dł. robocza 19cm - 3 szt. | Tak | x | x
282 | Kaniula ssąca FRAZIER-FERGUSSON z mandrynem, zakrzywiony, średnica 3,5mm, dł. robocza 19cm - 3 szt. | Tak | x | x
283 | Haczyk mikro do eksploracji CASPAR, zakrzywiony pod kątem 90 stopni, zakończony dużą kulką, rękojeść owalna, fig. 1, dł. 24.5 cm - 3 szt. | Tak | x | x
284 | Haczyk mikro do eksploracji CASPAR, zakrzywionti, zakończony dużą kulką, rękojeść owalna, dł. 24.5 cm - 3 szt. | Tak | x | x
285 | Haczyk mikro do eksploracji KRAYENBÜL, zakrzywiony pod kątem 90 stopni, zakończony kulką, rękojeść owalna, dł. 19 cm - 3 szt.
286 | Kleszcze (punche) CASPAR , tnący do góry, szer.3x12mm, dł. 18,5 cm. Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzi. - 1 szt. | Tak | x | x
287 | Kleszcze (punche) CASPAR , tnący do góry, szer.4x14mm, dł. 18,5 cm. Górna sztanca falowana z otworami bocznymi zapewniająca swobodne czyszczenie narzędzi. - 1 szt. | Tak | x | x
288 | Kleszcze neurochirurgiczne PUNCH CASPAR, tnące do góry, wymiary branszy 5x14mm, dł. 18,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
289 | Odgryzacz KERRISON, tnący do góry pod katem 40 stopni, stopa standardowa, z wyrzutnią, szer. 5mm, rozwarcie 10mm, dł. trzonu 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
290 | Kaniula ssąca FERGUSSON, zagięta, z mandrynem, śr. 4 mm (CHrr.Fr. 12), dł. części roboczej 9 cm - 2 szt. | Tak | x | x
291 | Inne
292 | Wszystkie narzędzia chirurgiczne wykonane z najwyższej jakości stali chirurgicznej, w najwyższych standardach procesów produkcyjnych , producent spełnia najwyższe wymogi z zakresie wszystkich procesów biznesowych, które wykonuje produkując narzędzia. Potwierdzone następującymi certyfikatami i dokumentami, co najmniej : DIN EN 980, DIN EN 1041, DIN EN ISO 17664, DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 7153-1, DIN 58298, DIN EN ISO 13402. Wymagane złożenie w formie oryginału certyfikatu producenta lub kopii takiego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania oryginału do wglądu po złożeniu ofert przetargowych. | Tak | x | x
293 | Upoważnienie Producenta do dystrybucji na terenie Polski, a także do wykonywania wszystkich czynności serwisowych, również posiadanie własnego punku serwisowego na terenie RP. W zakresie narzędzi obejmuje to również możliwość wykonania profesjonalnej regeneracji i naprawy wszystkich oferowanych narzędzi, w standardzie odpowiadającym standardom produkcyjnym nowych narzędzi. Wymagane złożenie w formie oryginału certyfikatu wystawionego przez producenta lub kopii takiego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania oryginału do wglądu po złożeniu ofert przetargowych. | Tak | x | x
294 | Producent posiada własną kuźnię narzędziową, co umożliwia kontrolę jakości oraz profesjonalny serwis narzędzi. W zakładzie produkcyjnym znajduje się komora pasywacyjna, w której bezwzględnie hartowane są antykorozyjnie wszystkie narzędzia. Do potwierdzenia certyfikatem złożonym do oferty. Wymagane złożenie w formie oryginału certyfikatu wystawionego przez producenta lub kopii takiego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania oryginału do wglądu po złożeniu ofert przetargowych. | Tak | x | x
295 | Posiadanie autoryzowanego serwisu na terenie Polski, niezależnie od serwisu producenta. Serwis po dostawie przeszkoli personel w zakresie użytkowania, mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji narzędzi. | Tak | x | x
296 | Zapewnienie dostępności części i akcesoriów oraz serwisu na min. 10 lat.
297 | Wykonanie narzędzi w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzonych zgodnością z aneksem II dyrektywy 93/42 EEC, mówiącym o zapewnieniu odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 lub ISO 13485 Wymagane złożenie w formie oryginału certyfikatu wystawionego przez producenta lub kopii takiego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania oryginału do wglądu po złożeniu ofert przetargowych. | Tak | x | x
298 | Wszystkie narzędzia pochodzą od jednego Producenta, z jednego miejsca wytwarzania, zapewniając ten sam poziom jakości i ten sam skład wsadowych surowców, za wyjątkiem specjalistycznych narzędzi neurochirurgicznych typu punch i kerrison, linijki chirurgicznej oraz specjalistycznych młotków chirurgicznych. | Tak | x | x
299 | Potwierdzenie jakości materiału do produkcji narzędzi – certyfikat stworzony według normy DIN EN 10088-1 potwierdzający skład stopu użytego do produkcji narzędzi i wynikające stąd przeznaczenie do stosowania w danej specjalności chirurgicznej chirurgiczne ( za wyjątkiem narzędzi specjalistycznych do chirurgii szczęki – dentystycznych). Wymagane złożenie w formie oryginału certyfikatu wystawionego przez producenta lub kopii takiego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania oryginału do wglądu po złożeniu ofert przetargowych. | Tak | x | x
300 | Wymóg załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych z zaznaczonymi oferowanymi pozycjami, przetłumaczonymi na język polski, z których wynikać będzie spełnianie parametrów granicznych. Niezależnie od tego do oferty należy bezwzględnie dołączyć oryginalny ( jako oryginalnie oprawiony jako nierozłączna całość lub w formie elektronicznej ) kompletny katalog lub katalogi producenta dotyczące danej grupy narzędzi lub narzędzi do danej specjalności, w których znaleźć można wszystkie zaoferowane narzędzia chirurgiczne. | Tak | x | x
301 | Próbki produktów do każdej pozycji, na Żądanie Zamawiającego na każdym etapie postępowania przetargowego. | Tak | x | x
302 | Wszystkie narzędzia o podwyższonym standardzie wykonania, w szczególności nożyczki, imadła i pesety ( zawierające n.p. wkładki węglowe, specjalistyczne powłoki oraz inne ponadstandardowe właściwości oraz cechy ) nie mogą być oferowane w niższym standardzie niż wymagany, co wynika ze specjalistyki zabiegów przeprowadzanych w szpitalu. | Tak | x | x
303 | Dopuszcza się tolerancję wszystkich rozmiarów narzędzi oraz kontenerów w zakresie +/- 2%, nie dopuszcza się zmiany nazwy typu i rodzaju narzędzia. | Tak | x | x
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 5
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Zestaw narzędzi chirurgicznych III
Ilość sztuk: 1 kpl
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak | x | x
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak | x | x
3 | Parametry
4 | Zestaw do operacji naczyniowej LERICHE'A - 2 zestawy
5 | Kleszcze hemostatyczne KOCHER-OCHNSNER, proste, 1x2 zęby, dł. 24 cm - 4 szt. | Tak | x | x
6 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 18 cm - 2 szt. | Tak | x | x
7 | Kleszcze MIKULICZ, zakrzywione, 1x2 ząbki, dł. 20 cm - 6 szt. | Tak | x | x
8 | Imadło do szycia DE BAKEY, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,3 mm, gęstość żebrowania 7000 tpsi, dł. 23 cm - 2 szt. | Tak | x | x
9 | Imadło do szycia CRILE-WOOD, proste, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,4 mm, średnica branszy 2 mm, gęstość żebrowania 3600 tpsi, dł. 18 cm - 2 szt. | Tak | x | x
10 | Imadło do szycia DE BAKEY, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,3 mm, gęstość żebrowania 7000 tpsi, dł. 16 cm - 1 szt. | Tak | x | x
11 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM-FINO, zakrzywione, tępo-tępe, utwardzane wkładką węglową TC, dł. 23 cm - 2 szt. | Tak | x | x
12 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM-FINO, tępo-tępe, zakrzywione, utwardzane wkładką węglową TC, jedno ucho złocone, jedna bransza z mikroząbkami, drugie ucho czernione, dł. 25 cm - 1 szt. | Tak | x | x
13 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane, nożyczki pokryte specjalną ( poza pasywacją ) tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją ( dodatkowo, poza pasywacją ), dł. 18 cm. Narzędzię łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia oraz specjalnym certyfikatem producenta, potwierdzającym fakt wykonania nożyczek przez dyplomowanego mistrza narzędziowego. - 2 szt. | Tak | x | x
14 | Nożyczki preparacyjne MAYO, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane i utwardzone wkładką węglową TC, nożyczki pokryte specjalną tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją ( dodatkowo, poza pasywacją ), dł. 17 cm. Narzędzię łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia oraz specjalnym certyfikatem producenta, potwierdzającym fakt wykonania nożyczek przez dyplomowanego mistrza narzędziowego. - 1 szt. | Tak | x | x
15 | Kleszcze do podwiązywania GEMINI, zakrzywione, dł. 23 cm, przedłużona część żebrowania na branszach narzędzia - 2 szt. | Tak | x | x
16 | Kleszcze do podwiązywania GEMINI, zakrzywione, dł. 20 cm, przedłużona część żebrowania na branszach narzędzia - 6 szt. | Tak | x | x
17 | Kleszcze hemostatyczne CRILE-RANKIN, zakrzywione, dł.16 cm - 6 szt. | Tak | x | x
18 | Kleszczyki hemostatyczne MICRO-MOSQUITO, zakrzywione, dł. 12,5 cm - 10 szt. | Tak | x | x
19 | Zestaw haków chirurgicznych (2szt.) PARKER-LANGEBECK, rączka ażurowa dł.21 cm - 2 szt. | Tak | x | x
20 | Retraktor FRITSCH (brzuszny), półokragły, tępy, rączka ażurowa, wym. łyżki 45x75 mm, dł. 24 cm - 2 szt. | Tak | x | x
21 | Hak jelitowy MIKULICZ, rączka ażurowa, wym.120x50 mm, dł. 26 cm - 4 szt. | Tak | x | x
22 | Retraktor automatyczny BECKMANN-ADSON, półostry, 4x5 zębów, dł. zębów 44 mm, dł. całkowita narzędzia 31 cm - 2 szt. | Tak | x | x
23 | Hak automatyczny WEITLANER, 3x4 zęby, tępy, dł. 16,5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
24 | Pęseta naczyniowa DE BAKEY z atraumatycznym, wzdłużnym, bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, śr. końcówki roboczej 2,0 mm, dł. 24 cm - 2 szt. | Tak | x | x
25 | Pęseta naczyniowa DE BAKEY z atraumatycznym, wzdłużnym, bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, śr. końcówki roboczej 2,0 mm, dł. 20 cm - 4 szt. | Tak | x | x
26 | Pęseta naczyniowa DE BAKEY z atraumatycznym, wzdłużnym, bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, śr. końcówki 3,5mm, dł. 24 cm - 2 szt. | Tak | x | x
27 | Pęseta anatomiczna STILLE, prosta, szwedzki wzór, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
28 | Pęseta chirurgiczna OEHLER, prosta, 1x2 ząbki, śr. 1.5 mm, dł. 20 cm - 4 szt. | Tak | x | x
29 | Trzonek do skalpela nr 4, dł. 13,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
30 | Trzonek do skalpela nr.7, dł. 16 cm - 1 szt. | Tak | x | x
31 | Kleszcze hemostatyczne ROCHESTER-PEAN, zakrzywione, dł.24cm - 2 szt. | Tak | x | x
32 | Kleszcze FORSTER-BALLENGER, zakrzywione, ząbkowane, okienkowe, dł. 25 cm - 2 szt. | Tak | x | x
33 | Kleszcze do kanału żółciowego DESJARDINS, zagięte, fig.1, dł. 23 cm - 1 szt. | Tak | x | x
34 | Kleszcze naczyniowe GLOVER ( POTTS ), zakrzywione płynnie po płaskim łuku, fakturowany na całej długosci branszy roboczej, uzębienie atraumatyczne według wzoru DE BAKEY, dł. 23,5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
35 | Klem aortalny LAMBERT-KAY, podwójnie zakrzywiony w czści roboczej, fakturowany na całej długości branszy roboczej, całe narzedzie przegięte w połowie swojej długości, dł. 21 cm - 2 szt. | Tak | x | x
36 | Kleszcze naczyniowe LELAND-JONES, atraumatycznie ząbkowane (wzór DE BAKEY), zakrzywione bocznie pod kątem 45 stopni, fakturowane na całej długosci branszy roboczej, dł. 18 cm - 2 szt. | Tak | x | x
37 | Kleszcze naczyniowe do zespoleń DERRA-DE BAKEY, podwójnie zakrzywiony w części roboczej, fakturowane na całej długości branszy roboczej, całe narzedzie przegięte w połowie swojej długości, z uzębieniem atraumatycznym według wzoru DE BAKEY, dł. 17cm - 2 szt. | Tak | x | x
38 | Kleszcze atraumatyczne POTTS ( DE BAKEY ), bransze proste, narzędzie odgięte bocznie w połowie swojej długości, fakturowane na całej długości branszy roboczej, dł.22 cm - 2 szt. | Tak | x | x
39 | Zacisk naczyniowy DIETHRICH z atraumatycznym wzorem DE BAKEY, prosty, dł. robocza 20 mm, przeciwstawny mechanizm, dł.całkowita 5,7 cm - 12 szt. | Tak | x | x
40 | Zacisk naczyniowy DIETHRICH z atraumatycznym wzorem DE BAKEY, delikatnie zakrzywiony, przeciwstawny mechanizm, dł.robocza 20mm, dł. 5,4 cm -12 szt. | Tak | x | x
41 | Zacisk naczyniowy DIEFFENBACH, prosty, dł. 5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
42 | Zacisk naczyniowy DIEFFENBACH, lekko zakrzywiony, dł. 5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
43 | Zacisk naczyniowy DIEFFENBACH, prosty, dł. 6 cm - 2 szt. | Tak | x | x
44 | Miseczka chirurgiczna, z podziałką, pojemność 50CC - 1 szt. | Tak | x | x
45 | Kubek chirurgiczny, ze stali nierdzewnej z pełnym, zamkniętym uchem i podstawką, o poj. 0,25 l - 1 szt. | Tak | x | x
46 | Kubek chirurgiczny ze stali nierdzewnej, z pełnym, zamkniętym uchem i podstawką, poj. 0,5 l - 1 szt. | Tak | x | x
47 | Miska chirurgiczna ze stali nierdzewnej, z rantem, okrągła, wym. 151x73mm, poj. 1L - 1 szt. | Tak | x | x
48 | Hak jelitowy MIKULICZ, rączka ażurowa, wym.180x50mm, dł. 26 cm - 1 szt. | Tak | x | x
49 | Klem naczyniowy COOLEY, atruamatyczny, płynnie zakrzywiona do dołu duża końcówka, narzędzie mocno przegiete przed połową swojej długości od strony proksymalnej, dł. 15 cm - 2 szt. | Tak | x | x
50 | Kleszcze naczyniowe DE BAKEY, kątowe, atraumatyczne, narzędzie mocno przegiete przed połową swojej długości od strony proksymalnej, fakturowane na całej długości branszy roboczej, dł. 12,5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
51 | Kleszcze naczyniowe DE BAKEY, atraumatycznie ząbkowane (wzór DE BAKEY), zakrzywione bocznie pod kątem 45 stopni, fakturowane na całej długosci branszy roboczej, całe narzedzie przegięte w połowie swojej długości,dł. 15,5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
52 | Elewator FREER, obustronny, tępo-ostry, końcówki lekko zagięte, dł. 18 cm - 1 szt. | Tak | x | x
53 | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, poj. 0,25 l, wym. 170x36 mm - 1 szt. | Tak | x | x
54 | Pęseta naczyniowa DE BAKEY z atraumatycznym, wzdłużnym, bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, śr. końcówki roboczej 3,5 mm, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
55 | Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 zęby, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
56 | Kleszcze naczyniowe, DE BAKEY atraumatyczne, końcówka narzędzia zagięta w szyję łabędzia, narzędzie proste na całej długości, fakturowane na całej długosci branszy roboczej, dł. 20cm - 2 szt. | Tak | x | x
57 | Kleszcze chwytne GROSS - MAIER, zgięte, szczelinowe, fakturowane, dł. 25 cm - 4 szt. | Tak | x | x
58 | Hak jelitowy MIKULICZ, rączka ażurowa, wym.80x35mm, dł. 26 cm - 1 szt. | Tak | x | x
59 | Zacisk naczyniowy DE BAKEY z atraumatycznym żebrowaniem wzdłużnym, prosty, dł. 8 cm - 12 szt. | Tak | x | x
60 | Zacisk naczyniowy DE BAKEY z atraumatycznym żebrowaniem wzdłużnym, zakrzywiony, dł. 8 cm - 12 szt. | Tak | x | x
61 | Zacisk naczyniowy DE BAKEY z atraumatycznym żebrowaniem wzdłużnym, prosty, dł. 9 cm - 1 szt. | Tak | x | x
62 | Zacisk naczyniowy DE BAKEY z atraumatycznym żebrowaniem wzdłużnym, zakrzywiony, dł. 9 cm - 1 szt. | Tak | x | x
63 | Narzędzia do operacji naczyniowej BY PASS - 2 zestawy
64 | Kleszcze hemostatyczne KOCHER-OCHNSNER, proste, 1x2 zęby, dł. 24 cm - 6 szt. | Tak | x | x
65 | Imadło do szycia HEGAR-VASCULAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,2 mm, gęstość żebrowania 14400 tpsi, śr. końcówki 1,5mm, dł. 18 cm - 1 szt. | Tak | x | x
66 | Imadło do szycia CRILE-WOOD, proste, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,4 mm, średnica branszy 2 mm, gęstość żebrowania 3600 tpsi, dł. 18 cm - 1 szt. | Tak | x | x
67 | Imadło do szycia DE BAKEY, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,3 mm, gęstość żebrowania 7000 tpsi, dł. 16 cm - 1 szt. | Tak | x | x
68 | Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,5 mm, nacięcia krzyżowe,gęstość żebrowania 2500 tpsi, szerokość bransz 3,0 mm, dł. 18 cm - 1 szt. | Tak | x | x
69 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane, nożyczki pokryte specjalną ( poza pasywacją ) tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją ( dodatkowo, poza pasywacją ), dł. 18 cm. Narzędzię łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia oraz specjalnym certyfikatem producenta, potwierdzającym fakt wykonania nożyczek przez dyplomowanego mistrza narzędziowego. - 1 szt. | Tak | x | x
70 | Nożyczki preparacyjne MAYO, proste, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, dł. 17 cm - 1 szt. | Tak | x | x
71 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM-FINO, delikatnie odgięte, utwardzone wkładką węglową, dł. 14,5 cm, tępo-tępe - 1 szt. | Tak | x | x
72 | Kleszcze do podwiązywania GEMINI, zakrzywione, dł. 20 cm, przedłużone żebrowanie końcówki roboczej - 4 szt. | Tak | x | x
73 | Kleszcze hemostatyczne CRILE-RANKIN, zakrzywione, dł.16 cm - 6 szt. | Tak | x | x
74 | Kleszczyki hemostatyczne MICRO-MOSQUITO, zakrzywione, dł. 12,5 cm - 12 szt. | Tak | x | x
75 | Zestaw haków chirurgicznych (2szt.) PARKER-LANGEBECK, rączka ażurowa dł.21 cm - 1 szt. | Tak | x | x
76 | Retraktor automatyczny BECKMANN-ADSON, półostry, 4x5 zębów, dł. zębów 44 mm, dł. całkowita narzędzia 31 cm - 2 szt. | Tak | x | x
77 | Hak automatyczny WEITLANER, 3x4 zęby, tępy, dł. 16,5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
78 | Pęseta naczyniowa DE BAKEY z atraumatycznym, wzdłużnym, bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, śr. końcówki roboczej 2,0 mm, dł. 20 cm - 4 szt. | Tak | x | x
79 | Pęseta chirurgiczna OEHLER, prosta, 1x2 ząbki, śr. 1.5 mm, dł. 20 cm - 4 szt. | Tak | x | x
80 | Trzonek do skalpela nr 4, dł. 13,5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
81 | Trzonek do skalpela nr.7, dł. 16 cm - 1 szt. | Tak | x | x
82 | Kleszcze naczyniowe DE BAKEY, kątowe, atraumatyczne, narzędzie mocno przegiete przed połową swojej długości od strony proksymalnej, fakturowane na całej długości branszy roboczej, dł. 12,5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
83 | Kleszcze naczyniowe do zespoleń DERRA-DE BAKEY, podwójnie zakrzywiony w części roboczej, fakturowane na całej długości branszy roboczej, całe narzedzie przegięte w połowie swojej długości, z uzębieniem atraumatycznym według wzoru DE BAKEY, dł. 17cm - 2 szt. | Tak | x | x
84 | Elewator FREER, obustronny, tępo-ostry, końcówki lekko zagięte, dł. 18 cm - 1 szt. | Tak | x | x
85 | Elewator FREER - JOSEPH, obustronny, tępo-tępy końcówki lekko zagięte, dł. 20 cm - 1 szt. | Tak | x | x
86 | Zacisk naczyniowy DIETHRICH z atraumatycznym wzorem DE BAKEY, prosty, dł. robocza 20 mm, przeciwstawny mechnizm, dł. całkowita 5,7 cm - 2 szt.\ | Tak | x | x
87 | Zacisk naczyniowy DIETHRICH z atraumatycznym wzorem DE BAKEY, delikatnie zakrzywiony, przeciwstawny mechanizm, dł.robocza 20mm, dł. całkowita 5,4 cm - 2 szt. | Tak | x | x
88 | Zacisk naczyniowy DIEFFENBACH, lekko zakrzywiony, dł. 5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
89 | Zacisk naczyniowy DIEFFENBACH, prosty, dł. 5 cm - 2 - szt. | Tak | x | x
90 | Miseczka chirurgiczna, z podziałką, pojemność 50CC - 1 szt. | Tak | x | x
91 | Kubek chirurgiczny, ze stali nierdzewnej z pełnym uchem i podstawką, o poj. 0,25 l - 2 szt. | Tak | x | x
92 | Pęseta naczyniowa DE BAKEY z atraumatycznym, wzdłużnym, bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, śr. końcówki roboczej 2,0 mm, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
93 | Kleszcze naczyniowe DE BAKEY, atraumatycznie ząbkowane (wzór DE BAKEY), zakrzywione bocznie pod kątem 45 stopni, fakturowane na całej długosci branszy roboczej, całe narzedzie przegięte w połowie swojej długości,dł. 15,5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
94 | Klem naczyniowy COOLEY, atruamatyczny, płynnie zakrzywiona do dołu mała końcówka, narzędzie mocno przegiete przed połową swojej długości od strony proksymalnej, dł. 15 cm - 2 szt. | Tak | x | x
95 | Nożyczki naczyniowe POTTS-SMITH, krótkie bransze, zagięte pod kątem 60 stopni, ostro-ostre dł. 18 cm - 1 szt. | Tak | x | x
96 | Hak operacyjny RICHARDSON, wym. łopatki 38x37 mm, dł. 24 cm - 2 szt. | Tak | x | x
97 | Hak RICHARDSON-EASTMAN, obustrony, wym. łopatek 24x22 mm i 30x30 mm, dł. 25 cm - 1 szt. | Tak | x | x
98 | Hak RICHARDSON-EASTMAN, obustrony, wym.łopatek 40x37 mm i 65x43 mm, dł. 27 cm - 1 szt. | Tak | x | x
99 | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, poj. 0,25 l, wym. 170x36 mm - 1 szt. | Tak | x | x
100 | Rączka do stripera naczyniowego - 2 szt. | Tak | x | x
101 | Pętla do stripera naczyniowego, śr. 2 mm, dł. 55 cm - 2 szt. | Tak | x | x
102 | Pętla do stripera naczyniowego, śr. 3mm, dł. 55cm - 2 szt. | Tak | x | x
103 | Pętla do stripera naczyniowego, śr. 4mm, dł. 55cm - 2 szt. | Tak | x | x
104 | Pętla do stripera naczyniowegoi, śr. 6mm, dł. 55cm - 2 szt. | Tak | x | x
105 | Pętla do stripera naczyniowego, śr. 7mm, dł. 55cm - 2 szt. | Tak | x | x
106 | Pętla do stripera naczyniowego, śr. 8,5mm, dł. 55cm - 2 szt. | Tak | x | x
107 | Pętla do stripera naczyniowego, śr. 10mm, dł. 55cm - 2 szt. | Tak | x | x
108 | Pętla do stripera naczyniowego, śr. 12mm, dł. 55cm - 2 szt. | Tak | x | x
109 | Pętla do stripera naczyniowego, śr. 14mm, dł. 55cm - 2 szt. | Tak | x | x
110 | Kleszcze chwytne GROSS - MAIER, zgięte, szczelinowe, fakturowane, dł. 25 cm - 4 szt. | Tak | x | x
111 | Zestaw narzędzi do tętnicy szyjnej - 2 zestawy
112 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, proste, 1x2 zęby, dł. 18 cm - 4 szt. | Tak | x | x
113 | Imadło do szycia DE BAKEY, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,3 mm, gęstość żebrowania 7000 tpsi, dł. 16 cm - 1 szt. | Tak | x | x
114 | Imadło do szycia HALSEY, proste, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone, gęstość żebrowania 3600 tpsi, średnica branszy 1 mm, rozm. 0,4 mm, dł. 13 cm - 1 szt. | Tak | x | x
115 | Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,5 mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, dł. 16 cm - 1 szt. | Tak | x | x
116 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM-FINO, delikatnie odgięte, utwardzone wkładką węglową, dł. 14,5 cm, tępo-tępe - 1 szt. | Tak | x | x
117 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane, nożyczki pokryte specjalną ( poza pasywacją ) tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją ( dodatkowo, poza pasywacją ), dł. 18 cm. Narzędzię łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia oraz specjalnym certyfikatem producenta, potwierdzającym fakt wykonania nożyczek przez dyplomowanego mistrza narzędziowego. - 1 szt. | Tak | x | x
118 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo-tępe, utwardzone wkładką TC, ucha złocone, dł. 18 cm - 1 szt. | Tak | x | x
119 | Nożyczki preparacyjne MAYO, proste, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, dł. 17 cm - 1 szt. | Tak | x | x
120 | Kleszcze do podwiązywania GEMINI, zakrzywione, dł. 20 cm, przdłużone żebrowanie w części roboczej - 4 szt. | Tak | x | x
121 | Kleszcze hemostatyczne CRILE-RANKIN, zakrzywione, dł.16 cm - 4 szt' | Tak | x | x
122 | Kleszczyki hemostatyczne MICRO-MOSQUITO, zakrzywione, dł. 12,5 cm - 12 szt. | Tak | x | x
123 | Zestaw haków chirurgicznych (2szt.) PARKER-LANGEBECK, rączka ażurowa dł.21 cm - 1 szt. | Tak | x | x
124 | Hak RICHARDSON-EASTMAN, obustrony, wym. łopatek 24x22 mm i 30x30 mm, dł. 25 cm - 2 szt. | Tak | x | x
125 | Hak automatyczny WEITLANER, 3x4 zęby, tępy, dł. 16,5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
126 | Pęseta chirurgiczna, prosta, 1x2 ząbki, szer.1,5 mm, dł. 14,5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
127 | Pęseta naczyniowa DE BAKEY z atraumatycznym, wzdłużnym, bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, środek czubka 2,0 mm, dł. 15 cm - 2 szt. | Tak | x | x
128 | Trzonek do skalpela nr 3, dł. 12,5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
129 | Kleszcze naczyniowe DE BAKEY, kątowe, atraumatyczne, narzędzie mocno przegiete przed połową swojej długości od strony proksymalnej, fakturowane na całej długości branszy roboczej, dł. 12,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
130 | Klem naczyniowy COOLEY, atruamatyczny, płynnie zakrzywiona do dołu duża końcówka, narzędzie mocno przegiete przed połową swojej długości od strony proksymalnej, dł. 15 cm - 1 szt. | Tak | x | x
131 | Kleszcze naczyniowe do zespoleń DERRA-DE BAKEY, podwójnie zakrzywiony w części roboczej, fakturowane na całej długości branszy roboczej, całe narzedzie przegięte w połowie swojej długości, z uzębieniem atraumatycznym według wzoru DE BAKEY, dł. 17cm - 1 szt. | Tak | x | x
132 | Elewator FREER - JOSEPH, obustronny, tępo-tępy końcówki lekko zagięte, dł. 20 cm - 1 szt. | Tak | x | x
133 | Elewator FREER, obustronny, tępo-ostry, końcówki lekko zagięte, dł. 18 cm - 1 szt. | Tak | x | x
134 | Zacisk naczyniowy DIEFFENBACH, proste, dł. 5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
135 | Zacisk naczyniowy DIEFFENBACH, lekko zakrzywione, dł. 5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
136 | Zacisk naczyniowy DIETHRICH z atraumatycznym wzorem DE BAKEY, prosty, dł. robocza 20 mm, dł.całkowita 5,7 cm - 2 szt. | Tak | x | x
137 | Zacisk naczyniowy DIETHRICH z atraumatycznym wzorem DE BAKEY, delikatnie zakrzywiony, przeciwstawny mechanizm, dł.robocza 20mm, dł. 5,4 cm - 2 szt. | Tak | x | x
138 | Miseczka chirurgiczna, z podziałką, pojemność 50CC - 1 szt. | Tak | x | x
139 | Pęseta naczyniowa DE BAKEY, atraumatyczna, prosta, szerokość 1,5mm, dł. 15 cm - 2 szt. | Tak | x | x
140 | Kubek chirurgiczny, ze stali nierdzewnej z uchem i podstawką, o poj. 0,25 l - 1 szt. | Tak | x | x
141 | Nożyczki naczyniowe POTTS-SMITH, krótkie bransze, zagięte pod kątem 60 stopni, ostro-ostre dł. 18 cm - 1 szt. | Tak | x | x
142 | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, poj. 0,25 l, wym. 170x36 mm - 1 szt. | Tak | x | x
143 | Kleszcze hemostatyczne MICRO-MOSQUITO, zagięte, dł.10 cm - 4 szt. | Tak | x | x
144 | Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 zęby, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł. 14,5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
145 | Pęseta anatomiczna STILLE, prosta, szczęki szersze, dł.15 cm - 2 szt. | Tak | x | x
146 | Kleszcze chwytne GROSS - MAIER, zgięte, szczelinowe, fakturowane, dł. 25 cm - 2 szt. | Tak | x | x
147 | Zestaw narzędzi do przetoki BRESCI - 1 zestaw
148 | Kleszcze hemostatyczne CRILE-RANKIN, zagięte, 1x2 zęby, dł. 14,5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
149 | Kleszcze hemostatyczne OCHSNER-KOCHER, 1x2 zęby, proste, dł.18 cm - 2 szt. | Tak | x | x
150 | Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,5 mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, dł. 16 cm - 1 szt. | Tak | x | x
151 | Imadło do szycia HALSEY, proste, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone, gęstość żebrowania 3600 tpsi, średnica branszy 1 mm, rozm. 0,4 mm, dł. 13 cm - 1 szt. | Tak | x | x
152 | Imadło do igieł RYDER, utwardzone wkładką węglową TC, ucha złocone, gęstość żebrowania 3600 tpsi, rozm. 0,4mm, dł. 13cm, z dodatkowym przewężeniem na końcówce roboczej. - 1 szt. | Tak | x | x
153 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM-FINO, delikatnie odgięte, utwardzone wkładką węglową, dł. 14,5 cm, tępo-tępe - 1 szt. | Tak | x | x
154 | Nożyczki preparacyjne JAMESON-WERBER, ostro - ostre, jedna bransza z mikroząbkowaniem, ucha czernione, zakrzywione, delikatne, dł. 13 cm - 1 szt. | Tak | x | x
155 | Nożyczki preparacyjne MAYO, proste, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, dł. 14,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
156 | Kleszcze do podwiązywania GEMINI, zakrzywione, dł. 13 cm, przedłużona część żebrowania - 2 szt. | Tak | x | x
157 | Kleszcze naczyniowe MIXTER-SLIM ,zagięte, bransze delikatne, dł. 18 cm - 2 szt. | Tak | x | x
158 | Kleszczyki hemostatyczne MICRO-MOSQUITO, zakrzywione, dł. 12,5 cm - 6 szt. | Tak | x | x
159 | Zestaw haków FARABEUF ( 2 szt. ), dł. 12 cm - 1 szt. | Tak | x | x
160 | Haczyk MANNERFELT, siodełkowy, modyfikowany, rozmiar 12x12 - 2 szt. | Tak | x | x
161 | Haczyk MANNERFELT , siodełkowy, rozmiar 12x14 mm - 1 szt. | Tak | x | x
162 | Pęseta naczyniowa DE BAKEY, atraumatyczna, prosta, ze wzdłużnym żebrowaniem. szerokość 1,5mm, dł. 15 cm - 2 szt. | Tak | x | x
163 | Pęseta chirurgiczna, prosta, 1x2 ząbki, szer.1,5 mm, dł. 14,5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
164 | Trzonek do skalpela nr 3, dł. 12,5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
165 | Zacisk naczyniowy DIEFFENBACH, prosty, dł. 5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
166 | Zacisk naczyniowy DIETHRICH z atraumatycznym wzorem DE BAKEY, prosty, dł. robocza 20 mm, dł.całkowita 5,7 cm - 2 szt. | Tak | x | x
167 | Zacisk naczyniowy DIETHRICH z atraumatycznym wzorem DE BAKEY, delikatnie zakrzywiony, przeciwstawny mechanizm, dł.robocza 20mm, dł. 5,4 cm - 2 szt. | Tak | x | x
168 | Klem naczyniowy COOLEY, atruamatyczny, płynnie zakrzywiona do dołu duża końcówka, narzędzie mocno przegięte przed połową swojej długości od strony proksymalnej, dł. 15 cm - 1 szt. | Tak | x | x
169 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, do bardzo precyzyjnego cięcia, zagięte, tępo-tępe, jedna bransza z mikroząbkami, obie utwardzane wkładką węglową, jedno ucho czernione, drugie złocone, po zamknięciu nożyczek ucha nożyczek nie schodzą się, specjalnie poszerzona cześć łącząca bransze przeciwdziałając blokowaniu się nici chirurgicznych podczas pracy, dł. 14,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
170 | Hak automatyczny WEITLANER, 2x3 zęby, półostry, dł. 10,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
171 | Hak automatyczny WEITLANER, 2x3 zęby, półostry, dł. 13 cm - 1 szt. | Tak | x | x
172 | Kleszcze naczyniowe DE BAKEY, kątowe, atraumatyczne, narzędzie mocno przegiete przed połową swojej długości od strony proksymalnej, fakturowane na całej długości branszy roboczej, dł. 12,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
173 | Miseczka chirurgiczna, z podziałką, pojemność 50CC - 1 - szt. | Tak | x | x
174 | Kubek chirurgiczny, ze stali nierdzewnej z pełnym, zamkniętym uchem i podstawką, o poj. 0,25 l - 1 szt. | Tak | x | x
175 | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, poj. 0,25 l, wym. 170x36 mm - 1 szt. | Tak | x | x
176 | Zacisk naczyniowy COOLEY, płynnie zakrzywiony po łuku, bransze atraumatyczne żebrowane poprzecznie z podłużnym rowkiem, dł. 7,5 cm - 2 szt. | Tak | x | x
177 | Kleszcze chwytne GROSS - MAIER, zgięte, szczelinowe, fakturowane, dł. 25 cm - 1 szt. | Tak | x | x
178 | Zestaw narzędzi do operacji żylaków kończyn dolnych - 2 zestawy
179 | Kleszcze hemostatyczne KOCHER-OCHNSNER, proste, 1x2 zęby, dł. 24 cm - 4 szt. | Tak | x | x
180 | Kleszcze MIKULICZ, zakrzywione, 1x2 ząbki, dł. 20 cm = 2 szt. | Tak | x | x
181 | Imadło do szycia MAYO-HEGAR, proste, utwardzane wkładką węglową TC, ucha złocone, rozm. 0,5 mm, nacięcia krzyżowe, gęstość żebrowania 2500 tpsi, szerokość bransz 3 mm, dł. 18 cm - 2 szt. | Tak | x | x
182 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, zakrzywione, tępo - tepe, jedna bransza z mikroząbkami, obie bransze zwężane, nożyczki pokryte specjalną ( poza pasywacją ) tytanizowaną powłoką zabezpieczającą przed korozją ( dodatkowo, poza pasywacją ), dł. 18 cm. Narzędzię łączone barwioną na inny kolor niż stalowy śrubą, z wygrawerowanym na branszy standardem wykonania narzędzia oraz specjalnym certyfikatem producenta, potwierdzającym fakt wykonania nożyczek przez dyplomowanego mistrza narzędziowego. - 1 szt. | Tak | x | x
183 | Nożyczki preparacyjne MAYO, proste, tępo-tępe, utwardzone wkładką węglową TC, dł. 17 cm - 1 szt. | Tak | x | x
184 | Kleszcze do podwiązywania GEMINI, zakrzywione, dł. 20 cm, przedłużona część żebrowania - 4 szt. | Tak | x | x
185 | Kleszcze hemostatyczne CRILE-RANKIN, zakrzywione, dł.16 cm - 4 szt. | Tak | x | x
186 | Kleszczyki hemostatyczne MICRO-MOSQUITO, zakrzywione, dł. 12,5 cm - 8 szt. | Tak | x | x
187 | Zestaw haków chirurgicznych (2szt.) PARKER-LANGEBECK, rączka ażurowa dł.21 cm - 1 szt. | Tak | x | x
188 | Pęseta anatomiczna STILLE, prosta, szwedzki wzór, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
189 | Pęseta chirurgiczna STANDARD, prosta, 1x2 zęby, szerokość końcówki chwytnej 2 mm, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
190 | Trzonek do skalpela nr 3, dł. 12,5 cm - 1 szt. | Tak | x | x
191 | Haczyk do nerwów Cushing, zakrzywiony pod kątem 90 stopni, zakończenie w formie łezki, tępy, dł.robocza 6mm, dł. 19 cm - 1 szt. | Tak | x | x
192 | Hak CRILLE, zakrzywiony 90 stopni, tępy, dł. 20 cm - 1 szt. | Tak | x | x
193 | Zestaw NABATOFF w metalowym perforowanym i zamykanym na zasuwkę pojemniku do sterylizacji o rozm.135x100x25mm, zawierającym: prowadnicę z uchwytem w kształcie litery ,, T ,, oraz komplet 5 oliwek o śr. 3mm, 6mm, 9mm, 12mm i 15 mm. - 1 szt. | Tak | x | x
194 | Hak RICHARDSON-EASTMAN, obustrony, wym. łopatek 24x22 mm i 30x30 mm, dł. 25 cm - 1 szt. | Tak | x | x
195 | Hak RICHARDSON-EASTMAN, obustrony, wym.łopatek 40x37 mm i 65x43 mm, dł. 27 cm - 1 szt. | Tak | x | x
196 | Pęseta naczyniowa DE BAKEY z atraumatycznym, wzdłużnym, bardzo delikatnym żebrowaniem końcówek, śr. końcówki roboczej 2,0 mm, dł. 20 cm - 2 szt. | Tak | x | x
197 | Kubek chirurgiczny ze stali nierdzewnej, z pełnym, zamkniętym uchem i podstawką, poj. 0,5 l - 1 szt. | Tak | x | x
198 | Kubek chirurgiczny, ze stali nierdzewnej z pełnym, zamkniętym uchem i podstawką, o poj. 0,25 l - 1 szt. | Tak | x | x
199 | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, poj.0,50 l, wym. 250x32 mm - 1 szt. | Tak | x | x
200 | Miseczka chirurgiczna, z podziałką, pojemność 50CC - 1 szt. | Tak | x | x
201 | Kleszcze chwytne GROSS - MAIER, zgięte, szczelinowe, fakturowane, dł. 25 cm - 1 szt. | Tak | x | x
202 | Inne
203 | Wszystkie narzędzia chirurgiczne wykonane z najwyższej jakości stali chirurgicznej, w najwyższych standardach procesów produkcyjnych , producent spełnia najwyższe wymogi z zakresie wszystkich procesów biznesowych, które wykonuje produkując narzędzia. Potwierdzone następującymi certyfikatami i dokumentami, co najmniej : DIN EN 980, DIN EN 1041, DIN EN ISO 17664, DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 7153-1, DIN 58298, DIN EN ISO 13402. Wymagane złożenie w formie oryginału certyfikatu producenta lub kopii takiego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania oryginału do wglądu po złożeniu ofert przetargowych. | Tak | x | x
204 | Upoważnienie Producenta do dystrybucji na terenie Polski, a także do wykonywania wszystkich czynności serwisowych, również posiadanie własnego punku serwisowego na terenie RP. W zakresie narzędzi obejmuje to również możliwość wykonania profesjonalnej regeneracji i naprawy wszystkich oferowanych narzędzi, w standardzie odpowiadającym standardom produkcyjnym nowych narzędzi. Wymagane złożenie w formie oryginału certyfikatu wystawionego przez producenta lub kopii takiego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania oryginału do wglądu po złożeniu ofert przetargowych. | Tak | x | x
205 | Producent posiada własną kuźnię narzędziową, co umożliwia kontrolę jakości oraz profesjonalny serwis narzędzi. W zakładzie produkcyjnym znajduje się komora pasywacyjna, w której bezwzględnie hartowane są antykorozyjnie wszystkie narzędzia. Do potwierdzenia certyfikatem złożonym do oferty. Wymagane złożenie w formie oryginału certyfikatu wystawionego przez producenta lub kopii takiego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania oryginału do wglądu po złożeniu ofert przetargowych. | Tak | x | x
206 | Posiadanie autoryzowanego serwisu na terenie Polski, niezależnie od serwisu producenta. Serwis po dostawie przeszkoli personel w zakresie użytkowania, mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji narzędzi. | Tak | x | x
207 | Zapewnienie dostępności części i akcesoriów oraz serwisu na min. 10 lat.
208 | Wykonanie narzędzi w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzonych zgodnością z aneksem II dyrektywy 93/42 EEC, mówiącym o zapewnieniu odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 lub ISO 13485 Wymagane złożenie w formie oryginału certyfikatu wystawionego przez producenta lub kopii takiego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania oryginału do wglądu po złożeniu ofert przetargowych. | Tak | x | x
209 | Wszystkie narzędzia pochodzą od jednego Producenta, z jednego miejsca wytwarzania, zapewniając ten sam poziom jakości i ten sam skład wsadowych surowców, za wyjątkiem specjalistycznych narzędzi neurochirurgicznych typu punch i kerrison, linijki chirurgicznej oraz specjalistycznych młotków chirurgicznych. | Tak | x | x
210 | Potwierdzenie jakości materiału do produkcji narzędzi – certyfikat stworzony według normy DIN EN 10088-1 potwierdzający skład stopu użytego do produkcji narzędzi i wynikające stąd przeznaczenie do stosowania w danej specjalności chirurgicznej chirurgiczne ( za wyjątkiem narzędzi specjalistycznych do chirurgii szczęki – dentystycznych). Wymagane złożenie w formie oryginału certyfikatu wystawionego przez producenta lub kopii takiego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania oryginału do wglądu po złożeniu ofert przetargowych. | Tak | x | x
211 | Wymóg załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych z zaznaczonymi oferowanymi pozycjami, przetłumaczonymi na język polski, z których wynikać będzie spełnianie parametrów granicznych. Niezależnie od tego do oferty należy bezwzględnie dołączyć oryginalny ( jako oryginalnie oprawiony jako nierozłączna całość lub w formie elektronicznej ) kompletny katalog lub katalogi producenta dotyczące danej grupy narzędzi lub narzędzi do danej specjalności, w których znaleźć można wszystkie zaoferowane narzędzia chirurgiczne. | Tak | x | x
212 | Próbki produktów do każdej pozycji, na Żądanie Zamawiającego na każdym etapie postępowania przetargowego. | Tak | x | x
213 | Wszystkie narzędzia o podwyższonym standardzie wykonania, w szczególności nożyczki, imadła i pesety ( zawierające n.p. wkładki węglowe, specjalistyczne powłoki oraz inne ponadstandardowe właściwości oraz cechy ) nie mogą być oferowane w niższym standardzie niż wymagany, co wynika ze specjalistyki zabiegów przeprowadzanych w szpitalu. | Tak | x | x
214 | Dopuszcza się tolerancję wszystkich rozmiarów narzędzi oraz kontenerów w zakresie +/- 2%, nie dopuszcza się zmiany nazwy typu i rodzaju narzędzia. | Tak | x | x
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 6
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Zestaw elektronarzędzi chirurgicznych..
Ilość sztuk: 1 kpl
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak | x | x
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak | x | x
3 | Parametry
4 | Sternotom bezprzewodowy, bateryjny z akcesoriami – 1 kpl.
5 | Rękojeść Sternotomu – 1 szt.
6 | Autklawowalnarękojeść do sternotomii, bezprzewodowa, zasilana bateryjnie. | Tak | x | x
7 | Rękojeść posiada wytłoczone oznaczenia pracy min.: a) zakresy pracy – krok I; b) zakres pracy – krok II; c) określenie zakresu pracy w odniesienu do położenia włącznika na palec wskazujący; d) określenie trybu pracy lub blokady przed nieintencjonalnym uruchomieniem sternotomu; e) znacznik w postaci strzałki dla właściwego i bezpiecznego kierunku zamknięcia obudowy baterii; f) znacznik w postaci strzałki dla właściwego i bezpiecznego kierunku otwarcia budowy baterii; g) znacznik w postaci graficznej, wytłoczony w obudowie dla dla poprawnego zablokowania pokrywy obudowy baterii; | Tak | x | x
8 | Specjalne okienko w obudowie rękojeści pozwalające na sprawdzenie pojemności baterii za pomocą 4 diod LED wskazujących na stan naładowania baterii | Tak | x | x
9 |  | Tak | x | x
10 | Mocowanie ostrzy poprzez przekręcenie głowicy, ulokowanie ostrza a następnie zwolnienie uchwytu głowicy. Nie wymaga posiadania dodatkowych narzędzi do mocowania ostrzy. | Tak | x | x
11 | Głowica wyposażona w specjalną ochronę przed uszkodzeniem oragnów wewnętrznych podczas zabiegów torakochirurgicznych i kardiochirurgicznych | Tak | x | x
12 | Waga rękojeści wraz z baterią max.1750 gr. | Tak | x | x
13 | Możliwość pracy w dwóch trybach ustawianych kciukiem za pomocą dźwigni góra-dół : | Tak | x | x
14 | Pozycja I – 0-6000 obr./min | Tak | x | x
15 | Pozycja II – 0-6500 obr./min | Tak | x | x
16 | Płynne zwiększanie i zmniejszanie prędkości pracy za pomocą przycisku na palec wskazujący zależności od wyboru zakresu pracy jednego z dwóch trybów od 0 do max.obr.min | Tak | x | x
17 |  | Tak | x | x
18 | Zakres pracy zwrotno-posuwistej ostrza sternotomu – 4.0mm | Tak | x | x
19 | Możliwość zablokowania sternotomu poprzez dźwignię sterowaną kciukiem przed przypadkowym uruchomieniem. | Tak | x | x
20 | Bezpieczeństwo zgodnie z normą EN 60601-1 | Tak | x | x
21 | Bateria litowo-jonowa – 1 szt.
22 | Bateria litowo-jonowa, nieautoklawowalna. Informacja dotycząca nie przystosowania do sterylizacji wytłoczona na obudowie baterii. | Tak | x | x
23 | Bateria uniwersalna, zintegrowana z motorem oraz oprogramowaniem pozwalającym na rozpoznawanie różnego rodzaju napędów do różnych procedur zabiegowych w tym ortopedycznych. | Tak | x | x
24 | Bateria wyposażona w diody LED wskazujące na stan naładowania baterii w trakcie ładowania, podczas pracy jak również wskazujące rodzaje błędów systemu. | Tak | x | x
25 | Diody LED podświetlają się w zróżnicowanych kolorach (indywidualnych) dla min.poniższych funkcji pracy: a) uruchomienie sternotmu; b) 50% lub więcej naładowania baterii; c) stan naładowania baterii pomiędzy 10%-50%; d) stan naładowania baterii poniżej 10%; oraz dla poniższych etapów ładowania w stacji ładowarki: a) indywidulany kolor świecenia się diod LED podczas rozpoczęcia procesu i w trakcie ładowania sygnalizujący proces ładowania ; b) indywidulany kolor świecenia się diod LED podczas procesu ładowania wskazujący na gotowość do użycia bez naładowania baterii w 100%; c) indywidulany kolor świecenia się diod LED wskazujący na pełne nałodowanie baterii i gotowość do pracy; | Tak | x | x
26 | Ostrzeżenie przed przegrzaniem sygnalizowane poprzez diody LED świecące pulsacyjnie w conajmniej dwoch odmiennych kolorach a następnie bateria automatycznie się wyłącza. | Tak | x | x
27 | Automatyczne wyłączenie baterii gdy stan naładowania spada poniżej 10% całkowitego naładowania poprzedzone podświetleniem w indywidulanym kolorze diod LED. | Tak | x | x
28 | Bateria wyposażona w specjalny uchwyt na zintegrowanym z zawiasie pozwalający na zamontowanie baterii w sterylnym uchwycie sternotomu przez personel z „brudnej strefy“. | Tak | x | x
29 | Napięcie baterii min.16,8V | Tak | x | x
30 | Pojemności baterii min. 2,1Ah | Tak | x | x
31 | Akcesoria
32 | Ostrze do sternotomu, wielorazowego użytku, autoklawowalne, dł.robocza 31mm, grubość ostrza 60mm lub 80mm. Rodzaj ostrza do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia – 10 szt. | Tak | x | x
33 | Piła amputacyjna bezprzewodowa – 1 kpl.
34 | Rękojeść piły posuwisto-zwrotnej z zasilaniem – 1 kpl.
35 | Rękojeść robocza – 1 szt. | Tak | x | x
36 | Rozmiar rękojeści ( bez części bateryjnej, dołączanej ) max. 180 x 100 x 200 mm | Tak | x | x
37 | Waga rękojeści wraz z częścią bateryjną max. 1750 g | Tak | x | x
38 | Rękojeść robocza posiadająca możliwość zablokowania przez przypadkowym uruchomieniem | Tak | x | x
39 | Regulacja obrotów możliwa co najmniej w następujących zakresach: a) pozycja I - 0- min.6000 obr./min. Płynna regulacja prędkości obrotowej poprzez nacisk na aktywator napędu na rękojeści b) pozycja II- 0-min.6500 obr./min. Płynna regulacja prędkości obrotowej poprzez nacisk na aktywator napędu na rękojeści | Tak | x | x
40 | Rękojeść autoklawowalna w temp.min.134 stopnie C | Tak | x | x
41 | Piłka robocz do napędu – 2 szt. Do wyboru przez użytkownika na etapie zamawiania sprzętu. Do wyboru co najmniej piłki o rozmiarach : - dł. robocza 77,5 mm, grubość 0,8 mm - dł. robocza 60 mm, grubość 0,6 mm - dł. robocza 67,9 mm, grubość 1,0 mm - dł. robocza 67,9 mm, grubość 0,6 mm Mocowanie piłek w systemie click, bez użycia jakichkolwiek dodatkowych narzędzi. | Tak | x | x
42 | Ergonomiczna rękojeść posiadająca min. 2 tryby prędkości obrotowej ( wolny i szybki ) możliwe do zmiany w każdej chwili przez operatora za pomocą dźwigni na rękojeści roboczej. | Tak | x | x
43 | Rękojeść posiadająca aktywator uruchamiany za pomocą palca wskazującego zapewniający aktywację / dezaktywacją pracy oraz płynną regulację obrotów | Tak | x | x
44 | Zasilanie rękojeści poprzez pakiet bateryjny zawierający w jednym zintegrowanym pojemniku : - złącze kompatybilne ze złączem rękojesci umożliwiające podłączenie baterii - diodowy wskaźnik poziomu naładowania baterii widoczny dla operatora podczas pracy - pakiet zawiera moduł elektroniczny wraz z oprogramowaniem kompatybilnym z oprogramowaniem zainstalowanym w rękojeści optymalizując wszystkie funkcje i pracę urządzenia | Tak | x | x
45 | Bateria zestawu litowo – jonowa, nie posiadająca efektu pamięci, pojemność min. 2 Ah, pracująca przy napięciu 16,8 V – 1 szt. | Tak | x | x
46 | Możliwość rozbudowy o co najmniej : piłę oscylacyjną, napęd wiertarski z systemem rozwiercania, sternotom oraz wiertarkę urazową. | Tak | x | x
47 | Rękojeść piły oscylacyjnej – 1 kpl.
48 | Rękojeść robocza – 1 szt. | Tak | x | x
49 | Rękojeść robocza – 1 szt. Rozmiar rękojeści ( bez części bateryjnej, dołączanej ) max. 163 x 93 x 202 mm | Tak | x | x
50 | Waga rękojeści wraz z częścią bateryjną max. 1770 g | Tak | x | x
51 | Rękojeść robocza posiadająca możliwość zablokowania przez przypadkowym uruchomieniem | Tak | x | x
52 | Regulacja obrotów możliwa co najmniej w następujących zakresach: a) pozycja I - 0- min.9000 obr./min. Płynna regulacja prędkości obrotowej poprzez nacisk na aktywator napędu na rękojeści b) pozycja II- 0-min.11 000 obr./min. Płynna regulacja prędkości obrotowej poprzez nacisk na aktywator napędu na rękojeści | Tak | x | x
53 | Rękojeść autoklawowalna w temp.min.134 stopnie C | Tak | x | x
54 | Piłka robocz do napędu – 2 szt. Do wyboru przez użytkownika na etapie zamawiania sprzętu.Mocowanie piłek, bez użycia jakichkolwiek dodatkowych narzędzi. | Tak | x | x
55 | Rękojeść posiadająca aktywator uruchamiany za pomocą palca wskazującego zapewniający aktywację / dezaktywacją pracy oraz płynną regulację obrotów | Tak | x | x
56 | Zestaw akcesoriów – 1 kpl.
57 | Specjalistyczny uchwyt pakietu bateryjnego, metalowy, przeznaczony do sterylizacji, umożliwiający podłączenie pakietu bateryjnego do rękojeści w warunkach sterylnych Sali operacyjnej – 1 szt. | Tak | x | x
58 | Specjalistyczny uchwyt serwisowy umożliwiający zawieszenie całego napędu ( pakietu bateryjnego z podłączoną rękojeścią ) W pozycji podwieszenia możliwość nasmarowania wszystkich części napędu, które tego wymagają – 1 szt. | Tak | x | x
59 | Butla ze sprayem narzędziowym dedykowanym do czyszczenia i konserwacji całego napędu – 1 szt. | Tak | x | x
60 | Zestaw adapterów – 1 komplet. | Tak | x | x
61 | System adapterów do czyszczenia nasadki pilarskiej składający się z 2 części : - adaptera I - długiego - ( kodowanie kolorystyczne – kolor żółty ), służącego do czyszczenia i konserwacji dystalnej części nasadki - adaptera II - krótkiego - ( kodowanie kolorystyczne – kolor niebieski ), służącego do czyszczenia i konserwacji proksymalnej części nasadki | Tak | x | x
62 | Ładowarka jednostanowiskowa do pakietu bateryjnego, wymiary max : 160 x 140 x 80 mm, waga max. 1750 g, w komplecie z kablem zasilającym – 1 szt. | Tak | x | x
63 | Ładowarka jednostanowiskowa, wyposażona w system lamp diodowych informujących na przykład kolorystycznie o następujących parametrach pracy : - ładowarka jest podłączona do zasilania - wystąpił błąd w trakcie ładowania - proces ładowania baterii jest w toku - bateria jest w pełni naładowana. | Tak | x | x
64 | Możliwość rozbudowy systemu ładowarek, o ładowarki dwu oraz cztero stanowiskowe, posiadające te same funkcje co ładowarka jednostanowiskowa | Tak | x | x
65 | Kontener sterylizacyjny w formie koszosita z blokowaną pokrywą bezfiltrowy do sterylizacji napędu piły amputacyjnej, posiadający specjalne mocowania do poszczególnych częśći składowych – 1 szt. | Tak | x | x
66 | Kompletny kontener do akcesoriów napędu pracujący w systemie bezobsługowym, nie wymagający wymiany filtrów PTFE oraz bez ograniczenia cykli sterylizacji. W komplecie znajdują się: wanna aluminiowa nieperforowana, z rączkami po bokach blokowanymi pod kątem 90 stopni, wym.460x290x100mm ( +/- 2% ); pokrywa aluminiowo – stalowa, wykonana z jednego bloku stopu, wyposażona po wewnętrznej stronie w spiralny system filtra w kształcie labiryntu, pokrywa ze stalowymi klamrami blokującymi zamknięcie. W komplecie koszo - sito w rozmiarze 405 x 255 x 70 mm ( +/-2% ). | Tak | x | x
67 | Aparat do pobierania przeszczepów skórnych – dermatom przewodowy– 1 kpl.
68 | Wielofunkcyjna elektroniczna konsola sterująca pracą dla co najmniej następujących aplikacji: tryb dermatom ( do pobierania przeszczepów skórnych ) , tryb napędu głowicy 1:1, tryb liposukcji – 1 szt. | Tak | x | x
69 | Panel przedni wyposażony w: a) jedno uniwersalne gniazdo do podłączenia silnika bezszczotkowego (mikromotoru) obsługującego nastawki co najmniej do: dermatomu, głowcy 1 : 2 b) gniazdo do podłączenia włącznika nożnego; c) wyświetlacz elektroniczny wskazujący aktualne parametry pracy oraz wybrany aktywny program pracy; d) przyciski sterujące pracą podświetlane w momencie aktywacji dla min . następujących trybów pracy: min : - tryb pracy dermatomu ( do pobierania przeszczpów skórnych ) - tryb pracy ze odwróceniem kierunku obrotów; - głowica 1:1 - zmienna prędkość obrotu, tryb do pracy z narzędziem ręcznym 1 : 1, zakres prędkości obrotu min. 500 – 40 000 obr./min. - tryb do odsysania tkanek. Tryb pracy dermatomu z fabrycznym ustawieniem stałej prędkości obrotu min. 7000 obr./min | Tak | x | x
70 | Tryb do odsysania tkanek, z fabrycznym ustawieniem stałej prędkości obrotu min. 8 000 obr./min, odpowiadający około 3700 skoków narzędzia ręcznego | Tak | x | x
71 | Panel tylny wyposażony w : a) gniazdo do przewodu zasilającego; b) gniazdo służące do wymiany bezpieczników; c) włącznik centralny konsoli sterującej; | Tak | x | x
72 | Min. moment obrotowy dla motoru 6Ncm | Tak | x | x
73 | Mikromotor autoklawowalny z przewodem zasilającym w temp.min.135 stopni C przez min. 5 minut | Tak | x | x
74 | Włącznik nożny z kablem do konsoli – 1 kpl.
75 | Włącznik nożny wyposażony w przycisk aktywujący pracę urządzenia w co najmniej w trybach : - start/stop - płynne stopniowanie obrotów motoru aż do maksymalnych poprzez zmianę siły nacisku na włącznik | Tak | x | x
76 | Włącznik nożny do sterowania parametrami pracy, wodoodporny zgodnie z normą IPX8, wyposażony w przewód zasilający do konsoli | Tak | x | x
77 | W przypadku zmiany kierunku obrotów niezależnie od używanej nastawki sygnał akustyczny ostrzegający operatora przed zmianą kierunku obrotów | Tak | x | x
78 | Nastawka do dermatomu, mechanizm mocujący ze śrubami radełkowymi do mocowania ostrzy o szerokości 100mm i możliwością regulacji pokrętłem grubości pobranego preparatu o co najmniej następujących parametrach: 0.05mm, 0.5mm, 0.8mm i 1.0mm, waga głowicy max. 700g, prędkość ( znamionowa ) nastawki min. 13 000 obr./min, możliwość rozbudowy o nastawkę o szerokości 50 mm i wadze max. 450g – 1 szt. | Tak | x | x
79 | Możliwość doposażenia systemu w specjalną bazę redukcyjną do użytku z nastawką dermatomu o szerokości 100mm redukującą szerokość pobranego materiału do 75 lub 50mm. | Tak | x | x
80 | Wymiana ostrzy w nastawkach dermatomu nie wymagająca żadnych kluczy, odbywająca się ręcznie za pomocą dwóch śrub radełkowanych, bez konieczności użycia narzędzi. | Tak | x | x
81 | Każda nastawka dermatomu, ze względów bezpieczeństwa musi posiadać oznaczenie laserowe z max. parametrem obrotów dopuszczalnych podczas pracy | Tak | x | x
82 | Ostrze do dermatomu – szer. 100 mm ( opakowanie zbiorcze 10 szt. ) – 10 szt. | Tak | x | x
83 | Specjalistyczna siatkownica do przygotowywanie przeszczepów skórnych ( mechaniczna ) – 1 szt. | Tak | x | x
84 | Płytka do rozciągania przeszczepów skórnych, matryca 1,5 : 1 - 20 szt. | Tak | x | x
85 | Płytka do rozciągania przeszczepów skórnych, matryca 3 : 1 - 20 szt. | Tak | x | x
86 | Pozostałe wymogi.
87 | Autoryzacja producenta / producentów do dystrybucji i serwisu oferowanego sprzętu na terenie RP, niezależnie od tego autoryzacja do złożenia oferty w konkretnym postępowaniu dla konkretnego klienta. | Tak | x | x
88 | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego podczas dostawy w zakresie bezpiecznej i właściwej eksploatacji urządzenia. | Tak | x | x
89 | Na żądanie prezentacja wszystkich elementów zestawu w celu potwierdzenia spełniania wymogów SIWZ. | Tak | x | x
90 | Na żądanie karty katalogowe ze wskazaniem pozycji której dotyczą, potwierdzające spełnianie wszystkich wymogów SIWZ oraz opcji dodatkowych. Niezależnie od tego na żadanie należy przedstawić oryginalne całościowe katalogi producentów zawierające wszystkie oferowane produkty. | Tak | x | x
91 | Wszystkie elementy zestawu wraz z akcesoriami zużywalnymi oraz kontenerem dedykowanym do elektronarzędzi pochodzące od jednego producenta, tworząc kompatybilny zestaw ( nie dotyczy specjalistycznego kontenera do akcesoriów napędu ) | Tak | x | x
92 | Instrukcja użytkowania w j. Polskim. Na żądanie prezentacja wszystkich elementów zestawu w celu potwierdzenia zgodności z SIWZ. | Tak | x | x
93 | Bezpłatne wykonanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z zaleceniami Producenta
94 | Wszystkie elementy zestawu wraz z akcesoriami zużywalnymi tworzące kompatybilny zestaw | Tak | x | x
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 7
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Zestaw kontenerów sterylizacyjnych do narzędzi chirurgicznych.
Ilość sztuk: 1 kpl
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak | x | x
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak | x | x
3 | Parametry
4 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi. Pokrywa perforowana, kolor do wyboru spośród co najmniej 6 kolorów - na etapie realizacji zamówienia. Po wewnętrznej stronie pokrywy na całym obwodzie znajduje się silikonowa uszczelka. Wymiary wanny kontenera 580x280x135 mm. Rączki z możliwością ruchu w zakresie 0 - 90 stopni wyposażone w specjalne silikonowe, antypoślizgowe nakładki. Zamek kontenera posiada specjalną sprężynę bezpiecznie zamykającą system kontenera. Możliwość stosowania co najmniej filtrów jednorazowego użytku papierowych, wielorazowych teflonowych z walidacją na min. 1000 cykli sterylizacji oraz tekstylnych z walidacją na min. 50 cykli sterylizacji. W komplecie tabliczka w kolorze pokrywy z możliwością wygrawerowania do min. 14 znaków. Możliwość wyposażenia kontenera w dodatkową pokrywę zabezpieczającą przez przypadkowym otwarciem, posiadającą własny mechanizm blokowania za pomocą zewnętrznego przycisku. Możliwość oferowania rozbudowy zestawu w ramach tej samej linni kontenerów tego samego producenta o kontenery mini w rozmiarze wanny 300 x 140 mm oraz wysokościach co namniej 40mm, 70 mm, 100 mm - 15 szt. | Tak | x | x
5 | Sito-kosz, druciany, z rączkami chowanymi do wewnątrz, wym. 485x255x70 mm - 10 szt. | Tak | x | x
6 | Sito-kosz, druciany, z rączkami chowanymi do wewnątrz, wym. 540x255x70 mm - 5 szt. | Tak | x | x
7 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi. Pokrywa perforowana, kolor do wyboru spośród co najmniej 6 kolorów - na etapie realizacji zamówienia. Po wewnętrznej stronie pokrywy na całym obwodzie znajduje się silikonowa uszczelkaWymiary wanny kontenera 465x280x135 mm. Rączki z możliwością ruchu w zakresie 0 - 90 stopni wyposażone w specjalne silikonowe, antypoślizgowe nakładki. Zamek kontenera posiada specjalną sprężynę bezpiecznie zamykającą system kontenera. Możliwość stosowania co najmniej filtrów jednorazowego użytku papierowych, wielorazowych z walidacją na min. 1000 cykli sterylizacji, wielorazowych tekstylnych z walidacją na min. 50 cykli sterylizacji. W komplecie tabliczka w kolorze pokrywy z możliwością wygrawerowania do min. 14 znaków. Możliwość wyposażenia kontenera w dodatkową pokrywę zabezpieczającą przez przypadkowym otwarciem, posiadającą własny mechanizm blokowania za pomocą zewnętrznego przycisku. Możliwosć oferowania rozbudowy zestawu w ramach tej samej linni kontenerów tego samego producenta o system kontenerów transportowych z wannami o rozm. co najmniej 580 x 280 oraz 285 x 280 i wysokościach 100 mm i 150 mm. - 15 szt. | Tak | x | x
8 | Sito-kosz, druciany, z rączkami chowanymi do wewnątrz, wym. 405x255x70mm - 15 szt. | Tak | x | x
9 | Kompletny kontener do przechowywania i sterylizacji narzędzi. Pokrywa perforowana, kolor do wyboru spośród co najmniej 6 kolorów - na etapie realizacji zamówienia. Po wewnętrznej stronie pokrywy na całym obwodzie znajduje się silikonowa uszczelka. Wymiary wanny kontenera 285x280x135 mm. Rączki z możliwością ruchu w zakresie 0 - 90 stopni wyposażone w specjalne silikonowe, antypoślizgowe nakładki. Zamek kontenera posiada specjalną sprężynę bezpiecznie zamykającą system kontenera. Możliwość stosowania co najmniej filtrów jednorazowego użytku papierowych, wielorazowych teflonowych z walidacją na min. 1000 cykli sterylizacji oraz wielorazowych tekstylnych z walidacją na min. 50 cykli sterylizacji. W komplecie tabliczka w kolorze pokrywy z możliwością wygrawerowania do min. 14 znaków. Możliwość wyposażenia kontenera w dodatkową pokrywę zabezpieczającą przez przypadkowym otwarciem, posiadającą własny mechanizm blokowania za pomocą zewnętrznego przycisku. Możliwość oferowania rozbudowy zestawu w ramach tej samej linni kontenerów tego samego producenta o kontenery płaskie ( bardzo niskie ) w tym samym rozmiarze wanny oraz wysokościach co namniej 55mm i 85mm. - 15 szt. | Tak | x | x
10 | Sito-kosz, druciany, z rączkami chowanymi do wewnątrz, wym. 255x245x70mm - 15 szt. | Tak | x | x
11 | Kompletny kontener bezobsługowy do przechowywania i sterylizacji narzędzi. Pokrywa nieperforowana z 8 wypustkami oraz wypukłym ,, talerzem ,, - stanowiącym element zintegrowanego systemu filtracji, kolor do wyboru spośród co najmniej 6 kolorów - na etapie realizacji zamówienia. Wymiary wanny kontenera 290x290x100 mm. Rączki z możliwością ruchu w zakresie 0 - 90 stopni. Kontener pracuje w systemie bezobsługowym, bez konieczności ani możliwości stosowania jakichkolwiek wymiennych filtrów. Pokrywa o zwiększonej w stosunku do standardowej grubości posiada zintegrowany filtr w systemie ślimakowym, na który nakręca się dodatkową pokrywę. Całość systemu wykonana ze specjalnego aluminium. Możliwość oferowania rozbudowy zestawu w ramach tej samej linni kontenerów tego samego producenta o kontenery płaskie ( bardzo niskie ) w rozmiarze wanny 310 x 190 oraz wysokościach co namniej 50mm i 67mm. - 5 szt. | Tak | x | x
12 | Sito-kosz, druciany, z rączkami chowanymi do wewnątrz, wym. 255x245x50mm - 5 szt. | Tak | x | x
13 | Pozostałe wymogi. |  | x | x
14 | System kontenerowy, za wyjątkiem kontenera bezobsługowego, w zakresie systemu stabilności sterylizacji w zależności od różnych programów sterylizacji parowej walidowany co najmniej według normy DIN 58953, część 9. W zależności od stosowanych filtrów walidowanie procesów co najmniej zgodnie z normami : DIN EN 285 oraz DIN 58946-1. Wymagane złożenie w formie oryginału certyfikatu producenta lub kopii takiego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania oryginału do wglądu po złożeniu ofert przetargowych. |  | x | x
15 | Upoważnienie Producenta do dystrybucji na terenie Polski, a także do wykonywania wszystkich czynności serwisowych, również posiadanie własnego punku serwisowego na terenie RP. W zakresie systemu kontenerowego obejmuje to również możliwość wykonania profesjonalnej regeneracji i naprawy wszystkich oferowanych kontenerów i akcesoriów w standardzie odpowiadającym standardom produkcyjnym. Wymagane złożenie w formie oryginału certyfikatu wystawionego przez producenta lub kopii takiego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania oryginału do wglądu po złożeniu ofert przetargowych. |  | x | x
16 | Posiadanie autoryzowanego serwisu na terenie Polski, niezależnie od serwisu producenta. Serwis po dostawie przeszkoli personel w zakresie użytkowania, mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji systemu kontenerowego. |  | x | x
17 | Wykonanie systemu kontenerowego w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzonych zgodnością z aneksem II dyrektywy 93/42 EEC, według norm ISO 9001 lub ISO 13485 Wymagane złożenie w formie oryginału certyfikatu wystawionego przez producenta lub kopii takiego dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania oryginału do wglądu po złożeniu ofert przetargowych. |  | x | x
18 | Zapewnienie dostępności części i akcesoriów oraz serwisu na min. 10 lat. |  | x | x
19 | Wszystkie elementy systemu kontenerowego pochodzą od jednego Producenta, za wyjątkiem kontenera bezobsługowego. |  | x | x
20 | Wymóg załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych z zaznaczonymi oferowanymi pozycjami, przetłumaczonymi na język polski, z których wynikać będzie spełnianie parametrów granicznych. Niezależnie od tego do oferty należy bezwzględnie dołączyć oryginalny ( jako oryginalnie oprawiony jako nierozłączna całość lub w formie elektronicznej ) kompletny katalog lub katalogi producenta dotyczącecałego systemu kontenerowego, w których znaleźć można wszystkie zaoferowane kontenery i akcesoria. |  | x | x
21 | Próbki produktów do każdej pozycji, na Żądanie Zamawiającego na każdym etapie postępowania przetargowego. |  | x | x
22 | Dopuszcza się tolerancję wszystkich rozmiarów elementów systemu kontenerów w zakresie +/- 2% |  | x | x
23 | System kontenra bezobsługowego posiada skuteczność jako bariera biologiczna na poziomie co najmniej 99,997% |  | x | x
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
1 | Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.
2 | Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr wymagany” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje również odrzucenie oferty.
3 | Wszystkie oferowane paramenty winny być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta (foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu).
4 | W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.
5 | Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia a także funkcjonalności, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji – szczegółowy opis równoważności podano w SIWZ .
6 | Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb Wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez Zamawiającego.
7 | Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego.
8 | Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie bieżącej obsługi ,bhp, konserwacji i eksploatacji zaoferowanego sprzętu.
9 | Dotyczy wszystkich wymieniopnych w opisie dysków twardych - 60 miesięcy gwarancji Next Business Day z zachowaniem dysków twardych u Zamawiającego.
10 | Miejscem dostawy i montazu jest : Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. Prof.. L. Bierkowskiego, ul Dojazd 34 , 60-631 Poznań
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )