## Arkusz1
Załacznik nr 2 - korekta (postępowanie ZP/p/36/19)
( Załącznik nr 2 - zawiera 1 pozycję)
Poz. nr | Nazwa |  |  |  | Ilość
1 | Dostawa rezonansu magnetycznego MR 1.5T wraz z montażem. |  |  |  | 1 kpl
UWAGA - Wszystkie systemy informatyczne zaoferowane w opisach wymagają integracji do systemu szpitalnego na koszt Wykonawcy. Zaoferowane systemy powinny być otwarte, a ich integracja z innymi zainstalowanymi w przyszlości w szpitalu nieodplatna. Wszystkie urządzenia, aparaty powinny być gotowe do użycia łącznie z uzyskaniem wszelkich zezwoleń (jeżeli są wymagane) pozwalających na ich uruchomienie i eksploatację, a związane z tym koszty obciążają Dostawcę.
Poz. nr 1
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Dostawa rezonansu magnetycznego MR 1.5T wraz z montażem.
Ilość sztuk: 1 kpl
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Indukcja pola magnetycznego min 1.5 T | Tak, podać
5 | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem | Tak
6 | Aktywne ekranowanie | Tak
7 | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w płaszczyźnie x/y ≤ 3,0 m. | Tak, podać
8 | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w osi z ≤ 5,0 m | Tak, podać
9 | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość typowa mierzona metodą Volume-root-mean-square w małej kuli o średnicy 10 cm ≤ 0,015 ppm; | Tak, podać | poniżej 0,015 ppm | 5
10 | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość typowa mierzona metodą Volume-root-mean-square w dużej kuli o średnicy 30 cm ≤ 0,15 ppm; | Tak, podać | poniżej 0,15 ppm | 5
11 | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość typowa mierzona metodą Volume-root-mean-square w dużej kuli o średnicy 40 cm ≤ 0,7 ppm | Tak, podać | poniżej 0,07 ppm | 5
12 | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość typowa mierzona metodą Volume-root-mean-square w : 1. kuli o średnicy 50 cm ≤ 3,3 ppm; lub pomiar 2.kuli o średnicy 45 cm ≤ 1,8 ppm | Tak, podać | spełnione oba warunki | 5
13 | System gradientowy.
14 | Było : Maksymalna amplituda gradientów w każdej osi dla max FoV ≥ 45 mT/m. | Tak, podać
Powinno być : Maksymalna amplituda gradientów w każdej osi dla max FoV ≥ 44 mT/m.
15 | Było : Maksymalna szybkość narastania gradientów (slew rate) w każdej osi, dla amplitudy podanej w pkt. 14 ≥ 200 T/m/s; | Tak, podać
Powinno być : Maksymalna szybkość narastania gradientów (slew rate) w każdej osi ≥ 200 T/m/s;
16 | System RF
17 | Tor nadawczy
18 | Moc wyjściowa nadajnika ≥ 16 kW | Tak, podać
19 | Tor odbiorczy
20 | Maksymalna liczba rzeczywistych niezależnych równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych (odbiornika) z pełną ścieżką cyfrową (przedwzmacniacz, przetwornik analogowo-cyfrowy, wejście w rekonstruktorze) systemu MR, które mogą być używane jednocześnie w pojedynczym skanie, z których każdy generuje niezależny obraz cząstkowy ≥ 64 lub system całkowicie cyfrowy ( technologia cewek dStream lub równoważne. | Tak, podać | > 100 | 5
21 | Dynamika odbiornika, z automatyczną kontrolą ≥ 160 dB; | Tak, podać
22 | Rozdzielczość odbiornika ≥ 16 bit. | Tak, podać
23 | Szerokość pasma przenoszenia ≥ 0,5 MHz | Tak, podać
24 | Tor odbiorczy sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią zbudowany w optycznej technologii cyfrowej | Tak
25 | Cewki.
26 | Cewka nadawczo-odbiorcza ogólnego przeznaczenia zabudowana w tunelu pacjenta | Tak;
27 | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań głowy i szyi posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta.Podać nazwę cewki oraz liczbę elementów obrazujących jednocześnie | Tak, podać
28 | Możliwość podłączenia cewki do badania głowy i szyi z obu końców stołu i wykonywania badań głowy niezależnie od kierunku ułożenia pacjenta na stole („head first” lub „feet first”) | Tak / Nie | Tak | 5
29 | Regulacja kąta pochylenia cewki (umożliwiająca komfortowe badanie osób chorych) | Tak / Nie | Tak | 5
30 | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań całego kręgosłupa, jamy brzusznej, zintegrowana ze stołem pacjenta, z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 32 elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta. Podać nazwę cewki lub zestawu cewek oraz liczbę elementów obrazujących. | Tak, podać
31 | Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 48 elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta podać nazwę cewki lub zestawu cewek oraz liczbę elementów obrazujących. | Tak, podać
32 | Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań tułowia w zakresie co najmniej max FOV w (płaszczyźnie koronalnej) osiach x i z (np. klatka piersiowa, w tym serce lub jama brzuszna lub miednica), posiadająca w badanym obszarze min. 32 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta podać nazwę cewki lub zestawu cewek i zakres pokrycia w osi z [cm] oraz liczbę elementów obrazujących jednocześnie. | Tak, podać
33 | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań obu całych kończyn dolnych, z przesuwem stołu pacjenta, sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, dopasowana anatomicznie pod kątem takich badań (tzn. inna niż cewki do badania tułowia), posiadająca w badanym obszarze min. 32 elementy obrazujące, oraz pokrycie co najmniej 60 cm w osi z i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta. Podać nazwę cewki oraz zakres pokrycia w osi z. | Tak, podać | > 90 cm | 5
34 | Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań całego ciała w zakresie min. 200 cm w osi z, z przesuwem stołu pacjenta, sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca w badanym obszarze min. 80 elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta. Jeżeli tak – podać nazwę cewki lub zestawu cewek; | Tak, podać | powyżej 80 elementów obrazyjących | 5
35 | Było :Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna, nadawczo-odbiorcza, do badań stawu kolanowego, posiadająca w badanym obszarze min. 8 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta. Podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących [n] i nazwę akwizycji równoległych | Tak, podać | Cewka nadawczo-odbiorcza | 5
Powinno być : Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna, odbiorcza lub nadawczo-odbiorcz do badań stawu kolanowego, posiadająca w badanym obszarze min. 8 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta. Podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących [n] i nazwę akwizycji równoległych
36 | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna do badań barku, posiadająca w badanym obszarze min. 8 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta. Podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących [n] i nazwę akwizycji równoległych | Tak, podać | powyżej 8 elementów obrazujących | 5
37 | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna, odbiorcza, lub nadawczo-odbiorcza do badań nadgarstka, posiadająca w badanym obszarze min. 8 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta. Podać nazwę cewki (typ (odbiorcza czy nadawczo-odbiorcza) i liczbę elementów obrazujących [n] i nazwę akwizycji równoległych | Tak, podać | Cewka nadawczo-odbiorcza | 5
38 | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna, do badań stawu skokowego, posiadająca w badanym obszarze min. 8 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta. Podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących [n] i nazwę akwizycji równoległych | Tak, podać
39 | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna (dopasowana anatomicznie) do badań mammograficznych w tym spektroskopii sutka, o minimum 7 elementach obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, ARC, iPAT, ASSET, SPEEDER – zgodnie z nomenklaturą producenta. Podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących [n] i nazwę akwizycji równoległych | Tak, podać
40 | Cewka elastyczna (płachtowa) do badań dużych stawów, stawów obrzękniętych, w opatrunku itp., o minimum 4 elementach obrazujących jednocześnie. Cewka inna, tj. nie ta sama i nie taka sama, niż cewki oferowane w pozostałych Punktach.podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących [n] | Tak, podać
41 | Cewka elastyczna (płachtowa) do badań małych stawów, o minimum 4 elementach obrazujących jednocześnie. Cewka inna, tj. nie ta sama i nie taka sama, niż cewki oferowane w pozostałych punktach. podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących [n] | Tak, podać
42 | Pozycjonowanie i nadzór pacjenta.
43 | Całkowicie odłączany, mobilny, cały stół lub blat z dedykowanym wózkiem dla pacjenta spełniający następujące funkcje: | Tak, podać
- ułożenie / przygotowanie pacjenta do badania poza pomieszczeniem rezonansu magnetycznego i wjazd z pacjentem do pomieszczenia badań
- regulację wysokości położenia blatu , podczas transportu pacjenta do, z i poza pomieszczeniem badań
- awaryjną ewakuację pacjenta w celu podjęcia resuscytacji poza pomieszczeniem MR (możliwa do wykonania przy braku zasilania).
44 | Obciążenie płyty stołu, łącznie z ruchem pionowym ≥ 220 kg; | Tak, podać | powyżej 240 kg | 5
45 | Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta ≥ 200 cm. | Tak, podać | powyżej 210 cm | 5
46 | Badanie dużych obszarów ciała z krokowym przesuwem stołu pacjenta, inicjowanym automatycznie z protokołu badania | Tak
47 | System monitorowania pacjenta (EKG, oddech, puls) – dla wypracowania sygnałów synchronizujących | Tak
48 | Sygnalizacja dodatkowa (np. gruszka, przycisk) | Tak
49 | Średnica otworu gantry aparatu (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego zastosowania i obudowami) w najwęższym miejscu ≥ 70 cm;. | Tak, podać
50 | Regulowana wentylacja wnętrza tunelu gantry | Tak
51 | Oświetlenie wnętrza tunelu gantry | Tak
52 | Dwa identyczne funkcjonalnie panele sterujące umieszczone po obu stronach obudowy gantry | Tak
53 | Min. 1 kolorowy wyświetlacz zintegrowany z obudową gantry aparatu umożliwiający kontrolę funkcji aparatu MR i zawierający informacje takie jak: dane pacjenta, ustawienia aparatu, podłączone cewki itp. | Tak
54 | Centrator laserowy/świetlny | Tak
55 | Kamera TV do obserwacji pacjenta w tunelu gantry z monitorem w pomieszczeniu operatorskim | Tak
56 | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem | Tak
57 | Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością podłączenia odsłuchu np. muzyki i komunikacji z pacjentem | Tak
58 | Zestaw podkładek do pozycjonowania przy różnych typach badań | Tak
59 | Możliwość dokonania pauzy podczas sekwencji akwizycyjnych bez utraty danych zebranych w danej sekwencji. | Tak/Nie |  | 5
60 | Aplikacje kliniczne.
61 | Badania neurologiczne | - | -
62 | Rutynowe badania morfologiczne obszaru głowy, kręgosłupa i rdzenia kręgowego | Tak
63 | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie warstw czołowych, strzałkowych i osiowych w badaniu głowy na podstawie jej cech anatomicznych, funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy, czy ewentualnych zmian patologicznych | Tak, podać
64 | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO, CUBE lub odpowiednik zgodny z nomenklaturą producenta) | Tak, podać
65 | Wysokorozdzielcze badania neurologiczne głowy umożliwiające badania z cienką warstwą pozbawione przerw między kolejnymi warstwami (tzw badania wolumetryczne, izotropowe 3D) oraz pozbawione artefaktów ruchowych, co najmniej w dwóch kontrastach (typu PROMO, lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
66 | Specjalistyczna sekwencja obrazująca o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego do wartości poniżej 65 dB(A) stosowana w obrazowaniu 3D głowy typu T1 (Silenz, PETRA lub odpowiednio do nomenklatury producenta). Sekwencja nie wymagająca dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | Tak / Nie, |  | 5
67 | Pakiet specjalistycznych sekwencji obrazujących o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego do wartości poniżej 80 dB(A) w obrazowaniu 2D/3D głowy co najmniej typu T1 i T2 (Silent Scan, QuietSuite, QuietX lub odpowiednio do nomenklatury producenta). Sekwencje nie wymagające dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | Tak / Nie, |  | 5
68 | Specjalna sekwencja akwizycyjna, pozwalająca na rekonstruowanie obrazów T1, T2, PD, T2FLAIR, T1FLAIR, PSIR, STIR, PD ze zmiennymi parametrami TE, TR i TI oraz otrzymywanie kolorowych map parametrycznych T1, T2, PD. Pakiet działający po zakończeniu akwizycji (MAGIC lub odpowiednik), zintegrowany z konsolą operatorską (interfejsem użytkownika), bez czasowych ograniczeń licencyjnych. | Tak / Nie, | Tak | 5
69 | Obrazowanie dyfuzji (DWI)
70 | DWI w oparciu o single-shot EPI | Tak
71 | Zaawansowane badania dyfuzyjne mózgu, charakteryzujące się zwiększonym stosunkiem sygnał/szum (np dzięki zastosowaniu akwizycji radialnej i wykorzystaniu sekwencji TSE lub FSE) | Tak / Nie |  | 5
72 | Maksymalna wartość współczynnika b w DWI ≥ 10 000 s/mm2 | Tak, podać
73 | Minimalna wartość współczynnika b w DWI (> 0 s/mm2 i ≤ 20 s/mm2) | Tak/Nie | Tak | 5
74 | Liczenie map ADC (Apparent Diffusion Coefficient) oraz TRACE na konsoli podstawowej przy badaniach DWI (Inline Diffusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak, podać
75 | Wysokorozdzielcze badania dyfuzyjne w oparciu o sekwencje EPI w ograniczonym FoV (polu widzenia) bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą selektywnego pobudzania fragmentu obrazowanej warstwy lub objętości (ZOOMit lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | Tak / Nie | Tak | 5
76 | Obrazowanie tensora dyfuzji (DTI)
77 | DTI w oparciu o Single Shot EPI | Tak, podać
78 | Maksymalna liczba kierunków DTI ≥ 32. | Tak, podać | powyżej 128 | 5
79 | Traktografia tensora dyfuzji | Tak
80 | Obrazowanie perfuzji (PWI)
81 | PWI w oparciu o single-shot EPI | Tak
82 | Automatyczne generowanie map TTP, MTT, CBV i CBF na konsoli podstawowej przy badaniach PWI (Inline Perfusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak, podać
83 | Bezkontrastowa perfuzja mózgu 3D ASL (Arterial Spin Labeling) | Tak, podać
84 | Obrazowanie podatności magnetycznej (SWI)
85 | Obrazowanie ważone podatnością magnetyczną tkanki (SWI) – Susceptibility Weighted Imaging, SWAN lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak, podać
86 | Sekwencja 3D do obrazowania zależnego od podatności magnetycznej tkanki (typu ,,susceptibility weighted imaging’’) z możliwością zdefiniowania i rozróżnienia (krwawienie/zwapnienie) za pomocą zaoferowanej techniki, bez konieczności stosowania skanu kalibracyjnego (SWAN lub odpowiednik, zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak, podać
87 | Spektroskopia protonowa (1H MRS)
88 | 1H MRS typu Single Voxel Spectroscopy (1H SVS MRS) z zastosowaniem technik STEAM i PRESS | Tak, podać
89 | 1H MRS typu 2D Chemical Shift Imaging (1H 2DCSI MRS) | Tak;
90 | 1H MRS typu 3D Chemical Shift Imaging (1H 3DCSI MRS) | Tak, podać
91 | Badania spektroskopowe 1H mózgu, prostaty i piersi | Tak
92 | Aplikacja do zaawansowanego postprocessingu badań spektroskopiimózgu, prostaty i piersi, typu Spectroscopy Evaluation lub SAGE lub typu równoważnego wg nomenklatury producenta | Tak, podać
93 | Możliwość generowania kolorowych map lokalizacyjnych metabolitów oraz modelowania spektrogramów i obliczania stężeń poszczególnych metabolitów mózgowia (np. w internationalunits – IU) | Tak
94 | Nakładanie danych CSI na obrazy morfologiczne np. DTI, T2 | Tak
95 | Możliwość wykonania spektroskopii z opcją dynamiczną | Tak
96 | Angiografia (MRA)
97 | Bezkontrastowa MRA techniką Time-of-Flight MRA (ToF) 2D i 3D | Tak
98 | Bezkontrastowa MRA techniką Phase Contrast MRA (PC) 2D i 3D | Tak
99 | Bezkontrastowa MRA techniką innego typu niż ToF i PC, przeznaczona do obrazowania tętniczych i żylnych naczyń abdominalnych – INHANCE, NATIVE, TRANCE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak, podać
100 | Bezkontrastowa MRA techniką innego typu niż ToF i PC, przeznaczona do obrazowania tętniczych i żylnych naczyń peryferyjnych z wysoką rozdzielczością przestrzenną – INHANCE, NATIVE, TRANCE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak, podać
101 | Kontrastowe MRA (ceMRA) | Tak
102 | Dynamiczne ceMRA 3D | Tak
103 | Dynamiczne ceMRA 4D (3D dynamiczne w czasie) do obrazowania obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia płucne i naczynia obwodowe, z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalając na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania – TRICKS-XV, TWIST, 4D-TRAK lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak;
104 | Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego – SmartPrep, Care Bolus, Bolus Trak lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak, podać
105 | MagnetisationTransfer Contrast (MTC) | Tak, podać
106 | Zoptymalizowana kolejność kodowania faz (wypełniania przestrzeni k) do uzyskiwania angiogramów tętnic o wysokiej rozdzielczości z tłumieniem sygnału przepływu żylnego (CentricElliptical, EllipticCentric, Centra lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | Tak, podać
107 | MRA naczyń domózgowych. | Tak
108 | MRA naczyń obwodowych. | Tak
109 | Obrazowanie metodą Black Blood z wykorzystaniem impulsów pilotujących, tłumiących sygnał od krwi w obrazowaniu naczyń | Tak, podać
110 | Badania kardiologiczne (CMR)
111 | Podstawowe protokoły do badań CMR | Tak
112 | Obrazowanie morfologii serca w badaniach CMR | Tak
113 | Badania CMR z tłumieniem sygnału krwi (Dark Blood Imaging) | Tak
114 | Obrazowanie funkcji serca w badaniach CMR z opcją dynamiczną i prezentacją w formie CINE | Tak
115 | First-Pass Perfusion (perfuzja pierwszego przejścia) | Tak, podać
116 | Delayed Enhancement 2D (ocena opóźnionego wzmocnienia kontrastowego 2D i 3D) | Tak, podać
117 | Sekwencje umożliwiające optymalizację czasu TI w badaniach opóźnionego wzmocnienia | Tak, podać
118 | Obrazowanie tętnic wieńcowych (SSFP Whole Heart Coronary, 3D Whole Heart, 3D Heart lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
119 | Nawigator kardiologiczny (bramkowanie w oparciu o monitorowanie ruchu przepony) | Tak;
120 | Badania typu „tagging” (kodowanie sylwetki mięśnia sercowego w przekroju 2D wzorem geometrycznym) | Tak;
121 | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie map parametrycznych T1 i T2 w mięśniu sercowym - MyoMaps, CardioMaps lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak, podać
122 | Badania mammograficzne
123 | Szybkie sekwencje 3D GE z tłumieniem tłuszczu dla dynamicznych badań z podaniem środka cieniującego, współpracujące z technikami równoległymi, umożliwiające obrazowanie z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową obu sutków jednocześnie z możliwością wyboru – w płaszczyźnie axialnej lub sagittalnej (VIEWS+VIBE+SPAIR, VIBRANT, THRIVE+BLISS+SPAIR lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
124 | Badania spektroskopowe piersi. | Tak, podać
125 | Badania tułowia i całego ciała
126 | Pakiet do dynamicznych badań wątroby – LAVA, VIBE, THRIVE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak
127 | Cholangiografia MR | Tak
128 | Obrazowanie dyfuzyjne w obszarze abdominalnym – REVEAL, DWIBS lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak, podać
129 | Nawigator dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie – tj. w płaszczyźnie obrazu) – 2D PACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak
130 | Badania całego ciała | Tak
131 | DWI dla całego ciała (whole body DWI) | Tak
132 | Oprogramowanie do obrazowania T1 całego ciała | Tak
133 | Oprogramowanie do obrazowania STIR całego ciała | Tak
134 | Obrazowanie całego ciała za pomocą oprogramowania pozwalającego na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
135 | Dedykowana sekwencja obrazująca umożliwiająca wykonywanie niewrażliwych na ruch badań 3D tułowia przeprowadzanych bez konieczności wstrzymania oddechu przez pacjenta (STAR-VIBE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
136 | Dedykowana sekwencja obrazująca umożliwiająca wykonywanie bardzo szybkich badań dynamicznych 4D wątroby o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej, pozwalająca na uchwycenie wielu momentów czasowych fazy tętniczej (TWIST-VIBE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
137 | Urografia i enterografia MR | Tak
138 | Wysokorozdzielcze badania dyfuzyjne w oparciu o sekwencje EPI w ograniczonym FoV (polu widzenia) bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą selektywnego pobudzania fragmentu obrazowanej warstwy lub objętości (ZOOMit lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | Tak / Nie | Tak | 5
139 | Badania stawów
140 | Podstawowe protokoły i sekwencje pomiarowe | Tak
141 | Badania barku | Tak
142 | Badania nadgarstka | Tak
143 | Badania stawu kolanowego | Tak
144 | Badania stawu skokowego | Tak
145 | Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrząstki stawu, pozwalające na otrzymanie kolorowych map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki | Tak
146 | Pakiet specjalistycznych sekwencji obrazujących o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego w obrazowaniu 2D/3D stawów co najmniej typu T1, T2 i PD (Silent Scan, QuietSuite, QuietX lub odpowiednio do nomenklatury producenta). Sekwencje nie wymagające dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | Tak, podać
147 | Sekwencje do redukcji artefaktów od implantów ortopedycznych | Tak
148 | Oprogramowanie do automatycznego planowania badania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do badania MR | Tak
149 | Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only dedykowany do badań ortopedycznych (DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | Tak, podać
150 | Obrazowanie równoległe | -
151 | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE) lub obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
152 | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie ≥ 8. | Tak, podać | powyżej 10 | 5
153 | Techniki redukcji artefaktów
154 | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T1 (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
155 | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T2 (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
156 | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie typu FLAIR (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
157 | Technika redukcji artefaktów podatności, na styku tkanki miękkiej i powietrza w badaniach DWI (DWI Propeller, RESOLVE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
158 | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i kończynach występujących w różnych kierunkach bazująca na sekwencjach T1 FLAIR, T2, T2 FLAIR, PD, umożliwiająca akwizycje z matrycą 512 x 512 | Tak / Nie | Tak | 5
159 | Techniki redukcji artefaktów pochodzących od sąsiedztwa implantów metalowych (WARP, MAVRIC SL lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
160 | Techniki spektralnej saturacji
161 | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | Tak
162 | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | Tak
163 | Metody przyspieszenia obrazowania
164 | Technika umożliwiająca wysokorozdzielcze obrazowanie wolumetryczne (3D) na bazie akwizycji ograniczonej liczby danych (próbek) oraz odpowiedniej kalkulacji danych koniecznych do utworzenia obrazu (HyperSense, Compressed Sensing, lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie | Tak | 5
165 | Technika umożliwiająca wykonywanie szybkich badań DWI oraz DTI głowy na bazie pobudzania oraz akwizycji danych kilku oddzielnych warstw jednocześnie (HyperBand, Simultaneous Multi-Slice, lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie | Tak | 5
166 | Technika umożliwiająca wykonywanie szybkich badań wolumetrycznych (3D) w ograniczonym FoV (polu widzenia) bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą akwizycji fragmentu obrazowanej objętości | Tak / Nie | Tak | 5
167 | Sekwencje.
168 | Spin Echo (SE) | Tak
169 | Inversion Recovery (IR) | Tak
170 | Gradient Echo (GRE) | Tak
171 | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak, podać
172 | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak, podać
173 | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
174 | Szybkie 3D GRE z quick Fat saturation (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
175 | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
176 | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
177 | 2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
178 | Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE) | Tak
179 | Multi-Shot | Tak
180 | Single-Shot | Tak
181 | Turbo IR | Tak
182 | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
183 | Sekwencje pozwalające na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
184 | Sekwencja Steady State 3D do badań drobnych struktur OUN (typu FIESTA-C, 3D CISS lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
185 | Parametry skanowania.
186 | Parametry pola widzenia (FoV )
187 | Maks. FoV w płaszczyźnie poprzecznej x/y ≥ 50 cm. | Tak, podać
188 | Maks. FoV w osi podłużnej z (statycznie) ≥ 50 cm; | Tak, podać
189 | Maks. FoV w osi podłużnej z (z przesuwem stołu pacjenta) ≥ 200 cm. | Tak, podać
190 | Min. FoV ≤ 1,0 cm. | Tak, podać
191 | Parametry akwizycyjne
192 | Matryca akwizycyjna 1024 x 1024, bez interpolacji | Tak, podać
193 | Min. grubość warstwy dla skanów 2D ≤ 0,5 mm. | Tak, podać
194 | Min. grubość warstwy dla skanów 3D ≤ 0,1 mm. | Tak, podać
195 | Parametry sekwencji
196 | Turbo Spin Echo / Fast Spin Echo (TSE / FSE): maks. współczynnik przyspieszenia dla sekwencji ≥ 256. | Tak, podać
197 | EPI: maks. współczynnik ETL ≥ 255 | Tak, podać
198 | Sekwencje z krótkim czasem echa, tzw. UTE (Ultrashort Echo time) | Tak / Nie | Tak | 5
199 | Specjalna sekwencja 3D pracująca z parametrem TE≤20 µs, widocznym w parametrach sekwencji, możliwa do wykonania co najmniej na jednej z zaoferowanych cewek wielokanałowych | Tak / Nie | Tak | 5
200 | Konsola operatora.
201 | Komputer sterujący
202 | Liczba obrazów w matrycy min. 256x256 bez kompresji możliwych do archiwizacji na HD ≥ 200 000. | Tak, podać | powyżej 1 500 000 obrazów | 5
203 | Archiwizacja obrazów na dyskach CD-R i DVD z dogrywaniem przeglądarki DICOM | Tak
204 | Komputer obrazowy
205 | Matryca rekonstrukcyjna ≥ 1024x1024. | Tak, podać
206 | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV ≥ 40 000 obrazów/s. | Tak, podać | powyżej 60 000 obrazów /s | 5
207 | Równoczesne skany i rekonstrukcja | Tak
208 | Monitor
209 | Technologia LCD / TFT | Tak
210 | Przekątna ≥ 19”. | Tak, podać
211 | Matryca monitora ≥ 1024x1024. | Tak, podać
212 | Oprogramowanie kliniczne
213 | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | Tak
214 | Rekonstrukcje 3D MPR | Tak
215 | Rekonstrukcje 3D MIP | Tak
216 | Rekonstrukcje 3D SSD | Tak
217 | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań obszarów rozległych (np. całego kręgosłupa) w jeden obraz całego badanego obszaru funkcjonujące w sposób całkowicie automatyczny (Inline Composing lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, podać
218 | Oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii protonowej (1H MRS) typu SVS i CSI 2D i 3D | Tak, podać
219 | Praca w sieci
220 | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak
221 | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak
222 | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | Tak
223 | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak
224 | DICOM 3.0 – Modality Worklist | Tak
225 | DICOM 3.0 – MPPS | Tak
226 | System konsol lekarskich.
227 | Serwer aplikacyjny/system serwerów aplikacyjnych (Dostawa nowego serwera aplikacyjnego (lub systemu serwerów) o parametrach podanych poniżej.
228 | Serwer aplikacyjny umożliwiający jednoczesny dostęp dla min. 5 użytkowników. | Tak, podać
229 | Liczba procesorów ≥ 2. | Tak, podać
230 | Pojemność RAM ≥ 128 GB. | Tak, podać
231 | Wbudowana macierz w konfiguracji RAID | Tak
232 | Pojemność macierzy ≥ 5,0 TB. | Tak, podać
233 | Redundantne zasilanie typu Hot-plug | Tak
234 | Jednoczesny przetwarzanie wielu warstw | Tak
235 | Liczba warstw jednoczesnego przetwarzania ≥ 80 000. | Tak, podać
236 | Zdalny dostęp konsoli lekarskich do serwera, bez konieczności ściągania badania na konsolę | Tak
237 | Dostęp konsoli lekarskich do aplikacji klinicznych na serwerze w oparciu o model pływających licencji | Tak
238 | Dostęp (natychmiastowy, nie wymagający ręcznego przesyłania badań pomiędzy serwerami) z każdego stanowiska lekarskiego do wspólnego serwera aplikacyjnego zawierającego bieżące badania MR i CT oraz zaawansowane aplikacje do ich analizy. | Tak
239 | Możliwy wybór danych, które mają być wyświetlone w przeglądarce. Można wybrać: pojedyncze badanie, wiele badań, wybrane serie z pojedynczego badania, wybrane serie z wielu badań oraz dowolnie wybrany fragment serii pojedynczego badania | Tak
240 | Konsole lekarskie min 5 stanowisk. | Tak
241 | Komputer sterujący (procesor, system operacyjny) | Tak;
242 | Archiwizacja obrazów na CD-R i DVD z dogrywaniem przeglądarki DICOM | Tak
243 | Pojemność SSD ≥ 1.0 TB; | Tak, podać
244 | Pojemność RAM ≥ 32 GB. | Tak, podać
245 | Monitory konsoli lekarskich min 5 stanowisk
246 | Dwa monitory diagnostyczne w technologii LCD/TFT | Tak
247 | Przekątna monitora diagnostycznego ≥ 21” | Tak, podać
248 | Matryca monitora diagnostycznego ≥ 1920 x 1200. | Tak, podać
249 | Jeden monitor opisowy w technologii LCD/TFT | Tak
250 | Przekątna monitora opisowego ≥ 19” | Tak, podać
251 | Matryca monitora opisowego ≥ 1280 x 1024; | Tak, podać
252 | Oprogramowanie kliniczne
253 | Automatyczny lub ręczny import badań poprzednich z archiwum PACS na potrzeby porównania z badaniem bieżącym na minimum 5 stanowiskach jednocześnie. | Tak, podać
254 | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM na minimum 5 stanowiskach jednocześnie | Tak, podać
255 | Możliwość wykonania badań porównawczych na minimum 5 stanowiskach jednocześnie | Tak, podać
256 | Rekonstrukcje 3D typu MPR, MIP i VRT na minimum 5 stanowiskach jednocześnie | Tak, podać
257 | Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne na minimum 5 stanowiskach jednocześnie | Tak, podać
258 | Rekonstrukcje 3D typu MPR (Multi Planar Reconstruction), w tym wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej na minimum 5 stanowiskach jednocześnie | Tak, podać
259 | Pomiary geometryczne (odległości, kąty) na minimum 5 stanowiskach jednocześnie | Tak, podać
260 | Automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty na minimum 5 stanowiskach jednocześnie | Tak, podać
261 | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania, niezależna od grubości warstw na minimum 5 stanowiskach jednocześnie | Tak, podać
262 | Oprogramowanie do manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów, itp) na minimum 5 stanowiskach jednocześnie. | Tak, podać
263 | Oprogramowanie do pomiarów analitycznych (pomiar poziomu gęstości / profile gęstości / histogramy / analiza skanu dynamicznego) i pomiarów geometrycznych (długości / kąty / powierzchnia / objętość na minimum 5 stanowiskach jednocześnie. | Tak, podać
264 | Dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR kolana, kręgosłupa, bioder, wątroby, prostaty, głowy i angio na minimum 5 stanowiskach jednocześnie. | Tak, podać
265 | Narzędzia dla badań MR: wykresy time-intensity dla badań z kontrastem na minimum 5 stanowiskach jednocześnie. | Tak, podać
266 | Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej, PET i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR na minimum 5 stanowiskach jednocześnie. | Tak / Nie | Tak | 5
267 | Oprogramowanie do ilościowej analizy badań perfuzji neuro, w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze wskaźników MTT, TTP, CBV i CBF na minimum 5 stanowiskach jednocześnie. | Tak / Nie | Tak | 5
268 | Oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii protonowej (1H MRS) typu SVS i CSI 2D i 3D na minimum 5 stanowiskach jednocześnie. | Tak, podać
269 | Analiza perfuzji bezkontrastowej ASL na minimum 5 stanowiskach jednocześnie. | Tak, podać
270 | Analiza dyfuzji, mapy ADC na minimum 5 stanowiskach jednocześnie. | Tak, podać
271 | Oprogramowanie do analiz onkologicznych zawierające m.in. analizę badań kontrolnych, oprogramowanie do automatycznej klasyfikacji zmian nowotworowych zgodnie z kryteriami RECIST oraz WHO na minimum 5 stanowiskach jednocześnie. | Tak / Nie | Tak | 5
272 | Oprogramowanie do analizy badań onkologicznych MR zoptymalizowane pod kątem szybkiej oceny dużej ilości danych obrazowych w badaniach z wielu obszarów lub całego ciała.Dedykowane procedury wyświetlania dla opisywania badań MR wątroby, mózgu oraz badań wielu rejonów. Procedury wyświetlania umożliwiają porównywanie badania bieżącego oraz poprzedniego.na minimum 5 stanowiskach jednocześnie | Tak, podać
273 | Oprogramowanie dedykowane do przeglądania i raportowania multiparametrycznego badania prostaty umożliwiające ustandaryzowane opisy zgodne z wytycznymi PI-RADS Dedykowane procedury wyświetlania dla opisywania badań MR wątroby, mózgu oraz badań wielu rejonów. Procedury wyświetlania umożliwiają porównywanie badania bieżącego oraz poprzedniego.na minimum 3 stanowiskach jednocześnie | Tak / Nie | Tak | 5
274 | Oprogramowanie do analizy badań DTI z możliwością generowania i prezentacji map DTI (np. FA) oraz generowania i prezentacji traktografii tensora dyfuzji Dedykowane procedury wyświetlania dla opisywania badań MR wątroby, mózgu oraz badań wielu rejonów. Procedury wyświetlania umożliwiają porównywanie badania bieżącego oraz poprzedniego.na minimum 3 stanowiskach jednocześnie | Tak, podać
275 | Oprogramowanie do analizy badań 3D T1 mózgu: automatyczna detekcja, segmentacja i oznaczanie hypointensywnych zmian istoty białej mózgu (WMH) , pomiary objętościowe istoty białej, istoty szarej, CSF, łącznie z generacją raportu (typu Quantib lub odpowiednio do nomenklatury producenta) Dedykowane procedury wyświetlania dla opisywania badań MR wątroby, mózgu oraz badań wielu rejonów. Procedury wyświetlania umożliwiają porównywanie badania bieżącego oraz poprzedniego.na minimum 3 stanowiskach jednocześnie. | Tak / Nie | Tak | 5
276 | Pakiet do zaawansowanej analizy pomiarów serca (morfologia, funkcja, perfuzja, późne wzmocnienie) w pełnej opcji. Względna perfuzja mięśnia sercowego z segmentacją. Tryb wyświetlania ClNE dla dynamicznej prezentacji ruchów serca. Pomiary objętości komór serca, masy mięśnia sercowego i objętości wyrzutowej oraz przepływów na minimum 3 stanowiskach lub na oddzielnych stacjach postprocessingowej typu stand-alone dedykowanych do tego typu analizy badań. | Tak / Nie | Tak | 5
277 | Praca w sieci konsoli lekarskich
278 | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak, na wszystkich stanowiskach
279 | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak, na wszystkich stanowiskach
280 | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | Tak, na wszystkich stanowiskach
281 | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak, na wszystkich stanowiskach
282 | Wyposażenie dodatkowe.
283 | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu | Tak
284 | Pulsoksymetr kompatybilny z pracą w polu magnetycznym | Tak;
285 | Wstrzykiwacz kontrastu kompatybilny z pracą w polu magnetycznym. | Tak
Wstrzykiwacz do sekwencyjnego podawania środka cieniującego i roztworu NaCl, pracująca w środowisku MR 1.5T
Statyw podłogowy
Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCLbezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków cieniujących, bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów
Minimalne natężenie przepływu – max. 0,1 ml/s
Maksymalne natężenie przepływu – min. 10 ml/s
Maksymalne ciśnienie w systemie dozowania płynów – min. 17 bar (247 PSI)
Automatyczne wypełnianie wężyka pacjenta w końcowej fazie iniekcji roztworem NaCl
System wykrywania pęcherzyków powietrza w wężykach z sygnalizacją LED
Wstrzykiwacz wyposażony w dwa dotykowe panele sterujące – interfejs w języku polskim
Możliwość tworzenia i zapamiętywania dedykowanych programów podawania kontrastu i roztworu NaCl (protokołów)- min. 100
Automatyczne przełączanie kontrastu z pustego na pełen pojemnik
Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 24h, niezależnie od ilości wykonanych iniekcji oraz zużytego środka kontrastowego czy NaCl
Oferowany wstrzykiwacz środka kontrastowego jest systemem, którego eksploatacja jest prowadzona z wykorzystaniem wyłącznie materiałów eksploatacyjnych NIE zawierających związków DEHP (ftalanydietyloheksylu)
Rodzaj połączenia strzykawki z konsolą sterującą – WLAN (strzykawka bezprzewodowa)
286 | Niemagnetyczna leżanka do transportu chorych leżących | Tak
287 | Niemagnetyczny wózek do transportu chorych w pozycji siedzącej | Tak
288 | Gaśnica niemagnetyczna | Tak
289 | Półki do przechowywania cewek w pomieszczeniu z magnesem | Tak
290 | Nowa kabina RF wraz z dostawą, montażem i wykończeniem wnętrza wyposażona w 1 okno i 1 drzwi do sterowni zawarte w cenie aparatu | Tak
291 | Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z podłączeniem do systemu muzycznego, do odsłuchu np. muzyki i komunikacji z pacjentem | Tak
292 | Ręczny detektor metalu | Tak
293 | System wizyjny do obserwacji pacjenta podczas badania (kamera w pomieszczeniu badań + monitor w sterowni) | Tak
294 | UPS do podtrzymania pracy konsoli operatorskiej systemu przez czas min. 5 minut konieczny do zamknięcia konsoli, w przypadku zaniku zasilania | Tak
295 | UPS do podtrzymania pracy serwera aplikacyjnego/systemu serwerów aplikacyjnych przez czas min. 5 minut, w przypadku zaniku zasilania | Tak
296 | Monitor poziomu tlenu w pomieszczeniu badań | Tak
297 | Dostosowanie i montaż.
298 | Instalacja aparatu MR w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z przedstawioną koncepcją zaakcedptowaną przez Zamawiającego. | Tak
299 | Konstrukcyjne: Wykonanie i zabezpieczenie drogi transportowej (na zewnątrz i wewnątrz budynku) umożliwiającej wprowadzenie elementów systemu rezonansu magnetycznego do docelowych pomieszczeń. Wzmocnienie stropu. Wykonanie otworu demontażowego. | Tak
300 | Przywrócenie elewacji/ścian (w tym również wewnętrznych) budynku do stanu pierwotnego, po wprowadzeniu systemu rezonansu magnetycznego | Tak
301 | Klatka Faradaya - kompletna klatka Faraday’a, wyposażona w 1 okno i 1 drzwi do sterowni, konieczna do zapewnienia prawidłowej pracy systemu rezonansu magnetycznego i do niego dopasowana, wraz z dostawą i montażem. Wymiary klatki powinny zapewniać prawidłową i nieskrępowaną pracę osób obsługi oraz właściwe warunki badania pacjentów. | Tak
302 | Układ wody lodowej dostosowany do wymagań rezonansu magnetycznego, zapewniający jego właściwą pracę. | Tak
303 | Rura quench (jeżeli jest wymagana przez producenta) zapewniająca prawidłowe awaryjne odprowadzenie helu, o parametrach dostosowanych do wymagań systemu rezonansu magnetycznego. | Tak
304 | Elektryczne: Wykonanie zasilania z istniejącego, zabezpieczenie zasilania dla potrzeb pracy systemu rezonansu magnetycznego (tzn. doprowadzenie kabla z rozdzielni do maszynowni), zgodne z wytycznymi producenta aparatu MR. | Tak
305 | Rozbudowa stacji transformatorowej o dodatkowe podstawy bezpiecznikowe | Tak
306 | Linie kablowe zasilające rozdzielnice elektryczne | Tak
307 | Dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznych | Tak
308 | Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego | Tak
309 | Instalacja siłowa i gniazd wtykowych, wraz z zasilaniem klimatyzacji i wentylacji | Tak
310 | Przebudowa istniejącej RK | Tak
311 | Instalacja okablowania strukturalnego | Tak
312 | Kontrola dostępu | Tak
313 | Pozostałe instalacje teletechnicze potrzebne dla niezbędnego funkcjonowania systemu rezonansu magnetycznego | Tak
314 | Klimatyzacja i wentylacja: Dostosowanie do wymagań systemu rezonansu magnetycznego, zapewniające jego właściwą pracę zgodnie z przedstawionym projektem. Miedzy innymi wykonanie kanałów, dostawa agregatów centrali, 3 klimatyzatory, gwarancja 60 miesięcy. | Tak
315 | Instalacja wod-kan, c.o, p-poż., gazy medyczne: Dostosowanie do wymagań instalacji wod-kan, c.o, p-poż i gazów medycznych do układu pracowni | Tak
316 | Dokumentacje, transport: Wykonanie dokumentacji powykonawczej i akceptacji Sanepidu niezbędne dla potrzeb uruchomienia pracowni | Tak
317 | Projekt: Dokumentacja wielobranżowa projektowa niezbędna dla celów realizacji zadania. Po etapie koncepcji wymagana zgoda inwestora. | Tak
318 | Umeblowanie: Niezbędne umeblowanie potrzebne dla prawidłowego przeprowadzenia badań i opisów dla pomieszczeń: sterowni, przygotowaniu pacjenta, opisowym | Tak
319 | Wszelkie inne zwiazane z montażem i prawidłowym funkcjonowaniem rezonansu MR 1.5T oraz pracowni.
320 | Wymagania uzupełniajace.
321 | Uzupełnienie helu w magnesie do poziomu min. 95% przed przekazaniem uruchomionego systemu do eksploatacji zawarte w cenie aparatu | Tak
322 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczona wraz z aparatem | Tak
323 | Wykonawca (na własny koszt i we własnym zakresie) dokona wymaganych pomiarów pola elektromagnetycznego i dostarczy Zamawiającemu (wraz z dokumentacją powykonawczą) plan pomieszczenia wraz z zaznaczonymi strefami oraz dokona oznakowania stref w całej Pracowni. | Tak
324 | Wykonawca wykona podłączenia wszelkich urządzeń wraz z wykupieniem wszelkich koniecznych licencji do systemu PACS/RIS Zamawiającego | Tak
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 190
1 | Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.
2 | Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr wymagany” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje również odrzucenie oferty.
3 | Wszystkie oferowane paramenty winny być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta (foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu).
4 | W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.
5 | Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia a także funkcjonalności, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji – szczegółowy opis równoważności podano w SIWZ .
6 | Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb Wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez Zamawiającego.
7 | Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego.
8 | Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie bieżącej obsługi , konserwacji i eksploatacji zaoferowanego sprzętu.
9 | Dotyczy wszystkich wymieniopnych w opisie dysków twardych - 60 miesięcy gwarancji Next Business Day z zachowaniem dysków twardych u Zamawiającego.
10 | Miejscem dostawy i montazu jest : Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. Prof.. L. Bierkowskiego, ul Dojazd 34 , 60-631 Poznań
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )