## OPZ
Załacznik nr 2 (postępowanie ZP/p/37/19)
( Załącznik nr 2 - zawiera 1 pozycję)
Poz. nr | Nazwa |  |  |  | Ilość
1 | Wózek do transportu chorych. |  |  |  | 13
Poz. nr 1
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Wózek do transportu chorych
Ilość sztuk: 13
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Długość całkowita min. 2100 mm | Tak, podać
5 | Długość składanych wzdłuż leża lub pod leże poręczy bocznych zabezpieczających pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej minimum 1170 mm. | Tak
6 | Barierki boczne niklowane lub chromowane, składane, całkowicie chowane pod leże (brak przerwy transferowej) | Tak
7 | Uchwyty zwalniające barierki boczne zlokalizowane z jednego lub obu końców leża | Tak, podać | z obu konćow | 10
8 | Szerokość całkowita 900 ± 80 mm | Tak, podać
9 | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca 470± 60 mm | Tak, podać
10 | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca 850±60mm | Tak, podać
11 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na kolumnach z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę).Leże podzielone na minimum 3 ruchome segmenty. Podwozie zabudowane pokrywą tworzywa sztucznego. | Tak, podać | powyżej 3 segmentów | 10
12 | Leże wózka wyposażone w system „obniżonego siedziska” w celu zabezpieczenia pacjenta przed zsuwaniem się w dół leża i niwelująca ryzyko powstawania odleżyn uruchamiany podczas zmiany kąta nachylenia segmentu pleców. | Tak/Nie | Tak | 10
13 | Leże wózka wyposażone w elektryczną regulacje oparcia pleców i segmentu nóg. | Tak
14 | Dodatkowo manualna regulacja segmentu oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową | Tak
15 | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża minimum 0-90° | Tak, podać
16 | Elektryczna lub hydrauliczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga dostępna z obu stron leża za pomocą dźwigni nożnych z wyraźnym oznaczeniem realizowanej funkcji. | Tak
17 | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min od -17° do +17°, | Tak, podać
18 | Elektryczna regulacja wysokości leża dostępna z 2 stron, za pomocą dźwigni nożnej . Czas elektrycznego podnoszenia leża max. 10 sek. | Tak
19 | Obustronny nożny pedał do hydraulicznej regulacji wysokości bez użycia rąk z wyraźnym oznaczeniem realizowanej funkcji (realizowany również po odłączeniu zasilania) | Tak
20 | W momencie braku zasilania możliwość przejścia na regulację hydrauliczno-mechaniczną | Tak
21 | Średnica kół jezdnych z bieżnią przeciwpoślizgową bez widocznej metalowej osi obrotu minimum 200 mm | Tak, podać
22 | Podwójna centralna blokada wszystkich kół - blokada obrotu oraz obrotu wokół własnej osi wszystkich kół . | Tak
23 | Dźwignie blokady z wyraźnym zaznaczeniem kolorem pozycji zablokowanych hamulców oraz funkcji jazdy na wprost dostępna z 4 stron. | Tak
24 | System sterowania z możliwością załączenia 5-tego koła lub użycia dużych pełnych kół (średnica min. 30 cm) z obu stron wózka zwiększające jego manewrowość i ułatwiające pchanie. | Tak, podac
25 | Dźwignie centralnej blokady hamulców zlokalizowane ze wszystkich stron u podstawy. | Tak
26 | Wybór kolorystyczny listew odbojowych i ochraniaczy lub odbojników nad kołami w min. 3 kolorach. | Tak
27 | Nośność maksymalna minimum 300 kg | Tak, podac | powyżej 300 kg | 10
28 | Składane pod leże lub poniżej wysokości materaca ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy pacjenta | Tak
29 | Zintegrowany hamulec ręczny zlokalizowany w uchwycie do prowadzenia wózka lub hamulce nożne zlokalizowane z każdej strony wózka. | Tak
30 | Możliwość mycia maszynowego wózka | Tak
31 | Regulacja segmentu udowego za pomocą mechanizmu śrubowego lub ze wspomaganiem siłownika hydraulicznego, a podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego lub wspornika. Regulacja segmentu udowego w zakresie od min 0- 40°. | Tak
32 | Panel centralny sterujący funkcjami elektrycznymi dla personelu med. zlokalizowany na końcu leża od strony nóg. | Tak
33 | Blokada funkcji elektrycznych na panelu centralnym, w celu uniemożliwienia zmiany ustawień przez pacjenta. | Tak
34 | Panele sterowania funkcjami elektrycznymi dla pacjentów umieszczone na obu wewnętrznych stronach barierek bocznych. | Tak
35 | Podświetlane przyciski funkcji elektrycznych w momencie aktywacji funkcji na panelu centralnym jak i na panelach sterujących dla pacjenta. | Tak/Nie | Tak | 10
36 | Zintegrowane z barierkami wyprofilowane rączki wspomagajace prowadzenie wózka od strony nóg | Tak
37 | Klasa szczelności min. IPX6 | Tak
38 | Zasilanie 220-240 V, 50-60 Hz | Tak
39 | Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża | Tak
40 | Materac
41 | Długość materaca 2050 ± 50 mm | Tak, podać
42 | Szerokość materaca 750 ± 30 mm | Tak, podać
43 | Grubość materaca 130 ±30 mm | Tak, podać
44 | Jednoczęściowy materac z pianki wiskoelastycznej lub dwuwarstwowej o wysokiej gęstości min 52 kg/m3, dopasowany do długości i kształtu leża, wodoszczelny pokrowiec ze zgrzewanymi lub zszywanymi krawędziami z okapnikiem, niepalny,,nie zawierający lateksu. Materac mocowany na rzepy, lub w inny sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie | Tak
45 | Dodatkowe wyposażenie
46 | Teleskopowy , składany zintegrowany wieszak do kroplówek min. 1 szt. Oraz minimum 1 szt. wieszak do kroplówek z możliwością zainstalowania (bez konieczności użycia narzędzi) w narożach wózka. Łatwość obsługi jedną ręką. | Tak
47 | Odbojniki w narożach lub listwy odbojowe we wszystkich narożach | Tak
48 | Uchwyty w leżu do ewentualnego unieruchomienia pacjenta | Tak
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 50
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
miejscowość, data |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
1 | Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.
2 | Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr wymagany” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje również odrzucenie oferty.
3 | Wszystkie oferowane paramenty winny być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta (foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu).
4 | W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.
5 | Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia a także funkcjonalności, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji – szczegółowy opis równoważności podano w SIWZ .
6 | Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb Wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez Zamawiającego.
7 | Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego.
8 | Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie bieżącej obsługi ,bhp, konserwacji i eksploatacji zaoferowanego sprzętu.
9 | Dotyczy wszystkich wymieniopnych w opisie dysków twardych - 60 miesięcy gwarancji Next Business Day z zachowaniem dysków twardych u Zamawiającego.
10 | Miejscem dostawy i montazu jest : Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. Prof.. L. Bierkowskiego, ul Dojazd 34 , 60-631 Poznań
............................................. |  | ......................................................
miejscowość, data |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )