## Arkusz1
Załacznik nr 2 (postępowanie ZP/p/43/19)
( Załącznik nr 2 - zawiera 1 pozycję)
Poz. nr | Nazwa |  |  |  | Ilość
1 | Ramię C jezdne |  |  |  | 1
UWAGA - Wszystkie systemy informatyczne zaoferowane w opisach wymagają integracji do systemu szpitalnego na koszt Wykonawcy. Zaoferowane systemy powinny być otwarte i możliwe do integracji z innymi zainstalowanymi w przyszlości w szpitalu nieodplatnie. Wszystkie urządzenia, aparaty (w szczególności RTG) powinny być gotowe do użycia łącznie z uzyskaniem wszelkich zezwoleń, testów, odbiorów (jeżeli są wymagane) pozwalających na ich uruchomienie i eksploatację, a związane z tym koszty obciążają Dostawcę.
Poz. nr 1
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ramię C jezdne.
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Aparat ze zmotoryzowanym ramieniem C.
5 | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) ≥ 67 cm | Tak
6 | Odległość SID stała bez możliwości zmiany ≥105 cm | Tak
7 | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C ≥26 cm | Tak
8 | Ruch wzdłużny zmotoryzowany | Tak
9 | Zakres ruchu pionowego ramienia C ≥ 40 cm | Tak
10 | Ruch pionowy zmotoryzowany | Tak
11 | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C (pełny ruch LAO/RAO) wokół osi poprzecznej ≥ 150° | Tak
12 | Ruch orbitalny zmotoryzowany | Tak
13 | Szybkość ruchu orbitalnego min 15˚/s | Tak/Nie | Tak | 10
14 | Zakres obrotu ramienia C (obrót wokół osi wzdłużnej) > ±210° | Tak
15 | Ruch wokół osi wzdłużnej zmotoryzowany | Tak
16 | Szybkość obrotu wokół osi wzdłużnej min 15˚/s | Tak/Nie | Tak | 10
17 | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej ≥ ±10° | Tak
18 | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem obrazu a lampą RTG) ≥80 cm | Tak
19 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak
20 | Uchwyt na obudowie detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak/Nie | Tak | 10
21 | Blokada kół | Tak
22 | Ręczny włącznik promieniowania, oraz nozy włacznik działajacy kablowo i po Wi Fi programowany z funkcją minimum właczenie promieniowania i zapis. | Tak
23 | Przycisk bezpieczeństwa wyłączający natychmiast aparat | Tak
24 | Sygnalizacja włączonego promieniowania | Tak
25 | Hamulce wszystkich ruchów, hamulce elektromagnetyczne min. ruchu wzdłużnego, orbitalnego (RAO/LAO) i obrotu (CRAN/CAUD), funkcjonalność ręcznego zwalniania min. powyższych hamulców oraz ręcznego przemieszczania ramienia, możliwość ruchu ramienia C w przypadku braku zasilania | Tak
26 | Poszczególne hamulce oznaczone różnymi kolorami w celu łatwiejszej identyfikacji i komunikacji podczas zabiegu z personelem pomocniczym | Tak
27 | Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | Tak
28 | Monitor dotykowy - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku z ramieniem C, z możliwością obracania i pochylania monitora. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów oraz wyświetlanie kątów ramienia C | Tak
29 | Monitor dotykowy - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku stacji monitorowej. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i | Tak
30 | jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów oraz wyświetlanie kątów ramienia C | Tak
31 | Tożsamy zakres sterowania z pulpitów zarówno ze stacji jak i ramienia C | Tak
32 | Możliwość wykonywania ruchów motorowych ramienia C z zachowaniem izocentrum | Tak
33 | Możliwość programowania punktu izocentrycznego | Tak
34 | Szerokość wózka z ramieniem C maksymalnie 80cm | Tak
35 | Lampa rentgenowska, kolimator
36 | Lampa z wirującą anodą z dodatkowym aktywnym chłodzeniem cieczą w układzie zamknietym | Tak
37 | Lampa 2-ogniskowa | Tak
38 | Wielkość ogniska małego ≤ 0,3 | Tak
39 | Wielkość ogniska dużego ≤ 0,6 | Tak
40 | Całkowita filtracja > 4 mmAl | Tak
41 | Kolimator szczelinowy z rotacją, blendy działające niezależnie od siebie z możliwością domykania w różnym stopniu każdej z nich z osobna | Tak
42 | Kolimator prostokątny koncentryczny | Tak
43 | Szybkość rotacji anody ≥ 2800 obr/min | Tak
44 | Pojemność cieplna anody ≥ 350 kHU | Tak
45 | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 8500 kHU | Tak/Nie | Tak | 10
46 | Szybkość chłodzenia anody ≥ 70 kHU/min | Tak
47 | Szybkość chłodzenia kołpaka ≥ 100 kHU/min | Tak
48 | Generator RTG
49 | Generator wysokiej częstotliwości, impulsowy, wbudowany w urządzenie ( monoblok) zapewniający łatwy transport aparatu pomiędzy salami, | Tak
50 | Częstotliwość generatora dla wszystkich trybów pracy ≥ 40kHz | Tak
51 | Zakres częstotliwości impulsów generatora co najmniej 1 – 25 pulsów/s | Tak
52 | Moc generatora rtg (dla 100kV) i maksymalnego prądu, zgodnie z obowiązującą normą IEC 60601-2-54, ≥ 25 kW | Tak
53 | Skopia ciągła lub wysoko pulsacyjna min. 25 pulsów/s | Tak
54 | Zakres wysokiego napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii ≥ 40 – 120 kV | Tak
55 | Zakres prądów dla fluoroskopii pulsacyjnej ≥ 2 do 240 mA | Tak
56 | Prąd dla trybu radiografii cyfrowej ≥ 240 mA | Tak
57 | Redukcja poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii ≥ 50% | Tak
58 | Płaski detektor cyfrowy (Flat Detektor – FD)
59 | Detektor o wymiarach > 30 cm x 30 cm | Tak
60 | Wielkość piksela ≤ 120µm | Tak/Nie | Tak | 10
61 | Skala szarości detektora ≥ 14 bit | Tak
62 | Kratka przeciw rozproszeniowa ≥ 70 linii/cm | Tak
63 | Matryca detektora > 3000 x 3000 pikseli | Tak
64 | Wartość dynamiki detektora ≥ 94dB | Tak
65 | Celownik laserowy zintegrowany na detektorze obrazu | Tak
66 | Cyfrowy system obróbki obrazu, pamięć
67 | Ilość obrazów zapamiętanych w pamięci aparatu ≥ 100 000 | Tak
68 | Funkcja zatrzymania ostatniego obrazu -„Last Image Hold” (LIH) | Tak
69 | Funkcja „cine ” dla trybu 3D (nagrywanie i odtwarzanie nagranych sekwencji skopii) | Tak
70 | Częstotliwość cyfrowego zapisu na dysku twardym obrazów fluoroskopii pulsacyjnej ≥ 25 obr/sek | Tak
71 | Jednoczesne wyświetlanie mozaiki obrazów ≥ 16 obrazów | Tak
72 | Obraz lustrzany góra/dół i prawo/lewo dla obrazu zapisanego (w post-processingu oraz dla LIH) | Tak
73 | Cyfrowy płynny obrót obrazu w pamięci aparatu bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu bez konieczności użycia promieniowania | Tak
74 | Funkcja generowania raportu dawki sumarycznej pacjenta z danej procedury lub dawki z podziałem na tryby pracy, powiększenia, | Tak
75 | Skala szarości w post-processingu ≥ 20 bit | Tak | powyżej 30 bit | 10
76 | Rekonstrukcja obrazów 3D
77 | Oprogramowanie sterujące ramieniem pozwalające na uzyskanie wizualizacji 3D | Tak
78 | Zakres skanowania z protokołem skanowania z zakresu min. 160˚pozwlajacej uzyskać obraz równoważny zakresowi 180 stopni | Tak
79 | Obrazowanie MPR i Volume Rendering | Tak
80 | Możliwość analizy zdjęć w osiach sagital, axial, coronal | Tak
81 | Rozmiar rekonstrukcji 3D ≥ 180mmx180mm x 180mm | Tak/Nie | Tak | 10
82 | Funkcjonalność min. pętla CINE, zoom, możliwość analizy grubą warstwą | Tak
83 | Współpraca z systemami neuronawigacyjnymi min.: trzech producentów, podać | Tak
84 | Możliwość rozbudowy o funkcje naczyniowe na dzień składania ofert
85 | Cyfrowa angiografia substrakcyjna DSA ≥ 25 obr./s | Tak
86 | Automatyczne wychwycenie zdjęć o największym zaczernieniu kontrastem | Tak
87 | Roadmapping, wykonywany z jednej klatki lub całego filmu DSA | Tak
88 | Pixelshift | Tak
89 | Landmarking | Tak
90 | Programy anatomiczne dedykowane badaniom naczyniowym (min 3 programy). | Tak
91 | Wyświetlanie obrazów bez subtrakcji na monitorze referencyjnym równolegle do obrazu DSA na monitorze obrazu na żywo | Tak
92 | Możliwość całkowitego włączania i wyłączania maski w obrazie DSA | Tak
93 | Możliwość tworzenia roadmapy z całego fragmentu sekwencji DSA bądź z dowolnego pojedynczego obrazu sekwencji DSA | Tak
94 | Wózek z monitorami
95 | Ilość monitorów 2 , min LCD TFT | Tak
96 | Przekątna monitorów ≥ 19” | Tak
97 | Rozdzielczość monitorów ≥ 1280 x 1024 | Tak
98 | Luminacja monitorów ≥ 800 cd/m2 | Tak
99 | Kontrast monitorów ≥ 600:1 | Tak
100 | Kąt widzenia pionowy i poziomy min. 175˚ | Tak
101 | Możliwość rozbudowy o interface do strzykawki automatycznej do wyzwalania kontrastu w przypadku stosowania procedur angiograficznych, zintegrowany wewnątrz aparatu. Kompatybilność min. z wstrzykiwaczami min. Medrad M5 Provis, M7 Arterion/Imaxeon Avidia/Covidien Illumena). | Tak
102 | System rejestracji obrazów
103 | Archiwizacja poprzez port USB z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM umożliwiającym odtwarzanie zdjęć na dowolnym komputerze PC | Tak
104 | Nagrywanie obrazów w formacie min. TIFF oraz DICOM 3.0 poprzez port USB; możliwość anonimizacji obrazów | Tak
105 | Wymagania dodatkowe
106 | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG wraz z funkcjonalnością generowania raportu dawki oraz wysyłanie raportu w formacie DICOM | Tak
107 | Dwa wyjścia cyfrowe do podłączenia dodatkowej pary monitorów | Tak
108 | System komunikacji w standardzie DICOM 3.0 co najmniej w zakresie: Storage, Storage Commitment (Receiver), MPPS, Worklist, Query/Retrive oraz nagrywanie obrazów DICOM wraz z przeglądarką na mediach zewnętrznych poprzez port USB | Tak
109 | Wyposażenie dodatkowe
110 | Videoprinter czarnobiały o szerokości wydruku 210 mm | Tak
111 | Robot do nagrywania płyt do istniejącego systemu informatycznego : Zestaw nagrywający i opisujący płyty DVD - zintegrowanego duplikatora automatycznego (w skład którego wchodzą: napędy optyczne zapisujące płyty CD/DVD, drukarka do nadruku płyt CD/DVD w systemie termoretransferowym, system automatycznych podajników, komputer zarządzający pracą urządzenia) o następujących min parametrach: Napędy optyczne DVD (nagrywarki) 2 szt. - szybko wymienne. Formaty zapisu minimum DVD-R i CD-R. Drukarka: możliwość wykonywania nadruku bezpośrednio na płycie i zalaminowania płyty w jednym przebiegu procesu nadruku Pojemność zasobników wejściowych na min 150 płyt. Wydajnośc: min. 30 CD i 18 DVD/godzinę; obciążenie miesięczne do 5000 płyt.Wyświetlacz LCD umieszczony w urządzeniu i informujący o ilości nośników optycznych w poszczególnych magazynkach, ilości materiałów ekspolatacyjnych w drukarce. Komputer :Monitor LCD min. 22" z funkcją zmiejszającą emisję światła niebieskiego obniżającą zmęczenie oczu, klawiatura, myszka Procesor minimum czterordzeniowy. RAM min: 4GB.Dysk twardy:256 GB SSD.Gigabitowa karta sieciowa zintegrowana.System operacyjny. Nagrywarka DVD.Port USB 3.0. Zestaw startowy 500 płyt oraz odpowiednia ilość taśm umożliwająca nadruk w kolorze.Oprogramowanie :odbiór obrazów DICOM z dowolnej modalności; dogrywanie do płyty z badaniami pacjenta przeglądarki DICOM, którą można odtworzyć na systemach operacyjnych; wymagana funkcjonalność DICOM Store wraz z definiowanym czasem życia danych; możliwość zarządzania i kontrolowania zadań za pomocą przeglądarki internetowej (współpraca także z ekranami dotykowymi); aplikacja umożliwia zapytanie i odbiór badań (Query/Retrive) z systemów PACS klienta i nagranie ich na płycie; ierfejs językowy minimum: polski, angielski | Tak
112 | Zasilanie aparatu
113 | Zasilanie jednofazowe 230V/ 50 Hz | Tak
114 | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego +/- 10% | Tak
115 | Wyposażenie aparatu ze zmotoryzowanym ramieniem C.
116 | Stacja robocza platformy nawigacyjnej.
117 | System wykorzystujący do lokalizacji technologię optyczną pasywną lub aktywną | Tak
118 | Cyfrowa kamera nawigacyjna wyposażona w co najmniej dwa detektory do lokalizacji narzędzi nawigowanych w sterylnym polu operacyjnym | Tak
119 | System wyposażony w co najmniej jedną z technologii wspomagania procesu przygotowania systemu nawigacji do zabiegu w celu optymalizacji położenia kamery nawigacyjnej względem pola operacyjnego: - wbudowany wskaźnik laserowy, - w pełni wirtualny podgląd 3D w czasie rzeczywistym narzędzi nawigowanych w polu operacyjnym na monitorach stacji roboczej, - podgląd wideo HD w czasie rzeczywistym pola operacyjnego na monitorach stacji roboczej z nakładanymi wirtualnymi odnośnikami narzędzi nawigowanych | Tak
120 | System kamery współpracujący z narzędziami nawigowanymi typu pasywnego lub aktywnego | Tak
121 | W pełni bezprzewodowa komunikacja dwukierunkowa wszystkich narzędzi aktywnych ze stacją roboczą (kamerą nawigacyjną) | Tak/Nie | Tak | 10
122 | Stacja robocza jedno- lub dwumodułowa - wyposażona w cyfrową kamerę optyczną, komputer, panele z interfejsami wejścia/wyjścia sygnałów komunikacyjnych i wideo, zasilacz izolowany, zasilacz awaryjny, monitor operacyjny chirurga z głośnikami, monitor dotykowy pełniący rolę stacji planowania oraz myszkę. | Tak | jednomodułowa | 10
123 | Moduł stacji roboczej wyposażony w koła jezdne obrotowe blokowane (wszystkie) ze specjalnymi osłonami zabezpieczającymi przed najechaniem na kable. | Tak
124 | Monitor operacyjny chirurga o rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli i przekątnej ekranu min. 28”. | Tak | przekątna powyżej 28" | 10
125 | Ekran monitora operacyjnego chirurga zabezpieczony specjalną szybą ochronną zapewniającą jednolitą gładką powierzchnię ekranu łatwą do czyszczenia. | Tak/Nie | Tak | 10
126 | Monitor dotykowy pełniący rolę stacji planowania o rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli i przekątnej min. 15” | Tak
127 | Stacja robocza wyposażona w co najmniej dwa dodatkowe w pełni cyfrowe wyjścia wideo (DVI, HDMI) do podłączenia opcjonalnych monitorów operacyjnych chirurga o min. rozdzielczości natywnej 1920x1080 pikseli. | Tak
128 | System umożliwia podłączenie min. 2 dodatkowych monitorów operacyjnych | Tak
129 | Monitor operacyjny chirurga na wysięgniku ruchomym o zasięgu poziomym min. 1m i zakresie pionowym min. 0.5m z możliwością pochylenia płaszczyzny ekranu | Tak
130 | Cyfrowa kamera optyczna zainstalowana na wysięgniku ruchomym o zasięgu poziomym min. 1,40 m i zakresie pionowym min. 1m z możliwością obrotu i pochylenia korpusu kamery | Tak
131 | Maksymalna odległość identyfikacji narzędzi od kamery min. 2,20 m | Tak
132 | Średnica sfery pola roboczego dla lokalizacji przez kamerę narzędzi nawigowanych min. 1,20 m | Tak
133 | System zapewnia w pełni autonomiczne sterowanie protokołem chirurgicznym (poruszanie się po menu/zatwierdzanie wyboru) realizowane ze sterylnej strefy pola operacyjnego przez operatora za pomocą narzędzi nawigowanych. | Tak/Nie | Tak | 10
134 | Możliwość osłaniania wszystkich narzędzi nawigowanych transparentną sterylną folią bez utraty dokładności ich pozycjonowania w objętości pomiarowej systemu. | Tak/Nie | Tak | 10
135 | Wszystkie narzędzia nawigowane są odporne na zanieczyszczenia substancjami płynnymi bez utraty dokładności ich pozycjonowania w objętości pomiarowej systemu. | Tak/Nie | Tak | 10
136 | Parametry min. komputera stacji roboczej:: - pamięć operacyjna RAM 8GB, - dysk twardy SSHD 500GB, - pamięć wideo karty graficznej 2GB, - dwa przewodowe interfejsy sieciowe LAN, - karta sieciowa bezprzewodowa WiFi n, - system operacyjny 64-bitowy. | Tak
137 | System wyposażony w zasilacz awaryjny (UPS) o gwarantowanym czasie podtrzymania pracy systemu min. 5 minut. | Tak
| Platforma umozliwiwajaca wykonywanie nawigowanych operacji kręgosłupa, głowy, aloplastyki kolana i biodra, ortopedii onkologicznej. | Tak
138 | Moduł do nawigowanych operacji kręgosłupa.
139 | Odczyt badań pochodzących z różnych urządzeń diagnostycznych zapisujących badania w formacie zgodnym z protokołem DICOM 3: - CT (tomografia komputerowa), - CTA (angiografia metodą tomografii komputerowej), - MR (rezonans magnetyczny), - MRA (angiografia metodą rezonansu, - PET (pozytonowa tomografia emisyjna). | Tak
140 | Odczyt badań poprzez sieć komputerową (LAN/WiFi), nośniki optyczne CD/DVD i przenośne pamięci/dyski USB. | Tak
141 | Automatyczne rozpoznawanie nowego badania obrazowego dostępnego w stacji czytnika płyt CD/DVD, na pamięci/dysku USB oraz na serwerze PACS (DICOM) | Tak
142 | Import całej objętości badania jak również ograniczonej objętości badania zdefiniowanej przez operatora | Tak
143 | Automatyczna (nie wymagająca obrysowania struktur anatomicznych) fuzja obrazów diagnostycznych uzyskanych z badań diagnostycznych: - CT (tomografia komputerowa), - CTA (angiografia metodą tomografii komputerowej), - MR (rezonans magnetyczny), - MRA (angiografia metodą rezonansu, - PET (pozytonowa tomografia emisyjna), z możliwością korekcji manualnej | Tak
144 | Funkcja planowania zabiegu zapewniająca min.: automatyczną segregację tkanek, ręczne obrysowanie struktur anatomicznych, wyznaczanie trajektorii dotarcia do celu oraz wirtualnych śrub, zaznaczanie istotnych punktów, opis struktur, pomiar odległości, objętości, rekonstrukcje 3D, import modeli 3D STL | Tak
145 | Śródoperacyjne tworzenie kompozycji widoków 2D i 3D, zmiana parametrów widzialności połączonych serii obrazowych (fuzje) | Tak
146 | Fuzje serii obrazowych CT przedoperacyjnych ze śródoperacyjnymi | Tak
147 | Możliwość wykonania fuzji lokalnych CT - precyzyjne dopasowanie fragmentu przestrzennego wyodrębnionego z jednej serii do drugiej serii obrazowej kręgosłupa. | Tak
148 | Planowanie/modyfikowanie śrub i drutów wirtualnych przed- i śródoperacyjnie | Tak
149 | Dostępna baza różnych systemów śrub wraz z możliwością definiowania uniwersalnych śrub wirtualnych o dowolnej geometrii: średnica, długość i wysokość łba. | Tak
150 | Funkcja planowania płaszczyzn odniesienia np. do pomiaru kątów. | Tak
151 | Funkcja ostrzeżenia przed zbliżaniem się aktywnego narzędzia w polu operacyjnym do punktu/segmentu trójwymiarowego szczególnego zainteresowania, programowanie marginesu bezpieczeństwa w zakresie co najmniej 0-50 mm | Tak/Nie | Tak | 10
152 | Opcjonalna rejestracja endoskopu (koniec dystalny i oś) i wyświetlanie obrazu z kamery endoskopu na ekranach systemu nawigacyjnego | Tak
153 | Użycie stacji roboczej do chirurgii kręgosłupa jako stacji podglądu badań diagnostycznych do procedur nienawigacyjnych | Tak
154 | Różne tryby wizualizacji rzutni dwu- i trójwymiarowych: multiplanarna, zorientowana na zdefiniowany cel/trajektorię, zorientowana na oś narzędzia, endoskopowa (okno podglądu wideo w czasie rzeczywistym). | Tak
155 | Specjalny widok wirtualnego asystenta wspomagającego pozycjonowanie osi dowolnego narzędzia prostego względem wektora aktywnej trajektorii. | Tak
156 | Personalizacja interfejsu użytkownika - definiowanie dowolnych konfiguracji widoków 2D, 3D i wideo (wyświetlanie min. 4 różnych widoków na jednym ekranie) oraz tworzenie indywidualnych protokołów procedur nawigacyjnych. | Tak
157 | Rejestracja pacjenta metodą punktową na podstawie punktów anatomicznych kręgosłupa pacjenta - metoda dotykowa | Tak
158 | Rozszerzenie metody punktowej rejestracji pacjenta o metodę dopasowania powierzchniowego | Tak
159 | Rejestracja pacjenta metodą automatyczną na podstawie śródoperacyjnego skanu RTG-3D wykonanego ramieniem C-3D zintegrowanym z systemem nawigacji | Tak
160 | System umożliwia przeprowadzenie zabiegu nawigowanego kręgosłupa typu MIS (przezskórny) bez konieczności inwazyjnego mocowania ramki referencyjnej pacjenta (do sztywnych struktur kostnych) | Tak/Nie | Tak | 10
161 | System umożliwia współpracę z dedykowanym nieinwazyjnym trakerem pacjenta w postaci jednorazowej sterylnej aktywnej bezprzewodowej maski. | Tak/Nie | Tak | 10
162 | System umożliwia rejestrację pacjenta metodą automatyczną na podstawie śródoperacyjnego skanu pacjenta z nieinwazyjnym trakerem wykonanego dowolnym tomografem CT | Tak/Nie | Tak | 10
163 | Opcja powtórnej/awaryjnej punktowej rejestracji pacjenta przeprowadzana w warunkach pełnej sterylności pola operacyjnego z wykorzystaniem tzw. punktów ucieczki definiowanych śródoperacyjnie. | Tak/Nie | Tak | 10
164 | Koniec narzędzia nawigowanego oznaczony na obrazie nawigacji w 3 płaszczyznach przy pomocy krzyżyka lub punktu | Tak
165 | Wizualizacja pozycji narzędzi (koniec dystalny i/lub oś narzędzia) na tle badania diagnostycznego pacjenta | Tak
166 | Możliwość zarejestrowania i modyfikacji trajektorii dojścia do każdego z zaznaczonych w fazie planowania obiektów dokonywanych w czasie nawigowania. | Tak
167 | Pełne planowanie i modyfikowanie śrub i drutów wirtualnych przed- i śródoperacyjnie | Tak
168 | Importowanie i wizualizacja przestrzenna modeli 3D w formacie STL. | Tak
169 | Pomiary przed- i śródoperacyjne zależności geometrycznych pomiędzy wskazanymi punktami: długość, kąty pomiędzy prostymi, kąt pomiędzy trzema punktami | Tak
170 | Oprogramowanie zapewnia w pełni zintegrowaną współpracę z aparatem RTG-3D z płaskim detektorem umożliwiającą: - automatyczny import śródoperacyjnych serii obrazowych RTG-3D, - automatyczną rejestrację pacjenta. | Tak
171 | Wyzwalanie zapisu zrzutów z ekranu nawigacyjnego w postaci plików bitmapowych bezpośrednio ze sterylnego pola operacyjnego przez operatora | Tak
172 | Narzędzia uniwersalne do zabiegów nawigowanych kręgosłupa.
173 | Zestaw pasywnych lub aktywnych bezprzewodowych narzędzi do nawigowanych zabiegów na kręgosłupie min. - kręgosłupowa ramka referencyjna (1szt.) z możliwością mocowania na zacisku kręgosłupowym (1szt.) i pinie kotwiczącym (1szt.), - szydło (1szt.) - sonda z podziałką do szypułki piersiowej (1szt.), - sonda z podziałką do szypułki prostej (1szt.), - wskaźnik krótki (1szt.) - uniwersalna ramka referencyjna (3szt.). : | Tak
174 | Kaseta sterylizacyjna na wszystkie elementy zestawu narzędzi uniwersalnych do zabiegów nawigowanych kręgosłupa (1szt.) | Tak
175 | Narzędzia do otwartych zabiegów nawigowanych kręgosłupa.
176 | Zestaw pasywnych lub aktywnych bezprzewodowych narzędzi do nawigowanych zabiegów na kręgosłupie min.: - adapter obrotowy ze skalibrowanym uchwytem mocującym do uniwersalnej ramki referencyjnej (1szt.) z końcówką kalibracyjną (1szt.) i uchwytem okrągłym zapadkowym (1szt.), - szydło do adaptera obrotowego (1szt.), - gwintowniki do adaptera obrotowego (4szt.), - końcówka śrubokręta do adaptera rotacyjnego (1szt.) | Tak
177 | Kaseta sterylizacyjna na wszystkie elementy zestawu narzędzi do otwartych zabiegów nawigowanych kręgosłupa (1szt.) | Tak
178 | Narzędzia do przeskórnych zabiegów nawigowanych kręgosłupa.
179 | Zestaw pasywnych lub aktywnych bezprzewodowych narzędzi do nawigowanych zabiegów na kręgosłupie min.: - adapter obrotowy ze skalibrowanym uchwytem mocującym do uniwersalnej ramki referencyjnej (1szt.) z końcówką kalibracyjną (1szt.) i uchwytem krótkim typu T zapadkowym (1szt.), - kaniulowane szydło do adaptera obrotowego (1szt.), - kaniulowane gwintowniki do adaptera obrotowego (4szt.), - kaniulowana końcówka śrubokręta do adaptera rotacyjnego (1szt.) | Tak
180 | Kaseta sterylizacyjna na wszystkie narzędzia do przezskórnych zabiegów nawigowanych kręgosłupa (1sz.t) | Tak
181 | Zestaw uniwersalnych narzędzi kalibracyjnych
182 | Pasywny lub aktywny kalibrator do rejestracji punktowej sztywnych konwencjonalnych narzędzi chirurgicznych bezpośrednio w sterylnym polu operacyjnym - nawigowanie narzędzi wygiętych bez dedykowanej osi roboczej lub kiedy użytkownika interesuje wyłącznie położenie końcówki | Tak
183 | Pasywny lub aktywny kalibrator do rejestracji wektorowej sztywnych konwencjonalnych narzędzi chirurgicznych bezpośrednio w sterylnym polu operacyjnym - nawigowanie prostych narzędzi z dedykowaną osią roboczą | Tak
184 | Kalibratory (punktowy i wektorowy) umożliwiają przeprowadzenie rejestracji narzędzia bezpośrednio przez operatora w sterylnym polu operacyjnym bez konieczności równoczesnej obsługi systemu przez drugą osobę. | Tak
185 | System umożliwia jednoczesne zarejestrowanie podczas zabiegu min. 4 różnych narzędzi konwencjonalnych i używanie ich w dowolnym momencie operacji. | Tak
186 | System umożliwia aktywację dowolnego zarejestrowanego narzędzia konwencjonalnego bezpośrednio ze sterylnego pola operacyjnego bez względu na jego położenie w objętości pomiarowej kamery nawigacyjnej | Tak
187 | Zestaw min. 4 (różne rozmiary w min. zakresie średnic: 2-27mm) uniwersalnych adapterów do nawigowania narzędziami konwencjonalnymi różnych firm montowanych do ramek referencyjnych w sposób zatrzaskowy (szybkozłączka) | Tak
188 | Dwuetapowy proces rejestracji uniemożliwia kalibrację punktową i wektorową narzędzia o małej sztywności. | Tak
189 | Kaseta sterylizacyjna na wszystkie elementy zestawu uniwersalnych narzędzi kalibracyjnych (1szt.). | Tak
| Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  | 190
1 | Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.
2 | Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr wymagany” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje również odrzucenie oferty.
3 | Wszystkie oferowane paramenty winny być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta (foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu).
4 | W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.
5 | Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia a także funkcjonalności, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji – szczegółowy opis równoważności podano w SIWZ .
6 | Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb Wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez Zamawiającego.
7 | Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego.
8 | Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie bieżącej obsługi ,bhp, konserwacji i eksploatacji zaoferowanego sprzętu.
9 | Dotyczy wszystkich wymieniopnych w opisie dysków twardych - 60 miesięcy gwarancji Next Business Day z zachowaniem dysków twardych u Zamawiającego.
10 | Miejscem dostawy i montazu jest : Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. Prof.. L. Bierkowskiego, ul Dojazd 34 , 60-631 Poznań
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )