## specyfikacja techn
Załacznik nr 2 (postępowanie ZP/p/5/20)
( Załącznik nr 2 - zawiera 20 pozycji pogrupowanych w II częściach)
Poz. nr | Nazwa |  |  |  | Ilość
Część I
1 | Diatermia urologiczno - chirurgiczna bipolarna |  |  |  | 1
2 | Tor wizyjny wzmocniony o niebieskie światło PDD |  |  |  | 1
3 | Tor wizyjny 4K |  |  |  | 1
4 | Laser homowy wysokiej mocy 140 W |  |  |  | 1
5 | Laser tulowy |  |  |  | 1
6 | Morcelator endoskopowy (komplet) |  |  |  | 1
7 | Kompletny zestaw do laparoskopii urologiczno - chirurgicznej przystosowany do zabiegów cystektomii i prosatektomii radykalnych |  |  |  | 2
8 | Wielorazowe elektronarzędzia chirurgii otwartej i laparoskopowej typu Biclamp, Ligasure (zestaw) |  |  |  | 2
9 | USG z możliwością fuzji obrazów MRI |  |  |  | 1
10 | Przenośne USG z sondą liniową, konweksową i rektalną (USG przyłóżkowe) |  |  |  | 1
Część II
11 | Resektoskop monopolarny (komplet) |  |  |  | 2
12 | Resektoskop bipolarny (komplet) |  |  |  | 2
13 | Ureterorenoskopia sztywna (zestaw) |  |  |  | 3
14 | Ureterorenoskopia giętka (zestaw dwukanałowy) |  |  |  | 2
15 | Cystoskop giętki (zestaw) |  |  |  | 2
16 | Urodynamika wraz z fotelem do badań i cystoskopii |  |  |  | 1
17 | Mini PCNL (komplet) |  |  |  | 2
18 | Uretrotom optyczny (zestaw) |  |  |  | 2
19 | Uretrotom ślepy (zestaw) |  |  |  | 1
20 | Cystoskop diagnostyczny z kleszczykami do pobierania wycinków |  |  |  | 3
Poz. nr 1
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Diatermia urologiczno - chirurgiczna bipolarna
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Diatermia z funkcją głębokiego zamykania naczyń | Tak
5 | Jednostka sterująca z wielokolorowym wyświetlaczem TFT o przekątnej min 6”, obrazującym parametry urządzenia, służącym do komunikacji użytkownik-aparat | Tak
6 | Monitor mocy z możliwością wizualizacji cyfrowej na wyświetlaczu i wizualizacji innej np. w postaci linijki. | Tak
7 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak
8 | Możliwość zapamiętania min. 90 programów w przez jednostkę sterującą i zapisania ich pod wieloznakową nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim | Tak
9 | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetleniem kodu błędu i opisem w języku polskim | Tak
10 | Ilość gniazd przyłączeniowych: monopolarne – min. 1 bipolarne – min. 1 zamykania naczyń - 1 elektrody neutralnej – 1 | Tak
11 | Gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie narzędzi w 3 różnych systemach (wtyczka 3-bolcowa, 1-bolcowa o średnicy 4 mm, 1-bolcowa o średnicy 5mm) bez użycia dodatkowych adapterów. | Tak
12 | Gniazda bipolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie narzędzi w 3 różnych systemach (wtyczka standard, wtyczka 29 mm, wtyczka 22 mm) bez użycia dodatkowych adapterów. | Tak
13 | Możliwość podłączenia do urządzenia dwóch wyłączników nożnych do aktywacji cięcia i koagulacji mono- i bipolarnych. | Tak
14 | Regulacja intensywnością cięcia i koagulacji oraz możliwość zmiany trybów pracy przy pomocy włącznik nożnego i uchwytu do koagulacji i cięcia | Tak
15 | Aparat posiadający funkcję redukowania wyświetlanych informacji o najistotniejszych, pokazujących wyłącznie parametry pracy aktualnie wykorzystywanego instrumentu | Tak
16 | Maksymalna moc wyjściowa cięcia monopolarnego do 300 + 10 [W] regulowana z dokładnością 1 W w całym zakresie mocy | Tak, podać | powyżej 300 W | 10
17 | Minimum 4 trybów – rodzajów cięcia monopolarnego (mikrochirurgiczny, delikatny, wysokowydajny, hemostatyczny) | Tak
18 | Maksymalna moc znamionowa koagulacji monopolarnej 200 + 10 W] regulowana z dokładnością 1 W w całym zakresie mocy | Tak, podać | powyżej 200 W | 10
19 | Minimum trzy rodzaje/ tryby koagulacji monopolarnej: (delikatna, intensywna i preparująca) | Tak
20 | Moc koagulacji monopolarnej typu natryskowego regulowana do min. 120[W] dla pracy tradycyjnej i w osłonie argonu | Tak
21 | Maksymalna moc wyjściowa koagulacji bipolarnej120 + 10 [W] | Tak, podać | powyżej 100 W | 10
22 | Aktywacja funkcji bipolarnej: pedał i / lub funkcja auto-start | Tak
23 | Możliwość samodzielnej regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością do co najmniej 0,1 sekundy | Tak
24 | Tryb zamykania naczyń krwionośnych o średnicy do 7mm | Tak
25 | Minimalna moc trybu zamykania naczyń 300 + 10 [W] | Tak
26 | Tryb zamykania naczyń z funkcją auto stop | Tak
27 | Regulacja intensywności działania w 4-stopniowej skali | Tak
28 | Automatyczne kończenie procesu zamykania naczyń potwierdzone sygnałem dźwiękowym. | Tak
29 | Funkcja bezpiecznego cięcia bipolarnego i koagulacji bipolarnej w soli fizjologicznej (elektroresekcja bipolarna ) automatycznie dobierana moc cięcia min. 360 [W] | Tak, podać | powyżej 360 W | 10
30 | System bezpieczeństwa elektrody neutralnej monitorujący: - jakość przylegania elektrody neutralnej (pomiar symetrii), - kontakt między elektrodą neutralną a skórą pacjenta (pomiar rezystancji), - gęstość prądu poniżej elektrody neutralnej, | Tak
31 | Informacja o jakości przylegania elektrody neutralnej w postaci cyfrowej i graficznej | Tak
32 | Włącznik nożny, podwójny z przyciskiem do zmiany programu – 1szt. (do dezynfekcji) | Tak
33 | Elektroda neutralna jednorazowa dzielona o powierzchni 85 -90cm2 z pierścieniem izolowanym mechanicznie i elektrycznie o powierzchni min. 23-25 cm2-100szt | Tak
34 | Kabel do elektrod neutralnych jednorazowych dł. min 5 m, wielorazowy - 1 szt. | Tak
34 | Wózek pod diatermię - 1 szt | Tak
35 | Szerokość oparcia - 60 cm | Tak
36 | Możliwość regulacji fotela za pomocą pilota i siłowników w wysokości 47-100 cm | Tak
37 | Obciążenie fotela maksymalne 220 kg | Tak
38 | Akcesoria: miska bez odpływu, pilot ręczny, panel stołu, panele obrotowe (2 szt), uchwyt na prześcieradło, podpórka dla anestezjologa | Tak
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  |  | 40
Poz. nr 2 i nr 3
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Tor wizyjny 4 K wzmocniony o niebieskie światło PDD.
Ilość sztuk: 1 + 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Głowica kamery typu pendulum kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery, praca głowicy w standardzie FULL HD, progressive scan | Tak
5 | Głowica kamery wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy CMOS lub CCD | Tak, podać | powyżej 1 przetwornika | 20
6 | Zakres obrazowania umożliwiający wykorzystanie w diagnostyce fluorescencyjnej PDD lub AF | Tak
7 | Zintegrowane min. 3 przyciski sterujące w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem, uruchamianych poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku | Tak
8 | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery | Tak
9 | Masa głowicy kamery nie większa niż 135g | Tak
10 | Możliwość sterylizacji głowicy kamery w STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1, EtO | Tak
11 | Sterownik do zastosowania z oferowaną głowicą kamery – 1 zestaw | Tak
12 | Źródło światła z wbudowanym filtrem do diagnostyki fotodynamicznej PDD oraz umożliwiające pracę w standardowym trybie światła białego | Tak
13 | Wyposażone w filtr do diagnostyki autofluorescencyjnej AF | Tak
14 | Wyposażone w lampę ksenonową o mocy min 280 W | Tak, podać | powyżej 280 W | 20
15 | Przyciski na panelu przednim do ręcznej regulacji poziomu natężenia światła | Tak
16 | Regulacja poziomu natężenia światła w zakresie od 5-100% | Tak
17 | Wyświetlacze typu LED, informujące o aktualnym poziomie natężeniu światła w postaci graficznej oraz numerycznej | Tak
18 | Oddzielny przycisk dla funkcji standby (automatyczne ustawienie natężenia światła na 0%) | Tak
19 | Zmiana trybu pracy (tryb światła białego/ tryb światła PDD) przy pomocy przycisku na panelu urządzenia i przełącznika nożnego, przełącznik nożny w zestawie | Tak
20 | W zestawie światłowód cieczowy długość min 220 cm – 1 szt. | Tak
21 | Kamera medyczna 4K
22 | Sterownik kamery wyposażony w wyjścia wideo Display Port x2 przesyłające sygnał wideo w rozdzielczości 4K min. 3840 x 2160 pikseli | Tak
23 | Sterownik kamery wyposażony w wyjście wideo 12G-SDI przesyłające sygnał wideo w rozdzielczości 4K min. 3840 x 2160 pikseli | Tak/Nie | Tak | 10
24 | Sterownik kamery wyposażony w wyjście wideo DVI-D x1 przesyłające sygnał wideo w rozdzielczości FULL HD 1920x1080 pikseli | Tak
25 | Sterownik kamery wyposażony w min. 3 gniazda USB do podłączenia m.in.: zewnętrznej klawiatury, pamięci PenDrive, dedykowanej drukarki | Tak
26 | Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika umożliwiające szybki dostęp | Tak
27 | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo umożliwiające komunikację sterownika kamery z oferowanym źródłem światła LED | Tak
28 | Funkcja wyświetlania ustawionej intensywności światła oferowanego źródła światła na ekranie monitora operacyjnego | Tak
29 | Funkcja zmiany ustawionej intensywności światła oferowanego źródła światła poprzez przyciski głowicy kamery | Tak
30 | Tryb automatycznej regulacji intensywności światła oferowanego źródła światła | Tak
31 | Menu i funkcje sterownika kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w formie graficzno - tekstowych ikon | Tak
32 | Obsługa funkcji sterownika kamery ze sterylnej strefy sali operacyjnej poprzez przyciski na głowicy kamery lub videoendoskopu 3D | Tak
33 | Dostęp do funkcji sterownika kamery z "brudnej" strefy sali operacyjnej poprzez zewnętrzną klawiaturę bez konieczności bezpośredniego dostępu do panelu czołowego sterownika kamery, w zestawie klawiatura silikonowa z USB z certyfikatem medycznym, stopień ochrony min. IP68 | Tak
34 | Tryb obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego na ekranie monitora operacyjnego w celu ułatwienia różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia | Tak
35 | Tryb obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego realizowany w technologii w pełni cyfrowej bez zastosowania filtru w źródle światła, umożliwiający wykorzystanie ze źródłami światła innych producentów | Tak
36 | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z zablokowanym kolorem czerwonym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | Tak
37 | Funkcja zapisu zdjęć i filmów wideo w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery, w zestawie pamięć o pojemności min. 32GB | Tak
38 | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery | Tak
39 | Zapis zdjęć w formacie JPEG | Tak
40 | Zapis filmów wideo w formacie MPEG4 | Tak
41 | Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy regulacji jasności | Tak
42 | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępnych min. 6 poziomów regulacji zoom'u | Tak
43 | Funkcja wyświetlania wirtualnego pointera ekranowego na obrazie z kamery do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania | Tak
44 | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na obrazie z kamery do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania | Tak
45 | Zapamiętanie w pamięci wewnętrznej sterownika kamery danych min. 50 pacjentów | Tak
46 | Konstrukcja sterownika kamery umożliwiająca podłączenie sztywnego wideoendoskopu 3D FULL HD | Tak
47 | Źródło światła LED - 1 komplet
48 | Źródło światła wykorzystujące technologię hybrydową łączącą światło LED ze światłem laserowym | Tak
49 | Temperatura barwowa 6000K - 6100K | Tak
50 | Moc wyjściowa światła odpowiadająca źródłu światła ksenonmin 280W | Tak, podać | powyżej 280 W | 20
51 | Ustawianie poziomu natężenia światła poprzez zintegrowany ekran dotykowy na panelu czołowym | Tak
52 | Funkcja ustawiania poziomu natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery | Tak
53 | Wskaźnik paskowy i liczbowy wskazujący ustawiony poziom natężenia światła | Tak
54 | Dostępna funkcja wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego | Tak
55 | Prac źródła światła w trybie ręcznej i automatycznej regulacji poziomu natężenia światła | Tak
56 | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na obrazie z kamery do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania | Tak
57 | Monitor
58 | Monitor medyczny min. 27" LCD przystosowany do obrazowania kamery zestawu | Tak
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  |  | 70
Poz. nr 4
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Laser holmowy wysokiej mocy 140 W
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Laser interdyscyplinarny do zabiegów leczenia kamicy układu kielichowo miedniczkowego, nacięcie zwężenia dróg moczowych oraz BPH prostaty | Tak
| Żródło generatora: holmowy | Tak
| Moc maksymalna lasera min 140 W | Tak
| Długość fali 2100 nm | Tak
| Częstotliwość impulsów min 3-100 Hz | Tak
| Energia impulsów min 0,2-5 J | Tak
| Regulacja impulsu 100-1100 µs | Tak
| Długość impulsu regulowana manualnie min 7 | Tak
5 | Laser wyposażony w port laserowy "otwarty", czyli bez chipowania włókien, bez limitacji ilości użyć danego włókna, dostarczonej energii oraz ilości sterylizacji danego włókna. Laser nie może posiadać mechanizmu ograniczającego pracę na tych włóknach. | Tak
6 | Zamknięty system chłodzenia wodno - powietrzny | Tak
7 | Kolorowy ekran dotykowy min 12 cala | Tak
8 | Ustawianie wiązki naprowadzającej jako fali ciągłej i przerywanej oraz ustawianie natężenia wiązki wprost z ekranu głównego, bez konieczności przechodzenia z ekranu głównego do opcji zmiany, bez konieczności przerywania pracy, lub przechodzenia do stanu standby | Tak/Nie | Tak | 20
9 | Specjalny program fabryczny do litotrypsji z efektem tzw. rozpylania-dustingu, czyli kruszenia długim impulsem - program musi pracować w pełnym zakresie długości impulsu w granicach do 1100 mikrosekund, z min 7 poziomami regulacji długości impulsu, program zapewnia zmniejszony odrzut lekkich złogów w moczowodach, niezależnie od ustawionej energii i częstotliwości w porównaniu ze standardowym programem do litotrypsji | Tak
10 | Laser podczas pracy powinien stale i jednocześnie wyświetlać na ekranie dotykowym następujące parametry: - tryb pracy - długość impulsu - grubość podłączonego włókna, - częstotliwość pracy, - energię impulsu, - ustawioną moc, - tryb pracy - natężenie wiązki pilotującej, - stan lasera, - ilość zaaplikowanych dżuli - ilość oddanych strzałów | Tak
11 | Soczewka zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem wewnętrznej optyki lasera, tzw. blast-shield, na wypadek spalenia włókna lub innych zanieczyszczeń | Tak
12 | Automatyczne przejście w stan „nieuzbrojony" w przypadku dłuższej bezczynności lasera, | Tak
13 | Możliwość współpracy lasera z włoknami 200 µm-1000 µm | Tak
14 | Włókno do giętkiego ureterorenoskopu - 3 szt | Tak
15 | Włókno 365 µm - 3 szt | Tak
16 | Okulary ochhronne - 5 szt | Tak
17 | Nóż i stripper do każdego włókna po 1 szt | Tak
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  |  | 20
Poz. nr 5
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Laser tulowy
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Laser urologiczny do enukleacji stercza oraz innych procedur urologicznych i chirurgicznych | Tak
5 | Laser tulowy o długości fali 2100 nm | Tak
6 | Wyświetlacz LCD min 12 cala | Tak
7 | Tryb naświetlania tkanki min. 5 ms – 80 Hz | Tak
8 | Laser tulowo-yagowy o mocy min. 145W | Tak, podać | powyżej 145 W | 30
9 | Komora laserowa wykonana w technologii DPSS (diode pumped solid state laser), medium laserowe (kryształ) wzbudzane przy użyciu zespołu diod | Tak
10 | Uchwyt/głowica do włókna lasera do operacji otwartych | Tak
11 | Cześtotliwość pracy w trybie impulsowy regulowana do min. 1000 Hz | Tak
12 | Trójfunkcyjny przełącznik nożny | Tak
13 | Oddzielne tryby pracy do waporyzacji/ablacji oraz koagulacji aktywowane za pomocą trzypedałowego przełącznika nożnego bez konieczności zmiany trybu pracy na wyświetlaczu urządzenia | Tak
14 | Nożyczki i obieraczki do włókien laserowych, po 1 szt. | Tak
15 | Okulary ochronne min. 2 szt | Tak
16 | Włókna: wielorazowe do wyboru z oferty producenta - 5 szt. | Tak
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  |  | 30
Poz. nr 6
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Morcelator endoskopowy (zestaw)
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Morcelator bezprzewodowy lub przewodowy | Tak, podać | bezprzewodowy | 20
5 | Szybkość pracy morcelatora do 6 000 rpm | Tak
6 | Możliwość pracy morcelatorem w rybie Active Mode do 80 min | Tak
7 | Minimum dwa tryby pracy | Tak
8 | Morcelator – 2 sztuki | Tak
9 | Jednorazowy zestaw ostrzy – 5 szt | Tak
10 | Ładowarka morcelatora - 1 sztuka | Tak
11 | Szybkość pracy morcelatora regulowana minimum w 7 stopniach / krokach. Wizualizacja stopnia pracy przy pomocy wyświetlacza LED | Tak
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  |  | 20
Poz. nr 7
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Kompletny zestaw do laparoskopii urologiczno - chirurgicznej przystosowany do zabiegów cystektomii i prosatektomii radykalnych
Ilość sztuk: 2
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Sztywny wideolaparoskop 3D z dwoma przetworniki CCD lub CMOS o rozdzielczości FULL HD (1920 x 1080 pikseli) umieszczonymi w końcu dystalnym tubusu wideolaparoskopu - 0 stopni - 1 szt. | Tak
5 | Nożyczki laparoskopowe, ostrza zakrzywione, długość bransz 12- 15mm, dwie bransze ruchome, śred. 5mm, izolowane, uchwyt z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, bez zapinki, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 36cm, obrotowe, autoklawowalne – 2 szt. | Tak
6 | Imadło laparoskopowe, bransze zagięte w lewo, rękojeść prosta, zapinka wyłączana, średnica 5mm, długość robocza 33cm, autoklawowalne - 2 szt. | Tak
7 | Imadło laparoskopowe, bransze zagięte w prawo, rękojeść prosta, zapinka wyłączana, średnica 5mm, długość robocza 33cm, autoklawowalne - 2 szt. | Tak
8 | Kleszcze laparoskopowe, chwytające i preparacyjne bransze o długości 16 mm, obrotowe, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, bez zapinki, śred. 5mm, długość robocza 36cm, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka metalowa, tubus, wkład pracujący), autoklawowalne – 2 szt. | Tak
9 | Kleszcze laparoskopowe, chwytające i preparacyjne bransze o długości 16 mm, obrotowe, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, bez zapinki, śred. 10 mm, długość robocza 36cm, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka metalowa, tubus, wkład pracujący), autoklawowalne – 2 szt. | Tak
10 | Igła Veressa, śr. 2,1 mm, dł. 15 cm - 2 szt. | Tak
11 | Kleszcze laparoskopowe, chwytające i preparacyjne bransze o długości 16 mm, obrotowe, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, bez zapinki, śred. 5mm, długość robocza 36cm, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), autoklawowalne – 2 szt. | Tak
12 | Kleszcze laparoskopowe typu KELLY, długość bransz 22 mm, obie ruchome; śred. 5 mm, długość robocza 36cm, obrotowe, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, bez zapinki, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), autoklawowalne – 2 szt. | Tak
13 | Kleszcze laparoskopowe, okienkowe, atraumatyczne, chwytające, bransze o długości 25 mm, obrotowe, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, z zapinką, śred. 5mm, długość robocza 36cm, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), autoklawowalne – 2 szt. | Tak
14 | Kleszcze laparoskopowe, jelitowe, chwytające, bransze o długości 36-37mm, obrotowe, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, bez zapinki, śred. 5mm, długość robocza 36cm, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), autoklawowalne – 2 szt. | Tak
15
16 | Rurka ssąco-płucząca z otworami bocznymi, powierzchnia antyodblaskowa, obrotowy zawór dwudrożny, średnica 5mm, długość robocza 36cm, autoklawowalna – 2 szt. | Tak
17 | Elektroda laparoskopowa, haczykowa, monopolarna, średnica 5mm | Tak
18 | Kleszcze laparoskopowe typu CLERMONT-FERRAND, chwytające, bransze delikatne, okienkowe o długości 18-19mm, z podłączeniem do koagulacji bipolarnej, bez zapinki, śred. 5mm, długość robocza 36cm, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), autoklawowalne – 2 szt. | Tak
19 | Trokar wielorazowy, piramidalny grot, do instrumentów 10mm, dł. 10,5cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, zielone oznakowanie kolorystyczne ułatwiające identyfikację rozmiaru, rozbieralny – trzy częściowy (zawór, kaniula, grot z otworem wentylacyjnym), zawór z dźwignią umożliwiającą otwarcie trokara podczas wprowadzania optyki lub instrumentu, skośne zakończenie kaniuli, autoklawowalny – 3 szt. | Tak
20 | Trokar wielorazowy, grot piramidalny, do instrumentów 5mm, dł. 10,5cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, czarne oznakowanie kolorystyczne ułatwiające identyfikację rozmiaru, rozbieralny – trzy częściowy (zawór, kaniula, grot z otworem wentylacyjnym), zawór z dźwignią umożliwiającą otwarcie trokara podczas wprowadzania optyki lub instrumentu, skośne zakończenie kaniuli, autoklawowalny – 3 szt. | Tak
21 | Uszczelka, biała, do trokarów 11 mm, autoklawowalna, opk. 20 szt. | Tak
22 | Uszczelka, biała, do trokarów 6 mm, autoklawowalna, opk. 20 szt. | Tak
23 | Redukcja 11 / 5 mm, do trokara – 2 szt. | Tak
24 | Pojemnik plastikowy, perforowany, do instrumentów o dł. do 36 cm – 2 szt. | Tak
25 | Optyka laparoskopowa z systemem wałeczkowym typu Hopkins, kąt patrzenia 0°, śr. 10 mm, dł. 31 cm, oznakowanie DataMatrix i średnicy kompatybilnego światłowodu, przyłącze światłowodowe wyposażone w adaptery do światłowodów różnych producentów, autoklawowalna - 1 szt. | Tak,podać | oznaczenie średnicy światłowodu | 15
26 | Optyka laparoskopowa z systemem wałeczkowym typu Hopkins, kąt patrzenia 30°, śr. 10 mm, dł. 31 cm, oznakowanie DataMatrix i średnicy kompatybilnego światłowodu, przyłącze światłowodowe wyposażone w adaptery do światłowodów różnych producentów, autoklawowalna - 1 szt. | Tak,podać | oznaczenie średnicy światłowodu | 15
27 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk, perforowany, o wymiarach zewnętrznych min. 446x90x45mm – 2 szt. | Tak
28 | Uchwyt ClickLine, plastikowy, bez zapinki, monopolarny, rozszerzone pierścienie na palce, wielorazowy autoklawowalny – 2 szt. | Tak
29 | Uchwyt ClickLine, plastikowy, z zapinką MANHES, monopolarny, rozszerzone pierścienie na palce - 2 szt | Tak
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  |  | 30
Poz. nr 8
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Wielorazowe elektronarzędzia chirurgii otwartej i laparoskopowej typu Biclamp, Ligasure (zestaw)
Ilość sztuk: 2
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Instrument BiClamp dł. min 26 cm ceramiczny - 2 szt | Tak, podać | powyżej 26 cm | 20
5 | Kleszczyki laparoskopowe BiClamp okienkowe żłobione - 2 szt | Tak
6 | Kleszczyki laparoskopowe BiSect mikro - 2 szt | Tak
7 | Instrument laparoskopowy BiCision - 2 szt | Tak
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  |  | 20
Poz. nr 9
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
USG z możliwością fuzji obrazów MRI
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Ultrasonograf wielozadaniowy z możliwością obrazowania fuzyjnego prostaty | Tak
5 | Jednostka obrazująca w trybach: - B -mode - B+B mode - Duplex - Triplex - obrazowanie harmoniczne - Power Doppler Colorowy | Tak
6 | Monitor min. 19 cali o rozdzielczości min. 1920 x 1080 | Tak
7 | Częstotliwość ultrasonografu min 2,0 - 18,0 MHz | Tak
8 | 3 porty dla wpięcia głowic do systemu | Tak
9 | Dynamika systemu min. 170 dB | Tak
10 | Głębokość penetracji min 26 cm | Tak
11 | Specjalistyczne oprogramowanie urologiczne z możliwością wyliczania PSAD oraz objętości prostaty z trzech pomiarów na jednoczesnym obrazowaniu poprzecznym i podłużnym | Tak
12 | Głowica brzuszna o następujących parametrach pracy: - częstotliwość min 2,0 - 5,0 MHz - ilość elementów w głowicy 192 - przystawka bioppsyjna z regulowaną średnicą na biopsje cienko i gruboigłowe - przycisk na głowicy do zamrażania obrazu | Tak,podać | szerszy zakres | 10
13 | Głowica liniowa o następujących parametrach: - częstotliwość pracy min 5 - 10 MHz - ilość elementów 192 - długość czoła głowicy min 40 mm - przycisk na głowicy do zamrażania obrazu | Tak,podać | szerszy zakres | 10
14 | Głowica rektalna dwupłaszczyznowa convex-convex o następujących parametrach: - częstotliwość pracy min 8,0 - 11,0 MHz - ilość elementów min 310 - jednoczesne obrazowanie dwóch płaszczyzn prostaty - możliwość obrazowania end fire - przystawka biopsyjna przechodząca przez środek głowicy oraz wzdłuż głowicy - przyciski na głowicy do przełączania płaszczzn obrazowania | Tak,podać | szerszy zakres i powyżej 310 elementów | 20
15 | Możliwość obrazowania biopsji fuzyjnej | Tak
16 | Możliwość podłączenia głowiucy objętościowej 360 stopni | Tak
17 | Videoprinter czarno – biały | Tak
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  |  | 40
Poz. nr 10
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Przenośne USG z sondą liniową, konweksową i rektalną (USG przyłóżkowe)
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Ultrasonograf z 3 głowicami
5 | Całkowicie cyfrowy układ formatowania wiązki ultradźwiękowej | Tak
6 | Tryby obrazowania minumum B, B+B, 2B w czasie rzeczywistym, B+kolor, Doppler Pulsacyjny, Doppler kolorowy, Power Doppler kierunkowy, Triplex, Duplex | Tak
7 | Głebokość pola obrazowego min 2-27 cm | Tak
8 | Częstotliwość odświeżania obrazu B-Mode min 590 obr/sek | Tak
9 | Liczba stref ogniskowania min 4 | Tak
10 | Obrazowanie harmoniczne | Tak
11 | Moduł przeglądania obrazów CINE-LOOP | Tak
12 | Zakres częstotliwości pracy min 2-12 MHz | Tak, podać | szerszy zakres | 10
13 | Monitor LCD min 15 cali | Tak
14 | Wieloczęśtotliwościowy przetwornik typu convex: - zakres pracy min 2,0-5,0 MHz - 3 częstotliwości pracy do wyboru - kąt skanowania min 55 stopni | Tak,podać | szerszy zakres | 10
15 | Wieloczęśtotliwościowy przetwornik rektalny typu convex - zakres pracy min 5,0-8,0 | Tak,podać | szerszy zakres | 10
16 | Wieloczęśtotliwościowy przetwornik liniowy: - zakres pracy min 6,0-10,0 MHz - długość głowicy min 40 mm | Tak,podać | szerszy zakres | 10
17 | Videoprinter | Tak
18 | Kąt skanowania obrazu min 60 stopni | Tak
19 | Przystawka biopsyjna | Tak
20 | Wieloczęśtotliwościowy przetwornik rektalny typu convex | Tak
21 | Zakres pracy min 5-8 MHz | Tak
22 | min 3 częstotliwości pracy do wyboru dla trybu B-mode | Tak
23 | Przystawka biopsyjna | Tak
24 | Wieloczęśtotliwościowy przetwornik liniowy | Tak
25 | Zakres pracy min 6-10 MHz | Tak
26 | min 3 częstotliwości pracy do wyboru dla trybu B-mode | Tak
27 | Długość głowicy min 4 cm | Tak
28 | Videoprinter | Tak
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  |  | 40
Poz. nr 11
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Resektorkop monopolarny (komplet)
Ilość sztuk:2
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Napęd do resektoskopów monopolarnych, aktywny, obejma na palce zamknięta , obejma na kciuk zamknięta, podłączenie kabla z rozgałęzieniem na 2 końcówki - 2 szt. | Tak
5 | Płaszcz zewnętrzny do resektoskopu o średnicy 26 Fr z odpływem i dopływem zamykanymi plastikowymi demontowanymi kranikami, zakończenie płaszcza z perforacją- 2 szt. | Tak
6 | Płaszcz wewnętrzny do resektoskopu o srednicy 24 Fr z zakończeniem ceramicznym w kolorze czarnym nie powodującym odblasków, od strony montażu elementu roboczego dwa plastikowe pierścienie do automatycznego zapięcia - 2 szt. | Tak
7 | Obturator do płaszcza przepływowego 24/26 Fr. - 2 szt. | Tak
8 | Optyka o średnicy 4 mm , długość robocza 307 mm, kąt patrzenia 30 stopni , autoklawowalna- 2 szt. | Tak
9 | Światłowód przeznaczony do pracy z optykami resektoskopów , w nieprzeźroczystej osłonie zapobiegającej utracie światła, montaż od strony optyki na klik bez gwintu, śrdnica 2,5 mm, długość 3 m, autoklawowalny - 2 szt. | Tak
10 | Kosz metalowy do transportu, mycia oraz sterylizacji jednej optyki o wymiarach 59 x 54 x 471 mm z poprzeczkami silikonowymi zabezpieczającymi przed przemieszczaniem się optyki podczas transportu i obracania koszem - 2 szt. | Tak
11 | Strzykawka urologiczna 150 ml - 2 szt. | Tak
Poz. nr 12
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Resektorkop bipolarny (komplet)
Ilość sztuk:2
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Napęd do resektoskopów bipolarnych, aktywny, obejma na palce zamknięta , obejma na kciuk zamknięta, podłączenie kabla z rozgałęzieniem na 2 końcówki - 2 szt. | Tak
5 | Płaszcz zewnętrzny do resektoskopu o średnicy 26 Fr z odpływem i dopływem zamykanymi plastikowymi demontowanymi kranikami, zakończenie płaszcza z perforacją- 2 szt. | Tak
6 | Płaszcz wewnętrzny do resektoskopu o srednicy 24 Fr z zakończeniem ceramicznym w kolorze czarnym nie powodującym odblasków, od strony montażu elementu roboczego dwa plastikowe pierścienie do automatycznego zapięcia - 2 szt. | Tak
7 | Obturator do płaszcza przepływowego 24/26 Fr. - 2 szt. | Tak
8 | Optyka o średnicy 4 mm , długość robocza 307 mm, kąt patrzenia 30 stopni , autoklawowalna- 2 szt. | Tak
9 | Światłowód przeznaczony do pracy z optykami resektoskopów , w nieprzeźroczystej osłonie zapobiegającej utracie światła, montaż od strony optyki na klik bez gwintu, śrdnica 2,5 mm, długość 3 m, autoklawowalny - 2 szt. | Tak
10 | Kosz metalowy do transportu, mycia oraz sterylizacji jednej optyki o wymiarach 59 x 54 x 471 mm z poprzeczkami silikonowymi zabezpieczającymi przed przemieszczaniem się optyki podczas transportu i obracania koszem - 2 szt. | Tak
11 | Strzykawka urologiczna 150 ml - 2 szt. | Tak
Poz. nr 13
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ureterorenoskopia sztywna (zestaw)
Ilość sztuk: 3
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Ureterorenoskop kompaktowy wg. Marbergera (okular skośny) średnica 6/7,5 Fr, kąt patrzenia 5 stopni, kanał roboczy 4,2 x 4,6 Fr. długość robocza 430 mm, długość całkowita 600 mm, dopływ i odpływ zamykane wymiennymi plastikowymi kranikami, kanał roboczy z wewnętrzną uszczelką zamykany metalową zakręcaną końcówką z wymienną uszczelką gumową z otworem- 1 szt. | Tak
5 | Plastikowa rączka do ureterorenoskopu montowana w miejscu przyłącza światłowodu, umożliwiająca łatwe i bezpieczne manipulowanie instrumentem - 3 szt. | Tak
6 | Ureterorenoskop kompaktowy wg. Marbergera (okular skośny) średnica 8/9,8 Fr, kąt patrzenia 12 stopni, kanał roboczy 5,2 x 6,2 Fr. długość robocza 430 mm, długość całkowita 600 mm, dopływ i odpływ zamykane wymiennymi plastikowymi kranikami, kanał roboczy z wewnętrzną uszczelką zamykany metalową zakręcaną końcówką z wymienną uszczelką gumową z otworem- 2 szt. | Tak
7 | Pojemnik plastikowy z matą typu "jeż" do sterylizacji ureterorenoskopu o wymiarach 700 x 120 x 75 mm - 3 szt. | Tak
8 | Kleszcze typu "ząb myszy" o średnicy 4 Fr. długość robocza 550 mm, rozbieralne dwu-częściowe (wkład - rączka), wkład obrotowy o 360 stopni - 1 szt. | Tak
9 | Kleszcze typu "ząb myszy" o średnicy 5 Fr. długość robocza 550 mm, rozbieralne dwu-częściowe (wkład - rączka), wkład obrotowy o 360 stopni - 2 szt. | Tak
Poz. nr 14
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ureterorenoskopia giętka (zestaw dwukanałowy)
Ilość sztuk: 2
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Video-ureterorenoskop współpracujący ze sterownikiem kamery Ultra HD o rozdzielczości min. 3840x2160 pikseli, ze zintegrowanym oświetleniem LED z automatyczną regulacją światła oraz ostrości obrazu - 2 szt | Tak
5 | Średnica zewnętrzna w najwęższym miejscu 5,2 Fr., zakończenie metalowe | Tak
6 | Średnica płaszcza 9,9 Fr. | Tak
7 | Dwa oddzielne kanały robocze: - kanał irygacyjny o średnicy 2,4 Fr, - kanał narzędziowy i irygacyjny o średnicy 3,6 Fr. | Tak
8 | Pole widzenia 90 stopni | Tak
9 | Kąt wygięcia końcówki 270 stopni góra i dół | Tak
10 | Długość robocza 68 cm | Tak
11 | Obraz kwadratowy z 6 krotną regulacją rozmiaru | Tak
12 | W zestawie tester szczelności oraz zawór do sterylizacji niskotemperaturowej | Tak
13 | Śruba mikrometryczna do precyzyjnego wysuwania włókna lasera - 2 szt. | Tak
14 | Nasadka z kanałem instrumentowym zamykanym kranikiem plastikowym i zakończonym uszczelką gumową z otworem oraz z dopływem i odpływem zamykanymi demontowalnymi plastikowymi kranikami - 2 szt. | Tak/Nie
15 | Jednorazowe samozamykające się uszczelki do ureterorenoskopów - 10 szt | Tak
16 | Kleszczyki biopsyjne o średnicy 3 Fr o długości roboczej 920 mm - 2 szt. | Tak
17 | Kleszczyki do ciał obcych o średnicy 3 Fr o długości roboczej 920 mm - 2 szt. | Tak
18 | Kosz metalowy gęsto pleciony do sterylizacji video-ureterorenoskopu o wymiarach 448 x 288 x106 mm , dolna część kosz z przytwierdzonym małym zamykanym koszyczkiem metalowym na drobne elementy, po ułożeniu videoureterorenoskopu mocujemy go za pomocą silikonowych uchwytów (gumek) - 2 szt. | Tak
Poz. nr 15
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Cystoskop giętki (zestaw)
Ilość sztuk: 2
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Video-cystoskop współpracujący ze sterownikiem kamery Ultra HD o rozdzielczości min. 3840x2160 pikseli, ze zintegrowanym oświetleniem LED z automatyczną regulacją światła oraz ostrości obrazu – 2 szt. | Tak
5 | Średnica zewnętrzna w najwęższym miejscu 11,5 Fr., zakończenie plastikowe atraumatyczne | Tak
6 | Średnica płaszcza 16,2 Fr. | Tak
7 | Kanał narzędziowy i irygacyjny o średnicy 7,5 Fr. | Tak
8 | Pole widzenia 110 stopni | Tak
9 | Kąt wygięcia końcówki 210 stopni góra i dół | Tak
10 | Długość robocza 40 cm | Tak
11 | Obraz ośmiokątny z 6 krotną regulacją rozmiaru | Tak
12 | W zestawie tester szczelności oraz zawór do sterylizacji niskotemperaturowej | Tak
13 | Nasadka z kanałem instrumentowym zamykanym kranikiem plastikowym i zakończonym uszczelką gumową z otworem oraz z dopływem i odpływem zamykanymi demontowalnymi plastikowymi kranikami - 2 szt. | Tak
14 | Kleszczyki do ciał obcych o średnicy 5 Fr o długości roboczej 550 mm - 2 szt. | Tak
15 | Kleszczyki biopsyjne o średnicy 5 Fr o długości roboczej 550 mm – 2 szt. | Tak
16 | Kosz metalowy gęsto pleciony do sterylizacji video-endoskopu o wymiarach 448 x 288 x106 mm , dolna część kosz z przytwierdzonym małym zamykanym koszyczkiem metalowym na drobne elementy, po ułożeniu videoureterorenoskopu mocujemy go za pomocą silikonowych uchwytów (gumek) - 2 szt. | Tak
Poz. nr 16
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Urodynamika wraz z fotelem do badań i cystoskopii
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Niezależny jezdny zespół pomiarowy | Tak
5 | Możliwość podłączenia min 3 sygnałów pomiatowych | Tak
6 | Komputer przenośny lub zestaw stacjonarny o poniższych parametrach: windows 10 home edition, 64 bit; Intel i5,2.00 GHz; Ram 4 GB; HDD 120 GB; Nagrywarka DVD; Zintegrowana karta Bluetooth; ekran min 15 cala; drukarka laserowa czarno-biała | Tak
7 | Komunikacja za pomocą Bluetooth | Tak
8 | Cystometria wodna i mikcyjna | Tak
9 | Ilość kanałów min 3 | Tak
10 | Pomiar ciśnienia brzusznego 0-320 cm H2O | Tak
11 | Pomiar ciśnienia śródpęcherzowego 0-320 cm H2O | Tak
12 | Pomiar ciśnienia wypieracza 0-320 cm H2O | Tak
13 | Pompa perystaltyczna do napełniania pęcherza 0-140 ml/min | Tak
14 | Pomiar objętości podanej do pęcherza 0 -1500 ml | Tak
15 | Pomiar EMG | Tak
16 | Obrazowanie krzywych mierzonych ciśnień w funkcji czasu na ekranie monitora | Tak
17 | Możliwość oznaczania zdarzeń w trakcie napełniania pęcherza | Tak
18 | Możliwość zaprogramowania wybranych preferowanych prędkości napełniania pęcherza | Tak
19 | Możliwość wykonania cystometrii z mikcję | Tak
20 | Profilometria | Tak
21 | Prędkość pullera min 0,5-3 mm/s | Tak
22 | Zakres ruchu pullera min 0-340 mm | Tak
23 | Możliwość wykonania profilometrii spoczynkowej i wysiłkowej | Tak
24 | Nomogram Abram-Griffiths | Tak
25 | Uroflometria | Tak
26 | Bezprzewodowy przepływomierz wagowy z funkcją automatycznego uruchamiania pomiaru przepływu, obrazowanie krzywej przepływu i objętości na ekranie monitora. | Tak
27 | Zakres pomiaru prędkości przepływu 0-50 ml/s | Tak
28 | Akcesoria zużywalne | Tak
29 | Zestaw akcesoriów do wykonania 10 badań cystometryczncyh (dreny pompy, linia manometryczna, kopułki, cewniki dwudrożne, cewniki rektalne, kabel elektrod EMG, elektrody EMG | Tak
30 | Zestaw akcesoriów do przeprowadzniea 5 badań profilometrycznych (zestaw do perfuzji, linia manometryczna, kopułki, cewniki trójdrożne) | Tak
31 | Pozostałe parametry | Tak
32 | Możliwość wprowadzania danych pacjenta | Tak
33 | Możliwość wprowadzania notatek | Tak
34 | Możliwość przewijanai zarejestrowanych krzywych | Tak
35 | Możliwość oddzielnego zerowania każdego kanału pomiarowego | Tak
36 | Możliwość przesuwania wcześniej zaznaczonych wydarzeń | Tak
37 | Możliwość wydruku zarejestrowanego wyniku w postaci liczbowej i graficznej | Tak
38 | Protokoły z badań: uroflometria, cystometria+Valsalva+LPP, analiza ciśnienie-przepływ, profilometria cewkowa | Tak
39 | Fotel do badań urodynamicznych oparty na konstrukcji trapezowej z kółkami | Tak
40 | Długość całkowita - 180 cm | Tak
41 | Szerokość całkowita - 90 cm | Tak
42 | Szerokość siedziska - 60 cm | Tak
43 | Szerokość oparcia - 60 cm | Tak
44 | Możliwość regulacji fotela za pomocą pilota i siłowników w wysokości 47-100 cm | Tak
45 | Obciążenie fotela maksymalne 220 kg | Tak
46 | Akcesoria: miska bez odpływu, pilot ręczny, panel stołu, panele obrotowe (2 szt), uchwyt na prześcieradło, podpórka dla anestezjologa | Tak
Poz. nr 17
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Mini PCNL (komplet)
Ilość sztuk: 2
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Optyka nefroskopowa o średnicy zewnętrznej 12 Fr, kąt patrzenia optyki 120 , długość robocza 225 mm, z okularem ustawionym pod kątem do części centralnej, ze zintegrowanym kanałem roboczym do wprowadzania narzędzi o średnicy 6 Fr zakończony uszczelką samozamykającą (5 szt. w zestawie). optyka autoklawowalna w 1340 C. kompatybilna z płaszczami nefroskopowymi o średnicach 15 i 18 Fr – 2 szt. | Tak
5 | Światłowód o średnicy 2,5 mm, długość 300 cm , w nieprzeźroczystej osłonie, zakończony od strony optyki złączem „snap-on” – 2 szt. | Tak
6 | Metalowy kosz z uchwytami do optyki nefroskopowej o wymiarach: 640 x 132 x 74 mm, z koszyczkiem zamykanym na drobne elementy, przeznaczony do mycia w nim optyki w myjniach narzędziowych oraz do sterylizacji stosując dodatkowe opakowanie sterylizacyjne wielorazowe (kontener) lub jednorazowe (rękaw sterylizacyjny lub papier czy krepa) – 2 szt. | Tak
7 | Płaszcz nefroskopowy okrągły z ciągłym przepływem o średnicy zewnętrznej 15 Fr z obrotowym pierścieniem nawadniającym zamykanym plastikowym kranikiem, z automatycznym mechanizmem blokującym na optyce, końcówka dystalna zakończona prosto, długość robocza płaszcza 205 mm- 2 szt. | Tak
8 | Obturator kompatybilny z płaszczem nefroskopowym 15 Fr. – 2 szt. | Tak
9 | Płaszcz nefroskopowy okrągły z ciągłym przepływem o średnicy zewnętrznej 18 Fr z obrotowym pierścieniem nawadniającym zamykanym plastikowym kranikiem, z automatycznym mechanizmem blokującym na optyce, końcówka dystalna zakończona prosto, długość robocza płaszcza 205 mm- 2 szt. | Tak
10 | Obturator kompatybilny z płaszczem nefroskopowym 15 Fr. – 2 szt. | Tak
11 | Płaszcz Amplatz pozwalający na wprowadzenie giętkiej optyki nefroskopowej do nerki, średnica płaszcza 18 Fr, klaszcz zakończony prosto od strony dystalnej z podłączeniem do nawadniania zamykanym plastikowym kranikiem, od strony wprowadzania optyki giętkiej zakończony uszczelką pozwalając na wprowadzenie nefroskopu giętkiego bez ryzyka jego uszkodzenia, długość robocza płaszcza 150 mm – 2 szt. | Tak
12 | Dylatator o średnicy 15 Fr. pozwalający na jednostopniową dylatację, długość robocza 320 mm – 2 szt. | Tak
13 | Dylatator teleskopowy, 4-częściowy, rozszerzający od 9 do 18 Fr, wielorazowy, metalowy – 2 szt. | Tak
14 | Kleszcze typu ząb myszy, o średnicy 5 Fr, długość robocza 425 mm, dwuczęściowe złożone z rączki i wkładu pracującego, narzędzie obrotowe z pierścieniem pozwalającym na skokowy obrót o 360 0-2 szt. | Tak
15 | Kleszcze typu szczęki aligatora, o średnicy 6 Fr, długość robocza 410 mm, dwuczęściowe złożone z rączki i wkładu pracującego, narzędzie obrotowe z pierścieniem pozwalającym na skokowy obrót o 360 0-2 szt. | Tak
16 | Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji instrumentów o wymiarach wew.: dł. 500 mm x szer. 120 mm x wysokość 60 mm, z matą typu „jeż” na dnie – 2 szt. | Tak
17 | Kleszczyki do ciał obcych o średnicy 3 Fr o długości roboczej 920 mm - 2 szt. | Tak
18 | Ureterorenoskop jednokanałowy o średnicy 6/8,8 Charr oraz długości roboczej 680 mm - 1 szt | Tak
19 | Kosz metalowy gęsto pleciony do sterylizacji video-ureterorenoskopu o wymiarach 448 x 288 x106 mm , dolna część kosz z przytwierdzonym małym zamykanym koszyczkiem metalowym na drobne elementy, po ułożeniu videoureterorenoskopu mocujemy go za pomocą silikonowych uchwytów (gumek) - 2 szt. | Tak
Poz. nr 18
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Uretronom optyczny (zestaw)
Ilość sztuk: 2
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Optyka o średnicy 4 mm , długość robocza 305 mm, kąt patrzenia 0 stopni , autoklawowalna- 2 szt. | Tak
5 | Kosz metalowy do transportu, mycia oraz sterylizacji jednej optyki o wymiarach 59 x 54 x 471 mm z poprzeczkami silikonowymi zabezpieczającymi przed przemieszczaniem się optyki podczas transportu i obracania koszem - 2szt. | Tak
6 | Płaszcz uretrotomu o średnicy 20,5 Fr z przyłączami dopływu i odpływu zamykanymi plastikowymi kranikami, ścięta końcówka płaszcza, automatyczne zamknięcie, z kanałem instrumentowym 4Fr do bocznego wprowadzenia cewnika, współpracujący z optykami o średnicy 4 mm, kącie patrzenia 0 i 12 stopni - 2 szt. | Tak
7 | Obturator z centralnym otworem kompatybilny z płaszczem uretrotomu 20,5 Fr – 2 szt. | Tak
8 | Płaszcz zewnętrzny z otworem bocznym do wprowadzania cewnika balonowego do 16 Fr - 2 szt. | Tak
9 | Nasadka (łącznik) z jednym kanałem prowadzącym do instrumentów max.10 Fr - 2 szt. | Tak
10 | Napęd pasywny do uretrotomu współpracujący z optykami o średnicy 4 mm i kącie patrzenia 0 i 12 stopni -2 szt. | Tak
11 | Skalpel ceramiczny do zwężeń z centralnym otworem – 2 szt. | Tak
12 | Skalpel do zwężeń bez centralnego otworu (rurki), lancetowy - 2 szt. | Tak
Poz. nr 19
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Uretronom ślepy (zestaw)
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Pojemnik plastikowy z matą typu "jeż" do sterylizacji zestawu cystoskopowego o wymiarach 400 x 200 x 60 mm - 1 szt. | Tak
5 | Uretrotom wg OTISA, 15-45 Charr., dł. robocza 200 mm, z trzema wymiennymi końcówkami (prosta, wygięta i w kształcie kuli) i z dwoma nożami wymiennymi - 1 kpl | Tak
Poz. nr 20
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Cystoskop diagnostyczny z kleszczykami do pobierania wycinków
Ilość sztuk: 3
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Optyka o średnicy 4 mm , długość robocza 307 mm, kąt patrzenia 30 stopni , autoklawowalna- 1 szt. PDD | Tak
5 | Optyka o średnicy 4 mm , długość robocza 315 mm, kąt patrzenia 70 stopni , autoklawowalna- 1 szt. PDD | Tak
6 | Kosz metalowy do transportu, mycia oraz sterylizacji jednej optyki o wymiarach 59 x 54 x 471 mm z poprzeczkami silikonowymi zabezpieczającymi przed przemieszczaniem się optyki podczas transportu i obracania koszem - 3szt. | Tak
7 | Płaszcz cystoskopowy o średnicy 17,5 Fr z dopływem i odpływem zamykanymi za pomocą plastikowych demontowalnych kraników w zestawie z obturatorem - 1 szt. | Tak
8 | Płaszcz cystoskopowy o średnicy 19,5 Fr z dopływem i odpływem zamykanymi za pomocą plastikowych demontowalnych kraników w zestawie z obturatorem - 1 szt. | Tak
9 | Łącznik z 1 kanałem roboczym zamykanym kranikiem plastikowym i zakończonym gumową uszczelką - 2 szt. | Tak
10 | Dżwignia Albarana z 1 kanałem zamykanym kranikiem plastikowym i zakończonym gumową uszczelką, dźwignia regulowana pokrętłami plastikowymi - 2 szt. | Tak
11 | Szczypce giętkie do usuwania ciał obcych, o średnicy 5 Fr, długość robocza min 315 mm - 1 szt. | Tak
12 | Szczypce giętkie biopsyjne, obie bransze ruchome łyżeczki, o średnicy 5 Fr, długość robocza min 315 mm - 1 szt. | Tak
13 | Kleszczyki giętkie do usuwania ciał obcych, obie bransze ruchome z ząbkami, o średnicy 7 Fr, długość robocza min 350 mm - 1 szt. | Tak
14 | Kleszczyki giętkie biopsyjne, obie bransze ruchome łyżeczki, o średnicy 7 Fr, długość robocza min 350 mm - 1 szt. | Tak
15 | Nożyczki giętkie, jedna bransza ruchoma, o średnicy 7 Fr, długość robocza min 365 mm - 1 szt. | Tak
16 | Uretro-cystoskop kompaktowy o średnicy zewnętrznej 17 Charr./Fr. płaszcz o kształcie owalnym z atraumatycznym zakończeniem od strony wprowadzania do kanału cewki moczowej, o kącie patrzenia optyki 250 , soczewki Panoview plus o panoramicznym polu widzenia, długość robocza cystoskopu 225mm, kanał narzędziowy 7 Charr./Fr. okular w jednej linii z płaszczem, kanał narzędziowy z kranikiem i uszczelką umożliwiający pracę narzędziami giętkimi i półsztywnymi o niewielkim kącie odgięcia od linii instrumentu. Przyłącze światłowodu od góry instrumentu, kanały dopływu i odpływu płynu zamykane kranikami umieszczone prostopadle po obu stronach instrumentu, Całość autoklawowalna w 134 0 C, - 1 szt | Tak
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
1 | Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.
2 | Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr wymagany” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje również odrzucenie oferty.
3 | Wszystkie oferowane paramenty winny być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta (foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu).
4 | W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.
5 | Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb Wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez Zamawiającego.
6 | Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego.
7 | Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie bieżącej obsługi ,bhp, konserwacji i eksploatacji zaoferowanego sprzętu.
8 | Miejscem dostawy i montazu jest : Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. Prof.. L. Bierkowskiego, ul Dojazd 34 , 60-631 Poznań
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )