## specyfikacja techn
Załacznik nr 2 (postępowanie ZP/p/17/2020)
( Załącznik nr 2 - zawiera 10 pozycji pogrupowanych w VI częściach)
Poz. nr | Nazwa |  |  |  | Ilość
Część I
1 | Lampa zabiegowa. |  |  |  | 3
Część II
2 | Urządzenie do zarządzaqnia płynnymi odpadami medycznymi i dymem chirurgicznym na BO. |  |  |  | 1
Część III
3 | Ssak próżniowy |  |  |  | 10
Część IV
4 | Magazynowe kosze siatkowe. |  |  |  | 60
Część V
5 | Fartuchy RTG. |  |  |  | 24 kpl
Część VI
6 | Urządzenie czyszcząco - zbierajace. |  |  |  | 1
7 | Polerka wysokoobrotowa |  |  |  | 1
8 | Maszyna jednotarczowa - szorująca |  |  |  | 1
9 | Odkurzacz I |  |  |  | 1
10 | Odkurzacz II |  |  |  | 1
UWAGA - Wszystkie systemy informatyczne zaoferowane w opisach wymagają integracji do systemu szpitalnego na koszt Wykonawcy. Zaoferowane systemy powinny być otwarte i możliwe do integracji z innymi zainstalowanymi w przyszlości w szpitalu nieodplatnie. Wszystkie urządzenia, aparaty powinny być gotowe do użycia łącznie z uzyskaniem wszelkich zezwoleń (jeżeli są wymagane) pozwalających na ich uruchomienie i eksploatację, a związane z tym koszty obciążają Dostawcę.
Poz. nr 1
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Lampa zabiegowa
Ilość sztuk: 3
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Lampa operacyjna w wersji mobilnej, na podstawie jezdnej | Tak, podać
5 | Na podstawie jezdnej zamontowany pionowy stelaż teleskopowy z uchylnym ramieniem na którym osadzona jest czasza oświetleniowa z min. dwoma obrotowymi przegubami | Tak, podać
6 | Podstawa jezdna wyposażona w 4 koła pojedyncze koła. Każde koło z indywidualnym hamulcem. | Tak, podać
7 | Pionowy stelaż w postaci teleskopowego masztu z regulacją wysokości w zakresie powyżej 1100mm realizowaną pneumatycznie za pomocą pompy ręcznej. | Tak, podać
8 | Czasza osadzona na uchylnym ramieniu umożliwiającym zmianę pozycji czaszy w płaszczyźnie pionowej w zakresie min: (1200mm – 2600mm) mierząc od podłogi do końca uchwytu centralnego czaszy ustawionej poziomo względem podłogi. | Tak, podać
9 | Powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych | Tak, podać
10 | Źródło światła w technologii energooszczędnych i wysokowydajnych diod świecących LED w postaci matrycy diodowej | Tak, podać
11 | Kształt i konstrukcja czasz minimalizujące możliwość powstawania turbulencji i zakłóceń w przepływie powietrza z nawiewu laminarnego. | Tak, podać
12 | Każda czasza wielosegmentowa tzn: trzyczęściowa. Każda czasza z wolną przestrzenią pomiędzy poszczególnymi częściami (segmentami) czaszy - podział realny w którym wszystkie części (segmenty) są wzajemnie od siebie fizycznie odseparowane i umożliwiają swobodny przepływ powietrza.
13 | Matryca w której wszystkie zastosowane diody są tego samego rozmiaru i tego samego koloru, tj. emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej | Tak, podać
14 | Natężenie światła Ec max: 160 000 lux (mierzone w odległości 1 m od pola roboczego) | Tak, podać
15 | Światło endoskopowe punktowe, koloru białego o natężeniu 100 lux | Tak, podać
16 | Regulacja natężenia światła w zakresie: min 40 – 100% | Tak, podać
17 | Regulacja średnicy pola operacyjnego czaszy głównej w zakresie 50mm (płynnie) po przez obrót uchwytu centralnego w osi geometrycznej czaszy | Tak, podać
18 | Możliwość ustawienia dużej średnicy pola operacyjnego d10 w czaszy głównej, równej: 300 mm (mierzone w odległości 1m od pola operacyjnego) | Tak, podać
19 | Stała temperatura barwowa: 4300 K (+/- 100K) | Tak, podać
20 | Współczynnik odwzorowania barwy Ra: min 95% | Tak, podać
21 | Bardzo wysoki współczynnik odwzorowania barwy dominującej w polu operacyjnym tj. barwy czerwonej R9: min 96% | Tak, podać | powyżej 96% | 5
22 | Duża wgłębność oświetlenia: | Tak, podać
23 | - dla (L1+L2 dla Ec: 20%): powyżej 1100 mm
24 | - dla (L1+L2 dla Ec: 60%): powyżej 600 mm
25 | Wysoka bezcieniowość lamp. | Tak, podać
26 | Pomiar oświetlenia głównego dla Ec max na dnie tuby: powyżej 92%
27 | Lampa wyposażona panele sterowania umieszone na stałe na przegubie czaszy, pozwalające na sterowanie co najmniej takimi funkcjami: | Tak, podać
28 | - włączenie i wyłączanie lampy,
29 | - regulację natężenia światła głównego,
30 | - włączenie i wyłączenie światła endoskopowego
31 | Panel z wbudowanym diodowym wskaźnikiem intensywności oświetlenia, przedstawiającym możliwe do ustawienia poziomy intensywności (min 8 poziomów) | Tak, podać
32 | Uchwyt centralny w osi geometrycznej czaszy do jej pozycjonowania oraz regulacji średnicy pola operacyjnego (po przez obrót uchwytu). Uchwyt ze zdejmowalną rękojeścią z możliwością jej sterylizacji parowej w temp. 134 C | Tak, podać
33 | Żywotność źródła światła: min 45 000 h | Tak, podać | powyżej 45 000 h | 5
34 | Pobór mocy czaszy: max 70 W | Tak, podać
34 | Całkowita średnica (lub długość w największym wymiarze) czaszy: max700 mm | Tak podać
35 | Obudowa czaszy wykonana ze stopów metali lekkich. | Tak podać
36 | Lampa kompatybilna z zamontowanymi na Bloku Operacyjnym lampami sufitowymi model XLED firmy STERIS Corporation. Możliwość zamiany czasz oświetleniowych pomiędzy lampą mobilną a ww. lampami sufitowymi.Kompatybilność i wymienność w/w elementów potwierdzona oświadczeniem firmy STERIS Corporation lub jej autoryzowanego przedstawiciela na Polskę | Tak / Nie |  | 40
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  |  | 50
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 2
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Urządzenie do zarządzaqnia płynnymi odpadami medycznymi i dymem chirurgicznym na BO.
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Mobilny moduł systemu zarządzania płynnymi odpadami medycznymi i dymem chirurgicznym | Tak
5 | Podwójny zamknięty system zbiorników na płynne odpady medyczne o pojemności min 20 l + 4,0 l, | Tak
6 | Zintegrowany moduł ewakuatora dymu chirurgicznego z wykrywaniem emisji dymu | Tak | automatyczne wykrywanie dymu | 10
7 | Wieszak na 4 worki z solą fizjologiczną podnoszony elektromechanicznie o udźwigu min 12kg i zakresie wysokości min 1,80 - 2,50 m, | Tak
8 | Interaktywny dotykowy kolorowy ekran (o przekątnej min 5 cali) sterowania z niezależnymi regulatorami poziomu ssania dla każdego ze zbiorników, | Tak | powyżej 5 cali | 10
9 | Duży obrotowo/uchylny wyświetlacz cyfrowy z licznikami objętości odebranego płynu dla każdego zbiornika | Tak
10 | Regulowany limit ssania: min 50 – 520 mmHg, | Tak
11 | Interfejs użytkownika w języku polskim | Tak
12 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim
13 | Pozostałe
14 | Jednorazowy łacznik 4-portowy z mozliwościa gromadzenia próbek (kolektor) 2 160 szt. | Tak
15 | Biodegradowalny detergent czyszczący do zbiorników o pojemności 9,5 l - 23 szt. | Tak
16 | Filtr powietrza HEPA 18 szt. | Tak
17 | Filtr ULPA - 7 szt. | Tak
18 | Części opisane w pozycjach 13-17 będą dostarczane sukcesywnie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym | Tak
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  |  | 20
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 3
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ssak próżniowy.
Ilość sztuk:10
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Regulator podciśnienia z uchwytem naszynowym, manometrem, drenem zbrojonym, wtykiem do instalacji próżniowej AGA lub DIN ze zbiornikiem zabezpieczającym oraz zaworem włączającym/wyłączającym przepływ, obudowa stalowa odporna na uszkodzenia | Tak
5 | Zakres regulacji podciśnienia poprzez wewnętrzną membranę 0 – 0,1 MPa (0-760mmHg) | Tak
6 | Przepływ 120 l/min +/- 10 % | Tak
7 | Wydajność 50 litrów +/- 10 % | Tak
8 | Wakuometr obrotowy 360 stopni | Tak
9 | Mechaniczne zabezpieczenie przed przelaniem instalacji – zbiornik zabezpieczający z poliwęglanu o pojemności nie mniejszej niż 250 ml | Tak
10 | Zbiornik 2,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z podziałką, do wkładów jednorazowych, z blokadą zabezpieczajacą wysuwanie się zbirnika z uchwytu w czasie wymiany wkładu, wyposażony w port do połączenia podciśnienia umieszczony w zbiorniku, umożliwiający zmianę wkładu bez odłączania drenu, wyposażony w zintegrowany uchwyt do mocowania na standardowych wieszakach do szyn Modura min 40 kompatybilnych wkładów jednorazowych 2,5l w zestawie | Tak
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 4
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Magazynowe kosze siatkowe.
Ilość sztuk:60
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Kosze o pojemności - 0,5 jednostki sterylizacyjnej - 30 szt. | Tak
5 | Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | Tak
6 | Kosz bez wycięcia z przodu, wykonany z pręta fi 3 i fi 5mm | Tak
7 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | Tak
8 | Wymiary zewnętrzne: 575x280x135 mm (+/- 20 mm) | Tak, podać
9 | Kosze o pojemności - 1 jednostki sterylizacyjnej - 30 szt. | Tak
10 | Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) | Tak
11 | Kosz bez wycięcia z przodu, wykonany z pręta fi 3 i fi 5mm | Tak
12 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | Tak
13 | Wymiary zewnętrzne: 575x280x265 mm (+/- 20 mm) | Tak, podać
14 | Pozostałe warunki | Tak
15 | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) | Tak
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 5
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Fartuchy RTG.
Ilość sztuk: 24 kpl
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Fartuch typu garsonka 0,5/0,25 mm Pb - 2 szt.: | Tak, podać
- fartuch TYP GARSONKA wykonany z materiał ochronnego EDGE Bilayer (bezołowiowy) lub równoważny pokryty materiałem który zawiera dodatki bakterio- i grzybostatyczne. Fartuch składa się z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy przez co waga fartucha jest równomiernie rozłożona na barki i biodra. Kamizelka posiada poduszki łagodzące nacisk na barki. Obie części zapinane są "na zakładkę". Przednia część fartucha zapinana jest na lewym boku i lewym ramieniu,
- do wyboru rozmiary S,M,L,XL
- możliwość wyboru koloru i haftu np. nazwa oddziału na fartuchu
5 | Fartuch typu garsonka 0,5/0,25 mm Pb - 2 szt.: | Tak, podać
- fartuch TYP GARSONKA wykonany z materiał ochronnego EDGE Bilayer (bezołowiowy) lub równoważny pokryty materiałem który zawiera dodatki bakterio- i grzybostatyczne. Fartuch składa się z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy przez co waga fartucha jest równomiernie rozłożona na barki i biodra. Kamizelka posiada poduszki łagodzące nacisk na barki. Obie części zapinane są "na zakładkę". Przednia część fartucha zapinana jest na lewym boku i lewym ramieniu,
- do wyboru rozmiary S,M,L,XL
- możliwość wyboru koloru i haftu np. nazwa oddziału na fartuchu
6 | Fartuchy typu Chirurgiczny 0,5 mm Pb - 3 szt.: | Tak, podać
- fartuch TYP Chirurgiczny wykonany z materiał ochronnego EDGE Bilayer lub równoważny pokryty materiałem który zawiera dodatki bakterio- i grzybostatyczne. Zabezpiecza przód i boki użytkownika. Skrzyżowane na plecach pasy mocujące z zakończeniem typu „rzep” służą do zapięcia fartucha w pasie z przodu, zapobiega zsunięciu podczas nachylania. Fartuch łatwy w zdejmowaniu z przeznaczeniem do użycia na salach operacyjnych
- do wyboru rozmiary S,M,L,XL
- możliwość wyboru koloru i haftu np. nazwa oddziału na fartuchu
7 | Fartuchy typu Chirurgiczny 0,5 mm Pb - 2 szt.: | Tak, podać
- fartuch TYP Chirurgiczny wykonany z materiał ochronnego EDGE Bilayer lub równoważny pokryty materiałem który zawiera dodatki bakterio- i grzybostatyczne. Zabezpiecza przód i boki użytkownika. Skrzyżowane na plecach pasy mocujące z zakończeniem typu „rzep” służą do zapięcia fartucha w pasie z przodu, zapobiega zsunięciu podczas nachylania. Fartuch łatwy w zdejmowaniu z przeznaczeniem do użycia na salach operacyjnych
- do wyboru rozmiary S,M,L,XL
- możliwość wyboru koloru i haftu np. nazwa oddziału na fartuchu
8 | Fartuchy typu Chirurgiczny 0,5 mm Pb - 5 szt.: | Tak, podać
- fartuch TYP Chirurgiczny wykonany z materiał ochronnego EDGE Bilayer lub równoważny pokryty materiałem który zawiera dodatki bakterio- i grzybostatyczne. Zabezpiecza przód i boki użytkownika. Skrzyżowane na plecach pasy mocujące z zakończeniem typu „rzep” służą do zapięcia fartucha w pasie z przodu, zapobiega zsunięciu podczas nachylania. Fartuch łatwy w zdejmowaniu z przeznaczeniem do użycia na salach operacyjnych
- do wyboru rozmiary S,M,L,XL
- możliwość wyboru koloru i haftu np. nazwa oddziału na fartuchu
9 | Fartuchy typu Chirurgiczny 0,5 mm Pb - 5 szt.: | Tak, podać
- fartuch TYP Chirurgiczny wykonany z materiał ochronnego EDGE Bilayer lub równoważny pokryty materiałem który zawiera dodatki bakterio- i grzybostatyczne. Zabezpiecza przód i boki użytkownika. Skrzyżowane na plecach pasy mocujące z zakończeniem typu „rzep” służą do zapięcia fartucha w pasie z przodu, zapobiega zsunięciu podczas nachylania. Fartuch łatwy w zdejmowaniu z przeznaczeniem do użycia na salach operacyjnych
- do wyboru rozmiary S,M,L,XL
- możliwość wyboru koloru i haftu np. nazwa oddziału na fartuchu.
10 | Fartuchy typu Chirurgiczny 0,5 mm Pb - 5 szt.: | Tak, podać
- fartuch TYP Chirurgiczny wykonany z materiał ochronnego EDGE Bilayer lub równoważny pokryty materiałem który zawiera dodatki bakterio- i grzybostatyczne. Zabezpiecza przód i boki użytkownika. Skrzyżowane na plecach pasy mocujące z zakończeniem typu „rzep” służą do zapięcia fartucha w pasie z przodu, zapobiega zsunięciu podczas nachylania. Fartuch łatwy w zdejmowaniu z przeznaczeniem do użycia na salach operacyjnych
- do wyboru rozmiary S,M,L,XL
- możliwość wyboru koloru i haftu np. nazwa oddziału na fartuchu
11 | Ochrona tarczycy 0,5 mm Pb - 24 szt.: | Tak, podać
- ochrona tarczycy wykonana z materiał ochronnego EDGE Bilayer lub równoważny pokryta materiałem który dodatkowo zawiera dodatki bakterio- i grzybostatyczne. Chroni obszar szyi podczas ekspozycji rentgenowskiej. Wykonana w formie stójki ze "śliniakiem" i zapięciem typu "rzep",
- rozmiary do wyboru S,M,L
- możliwość wyboru koloru
12 | Okulary TYP OX modne wygodne, w sportowym wzornictwie, wyposażone w ultra miękką gumową nakładkę na wewnętrznej stronie oprawek, dla zpewnienie dodatkowego komfortu - 4 szt. | Tak, podać
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 6
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Urządzenie czyszcząco - zbierajace.
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Urządzenie bateryjne, kompletne, gotowe do pracy ze szczotką czyszczącą,ssawą do zbierania wody,uchwytem pada | Tak
5 | Szerokość robocza min 508mm | Tak, podać
6 | Szerokość tylnej ssawy nie mniejsza niż 680mm | Tak, podać
7 | Wydajność praktyczna min 1800 m2/h | Tak, podać
8 | Czas pracay na baterii min 4 h | Tak, podać
9 | Obroty szczotki nie mniejsze niż 160/obr/min i nie większe niż 200 obr/min | Tak, podać
10 | Wymiary szczotki/pada min 500 mm | Tak, podać
11 | Nacisk szczotki min 22kg-25kg | Tak, podać
12 | Urządzenie posiadające 2 baterie szybko ładujące się 12V min 90Ah o czasie pełnego ładowania max 4 godziny | Tak, podać
13 | Prostownik zewnętrzny 24V1kW 35A do ładowania baterii z poz. Nr 10 | Tak
14 | Dźwiękowy wskaźnik rozładowania akumulatorów | Tak
15 | Silnik szczotki 24/500V/W | Tak, podać
16 | Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 11201 - max 53 dB | Tak
17 | Pojemność zbiornika (czysta) 40 l | Tak, podać
18 | Pojemność zbiornika (brudna) 40 l | Tak, podać
19 | Waga maszyny max 70 kg | Tak, podać
20 | Wymiary bez ssawy nie większe niż 1180x1030x570 mm | Tak, podać
21 | System możliwiający bezdotykowe zakładanie i ściąganie szczotki i uchwytu padów | Tak
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 7
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Polerka wysokoobrotowa.
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Szerokość robocza nie mniejsza niż 510mm | Tak
5 | Obroty szczotek min 1500 obr/min | Tak
6 | Napięcie 230V/50Hz | Tak, podać
7 | Moc silnika szczotki 1100 W | Tak, podać
8 | Urządzenie powinno posiadać kabel sieciowy jako odrębny element maszyny, o długości nie mniejszej niż 25 metrów | Tak, podać
9 | Średnica tylnych kół max 100mm | Tak
10 | Polerka z funkcją odsysania pyłu z filtrami papierowymi | Tak
11 | Napęd - bezpośredni | Tak
12 | Ciężar min 43 kg | Tak, podać
13 | Wymiary maksymalne dł 610mmxwys 1260x szer. 545 mm | Tak
14 | Bezpiecznik zabezpieczający przed paleniem silnika przy nadmiernym obciążeniu | Tak
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 8
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Maszyna jednotarczowa - szorująca.
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Kompletna maszyna jednotarczowa ze szczotką szorującą, uchwytem pada i zbiornikiem na roztówr roboczy | Tak
5 | Szerokość robocza szczotki i talerza padów min 420 mm | Tak, podać
6 | Obroty szczotek min 160 obr/min - max 200 obr/min | Tak, podać
7 | Moc silnika szczotki min 1100 W | Tak, podać
8 | Napiecie 230V 50Hz | Tak, podać
9 | Osobny kabel zasilający o dł nie mniejszej niż 25 metrów | Tak, podać
10 | Zbiornika na wodę min 15 litrów | Tak, podać
11 | Waga maszyny bez zbiornika roztworu max 35 kg nie mniej niż 30kg | Tak, podać
12 | Wymiary maksymalne długośćxszerokośćxwysokość 565x1160x450mm | Tak, podać
13 | Rama maszyny wykonana ze stali nierdzewnej powlekanej materiałem PPL | Tak,
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 9
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Odkurzacz I.
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Profesjonany odkurzacz, w technologii sucho mokro. | Tak
5 | Moc nie mniejsza niż 1600W | Tak, podać
6 | Podciśnienie ssania min 22kPa | Tak, podać
7 | Przepływ powietrza nie słabszy niż 194m3/h | Tak, podać
8 | Pojemnośc zbiornika 30- 40 litrów | Tak, podać
9 | Dłgość przewodu zasilania nie mniejsza niż 15metrów | Tak, podać
10 | Waga nie większa niż 12 kilogramów | Tak, podać
11 | Średnica akcesoriów 35 - 37cm | Tak, podać
12 | Wymiary nie większe niż d x wys x szer 430x560x400mm | Tak, podać
13 | Rury ze stali nierdzewnej,zbiornik na wodę polietylenowy o zwiększonej odporności, posiadający funkcję automatycznego czyszczenia filtra | Tak
14 | Szczotka zwymienną końcówką do odkurzania na mokro lub na sucho | Tak
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 10
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Odkurzacz II.
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Profesjonany odkurzacz, w technologii sucho | Tak
5 | Moc nie mniejsza niż 800W, napięcie minimum230V | Tak, podać
6 | Podciśnienie ssania min 21 kPa | Tak, podać
7 | Przepływ powietrza minimum 130-145 mc/h | Tak, podać
8 | Urządzenie o 15l pojemności zbiornika | Tak, podać
9 | Dłgość przewodu zasilania nie mniejsza niż 15metrów. Przewód w odznaczającym się, jaskrawym kolorze z możliwość szybkiego odłączenia od odkurzacza | Tak, podać
10 | Waga nie większa niż 6,5 kilograma | Tak, podać
11 | Wymiary maksymalne dł x wys x szer 355x440x430 | Tak, podać
12 | Odkurzacz wyposażony w minimum 4 filtry o łącznej powierzchni minimum 2100cm2 | Tak, podać
13 | Odkurzacz z systemem oszczędności energii, zgodny z Europejską Etykietą Energetyczną i standardami efektywności wymaganymi przez Komisję Eurpejską | Tak
14 | W komplecie rura aluminiowa o srednicy 32mmi końcówka do parkietow i paneli | Tak
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
1 | Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.
2 | Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr wymagany” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje również odrzucenie oferty.
3 | Wszystkie oferowane paramenty winny być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta (foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu).
4 | W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.
5 | Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb Wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez Zamawiającego.
6 | Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego i urzadzeń.
7 | Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie bieżącej obsługi ,bhp, konserwacji i eksploatacji zaoferowanego sprzętu.
8 | Miejscem dostawy i montazu jest : Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. Prof.. L. Bierkowskiego, ul Dojazd 34 , 60-631 Poznań
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )