## specyfikacja techn
Załacznik nr 2 (postępowanie ZP/p/29/2020)
( Załącznik nr 2 - zawiera 2 pozycje pogrupowane w dwóch częściach)
Poz. nr | Nazwa |  |  | Ilość
Część I
1 | Ssak próżniowy |  |  | 10
Część II
2 | Fartuchy RTG. |  |  | 24 kpl
Poz. nr 1
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Ssak próżniowy.
Ilość sztuk:10
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Regulator podciśnienia z uchwytem naszynowym, manometrem, drenem zbrojonym, wtykiem do instalacji próżniowej AGA lub DIN ze zbiornikiem zabezpieczającym oraz zaworem włączającym/wyłączającym przepływ, obudowa stalowa odporna na uszkodzenia | Tak
5 | Zakres regulacji podciśnienia poprzez wewnętrzną membranę 0 – 0,1 MPa (0-760mmHg) | Tak
6 | Przepływ 120 l/min +/- 10 % | Tak
7 | Wydajność 50 litrów +/- 10 % | Tak
8 | Wakuometr obrotowy 360 stopni | Tak
9 | Mechaniczne zabezpieczenie przed przelaniem instalacji – zbiornik zabezpieczający z poliwęglanu o pojemności nie mniejszej niż 250 ml | Tak
10 | Zbiornik 2,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z podziałką, do wkładów jednorazowych, z blokadą zabezpieczajacą wysuwanie się zbirnika z uchwytu w czasie wymiany wkładu, wyposażony w port do połączenia podciśnienia umieszczony w zbiorniku, umożliwiający zmianę wkładu bez odłączania drenu, wyposażony w zintegrowany uchwyt do mocowania na standardowych wieszakach do szyn Modura min 40 kompatybilnych wkładów jednorazowych 2,5l w zestawie | Tak
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 2
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Fartuchy RTG.
Ilość sztuk: 24 kpl
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Fartuch typu garsonka 0,5/0,25 mm Pb - 2 szt.: | Tak, podać
- fartuch TYP GARSONKA wykonany z materiał ochronnego EDGE Bilayer (bezołowiowy) lub równoważny pokryty materiałem który zawiera dodatki bakterio- i grzybostatyczne. Fartuch składa się z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy przez co waga fartucha jest równomiernie rozłożona na barki i biodra. Kamizelka posiada poduszki łagodzące nacisk na barki. Obie części zapinane są "na zakładkę". Przednia część fartucha zapinana jest na lewym boku i lewym ramieniu,
- do wyboru rozmiary S,M,L,XL
- możliwość wyboru koloru i haftu np. nazwa oddziału na fartuchu
5 | Fartuch typu garsonka 0,5/0,25 mm Pb - 2 szt.: | Tak, podać
- fartuch TYP GARSONKA wykonany z materiał ochronnego EDGE Bilayer (bezołowiowy) lub równoważny pokryty materiałem który zawiera dodatki bakterio- i grzybostatyczne. Fartuch składa się z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy przez co waga fartucha jest równomiernie rozłożona na barki i biodra. Kamizelka posiada poduszki łagodzące nacisk na barki. Obie części zapinane są "na zakładkę". Przednia część fartucha zapinana jest na lewym boku i lewym ramieniu,
- do wyboru rozmiary S,M,L,XL
- możliwość wyboru koloru i haftu np. nazwa oddziału na fartuchu
6 | Fartuchy typu Chirurgiczny 0,5 mm Pb - 3 szt.: | Tak, podać
- fartuch TYP Chirurgiczny wykonany z materiał ochronnego EDGE Bilayer lub równoważny pokryty materiałem który zawiera dodatki bakterio- i grzybostatyczne. Zabezpiecza przód i boki użytkownika. Skrzyżowane na plecach pasy mocujące z zakończeniem typu „rzep” służą do zapięcia fartucha w pasie z przodu, zapobiega zsunięciu podczas nachylania. Fartuch łatwy w zdejmowaniu z przeznaczeniem do użycia na salach operacyjnych
- do wyboru rozmiary S,M,L,XL
- możliwość wyboru koloru i haftu np. nazwa oddziału na fartuchu
7 | Fartuchy typu Chirurgiczny 0,5 mm Pb - 2 szt.: | Tak, podać
- fartuch TYP Chirurgiczny wykonany z materiał ochronnego EDGE Bilayer lub równoważny pokryty materiałem który zawiera dodatki bakterio- i grzybostatyczne. Zabezpiecza przód i boki użytkownika. Skrzyżowane na plecach pasy mocujące z zakończeniem typu „rzep” służą do zapięcia fartucha w pasie z przodu, zapobiega zsunięciu podczas nachylania. Fartuch łatwy w zdejmowaniu z przeznaczeniem do użycia na salach operacyjnych
- do wyboru rozmiary S,M,L,XL
- możliwość wyboru koloru i haftu np. nazwa oddziału na fartuchu
8 | Fartuchy typu Chirurgiczny 0,5 mm Pb - 5 szt.: | Tak, podać
- fartuch TYP Chirurgiczny wykonany z materiał ochronnego EDGE Bilayer lub równoważny pokryty materiałem który zawiera dodatki bakterio- i grzybostatyczne. Zabezpiecza przód i boki użytkownika. Skrzyżowane na plecach pasy mocujące z zakończeniem typu „rzep” służą do zapięcia fartucha w pasie z przodu, zapobiega zsunięciu podczas nachylania. Fartuch łatwy w zdejmowaniu z przeznaczeniem do użycia na salach operacyjnych
- do wyboru rozmiary S,M,L,XL
- możliwość wyboru koloru i haftu np. nazwa oddziału na fartuchu
9 | Fartuchy typu Chirurgiczny 0,5 mm Pb - 5 szt.: | Tak, podać
- fartuch TYP Chirurgiczny wykonany z materiał ochronnego EDGE Bilayer lub równoważny pokryty materiałem który zawiera dodatki bakterio- i grzybostatyczne. Zabezpiecza przód i boki użytkownika. Skrzyżowane na plecach pasy mocujące z zakończeniem typu „rzep” służą do zapięcia fartucha w pasie z przodu, zapobiega zsunięciu podczas nachylania. Fartuch łatwy w zdejmowaniu z przeznaczeniem do użycia na salach operacyjnych
- do wyboru rozmiary S,M,L,XL
- możliwość wyboru koloru i haftu np. nazwa oddziału na fartuchu.
10 | Fartuchy typu Chirurgiczny 0,5 mm Pb - 5 szt.: | Tak, podać
- fartuch TYP Chirurgiczny wykonany z materiał ochronnego EDGE Bilayer lub równoważny pokryty materiałem który zawiera dodatki bakterio- i grzybostatyczne. Zabezpiecza przód i boki użytkownika. Skrzyżowane na plecach pasy mocujące z zakończeniem typu „rzep” służą do zapięcia fartucha w pasie z przodu, zapobiega zsunięciu podczas nachylania. Fartuch łatwy w zdejmowaniu z przeznaczeniem do użycia na salach operacyjnych
- do wyboru rozmiary S,M,L,XL
- możliwość wyboru koloru i haftu np. nazwa oddziału na fartuchu
11 | Ochrona tarczycy 0,5 mm Pb - 24 szt.: | Tak, podać
- ochrona tarczycy wykonana z materiał ochronnego EDGE Bilayer lub równoważny pokryta materiałem który dodatkowo zawiera dodatki bakterio- i grzybostatyczne. Chroni obszar szyi podczas ekspozycji rentgenowskiej. Wykonana w formie stójki ze "śliniakiem" i zapięciem typu "rzep",
- rozmiary do wyboru S,M,L
- możliwość wyboru koloru
12 | Okulary TYP OX modne wygodne, w sportowym wzornictwie, wyposażone w ultra miękką gumową nakładkę na wewnętrznej stronie oprawek, dla zpewnienie dodatkowego komfortu - 4 szt. | Tak, podać
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
1 | Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.
2 | Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr wymagany” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje również odrzucenie oferty.
3 | Wszystkie oferowane paramenty winny być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta (foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu).
4 | W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.
5 | Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb Wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez Zamawiającego.
6 | Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie bieżącej obsługi ,bhp, konserwacji i eksploatacji zaoferowanego sprzętu.
7 | Miejscem dostawy i montazu jest : Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. Prof.. L. Bierkowskiego, ul Dojazd 34 , 60-631 Poznań
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )