## specyfikacja techn
Załacznik nr 2 (postępowanie ZP/p/34/2020)
( Załącznik nr 2 - zawiera 10 pozycji pogrupowanych w VI częściach)
Poz. nr | Nazwa |  |  |  | Ilość
Część I
1 | Aparat do znieczuleń. |  |  |  | 1
Część II
2 | Aparat USG. |  |  |  | 1
Część III
3 | Aparat do ogrzewania pacjenta i płynów infuzyjnych |  |  |  | 6
Część IV
4 | Urządzenie do mycia parą wodną. |  |  |  | 1
Część V
5 | System natrysku środka dezynfekcyjnego. |  |  |  | 1
Część VI
6 | Urządzenie czyszcząco - zbierajace. |  |  |  | 1
7 | Polerka wysokoobrotowa |  |  |  | 1
8 | Maszyna jednotarczowa - szorująca |  |  |  | 1
9 | Odkurzacz I |  |  |  | 1
10 | Odkurzacz II |  |  |  | 1
UWAGA - Wszystkie systemy informatyczne zaoferowane w opisach wymagają integracji do systemu szpitalnego na koszt Wykonawcy. Zaoferowane systemy powinny być otwarte i możliwe do integracji z innymi zainstalowanymi w przyszlości w szpitalu nieodplatnie. Wszystkie urządzenia, aparaty powinny być gotowe do użycia łącznie z uzyskaniem wszelkich zezwoleń (jeżeli są wymagane) pozwalających na ich uruchomienie i eksploatację, a związane z tym koszty obciążają Dostawcę.
Część I
Poz. nr 1
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Aparat do znieczulań.
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Aparat do znieczulania ogólnego dzieci i dorosłych. | Tak
5 | Aparat do powieszenia na ścianie | Tak
6 | Aparat wyposażony w 4 koła transportowe .Koła nie rysujące wykładziny sali operacyjnej. | Tak
7 | Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz. | Tak
8 | Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej przez co najmniej 30 min. i co najmniej 90 min. w warunkach standardowych. | Tak
9 | Zasilanie w gazy (O2,powietrze,N2O) z centralnej sieci szpitalnej. | Tak
10 | Węże wysokociśnieniowe (O2,powietrze,N2O) kodowane odpowiednimi kolorami. | Tak
11 | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze tlenu, powietrza i podtlenku azotu. | Tak
12 | Płynna regulacja stężeń O2 i przepływu świeżych gazów . | Tak
13 | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów. | Tak
14 | Wbudowany przepływomierz tlenu, niezależny od układu okrężnego, z regulowanym przepływem tlenu minimum do 10 l/min. | Tak
15 | Elektroniczny lub pneumatyczny sterowany elektronicznie mieszalnik gazów. | Tak
16 | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25%. | Tak
17 | Automatyczne odcięcie dopływu podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen. | Tak
18 | Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej. | Tak
19 | Aparat wyposażony w blat do pisania i dwie szuflady na akcesoria. | Tak
20 | Dwie szuflady w tym jedna zamykana na kluczyk. | Tak
21 | Wbudowane oświetlenie blatu z regulacją natężenia światła. | Tak
22 | Światło LED z regulacją natężenia. | Tak
23 | Max masa aparatu z parownikami: nie większa niż 160 kg. ( masa samego aparatu max 85 kg ) | Tak
24 | Układ oddechowy
25 | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dzieci i dorosłych | Tak
26 | Układ oddechowy o prostej budowie, do łatwej wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu. | Tak
27 | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych bez ingerencji w układ okrężny aparatu. | Tak
28 | Obejście tlenowe o dużej wydajności: minimum do 50 l/min. | Tak
29 | Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i maksymalnej pojemności 1,5 l. | Tak
30 | Pochłaniacze dwutlenku węgla jednorazowe o budowie przeziernej i maksymalnej pojemności 1,5 l. - 2 szt. na aparat. | Tak
31 | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia. | Tak
32 | Wymiana pochłaniaczy wielorazowych na jednorazowe podczas znieczulenia bez rozszczelniania układu i bez stosowania narzędzi. | Tak
33 | Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odprowadzania gazów z instalacji centralnej | Tak
34 | Wyjście ewakuacji gazów z zabezpieczeniem przed wyssaniem gazów z układu okrężnego. Przewód do podłączenia wyjścia ewakuacji gazów anestetycznych aparatu z odciągiem gazów w kolumnie/panelu anestezjologicznym (kompletny przewód o długości min. 5 m z wtyczką do gazów. | Tak
35 | Tzw.ekonomizer znieczulania: funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych. | Tak
36 | Możliwość oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia w ml z podaniem kosztu w jednostce walutowej /godz. | Tak
37 | Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej. | Tak
38 | Układ oddechowy kompaktowy. Nadający się do sterylizacji w autoklawie (włączając w to czujniki przepływu). | Tak
39 | Respirator anestetyczny
40 | Tryb wentylacji ciśnieniowo – zmienny (PC). | Tak
41 | Tryb wentylacji objętościowo – zmienny (VC). | Tak
42 | Możliwośc rozbudowy o tryby z gwarantowaną objętością: AutoFlow albo PRVC albo PCV -VG | Tak
43 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowo – zmiennym | Tak
44 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo – zmiennym | Tak
45 | Możliwość rozbudowy o synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością | Tak
46 | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (Pressure Support). Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,3-10 l/min. | Tak
47 | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora. | Tak
48 | Tryb wentylacji CPAP+PSV. | Tak
49 | Tryb wentylacji ręczny. | Tak
50 | Możliwość rozbudowy o tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający: wentylację ręczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu, częstości oddechów i CO2. Informacja na ekranie respiratora o włączonym trybie pracy w krążeniu pozaustrojowym. | Tak
51 | Możliwość rozbudowy o tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający: wentylację mechaniczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu, częstości oddechów, CO2 i niskiego ciśnienia w drogach oddechowych. Informacja na ekranie respiratora o włączonym trybie pracy w krążeniu pozaustrojowym. | Tak
52 | Pauza w przepływie gazów min. do 1 min. w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej. | Tak
53 | Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora . Możliwość indywidualnej zmiany programowanych parametrów np. PEEP,ciśnienia . | Tak
54 | Podanie na żądanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna | Tak
55 | Przełączanie jednostopniowe wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną przy pomocy dźwigni/przełącznika mechanicznego . | Tak / Nie | Tak | 5
56 | Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 ÷ 1:4. | Tak
57 | Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej: minimum 4 ÷ 100 oddechów / min. | Tak
58 | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo-zmiennej: minimum 20 ÷ 1500 ml. | Tak
59 | Zakres możliwej do osiągnięcia objętości oddechowej w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej: minimum 5 ÷ 1500 ml. | Tak
60 | Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP): minimum 4÷25 cm H2O. | Tak
61 | Zakres regulacji Plateau wdechu: minimum 5 ÷ 60 % czasu wdechu. | Tak
62 | System alarmów | Tak
63 | Alarm niskiej objętości minutowej (MV) lub objętości oddechowej (TV). | Tak
64 | Alarmy TV z regulowanymi progami górnym i dolnym | Tak
65 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego. | Tak
66 | Alarm Apnea. | Tak
67 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną. | Tak
68 | Alarm niskiego ciśnienia lub braku zasilania w gazy: O2, powietrze, N2O | Tak
69 | Pomiary i obrazowanie
70 | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych. | Tak
71 | Pomiar objętości oddechowej (TV). | Tak
72 | Pomiar pojemności minutowej (MV). | Tak
73 | Pomiar częstości oddechu. | Tak
74 | Pomiar ciśnienia szczytowego. | Tak
75 | Pomiar ciśnienia średniego. | Tak
76 | Pomiar ciśnienia PEEP. | Tak
77 | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną. | Tak
78 | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej. | Tak
79 | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC skorelowana z wiekiem pacjenta. | Tak
80 | Ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastaw i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych. | Tak
81 | Przekątna ekranu: minimum 15". | Tak
82 | Rozdzielczość: minimum 1024 x 768 pikseli. | Tak
83 | Ekran główny respiratora aparatu do znieczulenia niewbudowany. | Tak
84 | Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku. Z regulacją przesuwu w poziomie i kąta pochylenia. | Tak
85 | Możliwość konfigurowania minimum 3-ech niezależnych stron ekranu respiratora. | Tak
86 | Prezentacja krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | Tak
87 | Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych. | Tak
88 | Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym. | Tak
89 | Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu. | Tak
90 | Prezentacja pętli: | Tak
91 | 1) ciśnienie / objętość; | Tak
92 | 2) przepływ / objętość. | Tak
93 | Prezentacja podatności układu oddechowego w drogach oddechowych. | Tak
94 | Możliwość zapisania minimum jednej wzorcowej pętli spirometrycznej. | Tak
95 | Możliwość zapisania minimum 3 wzorcowych pętli spirometrycznych z podaniem czasu zapisania krzywej. | Tak
96 | Prezentacja wartości ciśnienia gazów w instalacji szpitalnej i w butli awaryjnej O2 na ekranie respiratora. | Tak
97 | Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu minimum masy pacjenta. | Tak
98 | Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu. Możliwość zastosowania w monitorze. | Tak
99 | Parownik
100 | Uchwyt dla minimum dwóch parowników typu Selectatec lub Draeger | Tak
101 | Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu lub desfluranu. Minimum jedno gniazdo aktywne. Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie. | Tak
102 | Parownik do sevofluranu na wyposażeniu sterowanie elektroniczne lub mechaniczne . | Tak
103 | Ssak
104 | Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy, z regulacja podciśnienia, z pojemnikami 1,0 l do wymiennych wkładów. | Tak
105 | Wymienne wkłady: minimum 5 szt. (zestaw startowy). | Tak
106 | System testowania aparatu
107 | Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie. | Tak
108 | Możliwość ominięcia testu w sytuacjach nagłych. | Tak
109 | Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu. | Tak
110 | Konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji. | Tak
111 | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim. | Tak
112 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive. | Tak
113 | Monitor pacjenta
114 | Monitor wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej min. 15" i rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 8 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. | Tak
115 | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19” | Tak
116 | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło. Możliwość podłączenia klawiatury, czytnika kodów kreskowych, myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na wybranych modułach. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych do portu USB. | Tak
117 | Możliwość zaprogramowania 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów | Tak
118 | Możliwość wyboru spośród 48 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu wszystkich 48 | Tak
119 | Moduł transportowy
120 | Element / moduł / monitor transportowy wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej min 6,2” z funkcją automatycznego dostosowania/obrotu wyświetlanych obrazów do położenia monitora, tzw. „flip-screen” | Tak
121 | Element (moduł) monitor transportowy umożliwiający jednoczesną prezentację przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | Tak
122 | Możliwość konfiguracji przynajmniej 2 widoków ekranu elementu (modułu) monitora transportowego | Tak
123 | Element (moduł) monitor transportowy wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na przynajmniej 3 godziny pracy | Tak
124 | Akumulator wymienny przez użytkownika bez użycia narzędzi. Wskaźnik poziomu naładowania monitora bezpośrednio na akumulatorze | Tak
125 | Element (moduł) monitor transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1m | Tak
126 | Element (moduł) monitor transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX4 | Tak
127 | Element (moduł) monitor transportowy przystosowany do warunków transportowych, posiadający ergonomiczny kształt ułatwiający przenoszenie | Tak
128 | Masa elementu (modułu) monitora transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem max 2kg | Tak
129 | Element (moduł) monitor transportowy umożliwiający kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, | Tak
130 | Element (moduł) monitor transportowy zapewniający nieprzerwane monitorowanie w/w parametrów, a także przenoszenie pomiędzy stanowiskami: pamięci trendów i zdarzeń alarmowych, uzupełniając ją na nowym stanowisku o dane pozyskane w trakcie transportu | Tak
131 | Element (moduł) monitor transportowy wyposażony w pamięć trendów z ostatnich min. 24 godzin, z rozdzielczością 1-minutową w całym zakresie | Tak | Pamięć trendów min. 72 godziny z rozdzielczością 1-sekundową | 5
132 | Możliwość przeglądania pamięci trendów na ekranie modułu transportowego | Tak
133 | W komplecie do każdego monitora uchwyt mocujący element / moduł / monitor transportowy do ramy łóżka | Tak
134 | Monitorowane parametry
135 | EKG | Tak
136 | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | Tak
137 | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z ograniczonej liczby elektrod (nie więcej niż 6). Algorytm pomiarowy wykorzystujący standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | Tak
138 | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym kardiomonitora (bez wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG): 3 różne odprowadzenia i tryb kaskady | Tak
139 | Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG | Tak
140 | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. | Tak
141 | Możliwość rozbudowy monitorów o funkcję przesyłania spoczynkowego EKG z 12-odprowadzeń w jakości diagnostycznej (w formacie raw-data) do zewnętrznego systemu umożliwiającego automatyczną i ręczną opisową analizę EKG, z możliwością zwrotnego wyświetlania raportów z analizy na ekranie kardiomonitora i wykonywaniem analizy porównawczej (w tym porównania z wcześniejszymi badaniami danego pacjenta wykonywanymi z wykorzystaniem aparatów EKG) | Tak
142 | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 3- i 5- elektrod. Dodatkowo na całą instalację 1 przewód do monitorowania 12-odprowadzeń EKG z ograniczonej liczby elektrod i 1 przewód do diagnostycznego monitorowania 12-odprowadzeń EKG | Tak
143 | Analiza arytmii
144 | Analiza arytmii w min 2 odprowadzeniach EKG jednocześnie | Tak, podać | Min. 4 odprowadzenia EKG analizowane jednocześnie | 5
145 | Podstawowa analiza arytmii śmiertelnych. Możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii wg przynajmniej 13 definicji. | Tak, podać | Opcja zaawansowanej analizy arytmii umożliwia rozpoznawanie migotania przedsionków | 5
146 | Analiza ST/QT/QTc
147 | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń (do 12) | Tak
148 | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm | Tak
149 | Ciągłe monitorowanie i wyświetlanie wartości odcinka QT/QTc na ekranie kardiomonitora. | Tak/Nie | Tak | 5
150 | Oddech
151 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. | Tak
152 | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | Tak
153 | Możliwość zmiany odprowadzenia wykorzystywanego do pomiaru oddechu, w celu dostosowania do różnych typów oddychania (przeponą, szczytami płuc) bez konieczności przepinania elektrod | Tak
154 | Saturacja (SpO2)
155 | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu Masimo rainbow SET lub TruSignal | Tak, podać
156 | Pomiar saturacji w zakresie min. 1-100% | Tak
157 | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej | Tak
158 | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | Tak
159 | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. | Tak
160 | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz standardowy, wielorazowy czujnik saturacji na palec, dla dorosłych, 2 x czujnik na ucho. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta oferowanego algorytmu pomiarowego. | Tak
161 | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP)
162 | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. | Tak, podać | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą dwutubową. Algorytm pomiarowy odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca | 5
163 | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 240 minut | Tak
164 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 15 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | Tak
165 | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. | Tak
166 | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką, 24 mankiety wielorazowe w różnych rozmiarach dla pacjentów dorosłych. Dodatkowo 18 szt. mankietów dla pacjentów otyłych. | Tak, podać
167 | Temperatura
168 | Pomiar temperatury w 2 kanałach | Tak
169 | Jednoczesna prezentacja w polu ekranu min. 2 parametrów temperatury : obu zmierzonych lub jednej zmierzonej i różnicy temperatur | Tak, podać | Jednoczesna prezentacja w polu parametru 3 wartości: T1, T2 i ∆T | 5
170 | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry oraz wielorazowy czujnik temperatury głębokiej dla dorosłych | Tak
171 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP)
172 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy do przynajmniej 4 kanałów | Tak
173 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg | Tak
174 | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | Tak
175 | W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników Edwards (po jednym na każdy oferowany kanał) | Tak
176 | Rozbudowa
177 | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu serca małoinwazyjną metodą PiCCO. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | Tak
178 | Pomiar głębokości uśpienia . Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania lub przez zewnętrzne urządzenie zapewniające wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie oferowanego monitora pacjenta i zapisywanie wartości w pamięci trendów monitora | Tak, podać | pomiar głębokości uśpienia ( SE, RE ) zawierający dwa komponenty: korowe EEG i FEMG z mięśni twarzy. | 5
179 | Pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT. | Tak
180 | Monitorowanie poziomu analgezji metodą analizy reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i leki przeciwbólowe. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania bez konieczność stosowania dodatkowych modułów i akcesoriów pomiarowych lub monitor poziomu bólu (komfortu) pacjenta bazujący na wskaźniku A.N.I | Tak | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania | 5
181 | Alarmy
182 | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | Tak
183 | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | Tak
184 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | Tak
185 | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie - na podstawie bieżących wartości parametrów | Tak
186 | Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem | Tak
187 | Wizualny wskaźnik alarmów widoczny w promieniu 360 stopni. | Tak
188 | Trendy
189 | Wyświetlanie trendów w formie graficznej i tablicowej | Tak
190 | Inne
191 | Ze względów serwisowych aparat do znieczulenia i monitor pacjenta jednego producenta | Tak
192 | W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów w trakcie transportu w obrebie bloku operacyjnego oraz oddziału intensywnej terapii moduł transportowy kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem monitorowania na posiadanych aparatach do znieczulenia oraz systemem monitorowania na oddziale OAiIT. | Tak / Nie | Tak | 5
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  |  | 50
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Część II
Poz. nr 2
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Aparat USG.
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Aparat USG zintegrowany z wózkiem.Konstrukcja uniemożliwiajaca spadnięcie aparatu z wózka. | Tak
5 | Możliwość regulacji wysokości położenia ekranu aparatu USG min 25 cm | Tak, podać
6 | Stabilna powierzchnia jezdna na min 4 kółkach, każde zaopatrzone w hamulec uruchamiany i odblokowywany stopą | Tak
7 | Wózek zaopatrzony w: wygodny uchwyt z obu stron umożliwiający prowadzenie wózka oraz min. 4 uchwyty na głowice (po 2 z każdej strony), półki na niezbędne elementy potrzebne do procedury z użyciem USG oraz wbudowany zasilacz. | Tak
8 | Waga aparatu z wózkiem max 35 kg. | Tak, podać
9 | Minimalna częstotliwości pracy głowic 2 MHz | Tak, podać
10 | Maksymalna częstotliwości pracy głowic 12 MHz | Tak, podać
11 | Maksymalny czas pracy aparatu na zasilaniu z akumulatora min 2,5 h. | Tak, podać
12 | Kolorowy, płaski ekran LCD w pełni dotykowy o przekatnej min 15". | Tak, podać | powyżej 15" | 5
13 | Min rozdzielczości 1920x1080 | Tak
14 | Ekran aparatu USG umieszczony na przegubowym ramieniu, z możliwością obrotu o 360o | Tak, podać
15 | Obsługa aparatu za pomocą czytelnych i intuicyjnych ikon na ekranie | Tak
16 | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia max 70 sek. | Tak, podać
17 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych przełączanych elektronicznie min 4 | Tak, podać
18 | Ilość niezależnych kanałów procesowych min 100 000. | Tak, podać
19 | Archiwizacja i przesyłanie obrazu
20 | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode | Tak
21 | Maksymalna ilość zapisywanych klatek w pamięci CINE min 1 000. | Tak, podać
22 | Zapis obrazów z badań na pamięci wewnętrznej aparatu. | Tak
23 | Pojemność dysku twardego min 500 GB. | Tak, podać
24 | Możliwość zapisu sekwencji filmowych w formacie MPG4 oraz zdjęć w formacie BMP | Tak
25 | Min 2 gniazda USB do podłączania urządzeń zewnętrznych. | Tak
26 | Wyjście HDMI | Tak
27 | Możliwość komunikacji Ethernet i WiFi | Tak
28 | Praca w sieci w standardzie DICOM, zainstalowane licencje min: Print, Storage, Worklist | Tak
29 | Podłączenie aparatu do szpitalnego systemu PACS oraz konfiguracja. | Tak
30 | Tryby obrazowania
31 | Tryb 2D | Tak
32 | Powiększenie obrazu rzeczywistego i zamrożonego | Tak
33 | Technologia redukująca artefakty, poprawiająca kontrast i rozdzielczość oraz wizualizację ścian tkanek | Tak
34 | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym – funkcja obrazowania wielokierunkowego pozwalająca na uzyskanie obrazu z nałożenia obrazów uzyskanych pod różnymi kątami) | Tak
35 | Funkcja automatycznej identyfikacji typu tkanek pozwalająca na uzyskanie zwiększonej jednolitości i jasności tkanek | Tak
36 | Regulacja zakresu ustawienia głębokości penetracji | Tak
37 | Minimalny zakres ustawienia głębokości penetracji 2 cm | Tak, podać
38 | Maksymalny zakres ustawienia głębokości penetracji 30 cm | Tak, podać
39 | Dynamika dla obrazu 2D wyświetlanego na ekranie min 150 dB. | Tak, podać
40 | Maksymalna prędkość odświeżania w trybie 2D min 85 HZ | Tak, podać
41 | Tryb M - Mode
42 | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M min 7 | Tak, podać
43 | Tryb Doppler Kolorowy (CD)
44 | Ugięcie pola obrazowego Dopplera kolorowego min 20 stopni | Tak, podać
45 | Maksymalna prędkość odświeżania w trybie CD min 40 | Tak, podać
46 | Tryb Color Power Angio (PD) | Tak
47 | Głowice Ultradźwiękowe
48 | Szerokopasmową głowica liniowa
49 | Zakres pracy głowicy min 4 - 12 MHz | Tak, podać | szerszy zakres | 5
50 | Ilość elementów zaoferowanej głowicy min 120 | Tak, podać
51 | Długość pola obrazowego zaoferowanej głowicy liniowej min 38 mm | Tak, podać
52 | Głębokość obrazowania min 12 cm | Tak, podać
53 | Fabryczne dedykowane presety min. do blokady nerwów obwodowych, do dostępu naczyniowego, do oceny płuc | Tak, podać
54 | Szerokopasmowa głowica convex
55 | Zakres pracy głowicy min 2 - 5 MHz | Tak, podać | szerszy zakres | 5
56 | Ilość elementów zaoferowanej głowicy min 120 | Tak, podać
57 | Kąt pola obrazowego min 65 stopni | Tak, podać
58 | Głębokość obrazowania min 30 cm | Tak, podać
59 | Fabryczne dedykowane presety min. do blokady nerwów obwodowych, do oceny płuc, FAST | Tak, podać
60 | System nawigacji igły | Tak/Nie | Tak | 15
61 | Współpracuje z igłami z wbudowanym czujnikiem końcówki | Tak
62 | Igły nie wymagają dodatkowych przygotowań ,wystarczy połączyć z kablem. | Tak
63 | Grafika określająca koniec igły pojawia się automatycznie gdy czujnik końcówki igły znajdzie się w płaszczyźnie wiązki ultrasonograficznej | Tak
64 | Położenie końcówki igły względem wiązki ultrasonograficznej oznaczane różnymi kolorami | Tak
65 | Obraz końca igły nie podlega zewnętrznym zakłóceniom | Tak
66 | Końcówka igły widoczna nawet na głębokości >15cm | Tak
67 | Informacje o położeniu końcówki igły w czasie rzeczywistym | Tak
68 | Do aparatu USG należy dostarczyć nieodpłatnie 300 igieł do nawigacji | Tak
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów : |  |  |  | 30
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Część III
Poz. nr 3
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Aparat do ogrzewania pacjenta i płynów infuzyjnych.
Ilość sztuk: 6
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | SYSTEM DO OGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH: 3 szt.
5 | kontrolowane mikroprocesorowo urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych oraz transfuzji | Tak
6 | Urządzenie do podgrzewania min. 2 płynów infuzyjnych jednocześnie | Tak
7 | Zakres temperatury min. 37°C do 41°C | Tak
8 | Regulacja co max. 0,5°C | Tak
9 | Alarmy temperatury niskiej i wysokiej. | Tak
10 | Pobór mocy 280 W / 1,5 A | Tak
11 | Stopień ochrony I B | Tak
12 | Automatyczne autotesty temperatury i pracy urządzenia | Tak
13 | Ochrona przed zachlapaniem urządzenia-zabezpieczenie min. IPX4 | Tak
14 | Możliwość montażu na szynie medycznej lub statywie do kroplówek | Tak
15 | Urządzenie ze zintegrowanym uchwytem, | Tak
16 | Waga urządzenia max. 2 kg | Tak
17 | Czas uzyskania maksymalnej temperatury- max. 45 s | Tak
18 | Aparat posiadający zabezpieczenie termiczne, polegające na autorozlączeniu urządzenia przy uzyskaniu temperatury 42°C | Tak
19 | Wymiary maksymane urządzenia 23 cm. x 23 cm. x 14 cm. | Tak
20 | Przepływ min. 100 ml/min | Tak
21 | W zestawie do każdego urządzenia 10 drenów grzewczych. | Tak
22 | SYSTEM DO OGRZEWANIA PACJENTA: 3 szt.
23 | System konwekcyjnego ogrzewania pacjenta za pomocą ciepłego powietrza przeznaczony do pracy ciągłej | Tak
24 | System złożony z centralnego urządzenia grzewczego, oraz kołderek grzewczych różnego typu dla pacjenta | Tak
25 | Możliwość zastosowania u pacjentów na salach operacyjnych | Tak
26 | Możliwość zamocowania ogrzewacza na stojaku do kroplówek, łóżku pacjenta, wózku lub szynie za pomocą własnych, zintegrowanych uchwytów. | Tak
27 | Wymiary urządzenia nie większe niż: 35 cm x 23cm x 23 cm (Wys.xSzer.xGłęb.) | Tak
28 | Spodnia część obudowy urządzenia wykonana z metalu np. aluminium | Tak
29 | Brak latexu w jakimkolwiek elemencie konstrukcji urządzenia | Tak
30 | Masa urządzenia max. 7 kg | Tak
31 | Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz,7A | Tak
32 | Moc elementu grzejnego min. 1200W | Tak
33 | Przykrycia grzewcze dla dorosłych dostępne w typach/rozmiarach min.: na całe ciało, pod ciało, na dolną część ciała, na górną część ciała, na tors, przykrycie w formie tuby grzewczej, sterylne grzewcze przykrycie do stosowania przy zabiegach kardiochirurgicznych. | Tak
34 | Przykrycia grzewcze posiadające zintegrowany system filtrowania powietrza, minimalizujący prądy powietrzne mogące przenosić zakażenia na pacjenta. | Tak
35 | Metoda ogrzewania podwójnie filtrowanym powietrzem: 1. filtr w urządzeniu grzewczym, 2. filtr w kołderce grzewczej. | Tak
36 | Wbudowany system zabezpieczeń termicznych. Alarm : dzwiękowy oraz wizualny w przypadku wzrostu lub spadku zadanej warości temperatury | Tak
37 | Przykrycia grzewcze wykonane z materiału typu polietylen, materiału nietkanego spełniające normę niepalności NFPA 99. Materiał transparentny dla promieni rentgenowskich. | Tak
38 | Przykrycia 2-kolorowe pozwalające na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. | Tak
39 | Przewód powietrzny łączący urządzenie z kołderką o długości min. 1,8 m | Tak
40 | Urządzenie wyposażone w dedykowany uchwyt do zamocowania przewodu powietrznego w czasie gdy nie jest używany | Tak
41 | Urządzenie wyposażone w wymienny filtr nadmuchiwanego powietrza 0,2 mikrona. | Tak
42 | Min. 4 zakresy temperatur pracy urządzenia: tylko dmuchawa (temperatura obojętna),oraz w zakresie min od 32,5 do 43,0 stopni C. | Tak
43 | Sygnalizacja dźwiękowa zmiany zakresu pracy urządzenia | Tak
44 | Niski przepływ powietrza nie powodujący zbędnych prądów powietrznych. Zakres przepływu powietrza: min 740 - 980l /min. | Tak, podać
45 | Zadana temperatura musi odpowiadać średniej temperaturze na końcu przewodu powietrznego | Tak
46 | Podwójny system zabezpieczenia przed przegrzaniem urządzenia. Pierwsze zabezpieczenie przy temp. na wyjściu powietrza z węża grzewczego 52 +/- 3 st.C - alarmy oraz wyłączenie ogrzewania i wentylatora. Drugie zabezpieczenie przy temp. ok. 64 st.C - całkowite wyłączenie urządzenia | Tak, podać
47 | Wskaźnik zadziałania systemu zabezpieczajączego przed przegrzaniem | Tak
48 | Zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą. (przy temp. 29.4st. C). Alarm oraz wyłączenie grzałki i wentylatora | Tak
49 | System informacji wizulanej (np.dioda) o konieczności wymiany filtyra. | Tak
50 | Instrukcja obsługi (załączyć do oferty w wersji elektronicznej) | Tak
51 | W zestawie 20 przykryć grzewczych na 1 aparat. Rodzaj przykrycia do uzgodnienia z Zamawiającym przed odbiorem. | Tak
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Część IV
Poz. nr 4
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Urządzenie do mycia parą wodną.
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Urządzenie do czyszczenia parą wodną do narzędzi medycznych. Urządzenie przeznaczone do długotrwałej - ciągłej pracy. | Tak
5 | Zestaw końcówek do czyszczenia różnych przekrojów | Tak
6 | Urządzenie posiadające min następujące funkcje: 6 barów gorąca para, wilgotna para, gorąca woda, sprężone powietrze.
7 | Wymiary obudowy max : 50 cm x 50 cm x 50 cm (Wys.xSzer.xGłęb.). | Tak, podaać
8 | zakres temperatury pracy: do 160°C włącznie | Tak
9 | Ciśnienie regulowane w zakresie min : 0 - 6 bar | Tak, podaać
10 | Pojemność zbiornika 5 litrów (+/- 0,5l). | Tak, podaać
11 | Max moc: 2500 W | Tak
12 | Urządzenie dostarczone z zestawem 6 adapterów. | Tak
13 | Zbiornik wykonany z materiałów odpowrnych na korozję. | Tak
14 | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. | Tak
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Część V
Poz. nr 5
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
System natrysku środka dezynfekcyjnego.
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Automatyczny system natrysku środków dezynfekcyjnych do procesu wstępnej dezynfekcji narzędzi w wersji mobilnej | Tak
5 | Urządzenie wyposażone w dwa aplikatory piany o długości min 30 cm: - natrysk powierzchniowy dla narzędzi litych, przy pomocy kilku dysz - dozowanie wewnętrzne do użycia w kanałach narzędziowych o różnych średnicach | Tak, podać.
6 | System natrysku piany wyposażony w pompę perystaltyczną gwarantującą precyzyjne odmierzanie ilości dozowanego detergentu. | Tak
7 | Prędkośc przepływu pompy dozujacej min 10-250 ml/min | Tak, podać.
8 | Regulacja jakości piany mokra/sucha | Tak
9 | Zastosowanie elektronicznych mikrosterowników urządzenia wytwarzającego pianę w dokładnie określonej ilości oraz stężeniu | Tak
10 | Urządzenie zabezpieczone hasłem ustawienia uniemożliwiającym ingerencję nieuprawnionych użytkowników | Tak
11 | System posiadający funkcje 100% cyfrowej kontroli ilości koncentratu i struktury piany (mokra/ sucha) | Tak
12 | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. | Tak
13 | Urządzenie mobilne przy wykorzystaniu dedykowanego stojaka jezdnego ( wózek dostarzcony z urządzeniem).Możliwośc montażu urządzenia na ścianie. | Tak
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Część VI
Poz. nr 6
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Urządzenie czyszcząco - zbierajace.
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Urządzenie bateryjne, kompletne, gotowe do pracy ze szczotką czyszczącą,ssawą do zbierania wody,uchwytem pada | Tak
5 | Szerokość robocza min 508mm | Tak, podać
6 | Szerokość tylnej ssawy nie mniejsza niż 680mm | Tak, podać
7 | Wydajność praktyczna min 1800 m2/h | Tak, podać
8 | Czas pracay na baterii min 4 h | Tak, podać
9 | Obroty szczotki nie mniejsze niż 160/obr/min i nie większe niż 200 obr/min | Tak, podać
10 | Wymiary szczotki/pada min 500 mm | Tak, podać
11 | Nacisk szczotki min 22kg-25kg | Tak, podać
12 | Urządzenie posiadające 2 baterie szybko ładujące się 12V min 90Ah o czasie pełnego ładowania max 4 godziny | Tak, podać
13 | Prostownik zewnętrzny 24V1kW 35A do ładowania baterii z poz. Nr 10 | Tak
14 | Dźwiękowy wskaźnik rozładowania akumulatorów | Tak
15 | Silnik szczotki 24/500V/W | Tak, podać
16 | Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 11201 - max 53 dB | Tak
17 | Pojemność zbiornika (czysta) 40 l | Tak, podać
18 | Pojemność zbiornika (brudna) 40 l | Tak, podać
19 | Waga maszyny max 70 kg | Tak, podać
20 | Wymiary bez ssawy nie większe niż 1180x1030x570 mm | Tak, podać
21 | System możliwiający bezdotykowe zakładanie i ściąganie szczotki i uchwytu padów | Tak
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 7
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Polerka wysokoobrotowa.
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Szerokość robocza nie mniejsza niż 510mm | Tak
5 | Obroty szczotek min 1500 obr/min | Tak
6 | Napięcie 230V/50Hz | Tak, podać
7 | Moc silnika szczotki 1100 W | Tak, podać
8 | Urządzenie powinno posiadać kabel sieciowy jako odrębny element maszyny, o długości nie mniejszej niż 25 metrów | Tak, podać
9 | Średnica tylnych kół max 100mm | Tak
10 | Polerka z funkcją odsysania pyłu z filtrami papierowymi | Tak
11 | Napęd - bezpośredni | Tak
12 | Ciężar min 43 kg | Tak, podać
13 | Wymiary maksymalne dł 610mmxwys 1260x szer. 545 mm | Tak
14 | Bezpiecznik zabezpieczający przed paleniem silnika przy nadmiernym obciążeniu | Tak
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 8
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Maszyna jednotarczowa - szorująca.
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Kompletna maszyna jednotarczowa ze szczotką szorującą, uchwytem pada i zbiornikiem na roztówr roboczy | Tak
5 | Szerokość robocza szczotki i talerza padów min 420 mm | Tak, podać
6 | Obroty szczotek min 160 obr/min - max 200 obr/min | Tak, podać
7 | Moc silnika szczotki min 1100 W | Tak, podać
8 | Napiecie 230V 50Hz | Tak, podać
9 | Osobny kabel zasilający o dł nie mniejszej niż 25 metrów | Tak, podać
10 | Zbiornika na wodę min 15 litrów | Tak, podać
11 | Waga maszyny bez zbiornika roztworu max 35 kg nie mniej niż 30kg | Tak, podać
12 | Wymiary maksymalne długośćxszerokośćxwysokość 565x1160x450mm | Tak, podać
13 | Rama maszyny wykonana ze stali nierdzewnej powlekanej materiałem PPL | Tak,
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 9
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Odkurzacz I.
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Profesjonany odkurzacz, w technologii sucho mokro. | Tak
5 | Moc nie mniejsza niż 1600W | Tak, podać
6 | Podciśnienie ssania min 22kPa | Tak, podać
7 | Przepływ powietrza nie słabszy niż 194m3/h | Tak, podać
8 | Pojemnośc zbiornika 30- 40 litrów | Tak, podać
9 | Dłgość przewodu zasilania nie mniejsza niż 15metrów | Tak, podać
10 | Waga nie większa niż 12 kilogramów | Tak, podać
11 | Średnica akcesoriów 35 - 37cm | Tak, podać
12 | Wymiary nie większe niż d x wys x szer 430x560x400mm | Tak, podać
13 | Rury ze stali nierdzewnej,zbiornik na wodę polietylenowy o zwiększonej odporności, posiadający funkcję automatycznego czyszczenia filtra | Tak
14 | Szczotka zwymienną końcówką do odkurzania na mokro lub na sucho | Tak
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
Poz. nr 10
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Odkurzacz II.
Ilość sztuk: 1
Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………..………………………….............................
Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana
1 | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak
2 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak
3 | Parametry
4 | Profesjonany odkurzacz, w technologii sucho | Tak
5 | Moc nie mniejsza niż 800W, napięcie minimum230V | Tak, podać
6 | Podciśnienie ssania min 21 kPa | Tak, podać
7 | Przepływ powietrza minimum 130-145 mc/h | Tak, podać
8 | Urządzenie o 15l pojemności zbiornika | Tak, podać
9 | Dłgość przewodu zasilania nie mniejsza niż 15metrów. Przewód w odznaczającym się, jaskrawym kolorze z możliwość szybkiego odłączenia od odkurzacza | Tak, podać
10 | Waga nie większa niż 6,5 kilograma | Tak, podać
11 | Wymiary maksymalne dł x wys x szer 355x440x430 | Tak, podać
12 | Odkurzacz wyposażony w minimum 4 filtry o łącznej powierzchni minimum 2100cm2 | Tak, podać
13 | Odkurzacz z systemem oszczędności energii, zgodny z Europejską Etykietą Energetyczną i standardami efektywności wymaganymi przez Komisję Eurpejską | Tak
14 | W komplecie rura aluminiowa o srednicy 32mmi końcówka do parkietow i paneli | Tak
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
1 | Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.
2 | Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr wymagany” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje również odrzucenie oferty.
3 | Wszystkie oferowane paramenty winny być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta (foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu).
4 | W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.
5 | Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb Wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez Zamawiającego.
6 | Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego i urzadzeń.
7 | Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie bieżącej obsługi ,bhp, konserwacji i eksploatacji zaoferowanego sprzętu.
8 | Miejscem dostawy i montazu jest : Samodzielny ubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. Prof.. L. Bierkowskiego, ul Dojazd 34 , 60-631 Poznań
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )